Gdańsk, dnia 12.10.2017 r.

nr sprawy: D10.251.53.P.2017

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2017/S 173-353997 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ,

zmiana treści siwz oraz

przesunięcie terminu SKŁADANIA ofert

Do Zamawiającego zwrócili się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 2 – Łóżko porodowe – 1 szt:

- Czy Zamawiający wymaga łóżka o stabilnym, chroniącym mechanizmy oraz ułatwiającym czyszczenie podwoziu o konstrukcji kolumnowej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga sterowania w barierkach bocznych i panelu centralnego, aby wszystkie funkcje łóżka mogły być w pełni wykorzystane?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2060 mm, a po odjęciu segmentu nożnego o długości 1400 mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z materacem zszywanym, ze szwami umieszczonymi od spodu materaca?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pakiet nr 2 – Łóżko porodowe – 1 sztuka:

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, które posiada segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko, w którym w celu wsunięcia segmentu pod siedzisko należy zdjąć materac w segmencie nożnym?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko porodowe, który posiada materace szwowe dodatkowo uszczelnione klejem, wykonane z pianki poliuretanowej?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Pakiet nr 1 – Kardiotokograf:

- W związku z wymogiem zaoferowania kardiotokografu wraz z wózkiem jezdnym na którym aparat będzie przewożony czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o niewielkiej wadze bez uchwytu do przenoszenia?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

DOTYCZY PAKIETU VII - Aparat echokardiograficzny klasy premium:

- Dot. Wzoru Umowy (załącznik nr 6b do SIWZ)

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dni robocze definiuje jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. § 6 ust. 4 projektów umów (zał. 6A, 6B, 6C, 6E) otrzymuje brzmienie: Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały przedmiot umowy, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługują 2 dni robocze od zgłoszenia reklamacji na jej  rozpatrzenie. Brak odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego przyjęte  zostanie jako uznanie reklamacji. W okresie gwarancji sprzęt będzie dostarczany do autoryzowanego serwisu Wykonawcy  na koszt Wykonawcy.

- Dot. Wzoru Umowy (załącznik nr 6b do SIWZ) Par 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu umowy z 28 dni do 5 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zmianą do treści SIWZ z dnia 6.10.2017 r. zmieniony został termin dostawy dla pakietu 7 i 11– (wydłużony) na 35 dni od daty zawarcia umowy.

- Dot. Wzoru Umowy (załącznik nr 6b do SIWZ) Par 6 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu par. 6 ust. 8 Wzoru Umowy na następujący:

„Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej istotnej części urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, 
a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji tej samej istotnej części urządzenia wymieni urządzenie 
na nowe w terminie 35 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie 
na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7” ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu dla pakietu 7 na:

„Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej istotnej części urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, 
a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji tej samej części urządzenia wymieni urządzenie 
na nowe w terminie 35 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7” ?

- Dot. par. 2.2.2 ust. c Załącznika nr 2 do Wzoru Umowy: Oprogramowanie oferowane w ramach przetargu nie może być oferowane ani udostępniane w całości ani w części w Internecie. Oferujemy oprogramowanie wyłącznie na Państwa użytek bez możliwości jakiegokolwiek udostępniania go publicznie. Brak zamiany tego zapisu uniemożliwi nam złożenie oferty w postępowaniu. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy usuną Państwo poniższy fragment par. 2.2.2 ust. c Załącznika nr 2 Wzoru Umowy oraz zgodzą się na poniższą modyfikację:

- Zamawiający będzie uprawniony w ramach udzielonej Licencji do trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji Oprogramowania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z Oprogramowania w sposób określony Licencji. Zamawiający może rozpowszechniać sporządzone przez siebie kopie Dokumentacji Oprogramowania lub ich fragmentów wyłącznie dla swojego użytku jak również udostępniać je w całości lub części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie, o ile będzie możliwe uzyskanie zgody Licencjodawcy na powyższe prawo do rozpowszechniania. Zamawiający zapewni, że nie umieści całości ani części Oprogramowania w żadnych publicznie dostępnych sieciach komputerowych, w tym w Internecie. ?

Odpowiedź: Par. 2.2.2 ust. c Załącznika nr 2 do projektów umów (zał. 6B, 6C, 6E) otrzymuje brzmienie: Zamawiający będzie uprawniony w ramach udzielonej Licencji do trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotnienia Dokumentacji Oprogramowania jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie niezbędnym do normalnego korzystania z Oprogramowania w sposób określony Licencją. Zamawiający może rozpowszechniać sporządzone przez siebie kopie Dokumentacji Oprogramowania lub ich fragmentów wyłącznie dla swojego użytku jak również udostępniać je w całości lub części w sieciach komputerowych, w tym w Internecie, o ile będzie możliwe uzyskanie zgody Licencjodawcy na powyższe prawo do rozpowszechniania

- Dot. par. 2.2.2 ust. e Załącznika nr 2 do Wzoru Umowy:  Oprogramowanie oferowane w ramach przetargu nie może być oferowane ani udostępniane w całości ani w części w Internecie. Oferujemy oprogramowanie wyłącznie na Państwa użytek bez możliwości jakiegokolwiek udostępniania go publicznie. Brak zamiany tego zapisu niemożliwi nam złożenie oferty w postępowaniu. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie, czy zgodzą się na poniższą modyfikację par. 2.2.2 ust. e Załącznika nr 2 Wzoru Umowy:

Zamawiający nie będzie podejmować żadnych działań naruszających prawa własności intelektualnej Licencjodawcy, w tym nie będzie udzielał niedozwolonych sublicencji ani w żaden inny sposób bezprawnie udostępniał osobom trzecim oryginalnej żadnej kopii Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części oraz Dokumentacji Oprogramowania; ?

Odpowiedź: Par. 2.2.2 ust. e Załącznika nr 2 do projektów umów (zał. 6B, 6C, 6E) otrzymuje brzmienie: Zamawiający nie będzie podejmować żadnych działań naruszających prawa własności intelektualnej Licencjodawcy, w tym nie będzie udzielał niedozwolonych sublicencji ani w żaden inny sposób bezprawnie udostępniał osobom trzecim oryginalnej żadnej kopii Oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części oraz Dokumentacji Oprogramowania

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1b do SIWZ (PAKIET VII - Aparat echokardiograficzny klasy premium):

- Do punktu 1.6 - Czy Zamawiający dopuści aparat o zakresie częstotliwości 1,4 - 15 MHz ? Róznica 0,4 MHz w dolnym zakresie pasma nie stanowi ograniczenia diagnostycznego a dodatkowo Zamawiający dopuszcza sondy o zakresie od 1,5 MHz do 8 MHz.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Do punktu 2.7 - Czy Zamawiający dopuści aparat z automatyczną regulacją wzmocnienia bocznego dokonywaną w preprocesingu ?Takie rozwiązanie, oparte na najnowszej technologii ogniskowania wiązki w każdym segmencie obrazu, nie absorbuje badającego i jest tożsame a nawet lepsze od regulacji manualnej wzmocnienia bocznego dla obrazu ogniskowanego tylko na jednej głębokości.                                          Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ zamawiający dopuszcza

- Do punktu 2.18 - Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający wybór 6 podstawowych map dla kolorowego przepływu dopplera CF a wraz z dodatkowym kolorem „wariancje” podkreślającym duże prędkości daje wybór 12 map dla kolorowego dopplera?                                                                            Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Do punktu 4.8 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod pojęciem integracji i konfiguracji dostarczonego echokardiografu ze szpitalnym PACsem i RISem rozumie licencje DICOM w aparacie Echo i ewentualnie dyspozycyjność inz serwisowego do współpracy np. IT szpitalnym.

W przypadku, gdyby w kosztach oferty Zamawiający wymagał, licencji do podłączenia ze Szpitalnym systemem PACS i RIS, prosimy o podanie tych kosztów netto przez Zamawiającego w celu stworzenia równych warunków dla wszystkich oferentów. Prosimy o podanie nazw firm, które dostarczyły do Szpitala systemy PACS i RIS oraz kontaktu do osób odpowiedzialnych w celu uzgodnienia procesu i warunków wymaganej integracji.

Odpowiedź: Koszty konfiguracji aparatu w PACS to 10 000 zł netto + 23 % VAT (nie uwzględnia licencji / konfiguracji / szkoleń po stronie HIS/RIS )

Dotyczy Pakietu nr 5:

- Czy Zamawiający dopuści demonstracyjny insuflator CO2 objęty pełną gwarancją producenta zgodnie z wymogami SIWZ?

Odpowiedź: Zgoda, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ. Oferowany aparat nie może być wyprodukowany przed 2016 r.

Zmiana SIWZ:

| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe). Dopuszcza się zaoferowanie sprzętu podemonstracyjnego, wyprodukowanego w 2016 roku lub nowszego, bez widocznych śladów użytkowania, spełniającego wymagania niniejszego SIWZ, objętego gwarancją, zgodnie z warunkami umowy zakupowej. |  | Bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- |

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 6 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały przedmiot umowy, 
to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługują 4 dni robocze od zgłoszenia reklamacji na jej  rozpatrzenie. Brak odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego przyjęte  zostanie jako uznanie reklamacji. W okresie gwarancji sprzęt będzie dostarczany do autoryzowanego serwisu Wykonawcy  na koszt Wykonawcy.”

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 6 ust. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej istotnej części  urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe w terminie 10 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji tej samej istotnej części. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7”

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 6 ust. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy wady/usterki sprzętu zgłoszonej w okresie gwarancji w terminie do 4 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu 
(w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) oraz uznania reklamacji za zasadną”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 6 ust. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Zgłoszona w trybie określonym w ust. 10 wada/usterka winna być usunięta w terminie do 6 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), z zastrzeżeniem ust. 12”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 6 ust. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Jeżeli dla usunięcia wady/usterki zgłoszonej w trybie określonym w ust. 10 konieczne jest sprowadzenie części zamiennych spoza granic Polski, wada/usterka usunięta być winna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 6 ust. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 6 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się 
do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 6 ust. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 7 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą”

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 7 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6B – projekt umowy § 8 ust.2, ust. 3 i ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,2% 
na 0,1%?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

Dotyczy Pakietu nr 2:

- Czy Zamawiający dopuści trwalsze poręcze boczne metalowe powlekane koloryzowanym tworzywem, odejmowane? Podczas porodu, barierki boczne często służą jako podparcie i wywierana jest na nie duża siła, zatem barierki powinny być trwałe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z funkcją fotela, posiadające w górnej części pleców zintegrowany uchwyt dla pacjentki, pomagający w ułożeniu w najwygodniejszej pozycji do porodu, zatem konstrukcja łóżka nie wymaga stosowania szczytów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe wyposażone w wysokiej jakości koła o średnicy 125mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie lepsze polegające na zaproponowaniu zintegrowanych oparć pod stopy z podkolannikami? Powyższe rozwiązanie  jest o wiele bardziej funkcjonalne i łatwiejsze w obsłudze.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materace wykonane w formie odlewów poliuretanowych, nie wymagających stosowania pokrowca?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści łóżko porodowe z miską o pojemności 8 litrów?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Czy Zamawiający w celu zabezpieczenia pacjenta oraz personel przed ryzykiem zakażeń wewnątrzszpitalnych będzie oczekiwał, aby powierzchnia leża była wykonana w całości z gładkiego laminatu oraz podstawa i kolumna podpierająca leże posiadały tworzywową osłonę, skutecznie odprowadzającą wszelkie poza konstrukcję łóżka? Proponowane rozwiązania gwarantują możliwość wykonania dezynfekcji łóżka w czasie kilku minut, co ma ogromne znaczenie pomiędzy porodami. Gładkie powierzchnie, uzyskane dzięki tworzywowym osłonom a także specjalnie zaprojektowanych materaców w formie odlewów poliuretanowych, które posiadają tworzywową płytę stabilizującą, sprawiają, że samo czyszczenie łózka odbywa się w bardzo krótkim czasie. Konstrukcja łóżka nie posiada miejsc trudnodostępnych do dezynfekcji. Proponowane łóżko zostało od początku zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie oraz komforcie pacjentki, szybkości pracy personelu medycznego a także sprzątającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza

dot. Pakietu nr 8 Materacyk do ogrzewania noworodka:

- Pkt. 2 - Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli w przypadku materacyka ze zintegrowaną  warstwą przeciwodleżynową, alarm wysokiej temperatury  włączy się w przypadku przekroczenia temperatury 40OC a system automatycznie wyłączy zasilanie?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Pkt. 4 - Prosimy o dopuszczenie pokrowca w formie gniazdka bawełnianego o wymiarach 600x350x20mm i wysokości kołnierza 100 mm.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Dotyczy pakietu 2. Łóżko porodowe:

- Pkt. 2. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, którego długość w pozycji ze schowanym po siedzisko segmentem nóg wynosi: 1530mm, natomiast długość w pozycji łóżkowej, z rozłożonym segmentem nóg wynosi: 2000mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Pkt. 4. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, którego wysokość regulowana jest elektrycznie w zakresie: 580-900mm? (nie wliczając materaca)

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Pkt. 19. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości łóżko porodowe, wyposażone w:

- misa ginekologiczna ze stali nierdzewnej,

- podkolanniki (komplet),

- uchwyty rąk (komplet),

- Dodatkowy materacyk dla noworodka,

- Wieszak kroplówki,?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dotyczy załącznika nr 6B - Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian

- Dotyczy załącznika nr 6B - par. 6 ust. 8. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie jako uzasadnienie reklamacji w przypadku wymiany urządzenia na nowe?

Odpowiedź: Reklamacja uznana za zasadną przez Wykonawcę

- Dotyczy SIWZ - Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. § 6 ust. 4 projektów umów (zał. 6A, 6B, 6C, 6E) otrzymuje brzmienie: Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały przedmiot umowy, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 3 dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługują 2 dni robocze od zgłoszenia reklamacji na jej  rozpatrzenie. Brak odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego przyjęte  zostanie jako uznanie reklamacji. W okresie gwarancji sprzęt będzie dostarczany do autoryzowanego serwisu Wykonawcy  na koszt Wykonawcy.

- Dotyczy Załącznik nr 6B par.6 ust. 15. Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o zmianę warunków przedłużenia okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy wskazane w powołanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian

- Dotyczy Zał. 6B - Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian

- Dotyczy Zał. 6B - Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian

- Pytanie dotyczy Pakiet 7, punkt 2,19. Aparat echokardiograficzny klasy Premium.                                 Czy Zamawiający nie popełnił błędu pisarskiego w zapisie przedziału punktowego?

Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisu na:

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Pytanie dotyczy Pakiet 7, punkt 4,8 - Aparat echokardiograficzny klasy premium

| 4.8 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W związku z koniecznością integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS i RIS wnosimy o podanie wiążącej kwoty kosztu integracji z INFINITT PACS oraz COMARCH RIS posiadanym u Zamawiającego.

Odpowiedź: Koszty konfiguracji aparatu w PACS  to 10 000 zł netto + 23 % VAT (nie uwzględnia licencji / konfiguracji / szkoleń po stronie HIS/RIS )

- Pytanie dotyczy Pakiet 7, punkt 5,6 - Aparat echokardiograficzny klasy premium

| 5.6 | Głowica przezprzełykowa matrycowa o zakresie min. 2MHz – 7MHz do obrazowania w trybach jak wyżej miedzy innymi 3D, funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 180 stopni bez obracania,, obrazowanie harmoniczne | Tak | 2 – 7 MHz – 0 pkt 3 – 8 MHz – 1 pkt 2 – 8 MHz – 3 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na głowicę przezprzełykową matrycową rekondycjonowaną wyprodukowaną w 2016 roku o parametrach technicznych takich jak wymagane w punkcie 5.6. Głowica rekondycjonowana nie różni się parametrami ani wyglądem od głowicy nowej, posiada również taki sam okres gwarancji jak głowica nowa. Zapis taki pozwoli na udział w postępowaniu wiodącego na świecie producenta echokardiografów bez wpływu na pogorszenie parametrów technicznych oferty.

Odpowiedź: OPZ bez zmian

dot. pakietu nr 7  - echokardiograf klasy premium:

- Dot. pkt.1.5 - Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie co oznaczają i jak są definiowane kanały przetwarzania opisane w punkcie 1.5 zawarte w załączniku nr 1B do SIWZ. Podane wartości (min. 6mln. i więcej) nie dotyczą rozwiązań hardwarowych. Jak należy domniemywać są one powiązane prawdopodobnie z akwizycją i transmisją softwarową. Firmy wielokrotnie nie podają kryteriów zarówno pomiarowych jak sprzętowych lub stosują własną nomenklaturę.

Odpowiedź: Zgadzamy się z pytającym że parametr z tego punktu ma charakter technologiczny (jak prawie wszystkie) wynikający z konstrukcji. Zatem w oczywisty sposób ma wpływ na szeroko pojęte wartości aparatu, to znaczy: jakość, wartość kliniczną, itp. To właśnie parametry technologiczne, przyznajemy czasem trudne do klasyfikacji i porównania między producentami muszą być miernikami oceny i tym samym wyboru urządzeń w przetargu. Przyznajemy że ilość kanałów nadawczych jest także istotnym parametrem (jak że technologicznym) podtrzymujemy jednak zapis punktu 1.5.

Jeśli chodzi o pojęcie premium to jednoznacznie rozumiemy (zgodnie z szerokim znaczeniem tego słowa) że chodzi o aparat najwyższej klasy to jest stojący najwyżej w szeregu rodziny urządzeń oferowanych przez producentów.

- Dot. pkt.1.8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie echokardiografu o wadze 140 kg?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt.2.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie echokardiografu z częstotliwością odświeżania 3D z 25 obr/s?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt.5.4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie echokardiografu z głowicą sektorową matrycową o 2200 elementach?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt.5.6 - Prosimy o wyjaśnienie czy zakres pracy głowicy przezprzełykowej ma być podawany w zaokrągleniach do wartości pełnej?

Odpowiedź: Wartość niskiej częstotliwości zaokrąglamy w górę, a wartość wysokiej w dół.

Dotyczy Pakietu nr 3:

- Dot. pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach zewnętrznych:

- szerokość 545 mm

- głębokość 475 mm

- wysokość 1630 mm

Co bardzo nieznacznie odbiega od zapisów w SIWZ? Myjnia o takich parametrach pozwala na jednoczesne mycie i dezynfekcję 1 basenu wraz z pokrywką oraz 2 kaczek w jednym wsadzie.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Dot. pkt. 5 – Prosimy o doprecyzowanie jaka minimalna ilość spośród dysz natryskowych powinna być dyszami obrotowymi? Przy obecnym zapisie Zamawiający nie wymaga żadnej dyszy obrotowej, co nie gwarantuje osiągania dobrych rezultatów mycia i dezynfekcji. Standardem w nowoczesnych  myjniach  jest system min. 12 dysz  natryskowych  z czego min. 6-7 są dyszami obrotowymi.

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię o mocy 5,05kW, co nieznacznie odbiega od zapisów SIWZ? Dzięki wyższej mocy możliwe jest skrócenie czasu trwania cyklu mycia i dezynfekcji. Nie ma ona natomiast wpływu na zużycie energii elektrycznej przez urządzenie.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Dot. pkt. 9 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w pompę obiegową o mocy 730W i wydajności 250l/min? Dla osiągania dobrych rezultatów mycia ważniejszym parametrem jest wydajność pompy, a nie jej moc. Można zastosować pompę o dużej mocy i małej wydajności, która nie zapewni ciśnienia wymaganego do prawidłowego mycia i dezynfekcji naczyń, a zwiększy jedynie zużycie energii przez urządzenie.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Dot. pkt. 10 – Ponieważ orurowanie wykonane z miedzi oferowane jest tylko przez jednego producenta, firmę Erlen, prosimy o odstąpienie od wymogu tego punktu SIWZ. Stanowi on ograniczanie konkurencji i jednoznacznie wskazuje na rozwiązania konkretnego producenta przy czym  jest rozwiązaniem tańszym w produkcji od orurowania ze stali nierdzewnej. Dodatkowo orurowanie wykonane z miedzi zmusza Zamawiającego do stosowania dedykowanych środków chemicznych, co powoduje zwiększenie kosztów eksploatacji urządzenia i uzależnia

Zamawiającego od firmy dostarczającej środki. Zastosowanie orurowania ze stali kwasoodpornej pozwala na stosowanie dowolnych środków dostępnych na rynku, przeznaczonych do myjni do kaczek i basenów. Orurowanie z miedzi nie pozwala również na osiągnięcie efektu sporobójczego przeciwko Clostridium Difficile, które stanowi coraz większy problem w jednostkach służby zdrowia w Polsce

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Dot. pkt. 12 – Ze względu na to, że w większości szpitali dostępna jest  twarda lub bardzo twarda woda większość producentów myjni zaleca stosowanie 2 środków chemicznych – myjącego (zasadowy) oraz odkamieniającego/neutralizującego (kwasowy). Czy w Związku z tym Zamawiający wymaga by zaoferowane urządzenie było wyposażone w 2 pompy dozujące środki chemiczne?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt. 15 – Prosimy o wyjaśnienie jaki wpływ na pracę urządzenia ma generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni? Wg naszej wiedzy taki sposób umieszczenia generatora przy nawet nie wielkim spienieniu się środka nabłyszczającego powoduje jego przegrzanie a tym samym awarię. Prosimy o odstąpienia od tego wymogu.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Dot. pkt. 16 – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 3-fazowym (400V, 50Hz)? Takie napięcie zasilania pozwala na skrócenie czasu trwania procesu mycia i dezynfekcji. Dodatkowo w p. 8 SIWZ Zamawiający dopuścił moce dochodzące do 4,6kW których standardowa instalacja 1-fazowa (230V, 50Hz) może nie być w stanie przenieść.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana myjnia wyposażona była w komorę tłoczoną, wykonaną z jednego kawałka stali nierdzewnej? Na rynku dostępne są również myjnie wyposażone w komory spawane, które są znacznie mniej wytrzymałe, a ponadto posiadają ślady łączenia (spawy), na których osadzają się zanieczyszczenia mogące wtórnie skazić myte przedmioty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w automatycznie otwierane drzwi komory mycia (np. przyciskiem nożnym) co znacznie poprawia ergonomię pracy personelu, a jednocześnie minimalizuje ryzyko rozlania nieczystości w czasie załadunku, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w placówce?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie gwarantowało proces dekontaminacji skuteczny wobec najbardziej opornych drobnoustrojów, w tym sporów Clostridium Difficile, co będzie potwierdzone badaniami niezależnego laboratorium akredytowanego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

dot. Pakietu Nr 7:

- Dot. pkt. 1.5 - Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga dostawy echokardiografu klasy Premium odpowiednio w konfiguracji zawartej w załączniku  nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7  i  wymaga aby zaoferowany system posiadał min. 6 000 000 kanałów przetwarzania ultradźwiękowego odpowiednio punktując jak największą jego wartość. Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju echokardiografii parametr opisane w pkt.1.5 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji echokardiografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie. Pragniemy poinformować, że nie ma jednoznacznej definicji klasy „ premium”. To co w terminologii jednego producenta jest klasą premium u innego rynkowo może być co najwyżej klasą wysoką (w zależności od możliwości technologicznych producenta). Ponadto firma może posiadać w swojej ofercie  dwa modele aparatów w każdej klasie i w tej sytuacji brak będzie podstaw do wskazania  jednego. Dlatego też w celu doprecyzowania klasy a co za tym idzie właściwego opisu danych technicznych systemu w SIWZ,  wymagane jest podanie innych parametrów które jednoznacznie określą jego poziom zaawansowania technicznego i jednocześnie wskażą jego przynależność do danej klasy. Z tego względu Zamawiający zawarł  zapis dotyczący minimalnej ilości kanałów przetwarzania na 6 mln. Zwracamy jednakże uwagę, że użycie tego parametru jest co prawda uprawnionej ale jest on tylko ogólnym wskaźnikiem, a nie  jednoznacznym parametrem, gdyż tu również nie ma jednoznacznej definicji opisującej „ilości kanałów przetwarzania”. Producenci echokardiografów podają jego wartość na podstawie różnych nie zdefiniowanych kryteriów. W związku z tym, że parametr ten jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym i tym bardzie ocenianym. W odróżnieniu od kanałów przetwarzania, bardzo ważnym, wiarygodnym i jednoznacznym parametrem   jest  ilości kanałów nadawczych TX (określanych również  jako fizyczne), występujące w układzie wejściowym echokardiografu nazywanym beamformerem. To one wskazują  obiektywnie na pozycjonowanie danego systemu, a co za tym idzie określają jego wartość i cenę. Na rynku można spotkać echokardiografy o ilości kanałów nadawczych 32 – 64 w klasie średniej, 128 -192 w  klasie wysokiej oraz  256 lub wyżej w klasie premium.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7  poprzez rezygnację z oceny premiowania „ilości kanałów przetwarzania i wykreślenie  zapisu w punkcie 12 oraz wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 10 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5a | Ilość kanałów nadawczych TX min. 192 | Tak | 192 – 0 pkt ≥256 – 10 pkt |  |

Odpowiedź: OPZ bez zmian. Jeśli chodzi o pojęcie premium to jednoznacznie rozumiemy (zgodnie z szerokim znaczeniem tego słowa) że chodzi o aparat najwyższej klasy to jest stojący najwyżej w szeregu rodziny urządzeń oferowanych przez producentów.

dot. Pakietu Nr 7:

- Dot. pkt. 1.6 - Czy przez „ zakres częstotliwości pracy aparatu” Zamawiający rozumie jako zakres wynikający z zakresu pracy sond tj. możliwych wybieranych częstotliwości w aparacie ?

Odpowiedź: Rozumiemy to jako zakres wynikający z zakresu pracy sond i ich możliwości pracy z aparatem.

- Dot. pkt. 1.10 - Zamawiający wymaga dostawy echokardiografu klasy Premium i  wymaga aby zaoferowany system posiadał min. 4 gniazda dla głowic obrazowych oraz gniazdo do głowicy „ślepego” Dopplera ciągłego. Pragniemy wskazać, że istnieją rozwiązania konstrukcyjne w postaci 4 gniazd do głowic obrazowych ale nie są one równoważne. Przynajmniej jedno z nich zarezerwowane jest do współpracy tylko z jednym rodzajem głowic np. TEE. Powoduje to, że cena takiego systemu jest niższa od systemu z 4 gniazdami równoważnymi  oraz sprowadza się do ograniczenia możliwości użytkowych echokardiografu.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7 w punkcie 1.10 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.10 | Ilość gniazd głowic obrazowych min. 4 oraz gniazdo do głowicy „ślepego” Dopplera ciągłego | Tak | 3 gniazda równoważne – 0 pkt 4 gniazda równoważne – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt. 1.11 - Zamawiający w punkcie 1.11 wymaga aby zaoferowany aparat posiadał „bezpinowe gniazda głowic i w  sposób jednoznaczny premiuje takie rozwiązanie. Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju echokardiografii parametr opisane w pkt.1.10 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji echokardiografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie. Ponadto pragniemy zauważyć, że stosownie takiego rozwiązania kłóci się również z uzyskania górnej częstotliwości pracy systemu tj. min 20 MHz gdyż na rynku nie ma takiego echokardiografu który spełniał by taki wymóg. Dlatego ocenienie tego parametru jest bezzasadne.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7  poprzez rezygnację i wykreślenie  zapisu  w punkcie 1.11 .

| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt. 1.13 - Zamawiający w punkcie 1.12 wymaga aby zaoferowany aparat posiadał monitor cyfrowy LCD lub OLED i w  sposób jednoznaczny premiuje możliwość zaoferowania echokardiografu  z monitorem wysokiej rozdzielczości  wykonanego w technologii OLED przyznając mu ocenę aż 4 punktów. Natomiast w punkcie 1.13 wymaga tylko aby wielkość monitora była min. 20”. Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju echokardiografii parametr opisane w pkt.1.10 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji echokardiografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie. Dlatego nadanie mu tak wysokiej rangi preferuje tylko jednego producenta. Natomiast ważną cechą użytkową jest wielkość ekranu monitora. Na rynku można spotkać echokardiografy o różnej wielkości monitorów od 15” do 23” dla systemów klasy premium.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7 w punkcie 1.13 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.13 | Wielkość monitora min. 20” | Tak | <23” – 0 pkt ≥23” – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt. 2.2 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z maksymalną częstotliwością odświeżania dla trybu pracy 2D (Frame Rate) 500 obr./ sek dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczości ? Wymagana przez Zamawiającego prędkość obrazowania min. 1500 obr/s określona jest bez podania wymogów szczegółowych. Pragniemy podkreślić, że poszczególne firmy podają wartość tego parametru, jako współczynnik Frame Rate – FR, stosując różne oceny i kryteria przy jego wyznaczeniu.. Przypominamy, że na wartość FR wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd.. Ponadto częstotliwość odświeżania  może dotyczyć nie tylko ilości obrazów wyświetlanych na ekranie ale również obrazów „tworzonych na matrycy scan convertera. Ponadto nie wiadomo czy dotyczy on obrazu diagnostycznego. W związku z tym, że parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym.

Pragniemy zauważyć, że do celów diagnostyki ultrasonograficznej proponowana częstotliwość odświeżania - FR jest w pełni wystarczająca i pozostaje bez wpływu na charakterystykę pracy systemu i jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych.

Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy najwyższej, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7 w punkcie 2.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 obr/s 500 obr/s | Tak | 500 1500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 - 3000 – 2 pkt, powyżej 3000 – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt. 2.14 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z jednoczesną prezentacją 2D/CF i 2D/CW ?

Przyjęcie proponowanego rozwiązania,  pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców i nie wpłynie na pogorszenie jakości diagnostycznych obrazów oraz zmniejszenie funkcjonalności zaoferowanego ultrasonografu.

Zaproponowane rozwiązanie jest powszechnie stosowane i w praktyce echokardiograficznej. Przyjęcie proponowanego rozwiązania,  pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców i nie wpłynie na pogorszenie jakości diagnostycznych obrazów oraz zmniejszenie funkcjonalności zaoferowanego ultrasonografu.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7 w punkcie 2.14 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.14 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i / lub CW Doppler | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: OPZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że pod zwrotem zawartym w OPZ rozumie zobrazowanie statyczne 2D/CF w trakcie CW Doppler.

- Dot. pkt. 2.22 - Zamawiający określił w punkcie 2.22 „Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej z maksymalna prędkością min. 90vps z jednego cyklu serca” jednocześnie w punkcie 2.4 określił „Częstotliwość  odświeżania  obrazu (Frame rate) 3D min. 30 obr/s”. Taki zapis de facto tego samego parametru o dwóch różnych wymaganych warunkach nie precyzuje jednoznacznie wymaganych parametrów. Ponadto wymagane  „90vps z jednego cyklu serca” nie jest parametrem jednoznacznym gdyż mogą być pacjenci o tętnie 120 uderzeń /min to czas jednego cyklu serca wynosi 0,5 sek., natomiast może być pacjent o tętnie 20 uderzeń/min. to czas jednego cyklu serca wynosi 3 sek. co powoduje rozbieżność ocen takiego zapisu.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7 w punkcie 2.22 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.22 | Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej z maksymalna prędkością min. 90vps 30 vps z jednego cyklu serca w czasie 1 sekundy | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ parametr przyjmuje brzmienie jak poniżej:

| 2.22 | Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej z maksymalna prędkością min. 90vps z jednego cyklu serca | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Dot. pkt. 5.1, pkt. 5.3, pkt. 5.6

- Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga podania zakresu częstotliwości pracy zaoferowanych głowic  sektorowej phased array , sektorowej matrycowej,  przezprzełykowej matrycowej na końcach pasmach ?

- Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga podania zakresu częstotliwości pracy zaoferowanych głowic tj. sektorowej phased array, sektorowej matrycowej i przezprzełykowej matrycowej jako zakresu wynikającego z możliwych wybieranych częstotliwości w aparacie ?

Pragniemy zwrócić uwagę, że producenci echokardiografów podają zakres częstotliwości pracy przy różnym nachyleniu zbocza np. 6 dB, 12 dB, 20 dB co powoduje, że wartość zakresu może być różna dla tej samej sondy. Tym bardziej, że Zamawiający punktuje ten parametr.

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot.pkt.1.17 - W celu podniesienia komfortu i ergonomii pracy operatora, czy Zamawiający nie jest skłonny do premiowania większego funkcyjnego ekranu i wprowadzenia punktacji do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7 w punkcie 1.17 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak | <12” – 0 pkt ≥12” – 1 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dot. pkt. 5.7 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z głowicą przezprzełykową matrycową  wykonaną w nowej technologii  z nowych materiałów składająca się z 1600 kryształów ?

W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ -  Pakiet Nr 7 w punkcie 5.7 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 5.7 | Głowica wyszczególniona w pkt 5.6 składająca się z min. 2500 1600 kryształów | Tak | 1600 2500 - 2999 - 0 pkt powyżej 3000 – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: OPZ bez zmian

Uzasadnienie: Ilość kryształów ma bezpośrednie przełożenie na rozdzielczość przestrzenną tak    ważna w echokardiografii

- Paragraf 5 pkt 8 wzoru Umowy - Paragraf 5 pkt 8. „Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części  urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe w terminie 10 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7.”

Prosimy o wprowadzenie uszczegółowienia, że wymiana aparatu nastąpi w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji tej samej istotnej części.

Odpowiedź:  Par 6 ust. 8 projektów umów (dot. pakietów nr 1-6, 8-9, 10 poz. 1 oraz 11-17) otrzymuje brzmienie: Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części  urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji tej samej części urządzenia wymieni urządzenie na nowe w terminie 10 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7

- Dotyczy: Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, I. Aparat RTG, pkt. 8. Pojemność cieplna kołpaka Min. 1000 kHU.

Czy Zamawiający dopuści lampę RTG o pojemności cieplnej kołpaka o wartości 140 kHU? Proponowany parametr w żaden sposób nie wpłynie na obniżenie wartości diagnostycznej aparatu. Warto dodać, że proponowany parametr pojemności cieplnej wystarczy na wykonywanie ekspozycji w sposób ciągły przy napięciu 100kV przez 6 godzin z interwałem 22 sekundy – co nie jest możliwe do realizacji w faktycznej pracy klinicznej – a zatem nie ma realnej potrzeby wymogu niemal 7krotnie większej pojemności cieplnej.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

| 8 | Pojemność cieplna kołpaka Min. 1000 140 kHU | Tak, podać |
| --- | --- | --- |

- Dotyczy: Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, I. Aparat RTG, pkt. 19. Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie pionowej: 350-2000 mm. Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG o minimalnym zakresie ruchu ramienia w płaszczyźnie pionowej 370-2000. Proponowany zakres różni się nieznacznie od wymaganego, a w żaden sposób nie ogranicza możliwości diagnostycznych urządzenia.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

| 19 | Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie pionowej:350-2000 370-2000 mm | Tak, podać |
| --- | --- | --- |

- Dotyczy:  Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, II. Konsola technika, pkt. 30. Monitor sterujący (menu) oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 15”, wbudowany w aparat RTG, panel dotykowy, pochylany, prezentacja wszystkich bieżących nastaw kV, mA, mAs. Czy Zamawiający dopuści konsolę technika z monitorem o przekątnej 12”?  Monitor 12” jest w pełni wystarczający do prawidłowej obsługi i komfortowego wyświetlenia obrazu dla technika a jednocześnie charakteryzuje się małą wagą i niezbędną poręcznością w celu jego wygodnej obsługi oraz umożliwia łatwe obracanie w pożądaną stronę w kierunku technika.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

| 30 | Monitor sterujący (menu) oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 15” 12”, wbudowany w aparat RTG, panel dotykowy, pochylany, prezentacja wszystkich bieżących nastaw kV, mA, mAs | Tak, podać wielkość przekątnej ekranu |
| --- | --- | --- |

- Dotyczy:  Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, II. Konsola technika, pkt. 36. Inne funkcje obróbki obrazów: blendowanie (czarne maskowanie tła), zmiana zaczernienia i kontrastu, kolimacja prostokątna, pomiar odległości i kątów, nanoszenie adnotacji. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie bez kolimacji prostokątnej oraz pomiaru odległości i kątów? Tego typu oprogramowanie jest przydatne na stacji diagnostycznej i nie ma zastosowania na stacji technika.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

| 36 | Inne funkcje obróbki obrazów: blendowanie (czarne maskowanie tła), zmiana zaczernienia i kontrastu, kolimacja prostokątna, pomiar odległości i kątów, nanoszenie adnotacji | Tak |
| --- | --- | --- |

- Dotyczy:  Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, IV. Detektor cyfrowy 240 x 300 mm, pkt. 63. Matryca obrazowania detektora Min.6 MPix. Czy Zamawiający dopuści detektor do cyfrowego aparatu RTG o rozdzielczości 2,9 MP? Detektor, oferowany przez naszą Firmę, wyróżnia się doskonałym stosunkiem Sygnał/Szum oraz unikalną budową co przekłada się na bardzo wysoką jakość obrazu. Dodatkowo, jeśli Zamawiający dopuszcza rozmiar piksela o wartości 150 µm to maksymalna wielkość matrycy, jaka jest możliwa to właśnie 2,9 MP. Podsumowując wielkość MP jest bezpośrednio związana z wielkością piksela oraz z wielkością samego detektora.

W związku z powyższym rozdzielczość rzędu 2,9 MP jest wystarczająca, aby otrzymać w pełni diagnostyczny obraz, dlatego prosimy o dopuszczenie wielkości matrycy jaką podano.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

| 63 | Matryca obrazowania detektora Min 6 2,9 MP | Tak, podać |
| --- | --- | --- |

- Dotyczy:  Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, V. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat, pkt. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: z funkcją ustawienia odległości SID  informujących technika o uzyskaniu wymaganej odległości ognisko lampy – detektor. Czy Zamawiający dopuści cyfrowy Aparat RTG bez funkcji ustawiania odległości SID informujących technika o uzyskaniu wymaganej odległości ognisko lampy-detektor. Pragniemy zauważyć, że w przypadku tej funkcji wymagane jest, aby konsola widziała położenie detektora, a to wskazuje na rozwiązanie stosowane tylko przez jednego producenta, dlatego prosimy o rezygnację i skreślenie tego punktu.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ. Wykreślono w/w punkt.

- Dotyczy:  Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, V. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat, pkt. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: miernik dawki pochłoniętej DAP . Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z wbudowanym fabrycznie w system kalkulatorem dawki?  Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni równoważne i poprawnie skalibrowane zapewnia dokładne wskazania dawki – dodatkowo dzięki integracji z aparatem umożliwia znaczne ograniczenie  dodatkowych zbędnych kabli i urządzeń – oraz dodatkowych kosztów.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

- miernik dawki pochłoniętej DAP. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, z wbudowanym w oferowane urządzenie kalkulatorem dawki pochłoniętej, pod warunkiem automatycznego przypisywania obliczonej wartości do wykonanej ekspozycji oraz możliwości archiwizacji takiego pakietu danych.

- Dotyczy:  Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem, V. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat, pkt. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością nanoszenia adnotacji – minimum predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok). Czy Zamawiający dopuści cyfrowy Aparat RTG ze stacją technika bez funkcji nanoszenia kształtów podstawowych (okrąg, prostokąt, wielobok). Pragniemy zwrócić uwagę na brak klinicznej potrzeby dodawania tego typu adnotacji, a możliwość użycia strzałki lub linii jest rozwiązaniem równorzędnym. Wymieniony wyżej parametr dodatkowo wskazuje na wymagania stawiane stacji diagnostycznej, a nie na akwizycyjnej. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

- oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością nanoszenia adnotacji – minimum predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok)

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia –pakiet nr 9:

- „Rok produkcji 2017” Czy Zamawiający dopuści lampę do fototerapii renomowanej amerykańskiej firmy, fabrycznie nową, spełniającą wszystkie warunki związane z certyfikacją oraz wymogami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi SIWZ lecz nie pochodząca z 2017r. (przy założeniu że produkowany model nie zmienił się w ostatnich trzech latach?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- „Świetlówka terapeutyczna lub niebieskie diody LED o długości fali świetlnej 420-480 nm (+/- 70 nm) i żywotności min. 1500 godz. umieszczona w panelu do naświetlania dziecka od dołu. „ Czy Zamawiający dopuści lampę do fototerapii generująca niebieskie światło za pomocą źródła światła LED o zakresie fali świetlnej (430÷490) nm i żywotności 10 tys. godzin?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- „Wbudowany cyfrowy licznik czasu naświetlania pacjenta” Z uwagi na to, że czas prowadzenia fototerapii uwarunkowany jest poziomem bilirubiny we krwi pacjenta, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie dotyczące określania czasu fototerapii, oparte o licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Pakiet 9 – Lampa do fOtoterapii:

- dot. pkt 2 pak. 9 – Czy zamawiający wymaga lampy o żywotności powyżej 40 000 roboczogodzin?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- dot. pkt 3 pak. 9 – Czy zamawiający dopuści lampę do fototerapii bez licznika czasu naświetlania pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Dotyczy Pakietu 11 - ZMIANA DO TREŚCI SIWZ –następującej treści „3. § IV SIWZ (Termin wykonania zamówienia) otrzymuje brzmienie: 3. Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy – Pakiet 10 poz. 1 oraz Pakiety 11-17.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy z 14 dni na 30 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: Zmianą do treści SIWZ z dnia 6.10.2017 r. zmieniony został termin dostawy dla pakietu 7 i 11– (wydłużony) na 35 dni od daty zawarcia umowy.

- Dotyczy Pakietu nr 12, Zał. nr 1B do SIWZ  Endoskopowy tor wizyjny: procesor wideo, źródło światła, insuflator, monitor diagnostyczny – 1 szt. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 12 insuflator CO2 i utworzy nowe zadanie? UZASADNIENIE: Insuflator CO2 nie jest integralną częścią składową zestawu endoskopowego tylko niezależnym urządzeniem do wykonywania zabiegów endoskopowych w związku z tym prosimy o wydzielenie tego urządzenia z pakietu 12.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ: Wydzielenie insuflatora CO2 do osobnego pakietu.

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 6 ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Jeżeli podczas odbioru okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały przedmiot umowy, 
to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji za zasadną przez Wykonawcę. Wykonawcy przysługują 4 dni robocze od zgłoszenia reklamacji na jej  rozpatrzenie. Brak odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiającego przyjęte  zostanie jako uznanie reklamacji. W okresie gwarancji sprzęt będzie dostarczany do autoryzowanego serwisu Wykonawcy  na koszt Wykonawcy.”

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 6 ust. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej istotnej części  urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe w terminie 10 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji tej samej istotnej części. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7”

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 6 ust. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy wady/usterki sprzętu zgłoszonej w okresie gwarancji w terminie do 4 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu 
(w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy) oraz uznania reklamacji za zasadną”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 6 ust. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Zgłoszona w trybie określonym w ust. 10 wada/usterka winna być usunięta w terminie do 6 dni roboczych od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy), z zastrzeżeniem ust. 12”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E  – projekt umowy § 6 ust. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Jeżeli dla usunięcia wady/usterki zgłoszonej w trybie określonym w ust. 10 konieczne jest sprowadzenie części zamiennych spoza granic Polski, wada/usterka usunięta być winna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 6 ust. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 6 dni roboczych Wykonawca zobowiązuje się 
do dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego, na swój koszt, o parametrach i właściwościach nie niższych niż sprzęt naprawiany”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 6 ust. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Każda naprawa gwarancyjna trwająca powyżej 7 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju urządzenia spowodowanego naprawą”

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 7 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na zapis następującej treści: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 8 ust.2, ust. 3 i ust. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych odpowiednio z 0,2% 
na 0,1%?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6E – projekt umowy § 4 ust. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Zał. nr 1B SIWZ, Pakiet nr 13 (Wideokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy wysokiej rozdzielczości HD) pkt. 9. Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z 3 dowolnie programowalnymi przyciskami sterującymi na głowicy endoskopu z możliwością przypisania funkcji „stop klatka” i „robienie zdjęć” na dwa niezależne przyciski. UZASADNIENIE: Wideoendoskopy nie mają możliwości przypisania jednoczasowo dwóch funkcji 
do jednego przycisku.

Odpowiedź: Dopuszcza się wideokolonoskop z 3 dowolnie programowalnymi przyciskami sterującymi na głowicy endoskopu z możliwością przypisania min. jednej z funkcji: „stop klatka” lub „robienie zdjęć” na każdy przycisk osobno.

Zmiana SIWZ:

| Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 3 dowolnie programowalnych przycisków z możliwością przypisania min. jednej z funkcji: „stop klatka” lub „robienie zdjęć” na każdy przycisk osobno. | TAK, podać liczbę przycisków i funkcje możliwe do przypisania pod każdy z nich. |
| --- | --- |

- Dotyczy części 14, Wymagania ogólne, Dot. pozycji 7, punktacja punkt 1 – Czy Zamawiający miał na myśli wewnętrzny moduł argonowy bez dodatkowych przystawek (jedno urządzenie)?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia oczywisty błąd pisarski. Zmiana SIWZ:

1.Z wewnętrznym modułem argonowym -  bez dodatkowych przystawek (jedno urządzenie) – 20 pkt.
2. Z osobną przystawką argonową – 0 pkt.

- Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu 12 podpunkt III – insuflator CO2?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ: Wydzielenie insuflatora CO2 do osobnego pakietu.

- Czy Zamawiający w pakiecie 12 podpunkt II Monitor medyczny do zestawu - dopuści dostawę monitora po demonstracyjnego z rokiem produkcji 2016?

Odpowiedź: Zgoda, pod warunkiem spełnienia wszelkich pozostałych parametrów SIWZ. Oferowany monitor nie może posiadać śladów użytkowania, uszkodzonych pikseli matrycy i będzie objęty pełną gwarancją, zgodnie z umową zakupową.

Zmiana SIWZ:

| Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe – rok prod. 2017). Dopuszcza się zaoferowanie monitora podemonstracyjnego z rokiem produkcji nie starszym niż 2016, po warunkiem spełnienia wszelkich pozostałych parametrów SIWZ. Oferowany monitor nie może posiadać śladów użytkowania, uszkodzonych pikseli matrycy i będzie objęty pełną gwarancją, zgodnie z umową zakupową. | podać |
| --- | --- |

- Czy Zamawiający w Pakiecie 13 – wideokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy, dopuści: Głębię ostrości w zakresie minimalnym 2 - 100 mm? Jest to parametr wyższy pozwalający uzyskać lepszą ostrość obrazu ?

Odpowiedź: Zgoda. Oferowany parametr przekracza zakres minimalny wymagany w SIWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiet 12 podpunkt I, pkt 2  dopuści urządzenie bez funkcji zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym?

Odpowiedź: Zgoda. Wykreśla się powyższy zapis.

- dot. Pakietu 12 podpunkt I, pkt 8 - Czy Zamawiający uzna za spełnienie tego wymogu posiadanie przez oferowany procesor funkcji: Równoczesny-optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany, posiadający 3 tryby obrazowania. Oferowane rozwiązanie jest realizowane za pomocą rozwiązań optyczno-cyfrowych i nie ma potrzeby stosowania (przełączania się) między poszczególnymi programami dedykowanymi dla przełyku, żołądka, jelita.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

| Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) realizowane za pomocą filtracji optyczno – cyfrowej obrazu. | TAK |
| --- | --- |

- Czy Zamawiający w pakiecie 12 podpunkt II „Monitor medyczny do zestawu”  podpunkt 4 dopuści rozwiązanie:  Luminancja matrycy min. 450  cd/m2?

Odpowiedź: Zgoda, pod warunkiem spełnienia pozostałych założeń SIWZ i minimalnych  wymagań prawnych (Ustawa o wyrobach medycznych oraz odpowiednie zarządzenia Ministra Zdrowia). Zmiana SIWZ:

| Luminancja matrycy min. 800 cd/m2 450 cd/m2 | TAK, podać |
| --- | --- |

- Czy zamawiający dla pakietów nr 12 i 13 wydłuży termin dostawy sprzętu do 28 dni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- dot. załącznika nr 2 do projektu umowy dostawy – oprogramowanie pkt. 2.1.1 i 2.1.2

Przekazanie wymienionych przez Zamawiającego dokumentów uzależnione jest od spełnienia przez Zamawiającego wymogów art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych.

Czy Zamawiający podda się,  na własny koszt, procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych   i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy zrezygnuje z wymagania dostarczenia kodów serwisowych?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian Zamawiający wskazuje, iż art. 90 ust. 4 (na który powołuje się Olympus) w zakresie oprogramowania dotyczy wyłącznie aktualizacji oprogramowania nie zaś oprogramowania niezbędnego do działania sprzętu. W przedmiotowym postępowaniu nie będzie zaś wymagana aktualizacja oprogramowania. Zatem pytanie nr 8 jest bezprzedmiotowe.

- Dotyczy pakietu 15. Fotel ginekologiczny:

- Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego szerokość całkowita z szynami euro wynosi 710mm? Dodatkowe akcesoria poszerzają fotel w zależności od ich ułożenia.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego długość w pozycji fotelowej wynosi 1190mm? (tylko 10mm różnicy od wymiaru wymaganego) Dodatkowo fotel posiada możliwość domontowania segmentu nóg dla uzyskania pozycji leżącej, w której długość leża fotela wynosi: 1683mm.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego wysokość regulowana jest elektrycznie za pomocą sterownika nożnego w zakresie: 610-810mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, którego pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana jest elektrycznie w zakresie: 0-4o?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony: - podkolanniki – 2szt., - uchwyty ręki – 2szt., - pojemnik ze stali nierdzewnej – 1szt., - segment nóg dla uzyskania pozycji leżącej – 1szt., - podpórka ręki (do infuzji) - 2szt., - zaciski do mocowania wyposażenia – 6szt., - wieszak kroplówki -1szt.?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w wolnostojący stopień ułatwiający wejście na fotel pacjentce, niezintegrowany z podstawą fotela?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Dotyczy pakietu 15. Fotel ginekologiczny, Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości fotel ginekologiczny, wyposażony w wolnostojący stopień ułatwiający wejście na fotel pacjentce, niezintegrowany z podstawą fotela?

Odpowiedź: OPZ bez zmian

- Pakiet nr 10, poz. 1 – Prosimy o zmianę istniejącego zapisu umowy dotyczącego § 4 na następujący:                  1. Dostawa Sprzętu Medycznego odbędzie się w terminie do 28 dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 15:

- Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z regulowaną wysokością w zakresie 60-90 cm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z regulacją oparcia pleców w zakresie 0-65°, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ w następującym zakresie:

- Wydzielenie z Pakietu nr 12 – „Zestaw endoskopowy” (w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w OPZ) pozycji nr 3 – Insuflator CO2 i utworzenie odrębnej części zamówienia, tj. Pakietu nr 12a – „Insuflator CO2 typ II”. Wadium dla nowoutworzonego pakietu wynosi – 450 zł. Pozostałe wymagania dla nowoutworzonego pakietu: termin wykonania, projekt umowy, kryteria wyboru ofert, pozostają takie same jak dla Pakietu nr 12.

- Wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla Pakietu nr 10 poz. 1 („Respirator”) z 14 dni na 28 dni (zmiana w par. IV SIWZ oraz w par. 4 ust. 1 projektu umowy /zał. 6C do SIWZ/).

- Modyfikacja nazw aparatury dot. pakietów nr 4 i 6 (w Formularzu asortymentowo-cenowym oraz w OPZ):

- W Pakiecie nr 4 zmiana z „Inkubator – stanowisko do resuscytacji” na „Stanowisko do resuscytacji noworodka”

- W Pakiecie nr 6 zmiana z „Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem” na „Mobilny przyłóżkowy aparat RTG”

- Modyfikacja nazw nie ma wpływu na wymagania i parametry techniczne aparatury.

  - Dodanie w Formularzu asortymentowo-cenowym dla Pakietu nr 4 - „Stanowisko do resuscytacji noworodka” oraz dla Pakietu nr 6 „Mobilny przyłóżkowy aparat RTG” dodatkowej pozycji, w której Wykonawca zobowiązany będzie podać wyodrębnioną cenę za: dostawę, instalację, montaż i szkolenie.

W załączeniu, obowiązujące załączniki do specyfikacji, uwzględniające dokonane zmiany:

- Formularz asortymentowo-cenowy (zał. nr 1A)

- OPZ (zał. nr 1B)

W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ, prowadzącymi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 03.11.2017 r, do godz. 10:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11:00.

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

# Text boxes

| 2.19 | Doppler tkankowy – min odświeżenie (Frame rate) min. 500 obr/s | Tak | 500-700 – o pkt powyżej 500 – 1 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.19 | Doppler tkankowy – min odświeżenie (Frame rate) min. 500 obr/s | Tak | 500-700 – o pkt powyżej 700 – 1 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |