**Zestaw nr 4**

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie lub sprostowanie ilości lamp i kolumn przeznaczonych na sale operacyjne? Z załączników wynika, że Zamawiający wymaga 9 zestawów kolumn i 8 zestawów lamp operacyjnych.

**Ad. 1**

**Zamawiający wyjaśnia, że wymaga 9 zestawów kolumn i 8 zestawów lamp operacyjnych. Spowodowane jest to faktem, że jeden zestaw lamp operacyjnych zamawiający zakupi wraz z angiografem do sali hybrydowej.**

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie lub sprostowanie informacji wynikającej z załącznika nr 10 opisującego kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne montowane na salach operacyjnych, że Zamawiający wymaga podwójnej kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej co łącznie daje 4 kolumny na salę operacyjną?

**Ad. 2**

**Zamawiający zgodnie z załącznikiem nr 10 do OPZ wyjaśnia, iż nie wymaga podwójnej kolumny anestezjologicznej i chirurgicznej co łącznie daje 4 kolumny na salę, a jedyni:**

:

**PANELE MEDYCZNE , MOSTY MEDYCZNE , KOLUMNY MEDYCZNE**

* **29 stanowisk oddział urologii**
* **39 stanowisk oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej.**
* **9 kolumn chirurgicznych oraz 9 kolumn anestezjologicznych**
* **6 stanowisk sali wybudzeniowej**

**zał. 9 do OPZ - Lampy operacyjne**

**DWUKOPUŁOWA LEDOWA LAMPA OPERACYJNA**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania lampę operacyjną w której każda kopuła wyposażona jest w 88 diody LED co jest minimalnie różne od wymaganej wartości i nie wpływa na walory użytkowe urządzenia?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Zamawiający naniósł odpowiednie poprawki do Opisu, który przyjmuje brzmienie jak poniżej :**

**„Źródło światła – białe diody LED. Każda kopuła wyposażona w minimum ~~90~~ 88 diod LED. Pobór mocy – maksymalnie ~~160~~ 240 W dla kopuły głównej oraz kopuły satelitarnej łącznie.”**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z maksymalnym poborem mocy równym 118 W dla każdej z kopuł?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Zamawiający naniósł odpowiednie poprawki do Opisu, który przyjmuje brzmienie jak poniżej :**

**„Źródło światła – białe diody LED. Każda kopuła wyposażona w minimum ~~90~~ 88 diod LED. Pobór mocy – maksymalnie ~~160~~ 240 W dla kopuły głównej oraz kopuły satelitarnej łącznie.”**

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby każda kopuła lampy operacyjnej była wyposażona w dotykowy panel sterujący umożliwiający sterowanie wszystkimi parametrami lampy?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający wymaga aby każda kopuła lampy operacyjnej była wyposażona w panel sterujący umożliwiający sterowanie parametrami lampy zgodnie z SIWZ. Zamawiający dopuszcza sterowanie wszystkimi parametrami przy pomocy panelu dotykowego.**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulacją góra/dół ramienia uchylnego w zakresie 95o co jest minimalnie różne od wymaganej wartości?

**Ad. 4**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Zamawiający naniósł odpowiednie poprawki do Opisu, który przyjmuje brzmienie jak poniżej :**

**„**Zakres ruchu wysięgników kopuł lamp oraz monitora:

* obrót o min. 3600 wokół mocowania głównego (pionowa oś lampy)
* obrót ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° (wokół osi pośredniej – osi pionowej pomiedzy ramieniem poziomym a ramieniem uchylnym)
* obrót o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym
* **Regulacja góra/dół ramienia uchylnego min. ~~100~~° 95° ”**

Pytanie 5

W związku z normami bezpieczeństwa prosimy Zamawiającego o wprowadzenie wymogu instalacji zasilaczy lampy poza przestrzenią operacyjną (nie w kopule lampy) i poza bezpośrednią stycznością z personelem w celu ochrony użytkowników przed porażeniem?

**Ad. 5**

**Zamawiający nie wprowadza powyższego wymogu, aczkolwiek dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną w której każda kopuła wyposażona w pojedyncze diody LED, ułożone symetrycznie zapewniające równomierne oświetlenie pola operacyjnego i maksymalną bezcieniowość?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Warunkiem jest równomierne oświetlenie pola operacyjnego i maksymalna bezcieniowość.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną z regulacją wielkości pola operacyjnego w korzystniejszym niż wymaganym zakresie od 16 do 33 cm?

**Ad. 7**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowany zakres, który jest korzystniejszy od minimalnego zakresu podanego przez Zamawiającego. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Warunkiem jest równomierne oświetlenie pola operacyjnego i maksymalna bezcieniowość.**

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną której wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec) jest równa 120 cm co jest parametrem w zupełności wystarczającym? Wykorzystywana podczas operacji wgłębność jest na poziomie 80 cm.

**Ad. 8**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Zamawiający naniósł odpowiednie poprawki do Opisu, który przyjmuje brzmienie jak poniżej :**

**„Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec) – minimum ~~140~~ 120cm.”**

Pytanie 9

Czy Zamawiający będzie wymagał współczynnika odwzorowania barwy czerwonej która jest dominująca i bardzo ważna podczas trwających operacji na poziomie co najmniej 95?

**Ad. 8**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie i jednocześnie informuje, że wymaga współczynnika na poziomie nie mniejszym niż 93.**

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w cztery niesterylne uchwyty opływowe zintegrowane z kopułą zapewniające pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia?

**Ad. 10**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną wyposażoną w funkcję oświetlenia endoskopowego w naturalnym kolorze białym realizowanym poprzez diody lampy? Pragniemy zauważyć, że wprowadzanie dodatkowych kolorów świateł na sali operacyjnej rozprasza personel medyczny.

**Ad. 11**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Zamawiający naniósł poprawki na OPZ jak poniżej :**

**„Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony i/lub biały), ~~odwracająca kierunek oświetlania o 180~~~~0~~ ~~w kierunku sufitu~~, nieoślepiające oraz nie powodujące odbłysków w monitorach znajdujących się w sali operacyjnej”**

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną ze stopniem ochrony obudowy kopuły równym IP44 zapewniającym wystarczający poziom szczelności pozwalającym na mycie jej na mokro?

**Ad. 12**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ. Zamawiający naniósł poprawki na OPZ jak poniżej :**

**„****Stopień ochrony całej obudowy kopuły min. ~~IP54~~ IP44”**

Pytanie 13

Czy Zamawiający z uwagi na obniżenie kosztów eksploatacji i serwisu będzie wymagał, aby lampa operacyjna miała możliwość wymiany pojedynczych punktów świetlnych a nie całych paneli?

**Ad. 13**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

Pytanie 14

Czy Zamawiający z uwagi na podwyższenie parametru bezcieniowości lamp który jest najważniejszy w oświetlaniu pola operacyjnego będzie wymagał aktywnego systemu redukcji cieni opartego na czujnikach wykrywających przeszkodę zasłaniającą cześć lampy z możliwością wyłączenia systemu?

**Ad. 14**

**Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

**GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY sala nr 1/UR/40**

**Kolumny medyczne, Anestezjologiczna i Chirurgiczna**

**- 1 x Kolumna Anestezjologiczna –**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z możliwością zdejmowania obudowy przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem dwuczęściowym o długości 750mm + 750mm i umożliwiającym ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie 500 mm?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna wyposażona była w ramie dwuczęściowe o takiej samej długości poszczególnych części dzięki czemu kolumnę będzie można ustawić w dowolnym miejscu m.in. bezpośrednio pod jej płytą stropową? Pragniemy zauważyć, iż ramię z różną długością części ma fizyczne ograniczenia i jest nieergonomicznym rozwiązaniem?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi ściankami bocznymi dzięki czemu ramiona charakteryzują się większą sztywnością?

**Ad. 4**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą umożliwiającą obciążenie jej dodatkowym sprzętem o wadzę 220 kg?

**Ad. 5**

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z silnikiem realizującym ruch pionowy zainstalowanym na przegubie łączącym poszczególne części ramienia zabudowanym w gładką obudowę łatwo w utrzymaniu czystości i szybko demontowaną w celach ewentualnego serwisu?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z jej elementami malowanymi proszkowo na kolor biały?

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą o wysokości 800 mm, szerokości 298 mm i głębokości 280 mm z dwiema szynami o długości 200 mm każda umieszczonymi na bocznych ścianach konsoli?

**Ad. 8**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne z klapką montowane pod kątem 45o dzięki czemu nie wystąpi kolizja przy podłączaniu wtyczek elektrycznych w kształcie litery „L”?

**Ad. 9**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z wewnętrzną instalacją gazów medycznych wykonaną z przewodów giętkich które są bezpieczniejsze podczas długotrwającej pracy urządzenia? Pragniemy zaznaczyć, iż przewody wykonane z rur miedzianych podczas długotrwałej zmiany ustawień kolumn potrafią pękać przez co dochodzi o nieszczelności instalacji gazowej.

**Ad. 10**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem pod monitor instalowanym do szyny z regulacja wysokości monitora oraz z miejscem na klawiaturę i mysz w specjalnej szufladzie pod półką?

**Ad. 11**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami infuzyjnymi o długości 600 mm zakończonymi regulowanymi drążkami o długości 1000 mm?

**Ad. 12**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

**- 1 x Kolumna Chirurgiczna**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z możliwością zdejmowania obudowy przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem dwuczęściowym o długości 750mm + 750mm?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi ściankami bocznymi dzięki czemu ramiona charakteryzują się większą sztywnością?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z jej elementami malowanymi proszkowo na kolor biały?

**Ad. 4**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą o wysokości 1000 mm, szerokości 298 mm i głębokości 280 mm z dwiema szynami o długości 200 mm każda umieszczonymi na tylnej ścianie konsoli?

**Ad. 5**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne z klapką montowane pod kątem 45o dzięki czemu nie wystąpi kolizja przy podłączaniu wtyczek elektrycznych w kształcie litery „L”?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z wewnętrzną instalacją gazów medycznych wykonaną z przewodów giętkich które są bezpieczniejsze podczas długotrwającej pracy urządzenia? Pragniemy zaznaczyć, iż przewody wykonane z rur miedzianych podczas długotrwałej zmiany ustawień kolumn potrafią pękać przez co dochodzi o nieszczelności instalacji gazowej.

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 8

Czy Zamawiający będzie wymagał kolumnę wyposażoną w prowadnice do mocowania półek i innych akcesoriów umieszczone wewnątrz głowicy co rozwiązaniem nowocześniejszym i łatwiejszym w utrzymaniu czystości?

**Ad. 8**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

**- Sala chorych 3 osobowa, Wzmożony Nadzór - numer: 1/CH/03; - Sala endoskopii - numer: 1/CH/03;**

**Sala 3 łóżkowa nr : 1/UR/09 + Sala endoskopii 1/CH/03 - razem stanowiska 4**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny ze stałą wysokością dopasowaną do danej sali co znacznie obniży jego koszt zakupu?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w gniazda elektryczny z klapką i stopniem ochrony IP44 z możliwością wyboru koloru i zabezpieczeniem zainstalowanym oddzielnie w listwie elektrycznej przy jego przyłączach?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w gniazda gazowe i elektryczne montowane na ścianie mostów która jest nachylona pod kątem 28o co znacznie ułatwia codzienną pracę dla personelu?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w szyny medyczne o nośności 10 kg każda?

**Ad. 4**

**Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Wymagana nośność każdej szyny medycznej 20 kg.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w trzy rodzaje oświetlenia co jest parametrem lepszym od wymaganego?

**Ad. 5**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w cztery podwójne szyny sprzętowe o długości 2 x 200 mm co daje łącznie 400 mm montowane do drążków pod mostem dzięki czemu są bardziej dostępne?

**Ad.6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny z elementami malowanymi na kolor biały metodą proszkową?

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

**PIĘTRO 1**

**- Sala chorych 1 osobowa, IOM - numer: 2/BO/41; 2/BO/39**

**Sala 1 łóżkowa nr : 2/BO/41 - razem 2 stanowiska**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny ze stałą wysokością dopasowaną do danej sali co znacznie obniży jego koszt zakupu?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w gniazda elektryczny z klapką i stopniem ochrony IP44 z możliwością wyboru koloru i zabezpieczeniem zainstalowanym oddzielnie w listwie elektrycznej przy jego przyłączach?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w gniazda gazowe i elektryczne montowane na ścianie mostów która jest nachylona pod kątem 28o co znacznie ułatwia codzienną pracę dla personelu?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w szyny medyczne o nośności 10 kg każda?

**Ad. 4**

**Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania. Wymagana nośność każdej szyny medycznej 20 kg.**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w trzy rodzaje oświetlenia co jest parametrem lepszym od wymaganego?

**Ad. 5**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny wyposażony w cztery podwójne szyny sprzętowe o długości 2 x 200 mm co daje łącznie 400 mm montowane do drążków pod mostem dzięki czemu są bardziej dostępne?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania most medyczny z elementami malowanymi na kolor biały metodą proszkową?

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

**- SALA OPERACYJNA nr 2/BO/31; 2/BO/29; 2/BO/26; 2/BO/24; 2/BO/22; 2/BO/20; 2/BO/17**

**7 SAL OPERACYJNYCH + 1 SALA**

**Kolumny medyczne, Anestezjologiczna i Chirurgiczna**

**- 1 x Kolumna Anestezjologiczna –**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z możliwością zdejmowania obudowy przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem dwuczęściowym o długości 750mm + 750mm i umożliwiającym ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie 500 mm?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna wyposażona była w ramie dwuczęściowe o takiej samej długości poszczególnych części dzięki czemu kolumnę będzie można ustawić w dowolnym miejscu m.in. bezpośrednio pod jej płytą stropową? Pragniemy zauważyć, iż ramię z różną długością części ma fizyczne ograniczenia i jest nieergonomicznym rozwiązaniem?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi ściankami bocznymi dzięki czemu ramiona charakteryzują się większą sztywnością?

**Ad. 4**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą umożliwiającą obciążenie jej dodatkowym sprzętem o wadzę 220 kg?

**Ad. 5**

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z silnikiem realizującym ruch pionowy zainstalowanym na przegubie łączącym poszczególne części ramienia zabudowanym w gładką obudowę łatwo w utrzymaniu czystości i szybko demontowaną w celach ewentualnego serwisu?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z jej elementami malowanymi proszkowo na kolor biały?

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą o wysokości 800 mm, szerokości 298 mm i głębokości 280 mm z dwiema szynami o długości 200 mm każda umieszczonymi na bocznych ścianach konsoli?

**Ad. 8**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne z klapką montowane pod kątem 45o dzięki czemu nie wystąpi kolizja przy podłączaniu wtyczek elektrycznych w kształcie litery „L”?

**Ad. 9**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z wewnętrzną instalacją gazów medycznych wykonaną z przewodów giętkich które są bezpieczniejsze podczas długotrwającej pracy urządzenia? Pragniemy zaznaczyć, iż przewody wykonane z rur miedzianych podczas długotrwałej zmiany ustawień kolumn potrafią pękać przez co dochodzi o nieszczelności instalacji gazowej.

**Ad. 10**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem pod monitor instalowanym do szyny z regulacja wysokości monitora oraz z miejscem na klawiaturę i mysz w specjalnej szufladzie pod półką?

**Ad. 11**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami infuzyjnymi o długości 600 mm zakończonymi regulowanymi drążkami o długości 1000 mm?

**Ad. 12**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

**- 1 x Kolumna Chirurgiczna**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z możliwością zdejmowania obudowy przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem dwuczęściowym o długości 750mm + 750mm?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi ściankami bocznymi dzięki czemu ramiona charakteryzują się większą sztywnością?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z jej elementami malowanymi proszkowo na kolor biały?

**Ad. 4**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą o wysokości 1000 mm, szerokości 298 mm i głębokości 280 mm z dwiema szynami o długości 200 mm każda umieszczonymi na tylnej ścianie konsoli?

**Ad. 5**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne z klapką montowane pod kątem 45o dzięki czemu nie wystąpi kolizja przy podłączaniu wtyczek elektrycznych w kształcie litery „L”?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z wewnętrzną instalacją gazów medycznych wykonaną z przewodów giętkich które są bezpieczniejsze podczas długotrwającej pracy urządzenia? Pragniemy zaznaczyć, iż przewody wykonane z rur miedzianych podczas długotrwałej zmiany ustawień kolumn potrafią pękać przez co dochodzi o nieszczelności instalacji gazowej.

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 8

Czy Zamawiający będzie wymagał kolumnę wyposażoną w prowadnice do mocowania półek i innych akcesoriów umieszczone wewnątrz głowicy co rozwiązaniem nowocześniejszym i łatwiejszym w utrzymaniu czystości?

**Ad. 8**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

**- SALA OPERACYJNA HYBRYDOWA sala nr 2/BO/34**

**Kolumny medyczne, Anestezjologiczna i Chirurgiczna**

**- 1 x Kolumna Anestezjologiczna –**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z możliwością zdejmowania obudowy przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem dwuczęściowym o długości 750mm + 750mm i umożliwiającym ruch w płaszczyźnie pionowej w zakresie 500 mm?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby kolumna wyposażona była w ramie dwuczęściowe o takiej samej długości poszczególnych części dzięki czemu kolumnę będzie można ustawić w dowolnym miejscu m.in. bezpośrednio pod jej płytą stropową? Pragniemy zauważyć, iż ramię z różną długością części ma fizyczne ograniczenia i jest nieergonomicznym rozwiązaniem?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi ściankami bocznymi dzięki czemu ramiona charakteryzują się większą sztywnością?

**Ad. 4**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą umożliwiającą obciążenie jej dodatkowym sprzętem o wadzę 220 kg?

**Ad. 5**

**Zgodnie z SIWZ.**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z silnikiem realizującym ruch pionowy zainstalowanym na przegubie łączącym poszczególne części ramienia zabudowanym w gładką obudowę łatwo w utrzymaniu czystości i szybko demontowaną w celach ewentualnego serwisu?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z jej elementami malowanymi proszkowo na kolor biały?

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą o wysokości 800 mm, szerokości 298 mm i głębokości 280 mm z dwiema szynami o długości 200 mm każda umieszczonymi na bocznych ścianach konsoli?

**Ad. 8**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne z klapką montowane pod kątem 45o dzięki czemu nie wystąpi kolizja przy podłączaniu wtyczek elektrycznych w kształcie litery „L”?

**Ad. 9**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z wewnętrzną instalacją gazów medycznych wykonaną z przewodów giętkich które są bezpieczniejsze podczas długotrwającej pracy urządzenia? Pragniemy zaznaczyć, iż przewody wykonane z rur miedzianych podczas długotrwałej zmiany ustawień kolumn potrafią pękać przez co dochodzi o nieszczelności instalacji gazowej.

**Ad. 10**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem pod monitor instalowanym do szyny z regulacja wysokości monitora oraz z miejscem na klawiaturę i mysz w specjalnej szufladzie pod półką?

**Ad. 11**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami infuzyjnymi o długości 600 mm zakończonymi regulowanymi drążkami o długości 1000 mm?

**Ad. 12**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

**- 1 x Kolumna Chirurgiczna**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z możliwością zdejmowania obudowy przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, z łatwym dostępem do stref konserwacji?

**Ad. 1**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramieniem dwuczęściowym o długości 750mm + 750mm?

**Ad. 2**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z ramionami o przekroju prostokąta z zaokrąglonymi ściankami bocznymi dzięki czemu ramiona charakteryzują się większą sztywnością?

**Ad. 3**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z jej elementami malowanymi proszkowo na kolor biały?

**Ad. 4**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z konsolą o wysokości 1000 mm, szerokości 298 mm i głębokości 280 mm z dwiema szynami o długości 200 mm każda umieszczonymi na tylnej ścianie konsoli?

**Ad. 5**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę wyposażoną w gniazda elektryczne z klapką montowane pod kątem 45o dzięki czemu nie wystąpi kolizja przy podłączaniu wtyczek elektrycznych w kształcie litery „L”?

**Ad. 6**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postepowania kolumnę z wewnętrzną instalacją gazów medycznych wykonaną z przewodów giętkich które są bezpieczniejsze podczas długotrwającej pracy urządzenia? Pragniemy zaznaczyć, iż przewody wykonane z rur miedzianych podczas długotrwałej zmiany ustawień kolumn potrafią pękać przez co dochodzi o nieszczelności instalacji gazowej.

**Ad. 7**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**

Pytanie 8

Czy Zamawiający będzie wymagał kolumnę wyposażoną w prowadnice do mocowania półek i innych akcesoriów umieszczone wewnątrz głowicy co rozwiązaniem nowocześniejszym i łatwiejszym w utrzymaniu czystości?

**Ad. 8**

**Tak Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ**