**Zestaw 5**

1. W opisie, załączniku nr 10 - Zakończenie gazów medycznych do OPZ Zamawiający opisał standard i minimalne parametry techniczne jakie wg Zamawiającego mają spełniać urządzenia medyczne. Po analizie opisu parametrów technicznych kolumny anestezjologicznej stwierdzamy że, nowoczesne kolumny anestezjologiczne mają być wyposażone w poziomą konsolę dystrybucyjną zawieszoną na ramieniu realizującym ruch w płaszczyźnie pionowej. Konsole tego typu są stosowane przy mobilnych aparatach do znieczuleń i aparaty te nie są ,,dokowane" - instalowane do kolumny. Mobilne aparaty anestezjologiczne dają dużą swobodę pracy i więcej możliwości personelowi medycznemu.

Czy w związku z tym nie jest to omyłka pisarska i kolumna
anestezjologiczna ma być z tzw. podnoszeniem konsoli ale bez dokowania
aparatu do znieczuleń.

**Ad. 1**

**Każda kolumna anestezjologiczna wyposażona będzie w windę umożliwiająca podniesienie aparatu do znieczulenia. Zamawiający wymaga by możliwe było zainstalowanie przez dostawcę aparatu do znieczulenia odpowiednich zawiesi umożliwiających montaż i podnoszenie aparatu do znieczulenia poprzez uniwersalne uchwyty. Minimalna udźwig kolumny 250 kg. Zamawiający dopuszcza pionową i poziomą konsolę dystrybucyjną zawieszoną na ramieniu realizującym ruch w płaszczyźnie pionowej.**

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kolumn medycznych tj. anestezjologicznej i chirurgicznej w których samą tylko głowicę w kolumnie można obciążyć dodatkowym sprzętem o masie minimum 150kg.

**Ad. 2**

**Wykonać zgodnie z SIWZ.**