***Załącznik nr 2 -* JEDNOKOPUŁOWA LEDOWA LAMPA ZABIEGOWA**

Pytanie 1 Dotyczy Punkt 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokie jakości lampę operacyjną wyposażoną 24 białe diody LED .

**Ad 1 Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

**Zmiana SIWZ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Źródło światła – białe diody LED. ~~Każda kopuła wyposażona w minimum 90 diod LED~~. Pobór mocy – maksymalnie ~~160~~ 240 W dla kopuły głównej oraz kopuły satelitarnej łącznie. |

Pytanie 2 Dotyczy Punktu 3 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę operacyjną wyposażoną w 12 białe diody LED

**Ad 1 Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

**Zmiana SIWZ:**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Źródło światła – białe diody LED. ~~Każda kopuła wyposażona w minimum 90 diod LED~~. Pobór mocy – maksymalnie ~~160~~ 240 W dla kopuły głównej oraz kopuły satelitarnej łącznie. |

Pytanie 3 Dotyczy Punkty 11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę operacyjną z zakresem regulacji góra/dół ramienia uchylnego – 95°

**Ad 3 Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

**Zgodnie ze zmienionym SIWZ**

**Regulacja góra/dół ramienia uchylnego min. ~~100~~° 90°.**

Pytanie 4 Dotyczy Punktu 20 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę operacyjną z zakresem regulacji wielkości pola operacyjnego kopuły 20- 25 cm . Wartość D10 -25 cm ,Wartość D50 – 13 cm

**Ad 4 Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

**Zgodnie ze zmienionym SIWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| 24 41 | Minimalny zakres regulacji wielkości pola operacyjnego każdej czaszy ~~dla (D10-D50)~~: **~~14 – 28~~  20– 25** cm  ~~D10 – średnica pola świetlnego dla 10% maksymalnej mocy oświetlenia, zgodnie z EN-60601-2-41~~  ~~D50 – średnica pola świetlnego dla 50% maksymalnej mocy oświetlenia, zgodnie z EN-60601-2-41~~ |

Pytanie 5 Dotyczy Punktu 22 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę operacyjną ze współczynnikiem R9 nie mniejszym niż 85

**Ad 5 Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

**Zgodnie ze zmienionym SIWZ**

|  |
| --- |
| 26. Współczynnik odwzorowania barwy dominującej , tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż ~~93~~ 85 |

Pytanie 6 Dotyczy punktu 24 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę operacyjną z uchwytem przy przegubie lampy umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, zapewniający pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia .

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ: Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

Pytanie 7 Dotyczy Punktu 27 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości lampę operacyjną z regulacją temperatury barwowej z dodatkowego panelu sterującego ściennego .

**SIWZ bez zmian**