Zał. nr 3

Myjka dezynfektor

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |
| 2 | Zamawiana ilość | 4 szt. |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny |
| 1 | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje) | Tak |
| 2 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 1450 mm wysokość x 500 mm szerokość x 500 mm głębokość | Tak |
| 3 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni. | Tak |
| 4 | Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | Tak |
| 5 | Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych/ dysz natryskowych (stałych i obrotowych) / lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych min. 5 | Tak |
| 6 | Wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej lub ze stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego zaś części obrotowe/elementy wykonane z materiałów odpornych na działanie środków chemicznych i wysokiej temperatury. | Tak |
| 8 | Moc maksymalna od 2500 W do 5100 W ( +/-200 W) | Tak |
| 9 | Moc pompy wody min. 730 W | Tak |
| 10 | Orurowanie wykonane z miedzi | Tak |
| 11 | Dezynfekcja termiczna w oparciu o zadaną wartość A0 od 60 – min. 600 | Tak |
| 12 | Układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco i płuczącego) z możliwą kontrolą jego stanu w pojemniku | Tak |
| 13 | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia. | Tak |
| 14 | Min.2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji lub czujnik do kontroli temperatury dezynfekcji | Tak |
| 15 | Wszystkie podzespoły, urządzenia pracujące pod napięciem 24 V lub 230 V zgodnie z obowiązującymi na terenie RP normami | Tak |