## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 1
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie uniwersalne do krótkich procedur | 2500 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Obłożenie nie może zawierać celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85 145cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 lub folii polietylenowej o grubości min. 55 mikronów z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 72g/m2 , odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.85/115 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 1 szt. | tak
| 4. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 175-180cm x 175-200cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 1 szt. | tak
| 5. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 2 szt. | tak
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min.25 mikronów | 1 szt. | tak
| 7. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25cm | 4 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 2
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie uniwersalne do długich procedur | 3800 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, z organizatorami przewodów, wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 70 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min.150 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 185/185 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 1 szt. | tak
| 2. Serweta dolna, samoprzylepna, z organizatorami przewodów, o wymiarach 175-180cm x 175-180cm, , wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min 70 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 150g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 185/185 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 1 szt. | tak
| 3. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, , wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gr. min. 70 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min.150g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 185/185 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 2 szt. | tak
| 4. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.135 cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów lub gramatura min.47 g/m2 | 1 szt. | tak
| 5. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów lub włókniny typu spunlance | 1 szt. | tak
| 6. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25cm | 4 szt. | tak
| 7. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 3
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do operacji biodra | 450 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145cm x 60-75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min.55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-225cm x 240 300cm,( dopuszcza się organizatory przewodów), wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 125cm H₂O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 1 szt. | tak
| 4. Serweta samoprzylepna wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 200-260cm x 260-280cm z wycięciem "U" o wymiarach 7 -12cm x 95-105cm, o gramaturze min. 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej lub laminat trzywarstwowy. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H₂O, laminat miękki dobrze ukłdajacy się. | 1 szt. | tak
| 5. Serweta nieprzylepna o wymiarach 70-80cm x 90-100cm, dwuwarstwowa o gramaturze min. 55g/m2 | 2 szt. | tak
| 6. Serweta przylepna lub nieprzylepna o wymiarach 150-160cm x 180-200cm, dwuwarstwowa, o gramaturze min. 55g/m2 | 1 szt. | tak
| 7. Osłona na kończynę o wymiarach 32-37cm x 110-125cm o gramaturze min. 55g/m2 | 1 szt. | tak
| 8. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów | 2 szt. | tak
| 9. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25 | 4 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do zabiegów artroskopowych na kończynę z workiem na płyny | 350 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145 cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 6-7cm otoczony warstwą chłonną, serweta o wymiarach 220-250cm x 320-350cm, z możliwością zamocowania przewodów i drenów oraz z torbą do przechwytywania płynu artroskopowego o wymiarach min. 80 x 80cm z możliwością podłączenia drenu do spuszczenia płynu. Wymagania minimalne: laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 55g/m2, w strefie krytycznej łącznie min. 110 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O , odpornośc na rozerwanie na sucho/mokro 160/160 kPa | 1 szt. | tak
| 4. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 22-37cm x77 -80cm | 1 szt. | tak
| 5. Foliowana osłona na kamerę o wymiarach 13-17cm x 250-300cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania optyki | 1 szt. | tak
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 2 szt. | tak
7. Serwetki do wycierania, organizery typu Velcro,Foliowana osłona na kamerę o wymiarach 13-17cm x 250-300cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania optyki nie są wymagane ale dopuszczalne
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 5
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do zabiegów na kończynie dolnej bez worka na płyny | 1200 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145cm x 60-75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 5-7cm, serweta o wymiarach 225-240cm x 315-320cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 160/160 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 125 cmH2O. Nie dopuszcza się serwety z torbą na płyny | 1 szt. | tak
| 4. Serweta dwuwarstwowa przylepna lub nieprzylepna o wymiarach 150-175cm x 175-200cm. | 1 szt. | tak
| 5. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 22-37cm x 75-80cm, wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² | 1 szt. | tak
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów | min. 2 szt. | tak
7. Serwetki do wycierania, organizery typu Velcro nie są wymagane ale dopuszczalne
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do artroskopii barku | 400 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta o wymiarach 180-230cm x 220- 295cm z wycięciem "U" o wymiarach 10-11cm x 50- 70 cm wykończona taśmą lepną, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 73 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (jezeli dotyczy). Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H2O,Laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 1 szt. | tak
| 4. Serweta o wymiarach 180-190cm x 220-240cm z taśmą lepną wykonana z dwuwarstwoweo laminatu o gr. Min 55g/m2 lub serweta 240x170 cm z wycięciem "U" o wymiarze 115x45 cm | 1 szt. | tak
| 5. Osłona na kończynę, nieprzemakalna, o wymiarach 35-37cm x 78-80cm, wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 55g/m² lub 22x75 | 1 szt. | tak
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 2 szt. | tak
| 7. Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30cm lub 18x25 cm | min. 2 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 7
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do operacji na kończynie dłoni/stopie | 1700 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na kończynę z elastycznym mankietem samouszczelniającym się, otwór o średnicy 3-7cm, serweta o wymiarach 300-330cm x 225-250cm. Wymagania minimalne: gramatura włókniny w strefie krytycznej min. 109g/m2, odporność na rozerwanie na moro/sucho min. 150/150 kPa, odporność na przenikanie cieczy w części krytycznej min. 125 cmH2O. | 1 szt. | tak
| 3. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowej laminowanej włókniny o wymiarach 75-80cm x 75-80cm bez taśmy lepnej lub z taśmą lepną o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt. | tak
| 4. Serweta laminowana min. dwuwarstwowa o wymiarach 140-150cm x 180-200cm bez taśmy lepnej o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt. | tak
| 5. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145 cm x 60-75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
7. Serwetki do wycierania nie są wymagane ale dopuszczalne
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do zwykłej kraniotomii | 100 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych naniesiona od początku brzegu serwety, powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, klej repozycjonowalny, | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią lub w opakowanie papier/folia, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85- 145 cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta neurochirurgiczna o wymiarach 225-250cm x 280-320cm z otworem wypełnionym folią o wymiarach25-35cm x 19-26cm, organizery przewodów zintegrowane lub nie zintegrowane z serwetą, z torbę na płyny, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 163/114kPa | 1 szt. | tak
| 4. Serweta o wymiarach min. 50cm x 50cm z taśmą lepną, włóknina min. dwuwarstwowa o gramaturze min. 40g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 140cm H2O | 4 szt. | tak
| 5. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 | 1 szt. | tak
6.Sterylne chłonne ściereczki są dopuszczalne, ale nie wymagane
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do operacji tarczycy | 30 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z minimum dwuwarstwowego, miękkiego, dobrze układającego się, o dużej wytrzymałości laminatu | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 57 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Serweta o wymiarach 200-280cm x 350-360cm, z otworem przylepnym w kształcie rombu o wymiarach 10-11cm x 10-15cm. Wymagania minimalne: Włóknina o gramaturze materiału podstawowego bez wzmocnienia min. 55g/m2, w części wzmocnionej min. 110g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 100cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na moro/sucho min. 94/60 kPa | 1 szt. | tak
| 4. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 1 szt. | tak
| 5. Taśma do mocowania przewodów typu rzep o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm | 1 szt. | tak
6. Serwetki do wycierania nie są wymagane, ale dopuszczalne
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do zespoleń śródszpikowych i DHS | 300 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta główna o wymiarach 240-250cm x 290-320cm zintegrowana z nogawicami wyposażona w dwa symetrycznie usytuowane otwory wypełnione folią chirurgiczną o wymiarach min. 15x45cm znajdujące się w części udowej, dookoła otworów dodatkowa warstwa wysokochłonna o wymiarze min. 75x200cm, konstrukcja i złożenie serwety umożliwiające aseptyczną aplikację i całkowite zabezpieczenie w trakcie zabiegu z użyciem wyciągu. Wymagania minimalne: wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 63g/m2 na całej powierzchni a w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na przenikanie cieczy ≥150cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i na mokro w obszarze wzmocnionym min. 300kPa, cząstki stałe i pylenie zgodnie z normą PN EN 13795 | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 57 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Jednokomorowa kieszeń przylepna na materiał opatrunkowy o wymiarach min. 30-40cm x 40-50cm | 1 szt. | tak
| 4. Ręczniki chłonne celulozowe o wymiarach min. 30x30cm | 2 szt. | tak
| 5. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 1 szt. | tak
| 6. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 11
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do cystoskopii | 300 |  | 0
2 | Obłożenie do przezcewkowych zabiegów urologicznych TUR | 1500 |  | 0
3 | Fartuch sterylny przeznaczony do procedur urologicznych | 1500 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 63g/m2. | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta do zabiegów ginekologicznych dolnych, wykonana z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego laminatu o wymiarach min. 240-250cm x 150-180cm, zintegrowana z nogawicami (trwałe połączenie nogawic z serwetą), w części kroczowej posiadająca otwór o wymiarach 10-12cm x 15-20cm, od strony pacjenta miękka warstwa włókninowa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu o wymiarach min. 140-150cm x 180-190cm | 1 szt. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z min. dwuwarstwowego, chłonnego i nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m2. | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta o wymiarach 140-160cm x 240-260cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem na prącie 5-7cm x 7-9cm, wokół otworu warstwa chłonna o wymiarach 35x40cm i gramaturze min. 80g/m2. Z zamocowaną torbą przechwytująca płyny z usztywnionym brzegiem , z sitem (filtrem), z drenem o dł. 140 cm (zamontowanym na stałe lub wchodzącym w skład zestawu oddzielnie), z portem do podłączenia | tak
| 2. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu o wymiarach 140-150cm x 180-190cm | tak
| 3. Lateksowa osłona na palec do badania per rectum | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z włókniny o gramaturze ≥35g/m2 w obszarze krytycznym i poza nim, dobrze oddychający | tak
| Włóknina posiadająca odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho i na mokro zgodnie z normą PN EN 13795, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym ≥100cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego min. 80 kPa | tak
| Zawierający wstawki wykonane z laminatu odpornego na przesiąkanie płynów na całym przodzie i rękawach do łokcia (dopuszczalny jest brak warstwy wodoodpornej w obrębie ramion), 100% bariera dla płynów w dolnej części, która ma być obszerna i umożliwiająca zabezpieczenie kończyn dolnych operatora także w pozycji siedzącej, rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, tylne poły zakładane szczelnie zakrywające plecy również w pozycji siedzącej, wiązane na troki łączone kartonikiem, przy szyi zapięcie na rzep lub taśmę samoprzylepną | tak
| Sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu | tak
| Rozmiary: L i XL | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
Ściereczki nie są wymagane, ale dopuszczalne
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 12
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do operacji urologiczno – ginekologicznych dolnych z workiem na płyny | 620 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych naniesiona od początku brzegu serwety, powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, klej repozycjonowalny, | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 57 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta ginekologiczna o wymiarach min. 330-355cm x 295-320cm, z otworem owalnym/prostokątnym samoprzylepnym o wymiarach 8-15cm x 25-28cm otoczonym warstwą chłonną z dwa mankietami do mocowania, zintegrowane z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, wyposażona w zintergowany worek do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu. Wymagania minimalne: Laminat mocny, miękki, dobrze układający się, min. dwuwarstwowy o gramaturze min. 54gm2, w części wzmocnionej gramatura min. 75g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho i mokro min. 80/175kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 4. Serweta chirurgiczna nieprzylepna pod pośladki o wymiarach min. 75-80cm x 90-100cm, o gramaturze min. 47g/m2 | 1 szt. | tak
5. Nie dopuszcza się oddzielnego doklejanego worka na płyny
6. Serwetki do wycierania nie są wymagane, ale dopuszczalne
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 13
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ |  | x | x
1 | Obłożenie do operacji w inkubatorze | 50 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość warstwy kleju max. 2,5 cm | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta o wymiarach 70-75cm x 75-90cm z taśmą lepną o szerokości maksymalnej 2,5cm. Wymagania minimalne: wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gramaturze min. 72g/m2 na całej powierzchni,, odporność na przenikanie cieczy min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 108/88 kPa, | 4 szt. | tak
| 2. Serweta o wymiarach 70-75cm x 75-90cm bez taśmy lepnej. Wymagania minimalne: wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gramaturze min. 72g/m2 na całej powierzchni,, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 108/88 kPa, | 2 szt. | tak
| 3. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | 1 szt. | tak
| 4. Taśma mocująca typu rzep | 1 szt. | tak
| 5. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30x30cm | 4 szt. | tak
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 1 szt. | tak
| 7. Kieszeń przylepna foliowa jendokomorowa 30x30cm | 1 szt. | tak
| 8. Kieszeń przylepna foliowa dwukomorowa na materiał opatrunkowy 30x50cm | 1 szt. | tak
| 9. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 14
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie pediatryczne | 1300 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| nie zawiera celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta samoprzylepna o wymiarach 70-75cm x 75-90cm, z taśmą lepną o szerokości 2,5cm. Wymagania minimalne: wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gramaturze min. 72g/m2 na całej powierzchni,, odporność na przenikanie cieczy min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 108/88 kPa, | 2 szt. | tak
| 2. Serweta samoprzylepna o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, z taśmą lepną o szerokości 2,5cm, Wymagania minimalne: wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gramaturze min. 72g/m2 na całej powierzchni a w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 115/88 kPa, | 1 szt. | tak
| 3. Serweta samoprzylepna o wymiarach 170-175cm x 170-200cm, z taśmą lepną o szerokości 2,5cm, Wymagania minimalne: wykonana z minimum trzywarstwowego laminatu o gramaturze min. 72g/m2 na całej powierzchni a w strefie krytycznej min. 110g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.100cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 115/88 kPa, | 1 szt. | tak
| 4. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 57 mikronów | 1 szt. | tak
| 5. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm wykonana z włókniny poliestrowej min 40g/m2 oraz folii PE min. 27 mikronów | 1 szt. | tak
| 7. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18 x 25 cm | 2 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 15
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie pacjenta samoogrzewające | 450 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Mikrobiologicznie czyste | tak
| Wykonane z włókniny typu SMS | tak
| Osiągające w ciągu 30minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39°C max. 43°C | tak
| Średnia tempetraura koca utrzymywana przez okres min. 9 godzin | tak
| Wymiary koca 152cm (±2cm) x 92cm (±2cm) | tak
| Koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni o wymiarach 13cm x 10cm (tolerancja ±1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi | tak
| Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji ( zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 16
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do alloplastyki biodra | 1100 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min.55mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1 szt. XL-L – 1szt. XXL-L – 2szt. | tak
| 4. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27μm | 3 szt. | tak
| 5. Czyścik do elektrody o wymiarach 4,5-5cm x 4,5-5cm, szorstki | 1 szt. | tak
| 6. Ostrze chirurgiczne nr 23 (CS) | 4 szt. | tak
| 7. Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową o długości 30-35mm, długość przewodu min. 300cm, wtyk 3-pinowy oraz końcówka nożowa o długości 15-16cm | 1 szt. | tak
| 8. Opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach min. 10cm x 25cm | 1 szt. | tak
| 9. Opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach 5-6cm x 7-8cm | 1 szt. | tak
| 10. Osłona na kończynę o wymiarach min. 32-40cm x 110-130 cm | 1 szt. | tak
| 11. Dren do ssaka o długości min. 250cm, średnica 30CH, końcówka ssaka wyposażona w rozłączany filtr zatrzymujący fragmenty kostne i tkankowe, wymienne końcówki: prosta i typu Yankauer | 1 kpl. | tak
| 12. Dren Redona 16CH długości min. 50cm, długość powierzchni perforowanej min.14cm, z linią RTG | 1 szt. | tak
| 13. Butla Redona o pojemoności 400ml | 1 szt. | tak
| 14. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm, przyklejany | 1 szt. | tak
| 15. Serweta samoprzylepna wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 200-260cm x 260-280cm z wycięciem "U" o wymiarach 8-12cm x 95-105cm, o gramaturze min. 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min.125 cm H₂O, laminat miękki dobrze ukłdajacy się. | 1 szt. | tak
| 16. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm,( dopuszcza się organizatory przewodów), wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O, laminat miękki dobrze ukłdajacy się | 1 szt. | tak
| 17. Serweta operacyjna o wymiarach 140-150cm x 240-260cm, z taśmą lepną, wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55g/m2. | 1 szt. | tak
| 18. Serweta operacyjna wykonana z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 140-150cm x 190-240cm bez taśmy lepnej, gramatura min 55g/m2, | 1 szt. | tak
| 19. Kompres 10cm x 20cm wykonany z 17-nitkowej min. 16-warstwowej gazy, z nitką RTG, kolor biały | 50 szt. | tak
| 20. Kieszeń jednokomorowa taśmą lepną o wymiarach min. 30cm x 30cm | 1 szt. | tak
| 21. Opaska elastyczna z zapinką o szerokości 15cm i długości 450-500cm, biała | 2 szt. | tak
| 22. Tupfer 20-nitkowy gazowy o wymiarach min. 29x30 z nitką RTG | 5 szt. | tak
| 23. Strzykawka dwuczęściowa lub trzyczęściowa o pojemności 100ml | 1 szt. | tak
| 24. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 6 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor NIEBIESKI (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor NIEBIESKI (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "BIODRO" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor NIEBIESKI (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 17
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do rekonstrukcji aparatu więzadłowego kolana (bez worka na płyny) | 200 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta operacyjna do artroskopii kolana o wymiarach 225-240cm x 315-330cm z elastycznym mankietem, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 5-7cm . wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 57g/m2, w strefie krytycznej łącznie min. 109 g/m2.. Na całej powierzchni odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min. 150/150 kPa. Nie dopuszcza się serwety z torbą na płyny | 1 szt. | tak
| 2. Serweta o wymiarach 150-190cm x 190- 225cm z bez taśmy lepnej, wykonana z laminowane włokniny o gr. Min 55 g/m² | 1 szt. | tak
| 3. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | XXL-L - 1 szt. XL-L – 1szt. L-L - 1 szt. | tak
| 4. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60- 75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min.55 mikronów | 1 szt. | tak
| 5. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 6. Serweta z laminowanej włókniny o wymiarach 150-160x 175-200cm ,z taśmą lepną o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt. | tak
| 7. Serweta z laminowanej włókniny o wymiarach 75-80cm x 75- 90cm, bez taśmy lepnej, o gramaturze min. 55g/m2 | 1 szt. | tak
| 8. Osłona na kończynę o wymiarach 30-35cm x 75-80cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 63g/m2, | 1 szt. | tak
| 9. Foliowana osłona na kamerę o wymiarach 13-17cm x 250-300cm, składana teleskopowo, z taśmą lepną do mocowania optyki | 1 szt. | tak
| 10. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów | 2 szt. | tak
| 11. Opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach 9-10x20cm | 1 szt. | tak
| 12. Igła iniekcyjna 21G 50mm | 1 szt. | tak
| 13. Kompres wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy o wymiarach 10x20cm, z nitką RTG, | 20 szt | tak
| 14. Ostrze nr 11 | 2 szt. | tak
| 15. Ostrze nr 21 | 1 szt. | tak
| 16. Miska z polipropylenu o pojemności 250ml z podziałką | 1 szt. | tak
| 17. Dren do ssaka łączący 25CH/16CH o długości min. 300cm | 1 szt. | tak
| 18. Dren Redona 12CH długości min. 50cm, długość powierzchni perforowanej min.14- 15cm, z linią RTG | 1 szt. | tak
| 19. Butelka do drenażu o pojemności 400ml | 1 szt. | tak
| 20. Tupfery okrągłe włókninowe o wymiarach min. 29x30 z nitką RTG | 6 szt. | tak
| 21. podkład pod gips szer. 15cm | 1 szt. | tak
| 22. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
| 23. Opaska elastyczna z zapinką o szerokości 15cm i długości 450-500cm, biała | 2 szt. | tak
| 24. Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową o długości 30-35mm, długość przewodu min. 300cm, wtyk 3-pinowy | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor JASNOZIELONY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor JASNOZIELONY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "ACL" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor JASNOZIELONY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 18
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do alloplastyki kolana | 320 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145cm x 60-75cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Serweta operacyjna o wymiarach 225-240cm x 315-330cm z elastycznym mankietem, z samouszczelniającym się otworem o średnicy 5-7cm . wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2, w strefie krytycznej łącznie min. 109 g/m2.. Na całej powierzchni odporność na przenikanie cieczy min.200cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na mokro i sucho min. 150/150 kPa. Nie dopuszcza się serwety z torbą na płyny | 1 szt. | tak
| 4. Osłona na kończynę o wymiarach 30-35cm x 75-120cm wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 63g/m2, | 1 szt. | tak
| 5. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 6 szt. | tak
| 6. Serweta operacyjna o wymiarach 140-150cm x 240-260cm, z taśmą lepnąj min. dwuwarstowowa laminowana, o gramaturze min. 73 g/m2 | 2 szt. | tak
| 7. Serweta z taśmą lepną o wymiarach min. 75x90cm, dwuwarstwowa laminowana o gramaturze min. 73g/m2 | 2 szt. | tak
| 8. Jednokomorowa kieszeń przylepna o wymiarach min. 30-35cm x 40-45cm, wykonana z przezroczystego PE, taśma lepna na dłuższym brzegu, ze sztywnikiem | 2 szt. | tak
| 9. Plastikowy pojemnik okragły o pojemności 250 ml | 1 szt. | tak
| 10. Podkład pod gips dł 300 cm, szer. 15 cm w rolce | 1 szt. | tak
| 11. Strzykawka dwuczęściowa lub trzyczęściowa o pojemności 100ml, luer lock | 1 szt. | tak
| 12. Opaska elastyczna o szerokości 15cm dł min 500 cm | 2 szt. | tak
| 13. Dren Redona 16CH długości min. 50cm, długość powierzchni perforowanej min.14cm, z linią RTG | 1 szt. | tak
| 14. Butla Redona o pojemności 400ml, długość drenu min. 100cm | 1 szt. | tak
| 15. Dren do ssaka o długości min. 250cm, średnica 30CH, końcówka ssaka wyposażona w rozłączany filtr zatrzymujący fragmenty kostne i tkankowe, wymienne końcówki: prosta i typu Yankauer | 1 kpl. | tak
| 16. Ostrze chirurgiczne nr 23 | 2 szt. | tak
| 17. Ostrze chirurgiczne nr 11 | 3 szt. | tak
| 18. Elektroda czynna z końcówką nożową o długości 3-4cm oraz końcówka nożowa o długości 15-17cm do elektrody (wtyk2+1), długość kabla min. 300cm | 1 szt. | tak
| 19. Czyścik do elektrody o wymiarach 4,5- 5cm x 4,5- 5cm, szorstki | 1 szt. | tak
| 20. Kompres gazowy 10x20cm ze znacznikiem RTG 17-nitowa, 16-warstowowa | 50 szt. | tak
| 21. Tupfer gazowy 29-34x30-35cm ze znacznikiem RTG | 5 szt. | tak
| 22. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1szt. XL - 1 szt. XXL - 2 szt. | tak
| 23. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm, przyklejany | 1 szt. | tak
| 24. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 6 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor BRĄZOWY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor BRĄZOWY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "ENDOPROTEZA KOLANA" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor BRĄZOWY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 19
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do stabilizacji kręgosłupa | 300 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Serweta o wymiarach min. 75-80cm x 90-100cm z taśmą lepną, min. Dwuwarstwowa laminowana, o gramaturze min. 70g/m2, z dodatkową warstwową w strefie krytycznej, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m²3. Serweta o wymiarach min. 75-80cm x 90-100cm z taśmą lepną, min. Dwuwarstwowa laminowana, o gramaturze min. 70g/m2, z dodatkową warstwową w strefie krytycznej, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m²3. Serweta o wymiarach min. 75-80cm x 90-100cm z taśmą lepną, min. Dwuwarstwowa laminowana, o gramaturze min. 70g/m2, z dodatkową warstwową w strefie krytycznej, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m² | 3 szt. | tak
| 4. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna z taśmą lepną na dłuższym brzegu, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm,( dopuszcza się organizatory przewodów), wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 73 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (jezeli dotyczy). Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O, laminat miękki dobrze układajacy się | 1 szt. | tak
| 5. Serweta operacyjna o wymiarach 300-320cm x 150-180cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 73 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej (jezeli dotyczy). Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 109 g/m², odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 160/160 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 165cm H₂O, laminat miękki dobrze układajacy się wzmocniona, z taśmą lepną na krótszym brzegu. | 1 szt. | tak
| 6. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1 szt. XL - 3 szt. | tak
| 7. Osłona na ramię C o wymiarach 220-230cm x 100-104cm, posiadające rozcięcie ułatwiające zakładanie, złożona teleskopowo, wyposażona w min. dwie taśmy lub gumki stabilizujące | 1 szt. | tak
| 8. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
| 9. Ostrze chirurgiczne nr 21 (CS) | 1 szt. | tak
| 10. Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) | 1 szt. | tak
| 11. Dren Redona nr 12 ze znacznikami RTG o długości 50cm | 1 szt. | tak
| 12. Dren do ssaka o długości 300cm, średnica 24CH, z końcówką typu Yankauer-8fi , | 1 kpl. | tak
| 13. Butla Redona o pojemności 600ml z drenem łączącym butlę i dren Redona, o długości min. 100cm z możliwością dopasowania do średnicy drenu, z dużą skalą co 50ml i małą skalą co 10ml, do systemu wysokociśnieniowego | 1 szt. | tak
| 14. Kompres o wymiarach 10x10cm wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy, z nitką RTG, biały | 30 szt. | tak
| 15. Kompres o wymiarach 10x20cm wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy, z nitką RTG, biały | 10 szt. | tak
| 16. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm, przyklejany | 1 szt. | tak
| 17. Kieszeń foliowa dwukomorowa na ssak i koagulację o wymiarach min. 40cm x 35cm z taśmą lepną | 2 szt. | tak
| 18. Strzykawka 2-częściowa o pojemności 20ml | 1 szt. | tak
| 19. Elektroda czynna z końcówką nożową o długości 3-4cm oraz końcówka nożowa o długości 15-17cm do elektrody (wtyk2+1), długość kabla min. 300cm | 1 szt. | tak
| 20. Czyścik do elektrody o wymiarach min. 4,5-5x4,5-5cm | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor ŻÓŁTY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor ŻÓŁTY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "KRĘGOSŁUP" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor ŻÓŁTY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 20
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do prostatektomii | 180 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, łączna gramatura serwety min. 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1 szt. XL - 3 szt. | tak
| 4. Serweta operacyjna wzmocniona o wymiarach 300-320cm x 170-180cm z taśmą lepną, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej. Wymagania minimalne: gramatura w strefie krytycznej min. 120g/m2, gramatura poza strefą krytyczną min. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 190cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 180/190kPa | 1 szt. | tak
| 5. Serweta operacyjna wykonana z laminatu dwuwarstwowego o wymiarach 90-100cm x 140-150cm, o gramaturze min. 55g/m2. | 1 szt. | tak
| 6. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 90-100cm x 75-80cm, z taśmą lepną, o gramaturze min. 109g/m2 w strefie krytycznej, wytrzymałość na rozdarcia na mokro/sucho min. 180/190kPa w strefie krytycznej | 4 szt. | tak
| 7. Serweta operacyjna wzmocniona wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 175-180cm x 240-250cm, z taśmą lepną, gramatura w strefie krytycznej min. 109g/m2. | 1 szt. | tak
| 8. Serweta laparotomijna o wymiarach min. 45-65cm x 60-75cm wykonana z 20-nitkowej 3-warstwowej gazy, z nitką RTG | 1 szt. | tak
| 9. Elektroda czynna do diatermii z ostrzami | 1 szt. | tak
| 10. Czyścik do elektrody o wymiarach min. 4,5cm x 4,5cm | 1 szt. | tak
| 11. Ostrze chirurgiczne nr 23 (CS) | 1 szt. | tak
| 12. Opatrunek pooperacyjny chłonny i samoprzylepny o wymiarach min. 9-10cm x 25cm | 1 szt. | tak
| 13. Opatrunek pooperacyjny chłonny i samoprzylepny o wymiarach min. 9-10cm x 10cm | 1 szt. | tak
| 14. Dren do ssaka o długości min. 300cm, średnica 24CH, z końcówką typu Yankauer 20CH - 22CH | 1 szt. | tak
| 15. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm, przyklejany | 1 szt. | tak
| 16. Kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację o wymiarach min. 40cm x 35cm | 1 szt. | tak
| 17. Kompres 10cm x 20cm wykonany z 17-nitkowej 24-warstwowej gazy, z nitką RTG, kolor biały | 30 szt. | tak
| 18. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 100ml, z adapterem LS i końcówką do cewnika | 1 szt. | tak
| 19. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 20ml Luer Lock | 1 szt. | tak
| 20. Dren brzuszny długość min. 50cm, znacznik RTG, rozmiar 24CH | 1 szt. | tak
| 21. Cewnik Foleya dwudrożny 18CH z balonem p ojemności 5-10ml | 1 szt. | tak
| 22. Cewnik Foleya silikonowy 22CH z balonem o pojemności 30-50ml | 1 szt. | tak
| 23. Worek do zbiórki moczu 2000ml z zaworem | 2 szt. | tak
| 24. Pojemnik na zużyte ostrza i skalpele o wymiarach 10-11cm x 5-6cm x 3-4cm, na 25-30 miejsc, magnetyczno - piankowy, do zdejmowania ostrzy | 1 szt. | tak
| 25. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor RÓŻOWY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor RÓŻOWY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "PROSTATEKTOMIA" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor RÓŻOWY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 21
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do chirurgii gruczołu piersiowego | 300 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta - ekran anestezjologiczny - wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 175cm x 300cm wykończona w centralnej części przezroczystą taśmą typu Flex o wymiarach min. 3x40cm, po bokach standardowa taśma lepna. Serweta posiadająca dodatkową warstwę wysokochłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 20x45cm o gramatura min. 50g/m2 | 1 szt. | tak
| 2. Serweta dolna wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 175cmx175cm wykończona w centralnej części przezroczystą taśmą typu Flex o wymiarach min. 3x40cm, po bokach standardowa tasma lepna. Serweta posiadająca dodatkową warstwę wysokochłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 20x45cm o gramatura min. 50g/m2. | 1 szt. | tak
| 3. Serwety boczne wykonane z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 75cmx90cm wykończona w centralnej części przezroczystą taśmą typu Flex o wymiarach min. 3x40cm, po bokach standardowa tasma lepna. Serweta posiadająca dodatkową warstwę wysokochłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 20x45cm o gramatura min. 50g/m2 | 2 szt. | tak
| 4. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1 szt. XL - 1 szt. | tak
| 5. Sterylny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny SMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6 cm, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aseptyczną aplikację. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich, kolor fartucha niebieski. Wymagania: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 56cmH2O, gramatura: 35g/m2, wytrzymałość na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho/mokro 149/125 kPa. Zgodny z normą PN EN 13795 | L - 1 szt. | tak
| 6. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | 1 szt. | tak
| 7. Kompres wykonany 17-nitkowej 16-warstwowej gazy o wymiarach 10x10cm, ze znacznikiem RTG, biały | 10 szt. | tak
| 8. Kompres wykonany 17-nitkowej 12-warstwowej gazy o wymiarach 10x20cm, ze znacznikiem RTG, biały | 10 szt. | tak
| 9. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 1 szt. | tak
| 10. igła 1,2 i 0,5 | 2 szt. | tak
| 11. opaska elastyczna 15 cm dł. 500 cm | 1 szt. | tak
| 12. strzykawka 10 ml dwuczęściowa | 2 szt. | tak
| 13. Ostrze chirurgiczne nr 15 (CS) | 2 szt. | tak
| 14. Elektroda czynna z końcówką nożową o długości 3-4cm oraz końcówka nożowa o długości 15-17cm do elektrody (wtyk2+1), długość kabla min. 300cm | 1 szt. | tak
| 15. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt | tak
| 16. Chusta operacyjna 20-nitkowa 6-warstwowa o wymiarach 45x45cm, biała, z nitką RTG | 2 szt. | tak
| 17. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor BIAŁY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor BIAŁY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "CHIRURGIA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor BIAŁY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 22
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do kraniotomii | 300 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 57 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1 szt. XL-L - 2 szt. | tak
| 4. Fartuch chirurgiczny, wykonany z lekkiej, przewiewnej i oddychającej włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2, bez wzmocnienia | L - 1 szt. | tak
| 5. Serweta neurochirurgiczna o wymiarach 230-250cm x 300-320cm z otworem o wymiarach 30cm x 20cm, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 163/114kPa | 1 szt. | tak
| 6. Serweta o wymiarach min. 50cm x 50cm z taśmą lepną, włóknina wiskozowa o gramaturze min. 40g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 100cm H2O | 4 szt. | tak
| 7. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
| 8. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 2 szt. | tak
| 9. Ostrze chirurgiczne nr 21 (CS) | 1 szt. | tak
| 10. Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) | 1 szt. | tak
| 11. Osłona RTG - prostokątny worek ze ściągaczem o wymiarach min. 40-45cm x 80-85cm | 2 szt. | tak
| 12. Dren Redona nr 10 ze znacznikami RTG o długości 50cm | 1 szt. | tak
| 13. Dren do ssaka o długości 350cm, średnica 24CH/17CH, z końcówką typu Yankauer-8fi | 1 kpl. | tak
| 14. Butla Redona o pojemności 600ml z drenem łączącym butlę i dren Redona, o długości min. 100cm z możliwością dopasowania do średnicy drenu, z dużą skalą co 50ml i małą skalą co 10ml, do systemu wysokociśnieniowego | 1 szt. | tak
| 15. Pokrowiec foliowy na mikroskop Zeiss będący własnością Zamawiającego, o wymiarach 117-120cm x 267-320cm, wyposażony w osłonkę soczewki płaskiej o średnicy 65mm | 1 szt. | tak
| 16. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm, przyklejany | 1 szt. | tak
| 17. Kieszeń foliowa dwukomorowa na ssak i koagulację o wymiarach min. 40cm x 35cm z taśmą lepną | 2 szt. | tak
| 18. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20ml | 1 szt. | tak
| 19. Neurotupfery o wymiarach 100mm x 60-70mm wykonane ze 100% sprasowanej bawełny, separowane pojedynczo | 1 op. (10 szt.) | tak
| 20. Neurotupfery o wymiarach 60-70mm x 20mm z nitką RTG wykonane ze 100% sprasowanej bawełny, separowane pojedynczo | 1 op. (10 szt.) | tak
| 21. Kompresy o wymiarach 10x10cm wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy, z nitką RTG, kolor biały | 20 szt. | tak
| 22. Kompresy o wymiarach 10x20cm wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy, z nitką RTG, kolor biały | 10 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor FIOLETOWY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor FIOLETOWY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "KRANIOTOMIA" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor FIOLETOWY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 23
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do małej kraniotomii | 150 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 lub folii polietylenowej o grubości min. 55 mikronów z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65 cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min.55 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1 szt. XL-L – 2 szt. | tak
| 4. Serweta neurochirurgiczna o wymiarach 225 -250cm x 300- 360 cm z otworem o wymiarach 25- 30cm x 19- 20cm wypełnionym folią chirurgiczną z workiem do zbiórki płynów i zaworem do podłączenia drenu , odporność na przenikanie cieczy min.100cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 163/114kPa | 1 szt. | tak
| 6. Serweta o wymiarach min. 50cm x 50cm z taśmą lepną, włóknina wiskozowa o gramaturze min. 40g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 140cm H2O | 4 szt. | tak
| 7. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
| 8. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 2 szt. | tak
| 9. Ostrze chirurgiczne nr 21 (CS) | 1 szt. | tak
| 10. Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) | 1 szt. | tak
| 11. Dren Redona nr 10 ze znacznikami RTG o długości 50cm | 1 szt. | tak
| 12. Dren do ssaka o długości 350cm, średnica 24CH-25CH/17CH, z końcówką typu Yankauer-8fi | 1 kpl. | tak
| 13. Butla Redona o pojemności 600ml z drenem łączącym butlę i dren Redona, o długości min. 100cm z możliwością dopasowania do średnicy drenu, z dużą skalą co 50ml i małą skalą co 10ml, do systemu wysokociśnieniowego | 1 szt. | tak
| 14. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm, przyklejany | 1 szt. | tak
| 15. Kieszeń foliowa dwukomorowa na ssak i koagulację o wymiarach min. 40cm x 35cm z taśmą lepną | 2 szt. | tak
| 16. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20ml | 1 szt. | tak
| 17. Neurotupfery o wymiarach 100mm x 60-70mm wykonane ze 100% sprasowanej bawełny, separowane pojedynczo | 1 op. (10 szt.) | tak
| 18. Neurotupfery o wymiarach 60-70mm x 20mm z nitką wykonane ze 100% sprasowanej bawełny, separowane pojedynczo | 1 op. (10 szt.) | tak
| 19. Kompresy o wymiarach 10x 10cm wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy z nitką RTG kolor biały | 20 szt. | tak
| 20. Kompresy o wymiarach 10x20cm wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy z nitką RTG kolor biały | 10 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor SZARY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor SZARY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "MAŁA KRANIOTOMIA" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor SZARY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 24
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do laparotomii | 1000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60- 75cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 lub folii polietylenowej o grubości min. 55 mikronów z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta boczna, samoprzylepna na całej długości dłuższego boku, o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, wykonana z minimum trzywarstwowego, miękkiego, dobrze układającego, chłonnego, o dużej wytrzymałości laminatu o gramaturze min. 72g/m² z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, łączna gramatura min. 155g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 136/133 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 195cm H₂O | 3 szt. | tak
| 4. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-160cm x 240-250cm, wykonana z minimum trzywarstwowego, miękkiego, dobrze układającego, chłonnego, o dużej wytrzymałości laminatu o gramturze min.72 g/m² , z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 155g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 136/133 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 195cm H₂O | 1 szt. | tak
| 5. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 170 180cm x 175-180cm, wykonana z minimum trzywarstwowego, miękkiego, dobrze układającego, chłonnego, o dużej wytrzymałości laminatu o gramaturze min. 72g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min.155 g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 136/133 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 195cm H2O | 1 szt. | tak
| 6. Jednokomorowa kieszeń przylepna o wymiarach 30-38cm x 40-45cm, wykonana z przezroczystego PE, taśma lepna na dłuższym brzegu, ze sztywnikiem lub bez sztywnika | 2 szt. | tak
| 7. Pojemnik na zużyte ostrza i skalpele o wymiarach 10-12cm x 5-6cm x 3-4cm, na 20-25 miejsc, magnetyczno – piankowy (pianka na całej powierzchni jednej części pudełka, druga część magnetyczna), do zdjemowania ostrzy | 1 szt. | tak
| 8. Samoprzylepny uchwyt na rzep tylu Velcro o wymiarach 2-3cm x 20- 30cm | 1 szt. | tak
| 9. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 1 szt. | tak
| 10. Czyścik do koagulacji o wymiarach 4,5-5cm x 4,5-5cm, kontrastujący w RTG | 1 szt. | tak
| 11. Tupfery z 20-nitkowej gazy o wymiarach 30-35cm x 30-35cm (kule), z nitką RTG | 20 szt. | tak
| 12. Tupfery z 20-nitkowej gazy o wymiarach 13-16cm x 13-16cm, z nitką RTG | 10 szt. | tak
| 13. Chusta operacyjna 20-nitkowa 6-warstwowa o wymiarach min. 40x40 cm, biała, z nitką RTG | 5 szt. | tak
| 14. Kompresy 17-nitkowe, 16 warstwowe z gazy o wymiarach 10x20cm, z nitką RTG | 10 szt. | tak
| 15. Ostrza chirurgiczne nr 23 | 2 szt. | tak
| 16. Elektroda czynna z końcówką nożową o długości 3-4cm oraz końcówka nożowa o długości 15-17cm do elektrody (wtyk2+1), długość kabla min. 300cm | 1 szt. | tak
| 17. Dren do ssaka miękki, dobrze układający się, z uchwytem Yankauer 22CH o długości drenu min. 300cm | 1 szt. | tak
| 18. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, bawełnopodobny o gramaturze min. 68g/m2, wodoodporny, z trwałym, widoczynym oznaczeniem rozmiaru, wytrzymałość na rozrywanie na sucho min. 210kPa, nieprzemakalność min. 110cmH2O. Wzmocnienie frontu: mmin.35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa lub laminat dwuwarstwowy min. 40 g/m². Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny laminat, składający się z min. 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30g/m² lub laminat dwuwarstwowy o gramaturze min. 40 g/m² | L - 1 szt. XL - 1 szt. XLL - 1 szt. | tak
| 19. Opatrunek chłonny na ranę z przylepcem o wymiarach 9-10cm x 34-35cm | 1 szt. | tak
| 20. Opatrunek do drenu Redona o wymiarach 5-6cm x 7-9cm | 1 szt. | tak
| 21. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
| 22. Miseczka plastikowa okrągła o pojemności 120ml + 4 kule (śliwki) do mycia pola operacyjnego | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor CIEMNOZIELONY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor CIEMNOZIELONY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "LAPAROTOMIA" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor CIEMNOZIELONY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 25
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Uniwersalny zestaw laryngologiczny | 2000 |  | 0
2 | Zestaw do operacji otolaryngologicznych | 200 |  | 0
3 | Zestaw do operacji ucha | 150 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta do zabiegu otolaryngologicznego o wymiarach min. 175cm x 250cm z samoprzylepnym oknem w kształcie trójkąta umieszczonym decentralnie o wymiarach 11x11x11cm. Wymagania minimalne: wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2, na całej powierzchni odporność na przenikanie wody min.125cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 249/274 kPa, cząstki stałe i pylenie zgodnie z normą PN EN 13795 | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 lub folii PE o grubości min. 55 mikronów, z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Samoprzylepny uchwyt na rzep tylu Velcro | 1 szt. | tak
| 4. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 1 szt. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta dolna o wymiarach min. 225cm x 240cm z wycięciem 20x20cm i dodatkową warstwową chłonną. Wymagania minimalne: wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2, na całej powierzchni odporność na przenikanie wody min.125cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 270 kPa, cząstki stałe i pylenie zgodnie z normą PN EN 13795 | 1 szt. | tak
| 2. Serweta górna o wymiarach min. 150cm x 260cm z wycięciem 20x65cm. Wymagania minimalne: wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2, na całej powierzchni odporność na przenikanie wody min.125cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 249/274 kPa, | 1 szt. | tak
| 3. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-75cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 4. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75-80cm x 180-200cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho 150/150kPa | 1 szt. | tak
| 5. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta do operacji ucha o wymiarach min. 150cm x 240cm z samoprzylepnym otworem o wymiarach 5x7,5cm. Wymagania minimalne: wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55 g/m2, na całej powierzchni odporność na przenikanie wody min.125cm H2O, odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 249/274 kPa, | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-75cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
3. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga samoprzylepnego uchwytu na rzep do mocowania przewodów i drenów tylu Velcro
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 26
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do zabiegów przeciwjaskrowych | 150 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny dwuwarstwowej, podfoliowana, o wymiarach 140-150cm x 140-150cm | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wykonana z włókniny trzywarstwowej SMS o wymiarach120x160 o gramaturze min. 45g/m2 , z otworem10x10 zintegrowanym z folią chirurgiczną przylepną do pola operacyjnego z jedną kieszenią do zbiórki płynów,kieszeń wyposażona w prowadnicę .Ewentualnie folia nacięta wzdłuż gałki | 1 szt. | tak
| 3. Kaniula 25Gx7/8" (0,5x22mm), zakrzywiona | 1 szt. | tak
| 4. Kaniula 27Gx7/8" (10,4x22mm), zakrzywiona | 1 szt. | tak
| 5. Nóż mikrochirurgiczny typu crescent 2,2mm, zagięty | 1 szt. | tak
| 6. Nóż mikrochirurgiczny MVR zagięty 20G | 1 szt. | tak
| 7. Opatrunek typu spongostan, trójkątny pakowany po 5 szt. | 2 szt. | tak
| 8. Fartuch wykonany z trzywarstwowej włókniny SMS, o gramaturze min. 35g/m2 | M - 1 szt. L - 1szt. | tak
| 9. Opatrunek na oko o wymiarach 65-75x80-95mm | 1 szt. | tak
| 10. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 10ml luer | 1 szt. | tak
| 11. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 3ml luer lock | 3 szt. | tak
| 12.Tupfery wykonane z gazy 17 nitkowej o wymiarach 12x12cm | 2 szt. | tak
| 13. Kompresy 7,5x7,5cm(włóknina) pakowane po 5 szt. | 2 op. | tak
| 14. Pokrowce na poręcze fotela z włókniny dwuwarstwowej, podfoliowanej, o gramaturze min. 35g/m2, z taśmą lepną lub gumką, o wymiarach 50-60cm x 35-45cm | 3 szt. | tak
| 15. Miseczka z polipropylenu o pojemności 60ml | 1 szt. | tak
| 16. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 75-85cm x 140-145cm | 1 szt. | tak
| 17.Igła 12* | 4 szt. | tak
| 18. Igła 5* | 2 szt. | tak
| 19. Serweta operacyjna sterylna 75x90 | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 27
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 27
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do iniekcji doszklistkowych | 1000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókniny dwuwarstwowej, podfoliowana, o wymiarach 75cm x 90cm | 1 szt. | tak
| 2. Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 60x60cm z otworem przylepnym o wymiarach 10x10cm wypełnionym folią naciętą | 1 szt. | tak
| 3. Rozwieracz powiekowy Barraquer (rozwórka) metalowy, jednorazowy | 1 szt. | tak
| 4. Miarka (cylinder) do pomiaru odległości iniekcji od rąbka, metalowy lub plastikowy | 1 szt. | tak
| 5. Pałeczki | 2 szt. | tak
| 6. Pęseta jednorazowa | 1 szt. | tak
| 7. Gaziki jałowe 7,5x7,5 pakowane po 5 szt. | 1 op. | tak
| 8.Tupfery gazowe12x12cm | 2 szt. | tak
| 9. Kaniula 25Gx7/8" (0,5x22mm), zakrzywiona | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 28
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 28
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1. | Zestaw operacyjny do odbierania porodu fizjologicznego | 3500 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Fartuch wzmocniony w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę obłożenia (fartuch dla instrumentariuszki) szczegółowy opis w składzie zestawuFartuch wzmocniony w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę obłożenia (fartuch dla instrumentariuszki) szczegółowy opis w składzie zestawu | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta pod pośladki wykonana z materiału odpornego na przenikanie płynów o wymiarach 85-105cm x 90-120cm z torbą na płyny, ze sztywnikiem, z możliwością podłączenia drenu lub bez możliwości podłączenia drenu, część pośladkowa wzmocniona warstwą chłonną o gramaturze min.55 g/m2 | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 90 cm x 150cm | 1 szt. | tak
| 3. Nożyczki do przecięcia pępowiny długość min.14,5cm, metalowe, tępo zakończone | 1 szt. | tak
| 4. Zacisk do pępowiny plastikowy | 2 szt. | tak
| 5. Kleszczyki chirurgiczne typu Pean lub rochester pean proste o długości min. 14cm,max. długość 18 cm metalowe | 1 szt. | tak
| 6. Kleszczyki chirurgiczne typu Kocher proste o długości min.16-20cm, metalowe | 1 szt. | tak
| 7. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu min. SMS,o gramaturze min. 35g/m2, nieprzemakalne, zapakowany w pierwszą warstwę obłożenia, wstawki wykonane z laminatu dwuwarstwowego wszytego od wewnątrz na rękawach i przodzie fartucha, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, widoczne oznaczenie z rozmiarem fartucha, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O, rozmiar L | 1 szt. | tak
| 8. Serweta do owinięcia noworodka wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o wysokiej chłonności o wymiarach min. 75-80 cm x 60-75cm | 1 szt. | tak
| 9. Kompres min. 13-nitkowy 8-warstwowy z gazy o wymiarach 10x10cm, bez nitki RTG | 20 szt. | tak
| 11. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30x30cm | 2 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor NIEBIESKI(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor NIEBIESKI (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "PORÓD FIZJOLOGICZNY" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor NIEBIESKI (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 29
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 29
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1. | Nożyczki do cięcia krocza | 3200 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. wyrób sterylny jednorazowy | tak
| 2. pakowany indywidualnie | tak
| 3. długość 14,5 - 18 cm | tak
| 4. metalowe, odgięte | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 30
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 30
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do szycia krocza | 3000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę obłożenia (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach min. 90 cm x 150cm | 1 szt. | tak
| 2. Nożyczki chirurgiczne tępo zakończone o długości 15-19cm, metalowe | 1 szt. | tak
| 3. Kleszczyki chirurgiczne typu Pean lub rochester Pean proste o długości 14-15cm, metalowe | 1 szt. | tak
| 4. Kleszcze okienkowe atraumatyczne np. proste foerster, zebrowane o długości 25-26cm, metalowe | 2 szt. | tak
| 5. Imadło typu Hegar o długości 20-22cm, metalowe | 1 szt. | tak
| 6. Pęseta chirurgiczna dwuzębna prosta o długości 14-16cm, metalowa, do użytku wewnętrznego | 1 szt. | tak
| 7. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu min. SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, widoczna oznacznie rozmiaru fartucha, o gramaturze min. 35g/m2, nieprzemakalność w strefie krytycznej min.49,5 cm H2O, rozmiar L | 1 szt. | tak
| 8. Kompres 13-nitkowy 8-warstwowy z gazy o wymiarach 10x10cm | 20 szt. | tak
| 9. Serweta wykonana z mocnego i nieprzemakalnego laminatu o wymiarach 75-80cm x 90-100cm o gramaturze min. 50g/m2 | 2 szt. | tak
| 10. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 20ml, luer | 1 szt. | tak
| 11. Igła iniekcyjna 1,2x40mm | 1 szt. | tak
| 12. Igła iniekcyjna 0,8x40mm | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor ZIELONY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor ZIELONY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "SZYCIE KROCZA" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor ZIELONY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 31
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 31
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do cięcia cesarskiego | 2000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie, Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Fartuch wzmocniony w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę obłożenia (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu lub folii PE o grubości min. 55 mikronów o wymiarach 140-180cm x 180-240cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66-80cm x 180-200cm. Wymagania minimalne: gramatura min. 55g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140 cm H2O, wytrzymałość na rozdarcia w strefie krytycznej na mokro/sucho 40/40 kPa | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-75cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 83g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 150/150 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu min. SMS, o gramaturze min. 35g/m2nieprzemakalne wstawki wykonane z laminatu dwuwarstwowego wszytego od wewnątrz na rękawach i przodzie fartucha, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem o długości min. 6cm, troki łączone kartonikiem umożliwiające sterylne założenie, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora,widoczne oznaczenie z rozmiarem fartucha, , nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H2O. | L - 1 szt. XL - 2 szt. | tak
| 4. Serweta o wymiarach min.180-215 cm x 290-350 cm wykonana z chłonnego, mocnego i nieprzemakalnego min. dwuwarstwowego laminatu, w części centralnej serwety otwór w kształcie trapezu o wymiarach 23cm x 33cm x 23cm (±2 cm) lub otwór o wymiarach 27-35 cm x 33cm (±2 cm) wypełniony w całości folią chirurgiczną lub częściowo wypełniony folią chirurgiczną, okno 14x20 cm, otwór okalający worek z brzegiem uszczelnionym metalowym sztywnikiem lub sztywnikiem z tworzywa sztucznego umożliwiającym łatwe dopasowanie do kształtu, worek przechwytujący płyn posiada zawór do podłączenia drenu. Wymagania minimalne serwety: gramatura min. 55 g/m2, odporność na rozrywanie sucho/mokro 150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min.200 cm H2O w strefie krytycznej, absorpcja włókniny min.285% lub 200 ml/m2 | 1 szt. | tak
| 5. Ściereczki celulozowe o wymiarach min. 30cm x 30cm | 4 szt. | tak
| 6. Serweta wykonana z 20-nitkowej 4-warstwowej gazy o wymiarach 40-45cm x 40- 45cm, z taśmą RTG i tasiemką | 15 szt. razem wiązanych | tak
| 7. Miseczka polipropylenowa o pojemności 500ml, przezroczysta, z podziałką co 100ml do 500 ml włącznie | 2 szt. | tak
| 8. Miseczka polipropylenowa o pojemności1500ml, przezroczysta lub niebieska , z podziałką co 100ml do 1500 ml włącznie | 1 szt. | tak
| 9. Tupfer gazowy 20-nitkowy, kulka o wymiarach 40-50cm x 50cm, z nitką RTG | 20 szt. | tak
| 10. Serweta do owinięcia noworodka wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o wysokiej chłonności, o wymiarach min. 75-80 cm x 60-77cm | 1 szt. | tak
| 11. serweta wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o, wymiary min.180x150 cm | 1 szt. | tak
| 12. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach 2-3cm x 20-30cm, przyklejany | 1 szt. | tak
| 13. Kompres gazowy 17-nitkowy 12-warstwowy o wymiarach 10x10, z nitką RTG | 30 szt. | tak
| 14. Nożyce do pępowiny o długości min.14,5cm, metalowe, tępo zakończone | 1 szt. | tak
| 15. Opatrunek chłonny na ranę samoprzylepny o wymiarach min. 9-10cm x 25cm | 1 szt. | tak
| 16. Ostrze do skalpela nr 22 | 1 szt. | tak
| 17. Dren do ssaka o długości min. 300cm, średnica 24-25CH/17CH | 1 szt. | tak
| 18. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 2ml, luer | 1 szt. | tak
| 19. Igła iniekcyjna 1,2x40mm | 1 szt. | tak
| 20. Igła iniekcyjna 0,8x40mm | 1 szt. | tak
| 22. klem plastikowy o długości 25cm (+/- 1 w cm) | 2 szt. | tak
| 23. kieszeń samoprzylepna do stolika Mayo na materiał opatrunkowy, jendokomorowa rozmiar 35x43 lub 40x30-38 | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor CZERWONY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor CZERWONY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "CIĘCIE CESARSKIE" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor CZERWONY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 32
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 32
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw dla noworodka | 5500 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta z włókniny kompresowej w wymiarach 80x60-70cm,, gramatura min. 40g/m2 | 1 szt. | tak
| 2. Podkład chłonny podfoliowany z wkładem chłonnym z rozdrobnionej pulpy celulozowej o wymiarach 60x60cm, o chłonności min. 1400ml | 1 szt. | tak
| 3. Czapeczka dla noworodka, bawełniania przepuszczająca powietrze | 1 szt. | tak
| 4. Centymetr papierowy | 1 szt. | tak
| 5. Kocyk flanelowy 160x75 cm | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 33
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
Pakiet 33
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa Handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do kardiochirurgii dziecięcej | 250 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150-160cm x 240-260cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa PE 55 µm/ włóknina wiskozowa min.23g/m². łączna gramatura serwety min. 74,g/m². Odporność na przepuszczanie płynów min. 140 cm H₂O, odporność na rozerwanie na sucho min. 104 kPa. | 1 szt. | tak
| 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną min. 85-90cm x 60-65cm, gramatura warstwy chłonnej (folia i włóknina) min. 90 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho min. 190 kPa, grubość folii osłony min. 60 mikronów | 1 szt. | tak
| 3. Fartuch chirurgiczny, oddychający, ze wstawkami, materiał bawełnopodobny o gramarturze min. 68g/m2, wodoodporny, wytrzmałość na rozrywanie na sucho min.230kPa, nieprzemakalność 250mmH2O. Wzmocnienie frontu: 35μm nieprzepuszczalna mikroporowata i oddychająca folia polietylenowa. Wzmocnienie rękawa: nieprzepuszczalny podwójny laminat, składający się z 27,5μm folii polietylenowej oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze 30g/m2. Nadruk rozmiaru na każdym fartuchu celem łatwej identyfikacji fartucha. | L - 1 szt. XL - 3 szt. | tak
| 4. Kubek z polipropylenu o pojemności 1000-1200ml z podziałką dużą co 50ml i małą co 10ml, przezroczysty, z rączką typu dzbanek | 1 szt. | tak
| 5. Uchwyt do koagulacji monopolarnej z ostrzem - końcówka nożowa, długość kabla min. 300cm | 1 szt. | tak
| 6. Czyścik do elektrody o wymiarach 4,5-5cm x 4,5-5cm | 1 szt. | tak
| 7. Ostrze chirurgiczne nr 11 (CS) | 3 szt. | tak
| 8. Ostrze chirurgiczne nr 10 (CS) | 1 szt. | tak
| 9. Miska z polipropylenu o pojemności 250ml z podziałką, przezroczysta | 1 szt. | tak
| 10. Osłonki na kleszczyki Mosquito, 5 par 10/1, czerwone | 1 kpl. | tak
| 11. Osłonki na kleszczyki Mosquito, 5 par 10/1, żółte | 1 kpl. | tak
| 12. Osłonki na haczyki do nitek, przezroczyste dreniki długość 10 cm, światło drenu po obu stronach Φ12 | 8 szt. | tak
| 13. Dren łączący do ssaka PVC 24CH/15CH o długości min. 400cm, sztywny + aplikacja typu Yankuer 12CH okrągła końcówka | 1 kpl. | tak
| 14. Organizator przewodów (rzep) o wymiarach min. 2-3cm x 20-30cm | 1 szt. | tak
| 15. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 2 szt. | tak
| 16. Końcówka do ssaka typu Yankauer o długości 28cm z okrągła końcówką i sześcioma otworami, wlot 12CH, bez regulacji siły odsysania | 1 szt. | tak
| 17. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 30cm x 40cm | 4 szt. | tak
| 18. Serweta operacyjna trzywarstowowa o wymiarach 75-80cm x 90cm, z taśmą lepną, o gramaturze min. 72g/m2, odporność na rozrywanie sucho/mokro min.115/88 kPa w strefie krytycznej | 4 szt. | tak
| 19. Serweta - ekran anestezjologiczny - dwuwarstowowa o wymiarach min. 150-180cm x 240-250cm, z taśmą lepną, o gramarurze min. 60g/m2 w strefie krytycznej, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 61/88 kPa | 2 szt. | tak
| 20. Serweta operacyjna dwuwarstowowa o wymiarach 140-150cm x 220-250cm, z taśmą lepną | 2 szt. | tak
| 21. Folia chirurgiczna ze środkiem bakteriobójczym o wymiarach 35cm x 30-35cm | 1 szt. | tak
| 22. Kompres 7,5cm x 7,5cm wykonany z 17-nitkowej 16-warstwowej gazy, ze znacznikiem RTG, kolor biały | 40 szt. | tak
| 23. Kieszeń jednokomorowa na materiały opatrunkowe o wymiarach 60-70cm x 50-60cm, przyklejana, bez sztywnika | 2 szt. | tak
| 24. Kieszeń trójkątna o długości boku 50-60cm | 1 szt. | tak
| 25. Tupfer gazowy do mycia pola operacyjnego 20-nitkowy o wymiarach 30cm x 30cm | 6 szt. | tak
| 26. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 100ml z adapterem LS i końcówką do cewnika | 2 szt. | tak
| 27. Strzykawka trzyczęściowa o pojemności 20ml z końcówką LuerLock | 2 szt. | tak
| 28 Cewnik Nelaton PVC 14CH o długości 40cm, 1W 2OTW | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor CZERWONY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor CZERWONY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "KARDIOCHIRURGIA DZIZECI" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor CZERWONY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 34
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 34
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do zabiegów elektrofizjologicznych | 270 |  | 0
2 | Trójnik Y angioplastyczny | 50 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta angiograficzna min. dwuwarstwowa, laminowana, o wymiarach min. 210cm x 330cm, z warstwą chłonną w obszarze krytycznym o wymiarach min. 120-125cm x 80-90cm, zawierająca folię przezroczystą, mocowaną po prawej stronie stołu o szerokości min. 60cm, zawierająca dwa otwory przylepne o średnicy 12cm wypełnione częściowo folią przylepną lub otwór bez folii o średnicy 6-6,5cm. Serweta nie może się strzępić i pylić niezależnie od czasu trwania zabiegu | 1 szt. | tak
| 2. Osłona na kable o wymiarach 13x250cm, składana teleskopowo, z mocowaniem na obydwu końcach | 2 szt. | tak
| 3.Powłoka ochronna na blendę typu torba o wymiarach 85x90cm | 1 szt. | tak
| 4. Okrągła powłoka ochronna typu torba na wzmacniacz angiografu 100 szerokść(strona z otworem)x150cm | 1 szt. | tak
| 5. Igła bezpieczna typu Sterican 0,7x30mm, 23G | 1 szt. | tak
| 6. Igła bezpieczna typu Sterican 1,2x40mm, 18G | 1 szt. | tak
| 7. Igła typu Seldingera 1,3x70mm, 18G | 1 szt. | tak
| 8. Strzykawka o pojemności 20ml, luer | 2 szt. | tak
| 9. Strzykawka o pojemności 10ml, luer lock | 1 szt. | tak
| 10. Dren wysokociśnieniowy (84 BAR) ze zintegrowaną złączką obrotową (LuerLock), długość min. 120cm | 1 szt. | tak
| 11. Miseczka okrągła o pojemności 1000ml | 1 szt. | tak
| 12. Miska płaska o wymiarach 18-21cm x 14-15cm | 1 szt. | tak
| 13. Kompresy 8-warstwowe z gazy o wymiarach 10x10cm | 40 szt. | tak
| 14. Poduszka na igły | 1 szt. | tak
| 15. Skalpel bezpieczny nr 11 | 1 szt. | tak
| 16. Kleszczyki plastikowe do mycia pola | 1 szt. | tak
| 17. Zaciski do chusty | 2 szt. | tak
| 18. Rzep do mocowania kabli o wymiarach przynajmniej 16x420mm | 2 szt. | tak
| 19. Imadło metalowe 14cm | 1 szt. | tak
| 20. Serweta na stolik o wymiarach 90x150cm | 1 szt. | tak
| 21. Ręcznik do rąk o wymiarach 37x57cm | 1 szt. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z zastawką hemostatyczną, niskoprofilową, światłem umożliwiającym wprowadzenie cewników o średnicy do 9F | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 35
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 35
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do zabiegów angiograficzno-neurologicznych | 100 |  | 0
2 | Trójnik Y angioplastyczny | 300 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta angiograficzna min. dwuwarstwowa, laminowana, o wymiarach min. 210cm x 330cm, z warstwą chłonną w obszarze krytycznym o wymiarach min. 120-125cm x 80-90cm, z panelem przezroczystym z prawej strony o wymiarach 70cm x 330cm, z dwoma otworami do tt. udowej o średnicy 12cm z przylepcami wokół otworów, | 1 szt. | tak
| 2. Serweta dwuwarstowowa o wymiarach 75x75cm | 1 szt. | tak
| 3. Serweta na stolik o wymiarach 150-155cm x 185-195cm | 1 szt. | tak
| 4. Serweta dwuwarstowowa wysokochłonna o wymiarach 60cm x 90cm | 2 szt. | tak
| 5. Powłoka ochronna typu torba o wymiarach 85x90cm | 1 szt. | tak
| 6. Powłoka ochronna typu czapeczka o wymiarach 90x90cm | 1 szt. | tak
| 7. Igła bezpieczna Sterican 21G | 1 szt. | tak
| 8. Igła bezpieczna Sterican 18G | 1 szt. | tak
| 9. Igła Seldingera 1,3x70mm, 18G | 1 szt. | tak
| 10. Strzykawka o pojemności 2ml, luer lock | 2 szt. | tak
| 11. Strzykawka o pojemności 10ml, luer lock | 2 szt. | tak
| 12. Strzykawka o pojemności 10ml, luer | 1 szt. | tak
| 13. Strzykawka o pojemności 20ml, luer | 1 szt. | tak
| 14. Dren wysokociśnieniowy (84 BAR) długość 200cm | 1 szt. | tak
| 15. Miseczka okrągła z uchwytem na prowadnik o pojemności 3000ml, niebieska | 1 szt. | tak
| 16. Miseczka o pojemności 250ml | 1 szt. | tak
| 17. Miseczka o pojemności 500ml | 1 szt. | tak
| 18. Kompresy 8-warstwowe z gazy o wymiarach 10x10cm | 50 szt. | tak
| 19. Skalpel bezpieczny nr 11 w przezroczystej osłonce umożliwiającej kontrolowanie położenia ostrza | 1 szt. | tak
| 20. Kleszczyki metalowe proste 13cm | 1 szt. | tak
| 21. Rrowadnik teflonowy typ J 0,035 o krzywiźnie średnicy 1,5mm i długości 180cm | 1 szt. | tak
| 22. Rampa kranikowa dwudrożna OFF z adapterem rotacyjnym męsko-męskim | 1 szt. | tak
| 23. Fartuch chirurgiczny | L - 1 szt. XL - 1 szt. | tak
| 24. Ręcznik papierowy do rąk | 2 szt. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Z zastawką hemostatyczną, niskoprofilową, światłem umożliwiającym wprowadzenie cewników o średnicy do 9F | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 36
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 36
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw diagnostyczny neurologiczny | 50 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta angiograficzna o wymiarach 211cm x 330cm, z dwoma otworami do tt. udowej o śrenicy 12cm z przylepcami wokół otworów, z warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym o wymiarach 80cm x 120cm, z panelem przezroczystym z prawej strony o wymiarach 70cm x 330cm | 1 szt. | tak
| 2. Serweta absorbująca wysokochłonna 60x90cm | 1 szt. | tak
| 3. Powłoka ochronna typu torba 85 x 90 cm | 1 szt. | tak
| 4. Powłoka ochronna typu czapeczka 90x90 cm | 1 szt. | tak
| 5. Igła Sterican 18 G | 1 szt. | tak
| 6. Igła Sterican 22 G | 1 szt. | tak
| 7. Igła Seldingera 1.3 x 70 mm 18G | 1 szt. | tak
| 8. Skalpel bezpieczny rozmiar 11 w przezroczystej osłonce umozliwiającej kontrolonwanie położenia ostrza | 1 szt. | tak
| 9. Strzykawka o pojemności 20ml typu Omnifix, luer lock | 1 szt. | tak
| 10. Strzykawka o pojemności 10ml, luer | 1 szt. | tak
| 11. Strzykawka o pojemności 10ml, typu Omnifix, luer lock | 1 szt. | tak
| 12. Kompresy z gazy o wymiarach 10x10cm | 50 szt. | tak
| 13. Miseczka o pojemności 250 ml | 1 szt. | tak
| 14. Miseczka o pojemności 500 ml | 1 szt. | tak
| 15. Miska okrągła z uchwytami na prowadnik niebieska o pojemności 3000ml | 1 szt. | tak
| 16. Ręcznik papierowy | 2 szt. | tak
| 17. Serweta dwuwarstwowa o wymiarach 75x75cm | 1 szt. | tak
| 18. Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wymiarach 150x190cm | 1 szt. | tak
| 19. Prowadnik typ J 0.035 o krzywiźnie średnicy 1,5mm i długości min. 180cm | 1 szt. | tak
| 20. Dren wysokociśnieniowy (84 BAR) długości 200cm | 1 szt. | tak
| 21. Dren do oszczędności kontrastu | 1 szt. | tak
| 22. Rampa kranikowa dwudrożna OFF z adapterem rotacyjnym męsko-męskim | 1 szt. | tak
| 23. Fartuch L niewzmocniony | 1 szt. | tak
| 24. Fartuch XL wzmocniony | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 37
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 37
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw angiograficzny pediatryczny | 150
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta angiograficzna do pediatrii o wymiarach min. 310cm x 192-195cm z dwoma otworami do tętnicy udowej o średnicy 4mm z przylepcami wokół otworów, z warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym o wymiarach 120cm x 60cm, z panelem przezroczystym z prawej strony o wymiarach 60cm x 310cm | 1 szt. | tak
| 2. Ręczniki papierowe wysokochłonne do rąk 37x57 cm | 2 szt. | tak
| 3. Mini skalpel | 1 szt. | tak
| 4. Kompresy gazowe o wymiarach 7,5cm x 7,5cm | 40 szt. | tak
| 5. Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 10ml Luer Lock | 1 szt. | tak
| 6. Strzykawka 3 częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 20ml Luer Lock | 2 1szt. | tak
| 7. Miseczka o pojemności 120ml z podziałką przeźroczysta | 1 szt. | tak
| 8. Miseczka o pojemności 250ml z podziałką przeźroczysta | 1 szt. | tak
| 9. Miska okrągła z uchwytami na prowadnik, biała, o pojemności 1200ml | 1 szt. | tak
| 10. Powłoka ochronna typu torba o wymiarach 85cm x 90cm | 1 szt. | tak
| 11. Powłoka ochronna typu czapeczka o wymiarach 90cm x 90cm | 1 szt. | tak
| 12. Prowadnik diagnostyczny naczyniowy typJ3 0,035" o długości 150cm | 1 szt. | tak
| 13. Dren ciśnieniowy śr. światła 1,5x27mm o długości 150 cm | 2 szt. | tak
| 14. Dren wysokociśnieniowy ,zbrojony, wykonany Z PUR 84Bar o długości 120cm | 2 szt. | tak
| 15. Rampa wysokociśnieniowa 2- kranikowa OFF z adapterem rotacyjnym | 1 szt. | tak
| 16. Pean plastikowy naczyniowy prosty 14,5cm | 1 szt. | tak
| 17. Serweta absorbująca o wymiarach 10cm x 60cm z nieprzemakalną warstwą spodnią | 1 szt. | tak
| 18. Serweta dwuwarstwowa 75x90cm | 1 szt. | tak
| 19. serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wymiarach 100x150 cm | 1 szt. | tak
| 20. Fartuch chirurgiczny roz. XL | 1 szt. | tak
| 21. Fartuch chirurgiczny roz. L | 1 szt. | tak
| 22. Rękawice chirurgiczne, antyalergiczne, bezpudrowe rozm. 7 i 7,5 | 2 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 38
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 38
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw angiograficzny z dojścia promieniowego | 1400 |  | 0
2 | Zestaw angiograficzny z dojścia udowego | 100 |  | 0
3 | Zestaw do angioplastyki | 900 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta przylepna w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta do angiografii o wymiarach 240cm x 380cm, z brzegami o wymiarze podwójnym wykonanymi z przezroczystego materiału, dwoma otworami na na tt promieniowe oraz dwoma otworami na tt udowe | 1 szt. | tak
| 2. Serweta absorpcyjna o wymiarach 60cm x 90cm | 1 szt. | tak
| 3. Ściereczka papierowa do rąk o wymiarach 37cm x 57cm,lub 40cmx51 cm biała | 1 szt. | tak
| 4. Powłoka ochronna typu torba z gumką o wymiarach 85cm x 90cm | 1 szt. | tak
| 5. Powłoka ochronna typu czapeczka z gumką o wymiarach 110cm x 110cm | 1 szt. | tak
| 6. Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wymiarach 100cm x 150cm | 1 szt. | tak
| 7. Prowadnik naczyniowy diagnostyczny 0,035" o długości 150cm | 1 szt. | tak
| 8. Strzykawka o pojemności 10ml LuerLock, typu Omnifix | 1 szt. | tak
| 9. Strzykawka o pojemności 10ml luer (kolorowa lub z naklejką: 1 szt. czerowna - nitrogliceryna,1 szt. żółta - heparyna) | 2 szt. | tak
| 10. Strzykawka o pojemności 20ml luer | 2 szt. | tak
| 11. Miseczka okrągła o pojemności 1000ml | 1 szt. | tak
| 12. Miska z uchwytami na prowadnik drutowy o pojemności 2000ml | 1 szt. | tak
| 13. Rampa trójdrożna typ "ON" z adapterem rotacyjnym M/M | 1 szt. | tak
| 14. Kompres o wymiarach 10cm x 10cm, 8-warstwowy | 60 szt. | tak
| 15. Igła punkcyjna 0,6x30mm, 23G | 1 szt. | tak
| 16. Igła punkcyjna 18G | 1 szt. | tak
| 17. Zestaw do przetaczania płynów o długości 150cm | 1 szt. | tak
| 18. Dren wysokociśnieniowy zbrojony, testowany do 84bar, o długości 120cm | 1 szt. | tak
| 19. Ostrze chirurgiczne nr 11 z uchwytem typu tarcza | 1 szt. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta przylepna w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta do angiografii o wymiarach min. 211cm x 330cm, z krawędzią przezroczystą z prawej strony, dwoma otworami z warstwą samoprzylepną o średnicy 12cm oraz dodatkową wysokochłonną warstwą w polu zabiegowym | 1 szt. | tak
| 2. Serweta absorpcyjna o wymiarach 60cm x 90cm | 1 szt. | tak
| 3. Ściereczka papierowa do rąk o wymiarach 37cm x 57cm, biała | 1 szt. | tak
| 4. Powłoka ochronna typu torba z gumką o wymiarach 85cm x 90cm | 1 szt. | tak
| 5. Powłoka ochronna typu czapeczka z gumką o wymiarach 110cm x 110cm | 1 szt. | tak
| 6. Serweta dwuwarstwowa na stolik zabiegowy o wymiarach 100cm x 150cm | 1 szt. | tak
| 7. Prowadnik naczyniowy diagnostyczny 0,035" o długości 150cm | 1 szt. | tak
| 8. Strzykawka o pojemności 10ml LuerLock, typu Omnifix | 1 szt. | tak
| 9. Strzykawka o pojemności 10ml luer (kolorowa lub z naklejką: 1 szt. czerowna - nitrogliceryna,1 szt. żółta - heparyna) | 2 szt. | tak
| 10. Strzykawka o pojemności 20ml luer | 2 szt. | tak
| 11. Miseczka okrągła o pojemności 1000ml | 1 szt. | tak
| 12. Miska z uchwytami na prowadnik drutowy o pojemności 2000ml | 1 szt. | tak
| 13. Rampa trójdrożna typ "ON" z adapterem rotacyjnym M/M | 1 szt. | tak
| 14. Kompres o wymiarach 10cm x 10cm, 8-warstwowy | 60 szt. | tak
| 15. Igła angiograficzna 1,3x70mm | 1 szt. | tak
| 16. Igła punkcyjna 0,6x30mm, 23G | 1 szt. | tak
| 17. Igła punkcyjna 18G | 1 szt. | tak
| 18. Zestaw do przetaczania płynów o długości 150cm | 1 szt. | tak
| 19. Dren wysokociśnieniowy zbrojony, testowany do 84bar, o długości 120cm | 1 szt. | tak
| 20. Ostrze chirurgiczne nr 11 z uchwytem typu tarcza | 1 szt. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, etykieta przylepna w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Torquer | 1 szt. | tak
| 2. Y-connector | 1 szt. | tak
| 3. Tępa igła do prowadnika angioplastycznego | 1 szt. | tak
| 4. Dren 50cm | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 39
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 39
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do cewnikowania | 4500 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie typu blister lub zestaw owinięty w serwetę w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania, powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Gaziki z 17-nitkowej 8-warstowowej o wymiarach 10x10cm | 10 szt. | tak
| 2. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 75x90cm, bez taśmy lepnej | 1 szt. | tak
| 3. Rękawice diagnostyczne rozmiar M z mankietem wywyniętym na zewnątrz, pozwalające na sterylne założenie, | 1 para | tak
| 4. Kleszczyki proste typu Pean długość 14-16cm | 1 szt. | tak
| 5. ampułkostrzykawka 6ml z żelem nawilżającym zawierającym substancję przeciwbólową | 1 sz. | tak
| 6. Pęseta anatomiczna plastikowa o długości 12-14cm | 1 szt. | tak
| 7. strzykawka dwuczęściowa o poj. 20 ml luer | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 40
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 40
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do hemodializy | 12000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Każda część zestawu powinna posiadać oddzielne opakowanie typu blister chroniące przed rozjałowieniem | tak
| Obydwie części powinny być zapakowane w jedną torebkę lub blister dający się podzielić | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
Zestaw do rozpoczęcia procedury:
| 1. Serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej w rozmiarze min. 45cm x 35cm | 1 szt. | tak
| 2. Kompresy włókninowe wykonane z 4-warstwowej min. 40 gramowej włókniny lub z gazy bawełnianej w rozmiarze 7,5x7,5cm | 4 szt. | tak
| 3. Przylepiec do zabezpieczenia wkłucia ze skrzydełkami w rozmiarze min. 5,8x8cm | 2 szt. | tak
| 4. Taśma przylepna włókninowa w rozmiarze min.2- 2,5x15cm lub 1,25x15cm (2x2szt.) | 2 szt. | tak
| 5. Rękawice nitrylowe bezpudrowe z wywiniętym mankietem w rozmiarze M | 2 szt. | tak
Zestaw do zakończenia porocedury:
| 1. Kompresy włókninowe z 4-warstwowej min.30 gramowej włókniny lub z gazy bawełnianej w rozmiarze 7,5x7,5cm | 6 szt. | tak
| 2. Plater typu Puschban tamujący krwawienie w rozmiarze min. 3,8cm x 7,2cm | 2 szt. | tak
| 3. Rękawice nitrylowe bezpudrowe z wywiniętym mankietem w rozmiarze M | 2 szt. | tak
| 4. Rękawica nitrylowa bezpudrowa z wywiniętym mankietem w rozmiarze L | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 41
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 41
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do wkłucia centralnego | 2000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany na tacy typu blister z dwoma lub trzema komorami | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Kleszczyki proste jednorazowe plastikowe lub metalowe, o długości 12-19 cm, do mycia pola operacyjnego | 1 szt. | tak
| 2. Pęseta anatomiczna jednorazowa plastikowa lub metalowa, o długości 12-14cm | 1 szt. | tak
| 3. Igłotrzymacz jednorazowy metalowy | 1 szt. | tak
| 4. Skalpel 6,5cm zapakowany lub ostrze nr 24 | 1 szt. | tak
| 5. Igła 0,8mm x40mm, 21G x1½, zapakowana | 1 szt. | tak
| 6. Igła 1,2mm x40mm, 18G x1½, zapakowana | 1 szt. | tak
| 7. Strzykawka Luer 10ml, zapakowana | 1 szt. | tak
| 8. Serweta włókninowa nieprzylepna o wymiarach 45cm x 75-80 cm | 1 szt. | tak
| 9. Serweta włókninowa z otworem przylepnym, dwuczęściowa z regulacją otworu wymiary 2 x 75 x 45- 50 cm lub jednoczęściowa bez regulacji otworu (otwór przylepnym o średnicy 6x8cm) | 1 szt. | tak
| 10. Kompresy z gazy 7,5x7,5cm | 5-6szt. | tak
| 11. Tupfery z gazy o wymiarach 20-30cm x 20-30cm | 4-5 szt. | tak
| 12. Opatrunek foliowy do zabezpieczenia wkłucia o wymiarach 9-10cm x 12-15cm | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 42
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 42
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego | 3000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Zestaw zapakowany na tacy typu blister z wytłoczeniem na zawartość lub z dodatkowymi wgłębieniami na płyny dezynfekcyjne i odpadki | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 50cm x 50cm, gramatura min. 48g/m2, z taśmą lepną | 1 szt. | tak
| 2. Serweta - owinięcie zestawu - wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o wymiarach min. 75cm x 90cm, gramatura min. 48g/m2, bez taśmy lepnej | 1 szt. | tak
| 3. Kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego o długości14-20cm | 1 szt. | tak
| 4. Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm | 5 szt. | tak
| 5. Strzykawka dwuczęsciowa o pojemności 5ml, luer | 1 szt. | tak
| 6. Strzykawka dwuczęsciowa o pojemności 2ml, luer | 1 szt. | tak
| 7. Igła 1,2x40mm | 1 szt. | tak
| 8. Igła 0,5x25mm | 1 szt. | tak
| 9. Opatrunek foliowy o wymiarach 7-8cm x 5-6cm | 1 szt. | tak
| 10. Tupfery o wymiarach 20-25cm x 20-25cm | 5-6 szt. | tak
| 11. Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-12-warstwowej o wymiarach 7,5-10cm x 7,5-10cm | 5 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 43
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 43
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do zakładania szwów | 7000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie typu blister lub zestaw owinięty w serwetę w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Plastikowe lub metalowe kleszczyki Kocher o długości 14cm | 1 szt. | tak
| 2. Metalowa penseta chirurgiczna typu Adson o długości 12cm-15 cm | 1 szt. | tak
| 3. Metalowe nożyczki ostro/ostre, odgięte o długości min. 10cm | 1 szt. | tak
| 4. Metalowy igłotrzymacz o długości 12-14cm | 1 szt. | tak
| 6. Serweta z dwuwarstwowej włókniny celulozowo-polietylenowej lub polipropylenowo - polietylenowej o wymiarach 50-60cm x 50 70cm z otworem przylepnym 8-10cm x 5-6cm o gramaturze min. 42 g/m2 | 1 szt. | tak
| 7. Serweta nieprzylepna z dwuwarstwowej włókniny celulozowo-polietylenowej lub polipropylenowo - polietylenowej o wymiarach 50-60cm x 50-60cm, o gramaturze min. 42 g/m2 | 1 szt. | tak
| 8. Strzykawka dwuczęściowa o pojemności 10ml, Luer-Lock | 1 szt. | tak
| 9. Igła 0,8x40mm | 1 szt. | tak
| 10. Igła 1,2x40mm | 1 szt. | tak
| 11. Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej o wymiarach min. 7,5cm x 7,5cm | 10 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 44
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 44
Lp. | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt./ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Obłożenie do zabiegów brzuszno- kroczowych | 420 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 muszą być z nią zgodne. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, gramatura serwety min. 80 g/m2, z warstwa chłonną w polu krytycznym, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu,wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 140-160cm x 180-240cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75-80cm x 180-240 cm. Gramatura min. 75 g/m ²odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O, wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho 150/150 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta brzuszno-kroczowa wzmocniona o wymiarach 250-260cm x 300-320cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne z otworem w okolicy jamy brzusznej 28x32 cm, z otworem na krocze 10x15 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych, ze zintegowanymi uchwytami do przewodów i drenów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. gramatura laminatu podstawowego min. 57 g/m², wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 50x60 cm (+/- 1 cm), gramatura całkowita laminatu i łaty chłonnej min. 109 g/m² . odporność na wypychanie na sucho/mokro odpowiednio 250/270 kPa, odpowrność na rozerwanie na sucho/mokro odpowiednio 180/80 N, odporność na przenikanie cieczy min.125 cm H₂O, zdolnośc absorbcji cieczy min. 405 ml/m² | 1 szt. | tak
| 4. Ręczniki o wymiarach min.18x25 | 4 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 45
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 45
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw laryngologiczny | 500 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Zestaw w opakowaniu torbka papierowo- foliowa z zaznaczonym kierunkiem otwierania, etykieta z nazwą "ZESTAW LARYNGOLOGICZNY", piktogramami i rozmiarami poszczególnych elementów, kodem kreskowym, znakiem CE, dwoma wklejkami z REF i LOT, zestawu owinięty w serwetę barierową zgodnie z wymogami do poz. 8 w składzie zestawu | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. serweta barierowa, dwuwarstwowa, gr. min. 56 gr/m², w rozmiarze 90x75 cm z otworem 10 cm | 1 szt. | tak
| 2. serweta barierowa, dwuwarstwowa o gramaturze min. 42gr/m² w rozmiarze 60x50 owinięcie zestawu | 1 szt. | tak
| 3. kompresy z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 7,5x7,5 cm | 2 szt. | tak
| 4. kompresy z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 5x5 cm | 2 szt. | tak
| 5. tupfery z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 9,5x9,5 cm | 3 szt. | tak
| 6. tupfery z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 20x20 cm | 3 szt. | tak
| 7. seton z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 1 cm x 1 m | 2 szt. | tak
| 8. kłęuszek waty bawełnianej o wadze 2,5 g | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 46
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 46
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do zdejmowania szwów | 3000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie typu blister lub zestaw owinięty w serwetę w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1 ostrze zakrzywione - skalpel 6,5 cm ze stali węglowej, bez rączki | 1 szt. | tak
| 2. Kompresy z gazy 17-nitkowej 8-warstwowej o wymiarach min. 7,5cm x 7,5cm | 5 szt. | tak
| 3. Metalowa penseta anatomiczna typu Adson o długości 12cm-15 cm | 1 szt. | tak
| 4. plastikowa penseta zielona o długości 12-15 cm | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 47
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 47
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Osłona na mikroskop Zeiss z trzema okularami | 1000 |  | 0
2 | Osłona na mikroskop Meller-Wedel z trzema okularami | 100 |  | 0
3 | Osłona na sondę do klasycznej głowicy USG śródoperacyjnego | 500 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bez lateksu | tak
| Osłona o wymiarach 117cm x 267cm (±1cm) | tak
| Soczewka o średnicy 65mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego, w razie konieczności łatwa do usunięcia soczewka | tak
| Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bez lateksu | tak
| Osłona o wymiarach 104 cmx 267 cm | tak
| Soczewka o średnicy 48mm o dużej przezierności, odporna na zarysowania, z materiału nie odbijającego światła i nie tłukącego, w razie konieczności łatwa do usunięcia soczewka | tak
| Produkt posiadający trzy pasy ściągające – umożliwiające mocowanie na mikroskopie | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Bez lateksu | tak
| Osłona o wymiarach 13cm (±1cm) x 122cm | tak
| W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym o pojemności 25ml | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 48
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 48
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Osłona na aparaturę RTG | 2000 |  | 0
2 | Osłona na aparaturę RTG | 5200 |  | 0
3 | Osłona na ramię C aparatu RTG | 1400 |  | 0
4 | Pokrowiec na aparaturę RTG | 1000 |  | 0
|  | Razem |  | 0
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z przezroczystej, dobrze układającej się folii o grubości min. 35 mikronów i gramaturze min. 35g/m2 | tak
| Średnica 80-90cm | tak
| Ściągana gumką | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z przezroczystej folii PE o grubości min. 35 mikronów | tak
| Średnica 120-140cm | tak
| Ściągany gumką | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Jednoczęściowy | tak
| Dający się łatwo rozłożyć | tak
| Wykonana z mocnej folii | tak
| Wymiary min. 220cm x 100cm | tak
| Zawierający min. dwa pasy mocujące | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia. Na opakowaniu Etykietę w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | tak
| opakowanie osłon pozwalające na sterylne otwacie listki opakowania min. 1 cm, nie dopuscza się opakowania osłon zawierajacego perforację | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z przezroczystej folii zakończonej gumką | tak
| Średnica po ułożeniu na płasko 50-60cm, dodatkowo wysokość boku > 10cm lub średnica po ułożeniu na płasko 75x75 | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 49
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 49
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Pokrowiec na osłonę ołowianą tarczycy | 15000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max 10szt. | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m2 | tak
| Zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi | tak
| Z rozcięciem do zamieszczenia wielorazowej osłony na tarczycę | tak
| Długość 66cm, szerokość 10cm, długość rozcięcia 15cm | tak
| Wytrzymałość na rozciąganie o średniej wartości wzdłuż włóknien: 70N/5cm, w poprzek włóknien 40N/m | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 50
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 50
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Osłona na kamerę Gamma (Gamma Finder) bezprzewodową | 1500 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Foliowa | tak
| wymiary 8-10x60-62 cm w zestawie ze sterylnym żelem | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 51
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 51
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Osłona na przewody i optykę używana do zabiegów wideo-chirurgicznych | 3000 |  | 0
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Składana teleskopowo (sposób składania nie może utrudniać aseptycznego użycia) | tak
| Wykonana z przezroczystej, mocnej folii | tak
| Końcówka perforowana, stożkowata | tak
| Wymiary 250-300cm x 13-17cm | tak
| Zawierająca elastyczną sterylną taśmą samoprzylepną (taśma nie może być papierowa lub foliowa) lub samouszczelniający się na optyce mankiet | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 52
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 52
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację | 1000 |  | 0
2 | Jednokomorowa kieszeń przylepna na materiał opatrunkowy | 5200 |  | 0
3 | Kieszeń irygacyjna przylepna trójkątna | 700 |  | 0
4 | Torba do przechwytywania płynów z wycięcem U do artroskopii barku | 100 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kieszeń o wymiarach 30-40cm x 40-45cm lub o rozm. 2x15x30 cm | tak
| Wykonana z mocnej folii | tak
| Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kieszeń o wymiarach min. 29-35cm x 30-40cm | tak
| Wykonana z mocnej folii, | tak
| Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 3 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Kieszeń trójkątna o wymiarach min. 50-60cm x 50-70cm | tak
| Wyposażona w zawór do podłączenia drenu | tak
| Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 4 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wyposażona w dwa zawory do podłączenia drenów do odprowadzania płynów | tak
| Torba o wymiarach min. 74cm x 85cm, wymiary wycięcia U min.15cm x 50cm | tak
| Wykonana z mocnej folii, wyposażona w sztywnik | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 53
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 53
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Osłona na kończyne dolną (udo: rękaw lub pończocha) | 300 |  | 0
2 | Osłona na kończyne dolną (goleń) | 550 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Wymiary min. 35-37cm x 120-130cm, z min. dwoma taśmami samoprzylepnymi do mocowania o wymiarach 9-10cm x 49-50cm Zamawiający dopuszcza taśmy pakowane oddzielnie | tak
| Wykonana z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 63g/m2, spełniającą wymagania PN-EN 13795-1,2,3 dla materiałów krytycznych | tak
| Taśmy przylepne powinny trzymać przylepność przez cały okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre,suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Wymiary 35-37cm x 75-80cm, z min. dwoma taśmami samoprzylepnymi do mocowania o wymiarach 9-10cm x 49-50cm Zamawiający dopuszcza taśmy pakowane oddzielnie | tak
| Wykonana z włókniny dwuwarstwowej o dużej wytrzymałości, warstwa wewnętzrna z miekkiej włókniny, o gramaturze min. 63g/m2 spełniającą wymagania PN-EN 13795-1,2,3 dla materiałów krytycznych | tak
| Taśmy przylepne powinny trzymać przylepność przez cały okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre,suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 54
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 54
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Taśma Velcro lub organizer przewodów w formie rzepu | 1200 |  | 0
2 | Taśma samoprzylepna wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 | 3000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymiary 2-3cm x 20-30cm | tak
| Samoprzylepne | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymiary 9-10cm x 49-55cm | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 55
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 55
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Poszwa na kołdrę | 65000 |  | 0
2 | Poszwa na poduszkę | 26000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 10 szt. | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina o gramaturze min.25 g/m2 | tak
| Wymiary: 200cm-210cm x 140-160cm | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 50 szt. | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina o gramaturze min.25 g/m2 | tak
| Wymiary: min.60cm x 80cm lub 80cm x 90cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 56
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 56
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Jednorazowy koc do okrycia pacjenta | 3000 |  | 0
RAZEM
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| rozmiar min. 150 cm -220 cm | tak
| Złożony z min. 3 warstw: 2 x włóknina typu polipropylen o gramaturze 30g/m2+ wypełnienie z włókniny typu Molton gramatura 60 g/m2 | tak
| kolor niebieski lub/i zielony | tak
| pozwala na ochronę i ogrzanie ciała pacjenta w warunkach niskiej temperatury | tak
| pakowany pojedyńczo | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 57
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 57
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Podkład niejałowy | 18000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 50szt., składane pojedynczo | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonana z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej lub włókniny foliowanej polipropylenowej, o gramaturze min. 43g/m2. | tak
| Podkład o wymiarach 200-220cm x 80-95cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 58
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 58
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x |  | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Podkład z włókniny nieprzezroczysty | 8000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 50szt., składane pojedynczo | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonany z włókniny o gramaturze min. 35g/m2 | tak
| Wymiary: 90cm (± 10cm) x 140cm (± 10cm) | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 59
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 59
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Prześcieradło z włókniny nieprzezroczyste | 180000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 50szt., składane pojedynczo | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina o gramaturze min. min. 25g/m2 | tak
| Kolor zielony lub niebieski | tak
| Wymiary: 210cm x 140-160cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 60
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 60
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Podkład chłonny | 500000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 30szt | tak
| Niejałowy | tak
| Wkład chłonny wykonany z pulpy celulozowej | tak
| Nieprzepuszczalna antypoślizgowa folia na spodzie zabezpieczająca przed przeciekaniem | tak
| Wymiary: 58-60cm x 60-61cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 61
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 61
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta włókninowa bez laminatu, niejałowa | 2000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 50szt., składane pojedynczo | tak
| Niejałowa | tak
| Bez otworu i warstwy klejącej | tak
| Wykonana z włókniny bez laminatu, gramatura min. 35g/m2 | tak
| Wymiary 75-80cm x 75-90 cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 62
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 62
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta z włókniny laminowanej, niejałowa | 25000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Składane pojedynczo, pakowane w worki po max. 20 szt. | tak
| Niejałowa | tak
| Bez otworu i warstwy klejącej | tak
| Wykonana z włókniny laminowanej, gramatura min. 43g/m2 | tak
| Wymiary 150-183cm x 200-220cm | tak
Nie dopuszcza się serwet celulozowo-foliowych
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet63
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 63
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta (prześcieradło, podkład) włókninowa bez laminatu, niejałowa | 25000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Składane pojedynczo, pakowane w worki po max. 20 szt. | tak
| Niejałowa | tak
| Bez otworu i warstwy klejącej | tak
| Wykonana z włókniny bez laminatu, gramatura min. 40g/m2 | tak
| Wymiary min. 140-180cm x 200-220cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 64
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 64
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta jałowa z włókniny laminowanej
| 90-100cm x 150cm | 4000 |  | 0
| 50-60cm x 50-60cm | 30000 |  | 0
| 75-80cm x 80-90cm | 13000 |  | 0
| 150-180cm x180 -240cm | 3500 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z min. dwuwarstwowej włókniny laminowanej, gramatura min. 50g/m2 | tak
| Bez otworów, nieprzylepna | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
Nie dopuszcza się serwet celulozowo-foliowych
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 65
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 65
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta jałowa z włókniny laminowanej z otworem | 5000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z min. dwuwarstwowej włókniny laminowanej, gramatura min. 50g/m2 | tak
| Wymiary 75-90cm x 75-90cm, z otworem okrągłym o średnicy 5 8cm lub owalnym 6-8cm z warstwą klejącą wokół otworu | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
Nie dopuszcza się serwet celulozowo-foliowych
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 66
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 66
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta z taśmą lepną o wymiarach 75-80cm x 90-100cm | 40000 |  | 0
2 | Serweta z taśmą lepną o wymiarach 150-180 x 180-240cm | 5000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z mocnego i nieprzemakalnego minimum dwuwarstowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2 | tak
| Wytrzymałość na wypychanie mierzona na sucho i mokro min.150kPa, odpornośc na przenikanie wody min.125cm H2O | tak
| Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonana z mocnego i nieprzemakalnego minimum dwuwarstowego laminatu o gramaturze min. 55g/m2 | tak
| Wytrzymałość na wypychanie mierzona na sucho i mokro min. 150kPa, odpornośc na przenikanie wody min. 125cm H2O | tak
| Opakowanie musi posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 67
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 67
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Serweta na stolik Mayo | 2000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wymiary 78-80cm x 140-150cm z warstwą chłonną i wzmocnioną o wymiarach min. 55 75cm x 85-140 cm | tak
| Nieprzemakalna, odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O | tak
| Gramatura warstwy chłonnej (folia i laminat) min. 80g/m2 | tak
| Wykonana z materiału o dużej wytrzymałości odpowiedniej do zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych z użyciem ciężkich instrumentów; wytrzymałość na rozdarcie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 50 mikronów | tak
| Obłożenie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 68
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 68
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do implantacji portów | 150 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta, szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. | tak
| Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. Przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Wyraźnie zaznaczone miejsce otwarcia. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. | tak
| Fartuch w rozmiarze L włożony w pierwszą warstwę opakowania (fartuch dla instrumentariuszki) | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Miska trzykomorowa na wszystkie elementy zestawu | 1 szt. | tak
| Miska przezroczysta 120 ml | 1 szt. | tak
| Kubek 60 ml przezroczysty | 1 szt. | tak
| Kubek 60 ml czerwony | 1 szt. | tak
| Osłona na głowicę USG 13 x 122 cm (zawierająca sterylny żel oraz 2 szt. gumek do mocowania rękawa na sondzie) | 1 szt. | tak
| Strzykawka trzyczęściowa Luer, 20 ml | 1 szt. | tak
| Igła Seldingera G18 z portem bocznym umożliwiająca wprowadzenie drutu prowadnika bez konieczności odłączania strzykawki od igły | 1 szt. | tak
| Igła G18 1,20 x 40 mm, różowa | 1 szt. | tak
| Igła G22 x 1,1/4,0 0,70x 30 mm czarna | 1 szt. | tak
| Kleszczyki proste 20 cm plastikowe | 1 szt. | tak
| Igłotrzymacz Mayo-Hegar 18 cm metalowy | 1 szt. | tak
| Kleszczyki anatomiczne Halsted Mosquito zagięte 12-13 cm metalowe | 3 szt. | tak
| Chirurgiczna pęseta 14-15 cm, metalowa | 1 szt. | tak
| Chirurgiczna anatomiczna pęseta 15-16 cm, metalowa | 1 szt. | tak
| Nożyczki zakrzywione Metzenbaum 18 cm, metalowe | 1 szt. | tak
| Skalpel bezpieczny nr 15 | 1 szt. | tak
| Kompresy 12-warstwowe 10 x 20 cm z paskiem RTG | 10 szt. | tak
| FARTUCHY chirurgiczny wykonany z trójwarstwowej włókniny SMS, zapinany pod szyją na rzep, rękaw zakończony mankietem z elastycznej dzianiny, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, gramatura fartucha min. 44 g/m2, wytrzymałośc na wypychanie na sucho min. 140kPa/ na mokro 142kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 50cmH2O | L - 1szt. XL - 1 szt. | tak
| Serweta na stolik narzędziowy o wymiarach 100 x 150 cm, wykonana z min.dwuwarstwowego laminatu, o gramaturze min. 57,5 g/m² | 1 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor różowy (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor rożowy (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "IMPLANTACJA PORTU" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor różowy (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 69
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 69
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do długich procedur, ze wstawkami od wewnątrz
| rozm. M: długości: A 110-125cm, C 60-72cm, D 52-65cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cmrozm. M: długości: A 110-125cm, C 60-72cm, D 52-65cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cm | 6000 |  | 0
| rozm. L: długości: A 115-130cm, C 63-74cm, D 54-72cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cmrozm. L: długości: A 115-130cm, C 63-74cm, D 54-72cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cm | 12000 |  | 0
| rozm. LL lub XL: długości: A 125-151cm, C 63-76cm, D 54-80cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cmrozm. LL lub XL: długości: A 125-151cm, C 63-76cm, D 54-80cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cm | 10000 |  | 0
| rozm. XL: długości: A 127-151cm, C 68-78cm, D 54-86cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cmrozm. XL: długości: A 127-151cm, C 68-78cm, D 54-86cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cm | 10000 |  | 0
| rozm. XLLlub XXL: długości: A 138-160cm lub 165-175cm, C 70-82cm, D 56-90cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 84-88cm rozm. XLL lub XXL: długości: A 138-160cm lub 165-175cm, C 70-82cm, D 56-90cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 84-88cm | 4500 |  | 0
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny do standardowych procedur, bez wstawek
| rozm. M: długości: A 110-125cm, C 60-72cm, D 52-65cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cmrozm. M: długości: A 110-125cm, C 60-72cm, D 52-65cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cm | 3000 |  | 0
| rozm. L: długości: A 115-130cm, C 63-74cm, D 54-72cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cmrozm. L: długości: A 115-130cm, C 63-74cm, D 54-72cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 77-81cm | 6000 |  | 0
| rozm. LL lub XL: długości: A 125-151cm, C 63-76cm, D 54-80cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cmrozm. LL lub XL: długości: A 125-151cm, C 63-76cm, D 54-80cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cm | 5000 |  | 0
| rozm. XL: długości: A 127-151cm, C 68-78cm, D 54-86cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cmrozm. XL: długości: A 127-151cm, C 68-78cm, D 54-86cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 83-87cm | 5000 |  | 0
| rozm. XLL lub XXL: długości: A 138-160cm lub 165-175cm, C 70-82cm, D 56-90cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 84-88cmrozm. XLL lub XXL: długości: A 138-160cm lub 165-175cm, C 70-82cm, D 56-90cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 84-88cm | 1000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z lekkiej, przewiewnej i oddychającej włókniny SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2 | tak
| Wyposażony w nieprzemakalne wstawki od wewnątrz z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha - min. 33 g/m2, rękaw - min. 38 g/m2; wszystkie szwy wykonane techniką ultradzwiękową zapewniające pełną barierowość | tak
| Odporność na przenikanie cieczy min. 38cm H2O - fartuch oraz w obszarze wzmocnionym min. 123 cm H2O przód i min. 165 cm H2O rękaw | tak
| Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację | tak
| Fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep lub taśmę samoprzylepną | tak
| Ergonomiczny mankiet przylegajacy do ciała | tak
| Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi lub etykietą dzieloną oraz kodem paskowym. Liski do otwierania opakowania o szerokości min. 1,3 cm na całym krótszym brzegu opakowania | tak
| Łatwość otwierania opakowania, podczas otwierania opakowanie nie może ulegać rozrywaniu | tak
| Niski poziom pylenia1,2-2,5 (przód)/1,6-2,5 (rękaw) log10 (liczby cząstek), w części mniej krytycznej1,6-2,5 log10 (liczby cząstek) | tak
| Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min125/125 kPa | tak
| Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie | tak
Dopuszcza się fartuchy z oznaczeniem innym niż podano (M, L, LL, XL, XLL), jeżeli mieszczą się w podanych rozmiarach
Wymagania jakościowe do poz. 1
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Odporność na przenikanie cieczy powyżej 40 cm H2O | 5 pkt | 0 pkt.
| Odporność na przenikanie cieczy powyżej 140 cm H2O w części przedniej wzmocnionej | 10 pkt | 0 pkt.
| Odporność na przenikanie cieczy powyżej 180 cm H2O - rękawy w części wzmocnionej | 10 pkt | 0 pkt
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z lekkiej, przewiewnej i oddychającej włókniny SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2 | tak
| Odporność na przenikanie cieczy min. 38cm H2O | tak
| Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację | tak
| Fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep lub taśmę samoprzylepną z możliwością regulacji | tak
| Indywidualne oznakowanie rozmiaru,nadrukowane, naklejone lub wszyte na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem | tak
| Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi lub etykietą dzieloną oraz kodem paskowym. Liski do otwierania opakowania o szerokości min. 1,3cm na całym krótszym brzegu opakowania | tak
| Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru lub serwety włókninowej, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk | tak
| Niski poziom pylenia 1,2-2,5 log10 (liczby cząstek) | tak
| Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 125/125 kPa | tak
| Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie | tak
Dopuszcza się fartuchy z oznaczeniem innym niż podano (M, L, LL, XL, XLL), jeżeli mieszczą się w podanych rozmiarach
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 70
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 70
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Fartuch z włókniny | 90000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 50szt | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina o gramaturze min. 28g/m2, o dużej odporności na zrywanie | tak
| Kolor zielony lub niebieski | tak
| Długi rękaw bez mankietów lub wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi | tak
| Rozmiar: XXL lub uniwersalny | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 71
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 71
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Ubranie chirurgiczne (Bluza + Spodnie)
| Bluza | 45000 |  | 0
| Spodnie | 35000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Bluza i spodnie pakowane indywidualnie | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze min. 47g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego | tak
| Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1), czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10) | tak
| Bluza z krótkim rękawem, z rozcięciem pod szyją, wyposażona w zatrzask umożliwiający swobodne zakładanie bluzy przez głowę bez rozrywania, trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie na dole bluzy. | tak
| Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w zatrzask | tak
| Dostępność rozmiarów: XS, S, M, L ,XL, XXL, XXXL, XXXXL posiadające indywidualne i widoczne oznakowanie rozmiaru do wyboru zamawiającego | tak
| Kolor niebieski i zielony do wyboru zamawiającego | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 72
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 72
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Ubranie chirurgiczne: bluza + spodnie | 80000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina niepyląca o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 100 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1) oraz o podwyższonej odporności na rozciąganie – na sucho min. 30 N (badanie wg EN 29703-3), odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho < 2,8 log10 CFU (badanie wg EN ISO 22612). Materiał SMS lub SMMS o gramarurze min. 35g/m2 | tak
| Bluza z otworem przy szyi pozwalającym na swodobne zakładanie (bez rozrywania), musi posiadać min. trzy kieszenie o wymiarach: szerokość 16cm ± 2cm, głebokość 20cm ± 2cm | tak
| Spodnie mocowane w pasie na troki, nogawki bez ściągaczy | tak
| Kolor ubrania: odcienie niebieskiego lub zielonego | tak
| Rozmiary: od S do XXXL do wyboru zamawiającego | tak
| Komplety przeznaczone dla personelu pracującego w salach operacyjnych | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 73
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 73
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Maska z włókniny na blok operacyjny | 250000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 60szt | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina o gramaturze min. 25g/m2, min. trzywarstwowa | tak
| Hypoalegriczna | tak
| Z tasiemkami lub na gumkę, z zakładkami do wyboru zamawiającego | tak
| Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie o długości min. 12cm | tak
| Wymiary maski: długość min. 17cm; szerokość 9cm, po rozłożeniu zakładek min. 15,5cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 74
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 74
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Maska z włókniny z szybką | 2000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 50szt | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina o gramaturze min. 30g/m2 | tak
| Z tasiemkami lub na gumkę, z zakładkami | tak
| Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie | tak
| Hypoalergiczna | tak
| wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym | tak |  |  |  | ..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 75
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 75
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Półmaska filtrująca typu hepa FFP3 | 1800 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Środek ochrony indywidualnej | tak
| Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie | tak
| Niejałowy | tak
| Z dwiema tasiemkami | tak
| Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥98% | tak
| Z osłoniętym zaworem wydechowym do ochrony użytkowników przed zanieczyszczeniami, cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i aerozolami | tak
| Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową | tak
| Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie oraz patka podbródkową poprawiająca dopasowanie się do twarzy | tak
| Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 76
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 76
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek chirurgiczny z taśmą przeciwpotną | 11000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany w kartonik, max. 100 szt | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonany z włókniny wiskozowej, lub wiskozowo-poliestrowej lub spunlace i polipropylenowej o gramaturze min. 25g/m2 | tak
| Taśma przeciwpotna wiskozowo- poliestrowa wokół głowy, wydłużona część tylna ze ściągaczem lub gumką | tak
| Brak gumki w części przedniej zapewniający komfort noszenia | tak
Bez wymagań kolorystycznych
| wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 77
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 77
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki przedłużony | 10000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany w kartonik, max. 100 szt | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonany w całości z pochłaniającej pot włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 | tak
| Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia | tak
Bez wymagań kolorystycznych
| wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 78
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 78
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki | 5000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany w kartonik max. 100 szt | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze min. 25g/m2 | tak
| Wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia | tak
Bez wymagań kolorystycznych
| wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 79
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 79
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Czepek z włókniny okrągły z gumką | 140000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 100szt | tak
| Niejałowy | tak
| Włóknina o gramaturze min. 25g/m2 | tak
| Średnica czepka po rozciągnięciu gumki 45-55cm | tak
| Paroprzepuszczalny, oddychający | tak
| wyrób przeznaczony do użycia na bloku operacyjnym | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 80
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 80
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Koszula dla pacjenta | 3000 |  | 0
2 | Koszula dla pacjenta na blok operacyjny | 3000 |  | 0
|  | Razem |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 10 szt. | tak
| Niejałowa | tak
| Wykonana z tkaniny typu SMS | tak
| Z przodu z rozcięciem w kształcie litery Y o głębokości min. 26cm, rękaw krótki | tak
| Rozmiar XS-XXL do wyboru Zamawiającego | tak
| Gramatura 35g/m2 (nie prześwitująca)Gramatura 35g/m2 (nie prześwitująca) | tak
Zamawiający nie dopuszcza koszul rozciętych z tyłu
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 10 szt. | tak
| Niejałowa | tak
| Wykonana z tkaniny typu SMS | tak
| Wiązana na szyi z tyłu ( rzep lub troczki)oraz w pasie | tak
| Z rozcięciem z tyłu na całej długości , rękaw krótki | tak
| Rozmiar XS-XXL do wyboru Zamawiającego | tak
| Gramatura 35g/m2 (nie prześwitująca) | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 81
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 81
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Szorty do kolonskopii | 6000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 25 szt, składane osobno | tak
| Sterylny lub niesterylny | tak
| Gramatura min. 35g/m2 | tak
| Z włókniny nieprzyziernej, mocnej, nie ulegającej rozerwaniu podczas użytkowania, z przecięciem z tyłu | tak
| Rozmiar XXL lub uniwersalny o min. obwodzie bioder 130cm | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 82
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 82
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Podpaski sanitarne typu maxi | 20000 |  | 0
2 | Podpaski sanitarne typu maxi | 120000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 10 szt | tak
| Niejałowy | tak
| Długość min. 27cm | tak
| Szerokość warstwy chłonnej min. 7cm, grubość warstwy chłonnej min. 7-10mm | tak
| O wysokiej chłonności, zaopatrzone w folię chroniącą bieliznę przed zabrudzeniem, warstwa przylepna nieodklejająca się od bielizny, zabezpieczona papierem łatwym do usunięcia | tak
| Ze skrzydełkami lub bez | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Opakowanie max. 10 szt | tak
| Niejałowy | tak
| Długość min. 34cm | tak
| Szerokość warstwy chłonnej min. 9cm, grubość warstwy chłonnej min. 7-10mm | tak
| O wysokiej chłonności, zaopatrzone w folię chroniącą bieliznę przed zabrudzeniem, warstwa przylepna nieodklejająca się od bielizny, zabezpieczona papierem łatwym do usunięcia | tak
| Ze skrzydełkami lub bez | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 83
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 83
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Majtki siatkowe do podtrzymywania opatrunków rozmiar L | 3000 |  | 0
2 | Majtki siatkowe do podtrzymywania opatrunków rozmiar XL | 2000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 84
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 84
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Pończochy przeciwzakrzepowe typu T.E.D. | 800 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowane indywidualnie | tak
| Niejałowy | tak
| Wykonane z dzianiny zapewniającej prawidłowe ułożenie na całej długości kończyny | tak
| Wstawka dwukierunkowej rozciągliwości zapobiegająca uciskowi żyły udowej | tak
| Ściągacz udowy zapobiegający zwijaniu się pończoch | tak
| Rozmiary: małe (S), średnie (M), duże (L), bardzo duże (XL, XXL) do wyboru Zamawiającego | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 85
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 85
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Pieluchomajtki dla dzieci o wadze min. 1-2kg | 32000 |  | 0
2 | Pieluchomajtki dla dzieci o wadze min. 2-5kg | 25000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 i 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Opakowanie max. 30 sztuk | tak
| Niejałowe | tak
| Szerokie przylepce bardzo dobrze mocujące, umożliwiające wielokrotne zdejmowanie i zakładanie pieluch (wielokrotne zapinanie) | tak
| Podwójnie elastyczne falbanki dopasowujące pieluszkę do ciała dziecka | tak
| Wysoka chłonność | tak
| Delikatna, przewiewna warstwa zewnętrzna zapewniająca dostęp świeżego powietrza, chroniąca przed odparzeniami | tak
| Pieluszka w przedniej części posiada wycięcie na kikut pępowiny | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 86
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 86
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1. | Serweta okulistyczna | 500 |  | 0
serweta powinna posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone.
|  |  | RAZEM | 7500
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
| O wymiarach 75-80cm x80- 90cm, z otworem o średnicy 6-7x8-10cm, z folią chirurgiczną do nacięcia, bez worków na płyny | tak
| Wykonana z włókniny niepylącej | tak
| Wodoodporna i absorbcyjna na całej powierzchni | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 87
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 87
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Podkład higieniczny na stół operacyjny | 6000 |  | 0
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Niejałowy | tak
| Wysokochłonny ,wchłanialności co najmniej 4 litry, (+/- 5%), nieuczulający | tak
| Wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego nieprzemakalnego trzywarstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła | tak
| Podkład o wymiarach 100cm (±2cm) x 225cm (±5cm) | tak
| Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyć), nie powodujący uszkodzeń skóry pacjenta | tak
| Produkt posiadający widoczną nazwę na opakowaniu pozwalającą na jego identyfikację | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 88
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 88
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do pobierania wycinków mały | 360 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie typu blister lub zestaw owinięty w serwetę w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Pęseta chirugiczna metalowa Adson 12,5 cm | 1 szt. | tak
| 2. Metalowe nożyczki ostro/ostre, 11cm | 1 szt. | tak
| 3. Imadło metalowe 12 -13cm | 1 szt. | tak
| 4. kompresy z gazy 17 nitkowej ośmiowarstwowej 7,5x7,5 | 7 szt. | tak
| 5. serweta podfoliowana 75x90 z otworem8 cm i przylepcem wokół otworu, bez celulozy | 1 szt. | tak
| 6. serweta podfoliowana 75x90 , bez celulozy, owinięcie zestawu | 1 szt. | tak
| 7. Igła 1,2x40mm | 1 szt. | tak
| 8. trzonek (uchwyt) metalowy do skalpela nr 3 | 1 szt. | tak
| 9. strzykawka luer dwuczęściowa 10 ml | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 89
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 89
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Zestaw do pobierania wycinków duży | 600 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie typu blister lub zestaw owinięty w serwetę w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania. powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minmum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Pęseta chirugiczna metalowa Gillis 15 cm | 1 szt. | tak
| 2. Metalowe nożyczki ostro/ostre, 15cm | 1 szt. | tak
| 3. Imadło metalowe 15 cm | 1 szt. | tak
| 4. kompresy z gazy 17 nitkowej ośmiowarstwowej 7,5x7,5 | 7 szt. | tak
| 5. serweta podfoliowana 75x90 z otworem8 cm i przylepcem wokół otworu, bez celulozy | 1 szt. | tak
| 6. serweta podfoliowana 75x90 , bez celulozy, owinięcie zestawu | 1 szt. | tak
| 7. Igła 1,2x40mm | 1 szt. | tak
| 8. trzonek (uchwyt) metalowy do skalpela nr 3 | 1 szt. | tak
| 9. strzykawka luer dwuczęściowa 10 ml | 1 szt. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 90
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 90
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | ZESTAW DO OPERACJI WIDEOCHIRURGICZNYCH | 1900 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Obłożenie nie może zawierać celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-90cm x 60-65cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 72g/m2 , odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.85/115 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 1 szt. | tak
| 4. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 175-180cm x 175-200cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 1 szt. | tak
| 5. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach o wymiarach 75-80cm x 90-100cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 2 szt. | tak
| 6. Fartuch chirurgiczny SMMS- opis z pak. 69 | L- 2 szt, XL- 1 szt | tak
| 7. Kompres wykonany z 17- nitkowej, 16-warstwowej gazy o wymiarach 10x20 cm, z nitką rtg | 20 szt. | tak
| 8. Tupfer z 20- nitkowej gazy o wymiarach 30x30 cm | 5 szt. | tak
| 9. Ostrze chirurgiczne nr. 11 | 1 szt. | tak
| 10. Dren Redona nr. 16 ze wskaźnikiem rtg, o dł min. 45 cm | 1 szt. | tak
| 11. Foliowa osłona na kamerę o wymiarach 13-17 cm. x 250-300 cm. , składana teleskopowo, z taśma lepna lub mankietem samouszczelniającym do optyki | 1 szt. | tak
| 12. Organizer przewodów typu Velcro | 1 szt. | tak
| 13. Opatrunki samoprzylepne w warstwą chłonną: 1x 8 x 10 cm, 3x 5x 7,5 cm | 4 szt. | tak
| 14. Płyn przeciw roszeniu optyki | 1 szt. | tak
| 15. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 27 mikronów | 1 szt. | tak
| 16. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25cm | 4 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor RÓŻOWY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor RÓŻOWY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "ZESTW DO OPERACJI WIDEOCHIRURGICZNYCH" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor RÓŻOWY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 91
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 91
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | ZESTAW DO OPERACJI PRZEPUKLIN | 800 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, minimum dwie etykiety dwukrotnie przylepne w języku polskim zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na etykiecie nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. Dopuszcza się etykiety dzielone. | tak
| Warstwa kleju w serwetach przylepnych powinna być na tyle mocna, aby utrzymać przylepność przez okres zabiegu niezależnie od warunków (mokre, suche), a jednocześnie nie może zostawiać resztek na skórze pacjenta. Szerokość taśmy lepnej serwet 5 cm. Długość taśmy lepnej serwety górnej i dolnej min.120 cm. | tak
| Zestaw zapakowany w bezpieczny sposób pozwalający na aseptyczne otwieranie i pobranie, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwarcia | tak
| Obłożenie nie może zawierać celulozy i wiskozy | tak
| Skład zestawu: | Ilość sztuk w zestawie | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 78-80cm x 145-150cm, z warstwą chłonną 85-145cm x 60-75 cm, łączna gramatura serwety min. 83g/m2 (folia i laminat), odporność na przenikanie cieczy min. 140cm H2O, odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/120 kPa, grubość folii osłony min. 55 mikronów | 1 szt. | tak
| 2. Serweta wzmocniona na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 140-160cm x 190-240cm, dwuwarstwowa, wykonana z laminatu o gramaturze min. 73g/m2 folii polietylenowej o grubości min. 55 mikronów z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach min. 65-75cm x 190-240 cm, odporna na przenikanie cieczy min. 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na mokro/sucho min. 80/115 kPa | 1 szt. | tak
| 3. Serweta górna (ekran anestezjologiczny) samoprzylepna, o wymiarach 140-150cm x 240-250cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 55g/m² z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 72g/m2 , odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.85/115 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 1 szt. | tak
| 4. Serweta dolna, samoprzylepna, o wymiarach 170 -180cm x 175-200cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 1 szt. | tak
| 5. Serweta boczna, samoprzylepna na długości dłuższego boku z zachowaniem marginesu bez kleju w paskach lepnych o rozmiarach pozwalających na bezproblemowe otwacie paska zabezpieczającego. Serweta o wymiarach o wymiarach 75-90 cm x 90-100cm, wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gr. min 55 g/m², z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o łącznej gramaturze min. 80g/m2, odporność na rozerwanie na sucho/mokro min.150/150 kPa w strefie krytycznej, odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H2O. Laminat miękki dobrze układajacy się | 2 szt. | tak
| 6. Taśma lepna o wymiarach 9-10cm x 49-50cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze min. 40g/m2 oraz folii PE o grubości min. 25 mikronów | 1 szt. | tak
| 7.Fartuch chirurgiczny SMMS- opis z pak. 69 poz. 1 | L- 2 szt, XL- 1 szt | tak
| 8.Kompres wykonany z 17- nitkowej,min. 12 warstwowej gazy o wymiarach 10x20 cm, z nitką rtg | 10 szt. | tak
| 9.Tupfer z 20- nitkowej gazy o wymiarach min.29x30 | 5 szt. | tak
| 10.Tupfer z 20- nitkowej gazy o wymiarach min.14 x15 cm | 10 szt. | tak
| 11.Ostrze skalpela nr. 20 | 1 szt. | tak
| 12. Elektroda czynna monopolarna z końcówką nożową o dł. 30-35 mm, dł. Przewodu min. 300 cm, wtyk 3- pinowy | 1 szt. | tak
| 13. Szorski czyścik elektrody monopolarnej o wy. Min. 4,5 x4,5 cm, z opcja przyklejenia do podłoża | 1 szt. | tak
| 14. Tasiemka bawełniana o szer. 1 cm, dł min. 25 cm. lub cewnik o sr. 10 CH | 1 szt. | tak
| 15. Opatrunek samoprzylepny w warstwą chłonną o wym.9- 10 x 15 cm. | 1 szt. | tak
| 16. Ręczniki chłonne o wymiarach min. 18x25cm | 4 szt. | tak
Wymagania jakościowe
| Kryterium oceny | Tak | Nie | Opisać tak/nie
| Zestaw oznaczony kolorystycznie na opakowaniu zbiorczym celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor FIOLETOWY(kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie na etykiecie oraz na dłuższym i krótszym boku Wymagany kolor FIOLETOWY (kształt oznaczenia dowolny), | 5 pkt. | 0 pkt.
| Opakowanie jednostkowe oznaczone kolorystycznie oraz napis "ZESTW DO OPERACJI PRZEPUKLIN" na etykiecie, na krótszym i dłuższym boku Wymagany kolor FIOLETOWY (kształt oznaczenia dowolny) | 5 pkt. | 0 pkt.
| Rodzaj sterylizacji - tlenek etylenu | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie oznaczone za pomocą piktogramów | 5 pkt. | 0 pkt.
| Spis składu zestawu w opakowaniu jednostkowym | 5 pkt. | 0 pkt.
| Obłożenie nie zawiera celulozy i wiskozy | 5 pkt. | 0 pkt.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## Pakiet 92
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1
PAKIET NR 92
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Serwetki do wycierania rąk przed chirurgiczną dezynfekcją | 150000 |  | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Sterylny | tak
| W opakowaniu jedna lub dwie sztuki | tak
| Serwetki o wymiarach min. 30cm x 30cm | tak
| Duża chłonność, nie ulegające uszkodzeniu podczas wycierania rąk, nie zostawiające strzępków i włókien na rękach | tak
| Opakowanie łatwe do otwarcia | tak
| Opakowanie powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia, zawierające nazwę i/lub numer katalogowy, serię, datę ważności, informację o producencie. Informacje na opakowaniu nie mogą być zakodowane tylko kodem kreskowym. | tak
..................................................
podpis osoby upoważnionej