| Zał. nr 1B do SIWZ D10.251.60.C.2018 Pakiet nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- |
| Angiograf sufitowy jednopłaszczyznowy na szynach wraz ze stołem operacyjnym i dwoma wymiennymi blatami (pływającym i ogólnochirurgicznym), polifizjografem – stacją hemodynamiczną oraz lampą operacyjną dwugłowicową |
| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| PARAMETRY OGÓLNE - STATYW |
|  | Statyw na zawieszeniu sufitowym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy i dwóch boków (statyw za głową i z dwóch boków stołu) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany obrót statywu/pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tryb angiografii rotacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wartość dawki promieniowania na ciało pacjenta we fluoroskopii | Podać | Bez punktacji |  |
|  | Wartość dawki promieniowania na ciało pacjenta w badaniach subtrakcyjnych | Podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole, minimum 200 cm (dotyczy blatu naczyniowego) | Tak, podać w cm | od 200,00 cm–299,99 cm – 0 pkt ≥ 300,00 cm – 5 pkt |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 222 ° | Tak, podać zakres w obu kierunkach w ° | Bez punktacji |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 95° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 50°/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D niskokontrastowych w fazie tętniczej podczas obrotu ramienia w jednym kierunku oraz w fazie opóźnionej w trakcie powrotu ramienia do pozycji początkowej z możliwością regulacji opóźnienia pomiędzy fazami na pulpicie sterującym w sali badań angiografu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć pozycji statywu nie mniej niż 50 pozycji | Tak | 50 - 60 – 0 pkt pow. 60 pozycji – 5 pkt |  |
|  | Pulpity sterownicze ruchów statywu, zarządzania obrazami oraz panele dotykowe po dwie sztuki w sali zabiegowej, jeden zamocowany przy stole, drugi na dedykowanym wózku w sali badań | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta softwerowy | Tak | System elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 0 pkt System pojemnościowy (bezdotykowy) – 5 pkt |  |
|  | Automatyczny, elektroniczny, bez ingerencji obsługi, obrót obrazu dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta | Tak, podać | TAK - 5pkt (obrót obrazu bez mechanicznego obrotu detektora) NIE - 0pkt |  |
|  | Ręczne, bez używania silników ustawianie statywu do pozycji parkingowej i z boku pacjenta z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie zamocowanym po obu stronach statywu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Celownik laserowy dla wspomagania zabiegów drenaży i biopsji | Tak | Bez punktacji |  |
| Generator |
|  | Moc nie mniejsza niż 100kW. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 1ms. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min 10 minut) nie mniej niż 2400W. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | TAK, opisać jak generator dobiera wartości początkowe kV i mA rozpoczynając rejestrację scen | Bez punktacji |  |
|  | Włącznik ekspozycji w sali badań w technologii kablowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik ekspozycji (do zdjęć) w sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
| Lampa RTG/kolimator/przesłony |
|  | Ilość ognisk lampy minimum 2 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0 mm | TAK, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm | TAK, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność anody nie mniejsza niż 2400 kHU | TAK, podać [kHU] | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność kołpaka nie mniej niż 4,9 MHU | TAK, podać [MHU] | Bez punktacji |  |
|  | Max obciążenie lampy mocą ciągłą (dla minimum 10 minut) nie mniej niż 2500 W | TAK, podać [W] | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość obrotów anody | podać [obr./min] | Bez punktacji |  |
|  | Przysłona prostokątna | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych, obrotowych i prostokątnych bez promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kompensacja obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) ≥ 0,9mm Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. | TAK, podać [mm Cu] | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę prześwietlenia w zależności od rodzaju badania.(W przypadku odpowiedzi TAK podać wartość zaoferowanej opcji [mm Cu]) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Włączanie i wyłączanie fluoroskopii pulsacyjnej siatką. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | TAK | Bez punktacji |  |
| Detektor |
|  | Wymiary detektora min. 30x40cm, materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii- jodek cezu (CsI) | TAK, podać [cm] |  |  |
|  | Wielkość pixela w detektorze ≤155 µm | TAK, podać [µm] |  |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 5 | TAK, podać |  |  |
|  | DQE (detecive quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70% | TAK, podać [%] |  |  |
| Obrazowanie |
|  | Monitor medyczny min. 58" w sali zabiegowej z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora dookoła stołu, ręcznie lub za pomocą sterownika | TAK, podać | Od 58”do 60” - 0 pkt 60” i więcej – 10 pkt |  |
|  | Możliwość podziału monitora min 58’’ na minimum 8 niezależnych pól. | TAK, podać ilość pól | Bez punktacji |  |
|  | Sektorowy system zasilania monitora min 58" – co najmniej 2 sektory. Możliwość pracy na jednym sektorze monitora w przypadku uszkodzenia drugiego. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Predefiniowanie podziału monitora min 58’’ – minimum 10 opcji | TAK, podać ilość opcji | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 58" w formie elektronicznej (print screan) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimum 2 medyczne monitory obrazowe typu „flat” (TFT/LCD) w sali zabiegowej (1 do obrazu w czasie rzeczywistym, 1 do obrazu referencyjnego,) na dodatkowym zawieszeniu po przeciwnej stronie do tej, na której znajduje się monitor min 58” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe zawieszenie sufitowe monitorów obrazowych w sali zabiegowej dla minimum 2 monitorów (1 do obrazu rzeczywistego, 1 do obrazu referencyjnego) po przeciwnej stronie do tej, na której znajduje się monitor min. 58” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitorów na zawieszeniu dodatkowym minimum 18" | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor min. 58” oraz monitory min. 18” podłączone do systemu zintegrowanego sterowania sali operacyjnej w zakresie możliwości wyświetlenia obrazu z innych źródeł obrazu zainstalowanych na sali operacyjnej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (1 dla obrazu w czasie rzeczywistym i 1 dla obrazu referencyjnego) o przekątnej minimum 18" | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Luminacja monitorów obrazowych aparatu (live i referencyjnego) minimum 400 Cd/m2 (dot. monitorów min. 18”) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Interakcja z monitorem min. 58 calowym za pomocą myszy w zakresie:: a) płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) b) zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze c) zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy d) zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitory obrazowe w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimum 11 źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na minimum 4 pola | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Interakcja z monitorami w sterowni za pomocą myszy w zakresie: - płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - zmiany wzorca ułożeń obrazów na monitorach w sterowni - zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | TAK | Bez punktacji |  |
| Cyfrowy system obróbki obrazu - Postprocessing |
|  | Matryca akwizycyjna nie mniejsza niż 1500x1500 pikseli | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024x1024 pikseli | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zapis obrazów na twardym dysku w matrycy nie mniejszej niż 1024x1024 pikseli | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość przetwarzania i archiwizacji na dysku twardym w systemie cyfrowym nie mniejsza niż 12 bitów. | TAK, podać [bit] | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów z szybkością 30 obrazów/s przy akwizycji rotacyjnej. | TAK, podać [obraz/s] | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów z szybkością 30 obrazów/s przy akwizycji rotacyjnej dla obrazowania trój-wymiarowego tkanek miękkich. | TAK, podać [obraz/s] | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć obrazów na dysku twardym nie miej niż 50 000 obrazów w matrycy min. 1024x1024x10 bit bez kompresji stratnej. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min 7,5-30,0 pulsów/s. | TAK, podać [puls/s] | Bez punktacji |  |
|  | Filtracja danych obrazowych przez system cyfrowy w trybie on-line | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Długość nagrywanych obrazów ruchomych z fluoroskopii minimum 10s | TAK, podać [s] | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/sekundę. | TAK, podać [obraz/s] | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja "zamrożenia" ostatniego obrazu (LIH - Last image hold) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania badań z wykorzystaniem CO2 jako środka kontrastowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | DSA online i offline | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR i DSA | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ustawianie położenia przysłony prostokątnej i opcjonalne ustawienie położenia przesłony półprzepuszczalnej znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK, podać dla których przysłon zaoferowano opisaną funkcjonalność | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny pixelshift | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja Roadmap 2D i 3D dynamiczny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca zastosowanie obrazu z akwizycji DSA jako maski dla roadmappingu 2D | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System umożliwiający powstanie szarego obrazu tła (pusty roadmap) do celów podawania np. materiału embolizacyjnego bez konieczności wcześniejszej ekspozycji fluoroskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 82.1 | Oprogramowanie umożliwiające import badania CT lub MRI (ze szpitalnego systemu PACS bądź też z zewnętrznego nośnika ) i nawigowanie podczas zabiegu lub cewnikowania na nałożonym obrazie – oprogramowanie HeartNavigator lub równoważne. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powiększenie w postprocessingu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Analiza zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych z możliwością: - Automatycznego rozpoznawania kształtów zwężenia, - Określanie stopnia zwężenia, - Automatyczna i manualna kalibracja, - Pomiary odległości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na wysłanie obrazów do systemu PACS „w tle” podczas akwizycji obrazu, przy czym każda seria może być wysłana bezpośrednio po jej akwizycji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów na nośnikach CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali zabiegowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją pixelshift dla obrazów z DSA. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej w standardzie DICOM 3.0. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość eksportowania danych (obrazów statycznych i dynamicznych) w różnych formatach. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne, bez ingerencji obsługi wysyłanie obrazów do PACS albo dodatkowej stacji postprocesingowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Udostępnianie obrazów z monitora min 58” w sali badań do celów prezentacyjnych poza pracownią w formacie DVI-D lub HDMI w rozdzielczości full HD. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej obrazów trójwymiarowych z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Projekcja maksymalnej intensywności (maximum intensity projection - MIP) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Multiplane routing (MPR) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Volume rendering technique (VRT) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem (transparency view) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość różnicowania na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o zbliżonej gęstości lub prezentacji nisko kontrastowego obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej wraz z wysokokontrastowym obiektem w rekonstrukcji trójwymiarowej na jednym obrazie (Dual Volume Display; Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanej opcji | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary objętości na obrazie w rekonstrukcji trójwymiarowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ilościowa analiza zwężeń naczyń w obrazach w rekonstrukcji trójwymiarowej, obejmująca automatyczne rozpoznawanie kształtów i określanie stopnia zwężenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit do obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej w sterowni | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z dotykowego pulpitu sterowniczego w sali badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowy pakiet specjalistyczny algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Clear+Clear, DoseWise – zależnie od nomenklatury producenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Angiograf wyposażony w cenie oferty w system zapewniający maksymalną dostępną w zaoferowanym modelu redukcję dawki napromieniowania pacjenta | TAK, podać nazwę zaoferowanego systemu | Bez punktacji |  |
| Zintegrowana lub niezależna stacja robocza do rekonstrukcji 3D, przeglądu, postprocessingu oraz archiwizacji obrazów |
|  | Konsola angiograficznej stacji roboczej do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć RAM min. 8GB | TAK, podać [GB] | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 500 GB | TAK, podać [GB] | Bez punktacji |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowych 3D wewnętrznych struktur ciała wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej w trybie DR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowych 3D wewnętrznych struktur ciała wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej w trybie DSA lub równoważne rozwiązanie polegające na wykonaniu subtrakcji na rekonstrukcjach 3D. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu faz dwufazowego skanu rotacyjnego jako obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w/w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie rekonstrukcji 3D w matrycy 512x512x512 oraz w matrycy 256x256x256 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie rekonstrukcji 3D w matrycy 384x384x384 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary objętości oraz pomiary geometryczne na zrekonstruowanym obiekcie 3D | TAK | Bez punktacji |  |
|  | VR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | MIP, MPVR lub MPR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Transparency view | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej – bolus realizowany przesuwem płynnym stołu przy nieruchomym statywie lub przesuw krokowy | TAK, podać | przesuw płynny stołu przy nieruchomym statywie - 5 pkt przesuw krokowy stołu przy nieruchomym statywie lub odwrotnie -0 pkt |  |
|  | Jednoczesna prezentacja on-line obrazów z i bez subtrakcji na monitorze w sali badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcje CT (niskokontrastowe) wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane zaawansowane oprogramowania służące do usuwania artefaktów metalowych (np. MAR lub równoważne) na zrekonstruowanych obrazach z angiografii rotacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dual Volume Display – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmianę wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna korekta położenia obrazu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia uwzględniająca ruchy pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalności umożliwiające zastosowanie jako roadmapingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z innych modalności (np. TK, MR). Obrazy te powinny zostać uprzednio w odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z obrazami uzyskanymi na systemach TK i MR różnych producentów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD i DVD w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie wcześniej nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD obrazów w standardzie DICOM 3.0, lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub zintegrowaną stację roboczą, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0, Dicom Send,Dicom Query/Retrieve, Dicom Print | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wraz z angiografem zostanie dostarczony automatyczny dwugłowicowy, dwutłokowy przepływowy wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem, wyposażony w : głowicę wstrzykiwacza, panel zdalnego sterowania umieszczony w sterowni, podgrzewacz kontrastu | TAK | Bez punktacji |  |
| POLIFIZJOGRAF – STACJA HEMODYNAMICZNA |
|  | Producent | podać | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| Wymagania ogólne |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie: przebiegów i mierzonych wartości, obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym (prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników) i monitory w sterowni. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. W zestawie kable EKG – min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych oraz klipsy pozwalające na zamocowanie kabli do blatu stołu | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka wraz z zestawem akcesoriów umożliwiających wykorzystanie termistorów co najmniej dwóch producentów. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie z min. 50 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu angiograficznego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| LAMPA OPERACYJNA |
|  | Producent | podać | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| Wymagania ogólne |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu . Zawieszenie lampy nie powodujące żadnych kolizji z pozostałymi elementami systemu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wielkości pola operacyjnego w każdej z kopuł realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy – w zestawie co najmniej 18 szt. uchwytów na lampę. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obudowa każdej kopuły w pełni współpracująca ze stropami laminarnymi. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Lampa operacyjna kompatybilna (współpracująca) z systemem zintegrowanego sterowania salą operacyjną w zakresie co najmniej sterowania kamerą i przesyłu obrazu do systemu zintegrowanego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Lampa przygotowana do zasilania doprowadzonego do miejsca podwieszenia lampy: AC 230V/ 50 Hz; | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Lampa posiadająca zasilacz wbudowany w kopułę lampy lub zasilacz znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym – szacht elektryczny. | TAK | Bez punktacji |  |
| Kopuła główna |
|  | Kopuła główna wyposażona w moduły świetlne zawierające diody LED o minimalnym natężeniu swiatła 160 tys luksów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 krokach, w zakresie 25÷100% za pomocą panelu sterującego. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w zintegrowaną kamerę min. FullHD, umieszczoną centralnie na środku kopuły głównej, osłonięta szybą ze szkła bezpiecznego lub zabezpieczona przed uszkodzeniem w inny trwały sposób – przed m.in. stłuczeniem soczewki, porysowaniem lub zalaniem. Sterowanie parametrami pracy kamery przy pomocy modułów sterujących umieszczonych na panelu sterującym kopuły, a także z poziomu systemu zintegrowanego sali operacyjnej. Kamera w pełni współpracująca z systemem zintegrowanym sali operacyjnej. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.1 | Wraz z systemem mocowania kolumny głównej zostanie dostarczony uchwyt sufitowy na dwa dodatkowe monitory o wielkości do 26” mocowane w standardzie VESA od systemu zintegrowanego sterowania sali operacyjnej – do monitorów zostanie doprowadzone zasilanie oraz przewód sygnałowy połączony z systemem zintegrowanym zgodnie z wytycznymi dostawcy tego systemu. | TAK | Bez punktacji |  |
| Kopuła satelitarna |
|  | Kopuła satelitarna wyposażona moduły świetlne zawierające diody LED o minimalnym natężeniu światła min 120 tys luksów. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 stopniach, w zakresie 25÷100% | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego . | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| STÓŁ OPERACYJNY |
|  | Producent | podać | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie w pełni gotowe (kompatybilne) do współpracy z oferowanym angiografem na poziomie oprogramowania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: - Kolumna stacjonarna – 1 szt. - Wózek do przewożenia i dokowania blatów (transporter) – 2 szt. - Blat modularny – 1 szt. - Blat naczyniowy – 1 szt. - Wyposażenie dodatkowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja stołu z systemem antykolizyjnym angiografu. Ruchy ramienia i stołu z zachowaniem izocentrum. | Tak | Bez punktacji |  |
| Kolumna stacjonarna – 1 szt. |
|  | Kolumna stołu w pełni współpracująca z zaoferowanymi blatami. Możliwość osadzenia i podjęcia blatu z obu stron kolumny. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna stacjonarna wbudowana w posadzkę sali operacyjnej. Osadzenie kolumny w pełni uszczelnione i zabezpieczone przed zalaniem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna detekcja położenia blatu stołu na kolumnie i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna (pionowa, teleskopowa) pokryta panelami ze stali Cr-Ni, bez jakichkolwiek „gumowych” osłon harmonijkowych, jako elementów utrudniających czyszczenie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite kolumny co najmniej 380 kg | Tak, podać [kg] | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna umożliwiająca rozbudowę w przyszłości o dodatkowe blaty poza oferowanymi w tym postępowaniu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rotacji kolumny w zakresie min. 350° i blokowania kolumny w dowolnym punkcie w zakresie rotacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna wyposażona w panel sterujący, w którym sterowanie funkcjami stołu aktywowane jest poprzez naciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie |  | Bez punktacji |  |
| Wózek do przewożenia i dokowania blatów (transporter) – 2 szt. |
|  | System wymiennych blatów zapewniający możliwość transferu pacjenta razem z blatem za pomocą transportera. Rozwiązanie skutkujące możliwością dobrania różnego typu blatów optymalnie do dedykowanych typów zabiegów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wysokości transportera w zakresie min: 650 mm – 800 mm | Tak, podać[mm] | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna waga transportera: 100 kg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Transporter wyposażony co najmniej w : - cztery podwójne koła skrętne wyposażone w centralny system blokowania za pomocą pedału nożnego lub dźwigni, - 5 koło kierunkowe ułatwiające jazdę na wprost, - uchwyt na pilota, | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite transportera co najmniej 380 kg | Tak, podać [kg] | Bez punktacji |  |
| Blat modularny – 1 szt. |
|  | Modularny blat stołu złożony z min. następujących segmentów: - segment (dwuczęściowy) centralny blatu. - segment plecowy motoryczny montowany do segmentu centralnego blatu umożliwiający montaż i sterowane pilotem ruchy góra - dół płyty plecowej - przedłużenie płyty plecowej, długości min. 250 mm - przedłużenie blatu długości min. 350 mm - podnóżek czteroczęściowy z możliwością uzyskania pozycji kolankowo - łokciowej - podgłówek z podwójną manualną artykulacją umożliwiający uzyskanie stabilnej i bezpiecznej pozycji na boku. Podgłówek wyposażony w dwie oddzielne dźwignie oddzielnie sterujące pochyleniem w pierwszej i drugiej osi. Zakres manualnej regulacji podgłówka min od -40˚ do +50˚ | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Segment centralny z elektromechanicznym ruchem obu części w zakresie min. 40˚ w górę i w dół. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość blatu w powyższej konfiguracji: min 2100 mm | Tak, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace, zbudowane z pianki o dwóch gęstościach zapewniających pamięć kształtu i utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta. Grubość minimum 80 mm. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Montaż materacy do blatu bez rzepów czy wciskanych zatrzasków. Pokrycie materacy bezszwowe - łączone ultradźwiękowo, antystatyczne i elektroprzewodzące. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Blat stołu wyposażony w system antykolizyjny ostrzegający użytkownika o możliwości wystąpienia kolizji pomiędzy segmentami blatu a kolumną lub podłogą sali. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Szerokość prześwitu dla promieni RTG pomiędzy metalowymi częściami blatu min 380 mm. | Tak, podać[mm] | Bez punktacji |  |
|  | Segmenty blatu łączone za pomocą „szybkozłączek” bez jakichkolwiek elementów śrubowych czy wsuwanych czopów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Blat wyposażony w szyny sprzętowe zamontowane po obu stronach wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna masa pacjenta, którego można transportować i operować na zaoferowanym blacie co najmniej 380 kg | Tak, podać [kg] | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu modularnego) min.: - regulacja wysokości położenia blatu w zakresie min. 540 mm mierzona od najniższego położenia blatu do najwyższego położenia blatu – wysokość mierzona bez materacy - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. ±60˚ . - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 30˚ - przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 350 mm - regulacja płyty plecowej - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - pozycja flex/reflex - pozycja „beach-chair” - możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej - blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu oraz kolumny - zapis dowolnych pozycji stołu dla użytkownika (min. 5 pozycji) z możliwością nadania im nazw własnych i edycji tych nazw - przywołanie pozycji stołu zapisanych w pamięci stołu - włączenie i wyłączenie podświetlenia przycisków pilota - włączenie i wyłączenie dźwięków | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wraz z blatem zostaną dostarczone następujące piloty : - przewodowy pilot zdalnego sterowania z podświetleniem oraz ładowarką – 1 szt. - bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z podświetleniem – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| Blat naczyniowy – 1 szt. |
|  | Naczyniowy blat stołu złożony z następujących segmentów: - jednolity segment karbonowy o długości min. 2200 mm bez podgłówka. - segment przedłużający - jednolity segment karbonowy - długości: 250 mm Taca na cewniki, długości min 800 mm (dołączana do blatu od strony nóg) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Blat przezierny 360 ˚ na długości min 2100 mm (warunek spełniony w sytuacji osadzenia blatu na kolumnie stołu) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu naczyniowego) (min.): - przesuw wzdłużny blatu realizowany za pomocą silników elektrycznych - min. 600 mm - przesuw poprzeczny blatu realizowany za pomocą silników elektrycznych min. 200 mm - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 20˚ - możliwość regulacji prędkości przesuwu blatu za pomocą większego lub mniejszego wychylenia joysticka w kierunku zamierzonego ruchu. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Udźwig blatu naczyniowego (karbonowego) min. 150 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami blatu za pomocą: - joysticka – 1 szt. w cenie oferty - panelu sterującego na kolumnie - pilotów, o których mowa w pkt. 29 opisu stołu - z konsoli sterowniczej angiografu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja stołu z systemem antykolizyjnym angiografu. Ruchy ramienia i stołu z zachowaniem izocentrum. | Tak | Bez punktacji |  |
| Wyposażenie dodatkowe stołu |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu; regulacja jedną ręką; podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie stołu min. Pas pacjenta – 2 szt., Ekran anestetyczny – 1 szt., Wieszak na kroplówkę – 1 szt., Podpora ręki do fluoroskopii wsuwana pod materac blatu – 1 szt., Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt., Joystick blatu naczyniowego – 1 szt., Pilot bezprzewodowy IR wraz z ładowarką– 1 szt., Taca na długie cewniki montowana do blatu stołu – 1 szt., Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 6 szt., Wózek na akcesoria z dwoma koszami oraz hamulcem– 1 szt., Akrylowa, przezierna podpora ręki pacjenta utrzymująca ramię wzdłuż tułowia – 1 szt. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| Pozostałe wymagania angiografu |
|  | UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu (fluoroskopia, ruchy statywu, ruchy stołu i system komputerowy) dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut – montaż UPS w cenie oferty. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | FANTOM zawierający (w jednym elemencie): -wzór do oceny rozdzielności wysokokontrastowej toru wizyjnego dla fluoroskopii i angiografii - wzór kratki o długości boku równej 1 cm do oceny zniekształceń obrazu Zestaw płyt miedzianych o wysokiej czystości do testowania automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). Minimalne wymiary płyt miedzianych - 16,9 cmmx17,6 cm o grubości 1x1mm oraz 1x 0.5 mm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe stanowisko komputerowe (instalacja w pomieszczeniu sterowni) z możliwością manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym. Monitor medyczny -LCD min. 21" 2 MP, komputer RAM min. 4 GB, HDD min. 500 GB, procesor min. Intel Core i-3, system operacyjny min. MS Windows 8.1 Professional PL, napęd DVD, UPS dedykowany podtrzymaniem min. 30 min. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oferowane rozwiązanie w pełni kompatybilny z systemem Comarch RIS i Infinitt PACS posiadanym przez Zamawiającego. Pełna integracja wszystkich elementów z systemem w cenie oferty. Licencje zarówno po stronie urządzenia, jak i po stronie systemów RIS i PACS zostają udzielone bezterminowo. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dokonania testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz po wykonaniu istotnych napraw, po których wymagane jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych w okresie gwarancyjnym – zawarte w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interkom do komunikacji pomiędzy salą operacyjną i sterownią w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| Środki ochrony indywidualnej |
|  | Środki ochrony indywidualnej dostarczone w cenie oferty min. - Fartuch jednostronny zabezpieczający przód, boki, łopatki. Zapięcie fartucha z przodu na zatrzaskowe klamry. Wykonane z lekkiego materiału ochronnego. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mmPb – 6 szt. - Osłony na tarczycę (ślinianki) 0,5 mm Pb – 6 szt. Długość śliniaka min 10 cm. - Okulary ochronne – google 0,75mm Pb - 2szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowianej mocowanego z boku do stołu pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby mocowanej na suficie – dodatkowe ramię nie powodujące żadnych kolizji z pozostałymi elementami systemu w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| Warunki gwarancji całego Sprzętu zaoferowanego w niniejszym postępowaniu (m.in. angiografu i jego części składowych, stołu operacyjnego, lampy operacyjnej, polifizjografu – stacji hemodynamicznej, wstrzykiwacza do podawani a kontrastu, itp.) |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) na wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły (z lampą, detektorem, wstrzykiwaczem kontrastu, stołem operacyjnym itp.) wchodzące w skład oferowanego angiografu min. 36 miesięcy. | TAK Podać | Bez punktacji |  |
|  | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu uruchomienia całego zestawu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN (W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. ( nie dotyczy komputerów, dla których Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 5 lat) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)