Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B do SIWZ

Pakiet nr 1                                                                              Łóżeczka dziecięce

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Konstrukcja wykonana z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV, dostępnych w szerokiej gamie kolorów. | TAK |  |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 1700 mm, (+/- 50 mm) Długość wewnętrzna leża min 1450 mm Szerokość całkowita: 850 mm, (+/- 50 mm) Wysokość całkowita: 1530 mm, (+/- 50 mm) | TAK |  |  |
| 3 | Leże łóżka jedno – segmentowe | TAK |  |  |
| 4 | Rama leża wypełniona metalową, lakierowaną siatką | TAK |  |  |
| 5 | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko przed uderzeniami oraz otarciami | TAK |  |  |
| 6 | Od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |  |
| 7 | Wysokość leża od podłoża regulowana w zakresie: od 700 mm do 1000 mm, (+/- 50 mm) | TAK |  |  |
| 8 | Kąt przechyłu Trendelenburga: min. 120 | TAK |  |  |
| 9 | Kąt przechyłu Trendelenburga: min. 120 | TAK |  |  |
| 10 | Zintegrowane barierki regulowane płynnie, bezstopniowo zwalniane za pomocą dźwigni nożnej. | TAK |  |  |
| 11 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 100 mm, każde z blokadą indywidualną. | TAK |  |  |
| 12 | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac jednoczęściowy w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, - Kuweta na rzeczy, - Tworzywowy pojemnik na odpady. - Kolor - pomarańczowy | TAK |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciel

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1  B do SIWZ

Pakiet nr 2                                                                 Lampa zabiegowa  jezdna

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa na statywie z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie lampy | TAK |  |
| 2 | Lampa LED | TAK |  |
| 3 | Natężenie światła: - z odległości 1m min. 60 000 lx - z odległości 0,8 m min. 80 000 lx | TAK |  |
| 4 | Min. 4 – stopniowy zakres regulacji natężenia światła | TAK |  |
| 5 | Wielkość plamy świetlnej: - z odległości 1m min. 130 mm - z odległości 0,8 m min. 100 mm | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik oddawania barw 95 | TAK |  |
| 7 | Średnia żywotność żarówki 50 000 h | TAK |  |
| 8 | Oprawa regulowana ( odległość od podłogi ) w min. zakresie 900 – 2000mm | TAK |  |
| 9 | Napięcie zasilania 230V/50 Hz | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B do SIWZ

Pakiet nr 3

Stół operacyjny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| 1 | Blat stołu | TAK |  |  |
| 2 | Blat 5-segmentowy wyposażony w szyny akcesoryjne z dzieloną sekcją nożną o wymiarach 2100 mm / 650 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |  |
| 3 | Odejmowane materace antystatyczne o szerokości 650mm (+/- 50 mm) i grubości 80mm (+/-10mm), odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 4 | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, umożliwiające monitorowanie ramieniem C | TAK |  |  |
| 5 | Dźwignie do regulacji pochylenia części plecowej, przechyłów bocznych i Trendelenburga umieszczone przy blacie od strony głowy pacjenta. Dźwignia do regulacji wysokości umieszczona w szczycie podstawy stołu od strony głowy pacjenta | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość regulacji | TAK |  |  |
| 7 | Hydrauliczna regulacja wysokości stołu od 600 do 1050 mm (+/-50mm) | TAK |  |  |
| 8 | Pneumatyczna regulacja przechyłu bocznego +/- 20° (+/- 5) | TAK |  |  |
| 9 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga 25° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 10 | Pneumatyczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 11 | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. -5° / + 70° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 12 | Pneumatyczna regulacja części nożnej w zakresie – 90° / + 5° (+/- 2) | TAK |  |  |
| 13 | Pneumatyczna regulacja podgłówka w zakresie – 45° / + 30° (+/- 5) | TAK podać | Pneumatyczna regulacja podgłówka 20pkt Mechaniczna regulacja podgłówka – 0 pkt |  |
| 14 | Podstawa mobilna w kształcie litery ,,Y” lub ,,T” zapewniająca łatwy dostęp do stołu wyposażona w centralny system hamowania i sterowania kołami z funkcją do jazdy na wprost, uruchamiany dźwigniami dostępnymi z każdej strony stołu (prawa, lewa, przód i tył). | TAK podać | Koła z blokadą i funkcją do jazdy na wprost – 10pt Koła tylko z blokadą – 0 pkt |  |
| 15 | Koła pojedyncze lub podwójne o średnicy min. 150mm | TAK podać | Koła pojedyncze – 0 pkt Koła podwójne – 10pkt |  |
| 16 | Podstawa pokryta osłoną ze stali nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego w jasnym kolorze. | TAK |  |  |
| 17 | Obciążenie robocze nie mniejsze niż 160kg | TAK |  |  |
| 18 | Wyposażenie dodatkowe | TAK |  |  |
| 19 | Podpora pod rękę z zaciskiem mocującym, 1 szt. | TAK |  |  |
| 20 | Podpora pod rękę z regulacją pochylenia wspomaganą sprężyną gazową z zaciskiem mocującym, 1 szt | Podać | Podpora ze wspomaganiem sprężyną gazową – 20 pkt Bez wspomagania – 0 pkt |  |
| 21 |  | TAK |  |  |
| 22 | Ekran anestezjologiczny wykonany ze stali nierdzewnej z zaciskiem, 3 szt. | TAK |  |  |
| 23 | Pręt infuzyjny z zaciskiem, 3 szt. | TAK |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B do SIWZ

Pakiet nr 4 							                               Macerator

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Bezdotykowe otwieranie pokrywy | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Bezdotykowe zamykanie pokrywy | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Uruchamianie bezdotykowe | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Antybakteryjny proces czyszczenia i deodoryzacji | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Wbudowana pompa perystaltyczna | Tak |  |  |  |  |
| 6 | System min. 9 noży tnących | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Moc silnika minimum 500 W | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Zasilanie: 230V/50Hz | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Czas trwania cyklu max. 90 sekund | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Pojemność min. do 2 naczyń na cykl |  |  |  |  |  |
| 11 | Wymiary 500 szer x 1000 wys x 400 głęb mm +/- 50 | Tak |  |  |  |  |
| 12 | Podłączenie wody 3/4’’ | Tak |  |  |  |  |
| 13 | Zużycie wody z możliwością regulacji max. 20 L | Tak |  |  |  |  |
| 14 | Pokrywa wykonana z tworzywa z technologią antybakteryjną | Tak |  |  |  |  |
| 15 | Bęben wraz z nożami tnącymi w całości wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Pakiet 5				                                 Pulsoksymetr 				                         	 Załącznik B do SIWZ

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2 | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym | TAK |  |
| 3 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | TAK |  |
| 4 | Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów z możliwością wymiany na akumulator 10-godzinny | TAK |  |
| 5 | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia | TAK |  |
| 6 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego lub przycisków wielofunkcyjnych | TAK |  |
| 8 | Mierzone wartości |  |  |
| 9 | Minimalnym zakres pomiaru saturacji: 1-100% | TAK |  |
| 10 | Zakres częstości pulsu: 20-250min (+/- 5) | TAK |  |
| 11 | Wskaźnik perfuzji:0,02- 0,03-20% | TAK |  |
| 12 | Dokładność pomiaru |  |  |
| 13 | Saturacja (%SpO2+/-1SD) | TAK |  |
| 14 | Dorośli: 70-100% +/- 2 cyfry | TAK |  |
| 15 | Noworodki: 70-100% +/- 3 cyfry | TAK |  |
| 16 | Niska perfuzja: 70-100% +/-2 cyfry | TAK |  |
| 17 | Częstość pulsu: 20-250 min-1 +/- 3 cyfry | TAK |  |
| 18 | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min -1 +/-3 cyfry | TAK |  |
| 19 | Wyświetlacz – elementy wyświetlacza |  |  |
| 20 | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty Ostrzegawcze. | TAK |  |
| 21 | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu | TAK |  |
| 22 | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość | TAK |  |
| 23 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji | TAK |  |
| 24 | Wyświetlanie amplitudy tętna | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość | TAK |  |
| 26 | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna | TAK |  |
| 27 | Wyświetlanie czasu | TAK |  |
| 28 | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu | TAK |  |
| 29 | Wskaźnik zasilania sieciowego | TAK |  |
| 30 | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora | TAK |  |
| 31 | Wskaźnik zakłóceń dopuszcza się możliwość nieposiadania wskaźnika artefaktu | TAK |  |
| 32 | Wskaźnik czujnik zdjęty | TAK |  |
| 33 | Wskaźnik czujnik odłączony | TAK |  |
| 34 | Wskaźnik komunikat czujnika | TAK |  |
| 35 | Min.90 godzinna pamięć rejestrowana co max. 10 s. wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną | TAK |  |
| 36 | Transmisja danych |  |  |
| 37 | Interfejs przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 38 | Złącze USB lub port RS-232 przeznaczony do eksportu danych do dedykowanego oprogramowania PC | TAK |  |
| 39 | Złącze Mini USB lub port RS-232 przeznaczony do eksportu danych do dedykowanego oprogramowania PC | TAK |  |
| 40 | Funkcja przywołania pielęgniarki | TAK |  |
| 41 | Alarmy |  |  |
| 42 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w min. zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. | TAK |  |
| 43 | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. | TAK |  |
| 44 | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie | TAK |  |
| 45 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy. | TAK |  |
| 46 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy. | TAK |  |
| 47 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy | TAK |  |
| 48 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy | TAK |  |
| 49 | Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora | TAK |  |
| 50 | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika | TAK |  |
| 51 | Alarm dla rozładowanej baterii | TAK |  |
| 52 | Alarm wizualny i dźwiękowy dla całkowicie rozładowanej baterii | TAK |  |
| 53 | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych | TAK |  |
| 54 | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu | TAK |  |
| 55 | Wyposażenie | TAK |  |
| 56 | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B do SIWZ

Pakiet nr 6							                                Kardiomonitor

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 |  |
| 6 |  | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg | TAK |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | TAK |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 5 różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 5 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | TAK |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: min 96-godzinne. | TAK |  |
| 7 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
| 8 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 9 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
| 10 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. | TAK |  |
| 11 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
| 12 | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | TAK |  |
| 13 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1% | TAK |  |
| 14 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s | TAK |  |
| 15 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |
| 16 | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | TAK |  |
| 17 | Analiza odchylenia odcinka ST co najmniej w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm | TAK |  |
| 18 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 19 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP): |  |  |
| 20 | Impedancyjna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 21 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min | TAK |  |
| 22 | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
| 23 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | TAK |  |
| 24 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 25 | Tryb intubacji ograniczający występowanie niepotrzebnych alarmów RESP | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) |  |  |
| 26 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
| 27 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | TAK |  |
| 28 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%, nie gorsza niż +/- 3%. | TAK |  |
| 29 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 30 | Alarm desaturacji | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
| 31 | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 32 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg | TAK |  |
| 33 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | TAK |  |
| 34 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg | TAK |  |
| 35 | Tryb pomiaru: AUTO i ręczny. | TAK |  |
| 36 | Funkcja stazy | TAK |  |
| 37 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. | TAK |  |
| 38 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
| 39 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C | TAK |  |
| 40 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C | TAK |  |
| 41 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 42 | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - Mankiety do pomiaru NIBP mały, średni i duży - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - Czujnik temperatury powierzchniowy | TAK |  |
| 43 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | TAK |  |
| 44 | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 45 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów: - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 46 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 47 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | TAK |  |
| 48 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230 V AC 50 Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
| 49 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny. | TAK |  |
| 50 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. | TAK |  |
| 51 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
| 52 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
| 53 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
| 54 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 55 | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 56 | Możliwość pracy w sieci bezprzewodowej | TAK |  |
| 57 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | TAK |  |
| 58 | Kardiomonitory przystosowane do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | TAK |  |
| 59 | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci. | TAK |  |
| 60 | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
| 61 | Uchwyt na ścianę z półką do mocowania kardiomonitora; koszyk na akcesoria | TAK |  |
| 62 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | TAK |  |
| 63 | Monitor przystosowany do komunikacji WI-FI | TAK |  |
| 64 | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B do SIWZ

Pakiet nr 7                                                                                      Pulsoksymetr typu II

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Kolorowy wyświetlacz LCD z min. 5 konfiguracjami ekranu | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Pamięć mierzonych parametrów ze śledzeniem trendów (tabelarycznych i graficznych) na ekranie pulsoksymetru | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Regulowane granice alarmowe , funkcja wyciszenia alarmu (czasowego lub na stałe), niezależne wyciszanie alarmu SpO2 , alarm odłączenia czujnika. | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Zasilanie akumulatorowe (4 wysokiej jakości akumulatory min. 2600mAh) z ładowarką sieciową. | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Zakres pomiaru SpO2 0-100% (zakres regulacji granic alarmowych SpO2 0-100%). - dokładność +/- 2% dla zakresu 70-100%, dla wartości <70% niezdefiniowane - rozdzielczość 1%. - zakres pomiaru pulsu 25-250 uderzeń na minutę. - dokładność +/- 2%. - rozdzielczość 1 ud/min - czas pracy do 20godzin - ochrona przed płynami IPX1 | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe: 3 czujniki SpO2 dla niemowląt i dzieci: opaska typu "Y" (czujnik wielorazowy z możliwością sterylizacji) + soft na palec (czujnik wielorazowy z możliwością sterylizacji) + opaska na rzep (czujnik jednopacjentowy / zużywalny), przeznaczone dla najmniejszych pacjentów. | Tak |  |  |  |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 B do SIWZ

Pakiet nr 8 							                               Elektrokoagulacja chirurgiczna

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |  |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |  |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |  |  |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |  |  |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |  |  |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Urządzenie działające w trybie mono i bipolarnym. | Tak |  |  |  |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | Tak |  |  |  |  |
| 3 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe Klasa I CF | Tak |  |  |  |  |
| 4 | Pobór mocy do max. 350W | Tak |  |  |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu. | Tak |  |  |  |  |
| 6 | Częstotliwość pracy generatora 357kHz +/- 5% | Tak |  |  |  |  |
| 7 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji zgodnie z normą EN 60601-1 | Tak |  |  |  |  |
| 8 | Aparat wyposażony w panel sterowania z przyciskami wyboru trybów i mocy. Panel łatwy do utrzymania w czystości. Brak elementów wypukłych, pokręteł itp. | Tak |  |  |  |  |
| 9 | Autotest urządzenia oraz podłączonego osprzętu po włączeniu zasilania | Tak |  |  |  |  |
| 10 | Odrębne cyfrowe wyświetlacze nastawionej mocy dla każdego z dostępnych rodzajów pracy (cięcie i koagulacja monopolarna, koagulacja bipolarna) | Tak |  |  |  |  |
| 11 | System kontroli elektrody neutralnej. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej za pomocą 8 stopniowego wskaźnika diodowego. | Tak |  |  |  |  |
| 12 | Sygnalizacja złej aplikacji elektrody jednorazowej dwudzielnej, informacja dźwiękowa i wizualna | Tak |  |  |  |  |
| 13 | Aparat wyposażony w główny włącznik zasilania umieszczony z tyłu aparatu, oraz przycisk „czuwania” na panelu frontowym. | Tak |  |  |  |  |
| 14 | Regulacja mocy we wszystkich dostępnych trybach pracy aparatu: w zakresie 1-30W z krokiem co 1W, oraz z krokiem co 5W powyżej 30W | Tak |  |  |  |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w wyjścia: jedno monopolarne w systemie 3-pin (europejskie) jedno bipolarne (2-bolcowe) –umożliwiające podłączenie standardowych narzędzi bipolarnych gniazdo elektrody neutralnej, płaskie | Tak |  |
| 16 | Odrębna regulacja nastawień dla wszystkich dostępnych trybów pracy | Tak |  |
| 17 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy. | Tak |  |
| 18 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub przyciskami w uchwycie elektrody czynnej | Tak |  |
| 19 | Aktywacja koagulacji bipolarnej z włącznika nożnego lub automatycznie. Możliwość regulacji czasu opóźnienia automatycznego startu w zakresie 0.1-3 sek | Tak |  |
| 20 | Funkcja automatycznego ograniczenia czasu trwania koagulacji bipolarnej. Możliwość regulacji czasu trwania koagulacji w zakresie 0.1 – 3 sek. | Tak |  |
| 21 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji – 5 poziomów. | Tak |  |
| 22 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie kodu. | Tak |  |
| 23 | Aparat wyposażony w dwa gniazda do podłączenia włącznika nożnego umieszczone z tyłu aparatu. Jedno obsługujące włącznik nożny uniwersalny (mono / bipolarny) oraz drugi przeznaczony do sterowania pracą bipolarną. | Tak |  |
| 24 | Urządzenie umożliwia pracę z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | Tak |  |
| 25 | Możliwość zmiany trybu (monopolar/bipolar) aktywowanego włącznikiem nożnym za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | Tak |  |
| 26 | Parametry pracy aparatu: | Tak |  |
| 27 | Cięcie monopolarne : - czyste – z mocą 250W - z hemostazą – z mocą 250W | Tak |  |
| 28 | Koagulacja monopolarna. - miękka – moc 150W - forsowna – moc 150W | Tak |  |
| 29 | Koagulacja bipolarna z mocą 100W. | Tak |  |
| 30 | System automatycznego dopasowania mocy cięcia i koagulacji do zmiennych parametrów impedancji tkanki | Tak |  |
| 31 | Wyposażenie: | Tak |  |
| 32 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, dla dorosłych i dzieci – 50 szt. | Tak |  |
| 33 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, dla noworodków – 50 szt. | Tak |  |
| 34 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, o dł.min.3m- 1szt. | Tak |  |
| 35 | Włącznik nożny podwójny, z kablem o dł.min.5m – 1 szt. | Tak |  |
| 36 | Uchwyt elektrod monopolarnych, wielorazowy, z przyciskami cięcie/koagulacja, z nierozłącznym kablem o dł.min.3m – 2 szt. | Tak |  |
| 37 | Elektroda monopolarna typu lancet prosty,wielorazowa dł. 25mm – 1szt. | Tak |  |
| 38 | Elektroda monopolarna typu kulka prosta, wielorazowa o śr. 2mm, dl.25mm – 1szt. | Tak |  |
| 39 | Elektroda monopolarna typu pętla druciana 5mm, wielorazowa – 1szt. | Tak |  |
| 40 | Kabel bipolarny, wielorazowy, o d.min.3m – 3 szt. | Tak |  |
| 41 | Szczypce bipolarne proste o dł.110mm, wielorazowe, bransze proste śr.0,5mm – 1szt. | Tak |  |
| 42 | Szczypce bipolarne kątowe o dł.110mm, wielorazowe. Bransze 0,5mm – 1szt. | Tak |  |
| 43 | Szczypce bipolarne proste, wielorazowe o dl.160mm, bransze proste 1mm – 1szt. | Tak |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Pakiet nr 9								           Laser frakcyjny CO2                                        Załącznik 1B do SIWZ

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Laser frakcyjny CO2 - opis ogólny | TAK |  |
| 2 | Laser chirurgiczny CO2 o długości fali: 10600nm | TAK |  |
| 3 | Moc lasera: min. 60W | TAK |  |
| 4 | Tryby pracy: fala ciągła CW, tryb impulsowy | TAK |  |
| 5 | Penetracja wiazki w opcji frakcyjnej: min. do 4mm | TAK |  |
| 6 | Czas narastania impulsu: mniejszy niż 2 nsek. | TAK |  |
| 7 | Moc w trybie fali ciągłej CW: regulowana w zakresie 0,5 - 60W | TAK |  |
| 8 | Moc w trybie ultrapulse: regulowana w zakresie 1 - 60W | TAK |  |
| 9 | Długość impulsu: 0,001 - 1sek. | TAK |  |
| 10 | Czas przerwy między impulsami: 0,1 – 1sek. | TAK |  |
| 11 | Wiązka celująca: dioda 635 nm o mocy minimalnej 3mW | TAK |  |
| 12 | Częstotliwość repetycji: regulowana w zakresie 1 - 1000Hz | TAK |  |
| 13 | Różne kształty pola skanowania: prostokąt, trójkąt, linia, sześciokąt | TAK |  |
| 14 | Wyposażony w skaner frakcyjny | TAK |  |
| 15 | Energia impulsu w tkance: regulowana w zakresie 2 – 225 mJ | TAK |  |
| 16 | System przewodzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramie optyczne, o min. zasięgu 150cm z rotacją 360st. | TAK |  |
| 17 | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | TAK |  |
| 18 | Laser z systemem jezdnym | TAK |  |
| 19 | Laser wyposażony w system chłodzenia umożliwiający bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu (uniemożliwiający oparzenie pacjenta) | TAK |  |
| 20 | Wyświetlacz kolorowy z aktywna dotykową matrycą TFT z podświetleniam LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10cali | TAK |  |
| 21 | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami | TAK |  |
| 22 | Możliwość ustawiania parametrów przez użytkownika | TAK |  |
| 23 | Okulary ochronne 6 szt. | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela