## Pakiet 1
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [6 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 1 – NEUROCHIRURGIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | WKŁAD ROBOCZY KLESZCZYKÓW ATRAUMATYCZNYCH ŚR. 2 MM DŁ. 250 MM , DOSTOSOWANY DO OBROTOWEJ RĘKOJEŚCI I KANAŁU ROBOCZEGO SYSTEMU MINOP FIRMY AESCULAP POSIADANEJ PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO | 2 | szt.
2. | ODGRYZACZ TYP KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2 MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 230 MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 2 | szt.
3. | ODGRYZACZ TYP KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 1 MM, OTWARCIE SZCZĘKI 8 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180 MM, ROZKŁADALNY | 5 | szt.
4. | ODGRYZACZ TYP KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 2MM, OTWARCIE SZCZĘKI 9 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180 MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 10 | szt.
5. | ODGRYZACZ TYP KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 3 MM, OTWARCIE SZCZĘKI 10 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180 MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 10 | szt.
6. | ODGRYZACZ TYP KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 4 MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180 MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 5 | szt.
7. | ODGRYZACZ TYP KERRISON, KĄT 130 STOPNI, OTWARCIE W GÓRĘ, CIENKA STOPKA, SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 5 MM, OTWARCIE SZCZĘKI 12 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 180 MM, ROZKŁADALNY, Z WYPYCHACZEM | 5 | szt.
8. | SAMOTRZYMAJĄCY RETRAKTOR DO LAMINEKTOMII TYP RICHTER-SCOVILLE DŁUGOŚĆ RAMION 175 MM SZEROKOŚĆ OTWARCIA 155 MM, ZAWIERA RAMĘ I PARĘ ŁYŻEK O WYMIARACH 62X52 I 62X37 MM | 1 | szt.
9. | PARA ŁYŻEK DO RETRAKTORA TYPU SCOVILLE-RICHTER, WYMIARY 62x52MM I 62x37MM, JEDNA ŁYŻKA 3-ZĘBNA, DRUGA ŁYŻKA 4-ZĘBNA | 2 | szt.
10. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, PROSTY, ROZMIAR SZCZĘKI 2x12 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 10 | szt.
11. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, PROSTY, ROZMIAR SZCZĘKI 3x12 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 10 | szt.
12. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, PROSTY, ROZMIAR SZCZĘKI 4x14 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 8 | szt.
13. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, PROSTY, ROZMIAR SZCZĘKI 5x14 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 4 | szt.
14. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, PROSTY, ROZMIAR SZCZĘKI 6x16 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 2 | szt.
15. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, KĄT 150 STOPNI, SZCZĘKA ZAGIĘTA W GÓRĘ, ROZMIAR SZCZĘKI 3x12 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 8 | szt.
16. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, KĄT 150 STOPNI, SZCZĘKA ZAGIĘTA W GÓRĘ, ROZMIAR SZCZĘKI 4x14 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 6 | szt.
17. | ODGRYZACZ TYP CASPAR, KĄT 150 STOPNI, SZCZĘKA ZAGIĘTA W GÓRĘ, ROZMIAR SZCZĘKI 5x14 MM, DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ 185 MM | 4 | szt.
18. | TREPAN Z MOCOWANIEM TYPU HUDSON O WYM. 12X15 MM, TREPAN POSIADAJĄCY SPRZEGŁO AUTOMATYCZNE | 4 | szt.
19. | FREZ DO TREPANA TYPU HUDSON O WYM. 12/15 MM | 4 | szt.
20. | ZESTAW ROZSZERZACZY KRĘGOSŁUPOWYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z 6 RODZAJÓW WZIERNIKÓW OD 40 DO 65 MM, RETRAKTORA KONTROLUJĄCEGO, 7 RODZAJÓW ŁOPATEK OD 35 DO 65 MM ORAZ KLESZCZE SRÓDOPERACYJNE DO WYMIANY ŁOPATEK ZATRZASKU KULOWEGO | 2 | szt.
21. | ROZWIERACZ TYPU PERKINS 3 ZĘBY OSTRE X 1 ZĄB, SZEROKI | 1 | szt.
Wartość razem Pakiet 1
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Narzędzia muszą być łączone za pomocą śrubki lub nitu, odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym odkręceniem lub wypadnięciem | tak
4 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej Wykonawca poda jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
5 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
6 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
7 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
8 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać |  |  |  | `
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
9 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
11 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
12 | Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
13 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 2
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY |  |  |  |  | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 2 – Zestaw narzędzi laparoskopowych- ZASPA- BO | [7 empty] | CPV | 33169000-2
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gwintowany; autoklawowalny, przyłącze do insuflatora, śr 10 mm, dł. płaszcza 110 mm, Obturator metalowy, trójgraniasty, ostry; śr.10 mm, dł. 110 mm, silikonowa redukcja trokara z 10 mm do 5 mm | 6 | szt.
2. | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm | 3 | szt.
3. | Nożyczki monopolarne typ Metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm | 2 | szt.
4. | Kleszczyki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm | 2 | szt.
5. | Kleszczyki chwytające typu Grasper, atraumatyczne, szczęki okienkowe, ząbkowane, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm | 2 | szt.
6. | Kleszczyki chwytające 2x4 zęby, jedna szczęka ruchoma, monopolarne, obrotowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość 310 mm | 2 | szt.
7. | Kleszczyki preparacyjne typu Overholt, zagięte pod kątem 60 stopni, asymetryczne, monopolarne, obrotowe, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 10 mm, długość 310 mm | 2 | szt.
8. | Kleszczyki preparacyjne typu Overholt, zagięte pod kątem 90 stopni, monopolarne, obrotowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, średnica 10 mm, długość 310 mm | 2 | szt.
9. | Imadło proste, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, długość 310mm, średnica 5 mm | 2 | szt.
10. | Imadło odgięte w lewo, rękojeść w osi narzędzia, z jednostopniowym mechanizmem blokującym i stałą siłą nacisku, część robocza z tzw. twardą wkładką, długość 310mm, średnica 5 mm | 1 | szt.
11. | Igła Veresa, wielorazowa, autoklawowalna, z bezpiecznym ostrzem śr. 2,1 mm, dł 120 mm | 2 | szt.
12. | Troakar laparoskopowy, z przyłączem do insuflacji zaopatrzonym w kranik, tuleja troakara gwintowana, obturator trójgraniasty, śr. średnica 5 mm, dł. 110 mm | 3 | szt.
13. | Troakar laparoskopowy, bez przyłącza do insuflacji, tuleja troakara gwintowana, obturator trójgraniasty, średnica 5 mm, dł. długość 110 mm | 3 | szt.
14. | Troakar laparoskopowy z przyłączem do insuflacji zaopatrzonym w kranik, tuleja troakara gwintowana, obturator trójgraniasty, średnica 10 mm, długość 110 mm | 2 | szt.
15. | Trokar wielorazowy z silikonową zastawką, płaszcz trokaru gwintowany; autoklawowalny, przyłącze do insuflatora, śr 10 mm, dł. płaszcza 110 mm, Obturator metalowy, trójgraniasty, ostry; śr.10 mm, dł. 110 mm, silikonowa redukcja trokara z 10 mm do 5 mm | 2 | szt.
16. | Troakar laparoskopowy, z przyłączem do insuflacji zaopatrzonym w kranik, tuleja troakara gładka, obturator trójgraniasty, średnica 10 mm, długość 150 mm, z redukcją dla średnicy narzędzia roboczego z 10 na 5 mm | 2 | szt.
17. | Kleszczyki chwytające typu Grasper, ze smukłymi szczękami, jedna szczęka ruchoma, z uzębieniem 1x2 zęby w dystalnej części szczęk oraz delikatnym ząbkowaniem, poprzecznym w środkowej części pyszczka, z wgłębieniem między uzębieniem dystalnym a środkowym, monopolarne, obrotowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, średnica 5 mm, długość 310 mm | 2 | szt.
18. | Kontener do sterylizacji i przechowywania instrumentarium laparoskopowego ze stopu aluminium, z ergonomicznymi uchwytami blokującymi się pod kątem 90°C, z pokrywą aluminiową wyposażoną w wymienne filtry z PTFE na min. 5000 cykli sterylizacyjnych, zabezpieczający od zewnątrz stalowymi pokrywami, z wanną wyposażoną w tabliczki informacyjne po obu stronach kontenera. Kontener o wymiarach 592x285x205 mm ze stojakiem na minimum 18 narzędzi oraz z koszositem wykonanym z arkusza stali nierdzewnej kompatybilnej z kontenerem. | 2 | szt.
17 | Trzonek do noży wymiennych Nr 3, standardowy do skalpeli jednorazowych , dł 120 MM 4 3/4" | 5 | szt.
18 | Trzonek do noży wymiennych Nr 4, standardowy do skalpeli jednorazowych , dł 130 MM 5 1/8" | 5 | szt.
19. | Uchwyt skalpela nr 3 dł. 125MM | 6 | szt.
20. | Uchwyt skalpela nr 4 dł. 135 MM | 6 | szt.
21. | Kleszczyki preparacyjne typ OVERHOLT-GEISSENDOERFER odgięte , dł 210 MM figura 1 skok ząbków 0,7 M | 15 | szt.
22. | Nożyczki chirurgiczne odgiete tępo , ostre długie 145 MM | 10 | szt.
23. | Nożyczki preparacyjne odgiete typ METZENBAUM dł. 145 MM końce TEPO tępe | 10 | szt.
24. | Nożyczki preparacyjne odgiete typ METZENBAUM dł. 145 MM końce TEPO tępe | 10 | szt.
25. | Nożyczki preparacyjne odgiete typ METZENBAUM dł. 180 MM końce TEPO tępe | 15 | szt.
26. | Nożyczki preparacyjne odgiete typ METZENBAUM dł. 200 MM końce TEPO tępe | 15 | szt.
27. | Nożyczki chirurgiczne odgęte typ MAYO- HARRINGTON dł 230 MM ostrza TEPO Tępe | 10 | szt.
28. | Nożyczki preparacyjne delikatne odgiete typ METZENBAUM (BABY) dł. 145 MM końce TEPO tępe | 5 | szt.
29. | Pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 ząbki dł 145 MM | 10 | szt.
30. | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 3/4 ząbki dł 200 MM | 12 | szt.
31. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki dł. 145 MM | 12 | szt.
32. | Pęseta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki dł. 145 MM | 6 | szt.
33. | Imadło chirurgiczne typ HEGAR - MAYO dł.150 MM z zapadką dolną , szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 MM i kanalikiem | 6 | szt.
34. | Imadło chirurgiczne typ HEGAR - MAYO dł.180 MM z zapadką dolną , szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 MM i kanalikiem | 10 | szt.
35. | Imadło chirurgiczne typ HEGAR - MAYO dł.200 MM z zapadką dolną , szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 MM i kanalikiem | 10 | szt.
36. | Kleszczyki naczyniowe typu CRILE odgiete , dł 140 delikatne , skok ząbków 0,7 MM | 30 | szt.
37. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ TOENNIS ADSON dł. 175MM końce tępo tępe | 1 | szt.
Wartość razem
* waga produktu nie ma wpływu na wybór oferty
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 3
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 3 – Zestaw do plastyki nosa- WOZ | [7 empty] | CPV | 33169000-2
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Nożyczki chirurgiczne delikatne Goldmann-Fox, ostrza proste, ostre, zwężane, 1 ząbkowane, dł. 13 cm | 1 | szt.
2. | Nożyczki preparacyjne utwardz. Mayo-Lexer, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 16 cm | 1 | szt.
3. | Pęseta chirurgiczna Adson, prosta 1x2 z., dł. 12 cm | 2 | szt.
4. | Imadło do igieł utwardz. Martin, Miniprofil, dł. 15 cm | 1 | szt.
5. | Haczyk do ran Mikro, ostry fig. 1, dł. 16 cm | 1 | szt.
6. | Haczyk do ran Guthrie, 2-z., ostry, mniejszy, dł. 15,5 cm | 1 | szt.
7. | Haczyk dwuzębny do błony śluzowej nosa Joseph, 2 zęby, 5 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
8. | Haczyk dwuzębny do błony śluzowej nosa Joseph, 2 zęby, 7 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
9. | Podważka okostnowa Cottle, 4,5/4,5 mm, dł. 22 cm | 1 | szt.
10. | Osteotom Cottle, 6 mm, zag., dł. 18,5 cm | 1 | szt.
11. | Osteotom Cinelli, 10 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
12. | Osteotom Cinelli, 12 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
13. | Osteotom Cinelli, 14 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
14. | Dłuto żłobowe do plastyki nosa Silver, proste, 5 mm, dł. 18 cm | 1 | szt.
15. | Dłuto żłobowe do plastyki nosa Silver, zagięte prawe, 5 mm, dł. 18 cm | 1 | szt.
16. | Dłuto żłobowe do plastyki nosa Silver, zagięte lewe, 5 mm, dł. 18 cm | 1 | szt.
17. | Raspator do plastyki nosa Aufricht, 32x9 mm, dł. 21 cm | 1 | szt.
18. | Raspator do plastyki nosa Maltz, 34x7 mm, dł. 17 cm | 1 | szt.
19. | Raspator do plastyki nosa utwardz. Fomon, fig. 9/10, 40x7 mm, dł. 20,5 cm | 1 | szt.
20. | Retraktor dwustronny do plastyki nosa Aufricht, tępy, 60x6,5 mm, dł. 12 cm | 1 | szt.
21. | Retraktor skrzydłowy Converse,ostry, dł. 11,5 cm | 1 | szt.
22. | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej poj.0,1 l z podziałką objetości, 18,8 mat | 1 | szt.
23. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 61x30 mm, 0,07l | 1 | szt.
24. | Młotek metalowy dł. 185 mm waga 130 g średnica główki młotka 25 mm / powierzchnia uderzająca pocięta krzyżowo | 2 | szt.
25. | Pęseta bagnetowa anatomiczna 18,5 cm | 1 | szt.
26. | Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 1, 27 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
27. | Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 2, 31 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
28. | Wziernik nosowy Hartmann-Halle, fig. 3, 35 mm, dł. 16 cm | 1 | szt.
29. | Nożyczki nosowe Heymann, 1 ostrze ząbkowane, dł. cz. roboczej 85 mm | 1 | szt.
30. | Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x267x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającą wymiany i uchwytami. Taca do kontenera 1/2 wym. 240x251x64mm wraz z silikonową matą | 1 | szt.
Wartość razem
* waga produktu nie ma wpływu na wybór oferty
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 4
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 4 – Zestaw do implantów piersi- WOZ
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
2. | Nożyczki preparacyjne, zagięte, delikatne, dł. 11 cm | 3 | szt.
3. | Trzonek Nr 3, standardowy, do skalpeli jednorazowych Nr 10÷17, dł. 12 cm | 3 | szt.
4. | Pęseta chirurgiczna Gillies, prosta, szczęki 1x2 z., rowkowanie "karo" z prowadnicą, dł. 15,5 cm | 3 | szt.
5. | Pęseta chirurgiczna Adson, prosta 1x2 z., dł. 12 cm | 3 | szt.
6. | Kleszcze preparacyjne i naczyniowe Martin-Fuchsing, zagięte, dł. 20,5 cm | 3 | szt.
7. | Haczyk do ran Guthrie, 2-z., ostry, mniejszy, dł. 15,5 cm | 3 | szt.
8. | Haczyk do ran ostry 3 z., dł. 16,5 cm | 3 | szt.
9. | Hak Brunner, łopatka płaska 120 x25 mm koniec lekko dogięty, dł. 25,5 cm | 1 | szt.
10. | Hak wątrobowo-brzuszny Mikulicz, łopatka wygięta 90x35 mm, rękojeść płaska ażur, dł. 25 cm | 3 | szt.
11. | Hak do ran Farabeuf, dwustronne, fig. 1, łopatki: 26x10mm/ 30x13mm, fig. 2 łopatki: 30x10mm/34x13mm, dł. 12 cm | 3 | szt.
12. | Imadło do igieł Neivert, dł. 12,5 cm | 3 | szt.
13. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
14. | Kleszczyki Judd-Allis, do jelit i tkanek 3x4 z., dł. 15,5 cm | 3 | szt.
15. | Kleszczyki do polipów macicy Heywood-Smith, okienkowe, dł. 26 cm | 1 | szt.
16. | Kubeczek z uszkiem ze stali nierdzewnej poj.0,1 l z podziałką objetości, 18,8 mat | 3 | szt.
17. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 147x65 mm, 0,5l | 3 | szt.
18. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 116x50 mm, 0,25l | 3 | szt.
19. | Miseczka chirurgiczna ze stali nierdzewnej, 187x85 mm, 1,3 l | 1 | szt.
20. | Przecinak sutkowy śred.38mm | 1 | szt.
21. | Przecinak sutkowy śred. 42mm | 1 | szt.
22. | Kontener do sterylizacji pracujący w systemie otwartym (bezfiltrowy) z systemem automatycznego plombowania (niewymagający stosowania plomb jednorazowego użytku) o wym. 272x267x143mm, wanna aluminiowa powierzchniowo utwardzona warstwą aluminiowo - polimerową, pokrywa z wysokoudarowego tworzywa, z jedną labiryntową płytką bariery mikrobiologicznej nie wymagającą wymiany i uchwytami. Taca do kontenera 1/2 wym. 240x251x64mm wraz z silikonową matą | 3 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt.,36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 5
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet5 – Zestaw narzędzi laryngologicznych- LARYNGOLOGIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Pętla migdałkowa zapadkowa typ brunnigs dł.270mm. | 3 | szt.
2. | Igła ssąca Fukushima 7FR Dł. 205 mm | 3 | szt.
3. | Igła ssąca Fukushima 8FR Dł. 205 mm | 3 | szt.
4. | Ssak uszny średnica 1,3 mm dł 70mm z wentylkiem w uchwycie i rurce typ Plester | 4 | szt.
5. | Ssak uszny średnica 1,5mm dł 70mm z wentylkiem w uchwycie i rurce typ Plester | 4 | szt.
6. | Ssak uszny średnica 1,8mm dl 70mm z wentylkiem w uchwycie i rurce typ Plester | 4 | szt.
7. | Ssak uszny średnica 2,0mm dł 70mm z wentylkiem w uchwycie i rurce typ Plester | 2 | szt.
8. | Ssak nosowy typ Fergusson o średnicy 2,5 mm dł 110mm z mandrynem w uchwycie, zakrzywiony | 2 | szt.
9. | Ssak nosowy typ Fergusson o średnicy 3,0 mm dł 110mm z mandrynem w uchwycie, zakrzywiony | 2 | szt.
10. | Ssak nosowy typ Fergusson o średnicy 4,0 mm dł 110mm z mandrynem w uchwycie, zakrzywiony | 4 | szt.
11. | IGŁA DO PARACENTEZY TYP LUCAE BAGNETOWA DŁ. 160 MM | 3 | szt.
12. | PĘTLE DRUCIANE ŚR. 0,2 MM PAK PO 100 SZT. | 1 | szt.
13. | MIKROSZCZYPCZYKI CHIRURGICZNE TYP HOUGH PROSTE ZĘBY 1X5 MM | 2 | szt.
14. | ELEWATOR TYP FREER DWUSTRONNY OSTRY | 1 | szt.
15. | RAMKA DAVIS-BOYLE DLA DZIECI | 2 | szt.
16. | ŚWIATŁOWÓD DO LARYNGOSKOPU OPERACYJNEGO DUŻEGO , ŚREDNIEGO I MAŁEGO Z KOŃCÓWKĄ GWINTOWANĄ DO DOKRĘCENIA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO.MOCOWANY DO LARYNGOSKOPÓW ZA POMOCĄ ŚRUBKI DOCISKOWEJ. | 2 | szt.
17. | UCHWYT SKALPELA NR 7 DŁUGOŚĆ 160 MM TRZONEK WASKI | 2 | szt.
18. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | szt.
19. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE CZARNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | szt.
20. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 3 | szt.
21. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TĘPO OSTRE DŁUGOŚĆ 145 MM | 5 | szt.
22. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM | 4 | szt.
23. | PINCETA ANATOMICZNA TYP ADSON PROSTA 120 MM DELIKATNA UCHWYT PLATFORMOWY KOŃCE SZCZĘK WYMIARY 2X1 MM | 3 | szt.
24. | PINCETA TYP JEFFERSON PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 3 | szt.
25. | DŹWIGNIA USZNĄ TYP ST.BART | 6 | szt.
26. | DŁUTO PLASKIE TYP WALTER Z PL.DO TRZYMANIA DŁ.180MM SZEROKOŚĆ OSTRZA 4,5MM. | 3 | szt.
27. | NOŻYCZKI LARYNGOLOGICZNE NOSOWE TYP HEYMANN ODGIĘTE W BOK KOŃCE TĘPE DŁ. 190 MM | 4 | szt.
28. | NOŻYCZKI LARYNGOLOGOGICZNE TYP KIRSTEIN DŁ. 175 MM | 2 | szt.
29. | MIKRONOŻYCZKI KRTANIOWE PROSTE WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU KLEINSSASERA. DŁUGOŚĆ CZĘŚĆI ROBOCZEJ 250MM | 1 | szt.
30. | MIKRONOŻYCZKI KRTANIOWE ODGIETE W LEWO WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU KLEINSSASERA. DŁUGOŚĆ CZĘŚĆI ROBOCZEJ 250MM | 2 | szt.
31. | MIKRONOŻYCZKI KRTANIOWE ODGIETE W PRAWO WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU KLEINSSASERA. DŁUGOŚĆ CZĘŚĆI ROBOCZEJ 250MM | 2 | szt.
32. | NÓZ DO OKRĄGŁEGO CIECIA ŚR. 1,5 MM ZAKRZYWIONY 45 ST. | 2 | szt.
33. | WATOTRZYMACZ ŚREDNICA 0,9 MM DŁUGOŚĆ 140 MM KOŃCÓWKA SPIRALNA | 5 | szt.
34. | APLIKATOR WATY PICCOLO DŁ. 110 MM | 5 | szt.
35. | KOŃCÓWKA RUROWA PIONOWA DO FESSA | 1 | szt.
36. | KLESZCZYKI DO KOSTKI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKESLEY PROSTE SZEROKOŚĆ 3 MM DŁ. 120 MM | 1 | szt.
37. | KLESZCZE DO KOŚCI SITOWEJ TYP WEIL-BLAKSLEY BRANŻE TNĄCE PROSTE ŚR.3,6MM DŁUGOŚĆ CZĘŚCI PRACUJĄCEJ DO UCHWYTU 120MM. | 1 | szt.
38. | MIKRO KLESZCZYKI ŁYŻKOWE PROSTE SZCZELINA OWALNA ROZMIAR 1,7X2,5 MM | 2 | szt.
39. | NÓŻ USZNY DO CIĘCIA OKRĄGŁEGO DŁ. 160MM ŚREDNICA 2,0MM OSTRZE ODGIĘTE POD KĄTEM 45 STOPNI | 1 | szt.
40. | MIKRO HACZYKI 45 STOPNI 1,5MM 160MM | 1 | szt.
41. | MIKRO-HACZYK 45 STOPNI ZAKRZ. 1,0MM | 1 | szt.
42. | KANIULA SSĄCA ZOELLNER | 1 | szt.
43. | LUSTERKO WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO BADANIA KRTANI ROZMIAR 22MM | 10 | szt.
44. | LUSTERKO WIELORAZOWEGO UŻYTKU DO BADANIA KRTANI ROZMIAR 20MM | 10 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 6
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 6– Zestaw narzędzi okulistycznych – OKULISTYKA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Czoper okulistyczny typ NAGAHARA, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromowa,zagięty pod kątem 40 stopni długość całkowita 102 mm, długość rękojeści 84 mm | 4 | szt.
2. | Pinceta mikrochirurgiczna 1x2 ząbki typ colibri dł. 80 mm 3 1/4" odgięta wymiar końca szczęk 0,25x0,25 mm | 3 | szt.
3. | Szczypczyki do wkładania soczewki dł. 115 mm 4 1/2" odgięte w bok końcówki w kształcie litery t szerokość 0,6 mm długość belki 2 mm | 2 | szt.
4. | Haczyk do ustalenia soczewki dł 135 mm 5 1/4 " odgięty pod kątem 45 stopni długość odgięcia 10 mm średnica czopa 0.2 mm | 2 | szt.
5. | Rozwórka do powiek z drutu sprężystego typ baraquer rozwartość 42 mm szerokość zaczepu 12 mm | 2 | szt.
6. | Igłotrzymacz mikrochirurgiczny dł.110 mm 4 3/8'' szczęki odgięte delikatne bez nacięć | 4 | szt.
7. | Haczyk do operacji zeza typ Graefe dł. 130 mm 5 1/8" odgięty pod kątem 90 stopni zakończenie półkuliste średnica 1,4 mm długość 10 mm | 3 | szt.
8. | Rozwórka oczna typu Cook, dla niemowląt | 3 | szt.
9. | Nożyczki okulistyczne, proste, ostro zakończone, wykonane ze stali chirugicznej z podwójną powłoką chromową, długość ostrzy 11mm, długość całkowita 110 mm | 2 | szt.
10. | Nożyczki okulistyczne, zagięte, ostro zakończone, wykonane ze stali chirugicznej z podwójną powłoką chromową, długość ostrzy 11mm, długość całkowita 100 mm | 2 | szt.
11. | PUNCH typu KELLY do zabiegów przeciwjaskrowych wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, średnica części roboczej 19 gauge / 1.0 mm , rozmiar wycięcia 0.9 mm x 0.45 mm,długość całkowita 122 mm | 1 | szt.
12. | PUNCH typu BEYER do MICRO TRABECULECTOMII wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, rozmiar wycięcia 2 mm x 3 mm | 1 | szt.
13. | Retraktor okulistyczny, model Axenfild, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza z trzema tępo zakończonymi zębami, długość całkowita 143 mm | 1 | szt.
14. | Retraktor okulistyczny, model Axenfild, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza z dwoma tępo zakończonymi zębami, długość całkowita 143 mm | 1 | szt.
15. | Retraktor okulistyczny, model Rollet, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza z czterema ostro zakończonymi zębami, długość całkowita 132 mm | 1 | szt.
16. | Retraktor okulistyczny, model Guthrie, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza o szerokości 3mm z dwoma ostro zakończonymi zębami, długość całkowita 128 mm | 1 | szt.
17. | Retraktor okulistyczny, model Guthrie, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza o szerokości 2,5 mm z dwoma ostro zakończonymi zębami, długość całkowita 124 mm | 1 | szt.
18. | Rospator okulistyczny, model Heidelberg, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, część robocza o długości …..., długość całkowita....... | 1 | szt.
19. | Mikronożyczki witreoretinalne, proste, model Heimann, 23G/0,6 mm , wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, rękojeść wykonana z tytanu, ostrza ostro zakończone, długość całkowita 138 mm | 1 | szt.
20. | Mikronożyczki witreoretinalne, proste, model Heimann, 20G/0,9 mm , wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, rękojeść wykonana z tytanu, ostrza ostro zakończone, długość całkowita 138 mm | 1 | szt.
21. | Mikronożyczki witreoretinalne, zagięte pod kątem 45 stopni, 20G/0,9 mm , wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, rękojeść wykonana z tytanu, ostrza ostro zakończone, długość całkowita 138 mm | 1 | szt.
22. | Sonda do kanalików łzowych, typ “świński ogonek”, dwustronna, z otworami na szwy, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, długość całkowita 138 mm | 1 | szt.
23. | Imadło okulistyczne, model Barraquer, zagięte, bez zamka, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, długość szczęk 0,55mm, długość całkowita 120 mm | 1 | szt.
24. | Pean okulistyczny, model Halstead, zagięty, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szczęki karbowane, długość całkowita 125 mm | 1 | szt.
25. | Pean okulistyczny, model Hartmann, zagięty, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szczęki karbowane, długość całkowita 100 mm | 1 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak
Note on H15: CPL: wycena
Note on H16: CPL: wycena

## Pakiet 7
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 7 – Zestaw kleszczy – STERYLIZACJA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Kleszcze jelitowe typ Allis długość 155mm,proste 5x6 ząbków | 8 | szt.
2. | Kleszczyki naczyniowe typ Rochester-Pean Proste dł. 160mm | 6 | szt.
3. | Kleszczyki do otrzewnej typ Mikulicz odgięte dł.205mm, 1x2 ząbki | 7 | szt.
4. | Kleszczyki naczyniowe typ kocher,proste dł.140mm ,1x2 ząbki | 8 | szt.
5. | Kleszczyki jelitowe typ Allis dł.255mm,proste 5x6 ząbków ,delikatne | 2 | szt.
6. | Kleszcze do materiałów opat. Typ Maier dł.265mm,proste , bez zamka | 2 | szt.
7. | Kleszcze do materiałów opat. Typ Maier dł.265mm,proste , szer. Szcz. 7mm | 4 | szt.
8. | Pęseta chirurgiczna 3x4 ząbki, dł. 200mm | 12 | szt.
9. | Pinceta chirurgiczna prosta typ Gillies końcówka robocza 1/2 ząbki długość 155 mm | 5 | szt.
10. | Pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 130 mm | 5 | szt.
11. | Pinceta chirurgiczna średnio szeroka prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 5 | szt.
12. | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 5 | szt.
13. | Kleszczyki Magilla 160 mm | 3 | szt
14. | Kleszczyki Magilla 200 mm | 5 | szt
15. | Kleszczyki Magilla 230 mm | 30 | szt
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 8
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 8 – Nożyczki preparacyjne- GBO
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Nożyczki preparacyjne delikatne do operacji zeza, tępe, zagięte, dł. 11,5 cm | 40 | szt.
2. | Nożyczki delikatne do ścięgien Stevens, tępe, zagięte, dł. 11 cm | 30 | szt.
3. | Nożyczki preparacyjne delikatne do operacji zeza, tępe, proste, dł. 11,5 cm | 50 | szt.
4. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Toennis Adson długość 175 mm końce tępo tępe | 100 | szt.
5. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum, końce zagięte, tępo-tępe, dł. 14,5 cm | 30 | szt.
6. | Nożyczki preparacyjne Jameson, zagięte, ostrza zwężone, końce ostre, dł. 15,5 cm | 10 | szt.
7. | Nożyczki preparacyjne delikatne proste typ Metzenbaum (baby) długość 145 mm końce tepo tępe | 50 | szt.
8. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Toennis Adson długość 175 mm końce tępo tępe delikatne | 100 | szt.
9. | Nożyczki preparacyjne do nerwów, zagięte, końce ostre, dł. 15,5 cm | 10 | szt.
10. | Nożyczki chirurgiczne odgięte tępo ostre długość 145 mm | 50 | szt.
11. | Nożyczki chirurgiczne typ Mayo proste ostrza tępo tępe długość 155 mm | 100 | szt.
12. | Nożyczki preparacyjne delikatne odgięte typ Metzenbaum (baby) długość 145 mm końce tepo tępe | 50 | szt.
13. | Nożyczki preparacyjne odgięte długość 110 mm ostrza ostro ostre długość ostrza 29 mm | 20 | szt.
14. | Nożyczki preparacyjne delikatne odgięte długość 115 mm ostrza tepo tępe | 10 | szt.
15. | Nożyczki delikatne do chirurgii plastycznej i nosa typ Cottle-Knapp , odgięte tępo/tępe , dł.105mm | 30 | szt.
16. | Nożyczki delikatne oczne, do tęczówki, ostre końce, zagięte, dł. 11,5 cm | 10 | szt.
17. | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ Mayo długość 140 mm ostrza tępo tępe | 200 | szt.
18. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 145 mm końce tepo tępe | 100 | szt.
19. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe | 100 | szt.
20. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 200 mm końce tepo tępe | 100 | szt.
21. | Nożyczki chirurgiczne odgęte typ Mayo- Harrington długość 230 mm ostrza tępo tępe | 100 | szt.
22. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 23 cm | 100 | szt.
23. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 26 cm | 30 | szt.
24. | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 28,5 cm | 30 | szt.
25. | Nożyczki preparacyjne Lexer ,dł 165 mm | 100 | szt.
26. | Imadło chirurgiczne typu Halsey, proste, gładkie, dł.135 mm z dolną zapadką, | 50 | szt.
27. | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, proste, dł.160 mm z dolną zapadką | 20 | szt.
28. | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, proste, dł.185 mm z dolną zapadką | 20 | szt.
29. | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, proste, dł.205 mm z dolną zapadką | 20 | szt.
30. | Imadło chirurgiczne typu Hegar, proste, dł.205 mm z dolną zapadką, szczęki ząbkowane krzyżowo 0,5 mm, z kanalikiem | 20 | szt.
31. | Imadło chirurgiczne typu Jameson, proste, dł. 230 mm, | 10 | szt.
32. | Imadło chirurgiczne typu Wagensteen, proste, dł.265 mm, | 10 | szt.
33. | Kleszcze do trzymania kości typ Farabeuf-Lambotte dł. 255 mm szczęki proste ząbkowane ramiona dwupozycyjne z długą zapadką | 2 | szt.
34. | Szczypcz. Cushing 2x10 MM, 180 MM | 1 | szt.
35. | Szczypcz. LOVE-GRUENWALD, 3x10 MM, 180 MM | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 9
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 9 – Dłuta i osteotomy – KL. ORTOP
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Dłuto płaskie ścięte jednostronnie typ Stille dł.205mm szerokość ostrza 10mm | 3 | szt.
2. | Dłuto płaskie typ Stille , szer.12mm , dł.205mm | 5 | szt.
3. | Dłuto płaskie typ Stille , szer.15mm , dł.205mm | 5 | szt.
4. | Dłuto płaskie typ Stille , szer.20mm , dł.205mm | 4 | szt.
5. | Dłuto płaskie typ Stille , szer.25mm , dł.205mm | 3 | szt.
6. | Osteotom typ Stille ostrze cieńkie szerokość 10 mm dł. 205 mm | 3 | szt.
7. | Osteotom typ Stille ostrze cieńkie szerokość 12 mm dł. 205 mm | 5 | szt.
8. | Osteotom typ Stille ostrze cieńkie szerokość 15 mm dł. 205 mm | 5 | szt.
9. | Osteotom typ Stille ostrze cieńkie szerokość 20 mm dł. 205 mm | 4 | szt.
10. | Osteotom typ Stille ostrze cieńkie szerokość 25 mm dł. 205 mm | 3 | szt.
11. | Młotek typ Ombredanne waga 520 g, średnica głowicy 40 mm dł. 240 mm. | 2 | szt.
12. | Nożyczki preparacyjne odgięte typ Metzenbaum długość 145 mm końce tepo tępe | 10 | szt.
13. | Pinceta chirurgiczna prosta typ Semken końcówka robocza 1/2 ząbki długość 125 mm delikatna, końcówka robaocza śr. 0,8 mm | 10 | szt.
14. | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | 10 | szt.
15. | Imadło chirurgiczne typ Baby-Rrille-Wood z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | 10 | szt.
16. | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo z zapadką długość 150 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 10 | szt.
17. | Imadło chirurgiczne typ Hegar-Mayo z zapadką długość 185 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 10 | szt.
18. | Nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym, złote ucha | 10 | szt.
19. | Kleszcze kostne typu Luer – Stille, dł. 225 mm. | 10 | szt.
20. | Odgryzacz kostny typ Luer-Stille dł. 185 mm szczęki proste szerokość 12 mm długość 13 mm z jedną sprężynka rozwierającą | 10 | szt.
21. | Uchwyt haczykowy do pił Gigliego | 1 | szt.
22. | Pila drutowa Olivecrona dł. 400 mm pak po 5 szt. | 1 | szt.
23. | Pila drutowa Gigli z 6 drutów śr 1,4 mm.dł. 400 mm pakowana po 5 szt. | 1 | szt.
24. | Kleszcze do trzymania drutu dł. 175 mm szczęki z ząbkami krzyżowymi | 10 | szt.
25. | Kombinerki z śrubą w rękojeści długość 200 mm | 10 | szt.
26. | Kombinerki z okrągłą częścią roboczą, pyszczek ząbkowany dł. 180 mm | 2 | szt.
27. | Kleszcze z przekładnią czołowe do cięcia drutu Kirschnera dł. 215 mm ostrza napawane twardym metalem maksymalna średnica drutu 2,5 mm końce ramion złocone | 10 | szt.
28. | Kleszcze do cięcia drutu twardego czołowe dł. 165 mm ostrza z wkładką z twardego metalu maksymalna średnica przecinanaego drutu twardego 2,5 mm oraz miekkiego 3,5 mm końce ramion złocone | 10 | szt.
29. | Kleszcze płaskie model Marburg szczęki żłobione dł. 140 mm | 10 | szt.
30. | Kleszcze do cięcia drutu Kirschnera dł. 475 mm maksymalna średnica drutu 6 mm | 2 | szt.
31. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 592x285x135mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa niebieska z aluminium z filtrem teflonowym wystarczającym na min. 500 cykli sterylizacyjnych | 2 | szt.
32. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 130 st. do góry dł. 180 mm pyszczek 1mm cienki | 3 | szt.
33. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 130 st. do góry dł. 180 mm pyszczek 2mm cienki | 3 | szt.
34. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany stopka 130 st. góra dł. 180 mm cienka stopka 2 mm | 3 | szt.
35. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 130 st. do góry dł. 180 mm pyszczek 3mm cienki | 3 | szt.
36. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany stopka 130 st. góra dł. 180 mm cienka stopka 3 mm | 3 | szt.
37. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 130 st. do góry dł. 180 mm pyszczek 4mm cienki | 3 | szt.
38. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany stopka 130 st. góra dł. 180 mm cienka stopka 4 mm | 3 | szt.
39. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 130 st. do góry dł. 180 mm pyszczek 5mm cienki | 3 | szt.
40. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany stopka 130 st. góra dł. 180 mm cienka stopka 5 mm | 3 | szt.
41. | Obgryzacz kostny typu Kerrison dł. 230 mm z cienką .stopką do góry 130 st. pyszczek 2 mm | 3 | szt.
42. | Obgryzacz kostny typu Kerrison dł. 230 mm z cienką .stopką do góry 130 st. pyszczek 3 mm | 3 | szt.
43. | Obgryzacz kostny typu Kerrison dł. 230 mm z cienką .stopką do góry 130 st. pyszczek 4 mm | 3 | szt.
44. | Obgryzacz kostny typu Kerrison dł. 230 mm z cienką .stopką do góry 130 st. pyszczek 5 mm | 3 | szt.
45. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 90 st. do dół dł. 180 mm pyszczek 2 mm | 3 | szt.
46. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 90 st. do dół dł. 180 mm pyszczek 3 mm | 3 | szt.
47. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 90 st. do dół dł. 180 mm pyszczek 4 mm | 3 | szt.
48. | Obgryzacz kostny typu Kerrison stopka 90 st. do dół dł. 180 mm pyszczek 5 mm | 3 | szt.
49. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 2mm | 3 | szt.
50. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 2mm | 3 | szt.
51. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 3mm | 3 | szt.
52. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 3mm | 3 | szt.
53. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 4mm | 3 | szt.
54. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe, zagięte do góry 4mm | 3 | szt.
55. | Odgryzacz kostny czerniony, długość robocza 180mm, szczęki standardowe proste 5mm | 3 | szt.
56. | Szczypce kostne typ Sypert dł robocza 250 mm, odgięte do góry 150 st. | 3 | szt.
57. | Kleszcze typ Northfield dł. 210 mm | 3 | szt.
58. | Odgryzacz kostny typ Luer-Stille dł. 185 mm szczęki proste szerokość 12 mm długość 13 mm z jedną sprężynka rozwierającą | 3 | szt.
59. | Dłuto kostne rowkowe typ Stille szerokość 10 mm dł. 205 mm | 3 | szt.
60. | Dłuto kostne rowkowe typ Stille szerokość 15 mm dł. 205 mm | 3 | szt.
61. | Dłuto rowkowe typ Stille , szer. 20mm , dł.205mm | 3 | szt.
62. | Dłuto rowkowe typ Stille , szer. 25mm , dł.205mm | 3 | szt.
63. | Osteotom typ Stille szerokość 15 mm dł. 205 mm | 3 | szt.
64. | Osteotom typ Stille szerokość 10 mm dł. 205 mm | 3 | szt.
65. | Osteotom Lambotte pr. 4 mm szer dł. 245 mm | 3 | szt.
66. | Osteotom Lambotte szer. 8 mm dł. 245 mm | 3 | szt.
67. | Osteotom Lambotte szer. 10 mm dł. 245 mm | 3 | szt.
68. | Osteotom Lambotte szer. 15 mm dł. 245 mm | 3 | szt.
69. | Dłuto kostne rowkowe typ Lexer szerokość 7 mm dł. 220 mm | 3 | szt.
70. | Dłuto kostne rowkowe typ Lexer szerokość 7 mm dł. 220 mm | 3 | szt.
71. | Młotek 155 gr. głowka śr. 24,8 mm dł. 190 mm | 3 | szt.
72. | Młotek ortopedyczny typ waga 135 g, średnica głowicy 25 mm wymienne końce głowicy z tworzywa sztucznego dł. 185 mm. | 3 | szt.
73. | Raspator typ Cobbs szer. 26 mm dł. 280 mm | 3 | szt.
74. | Skrobaczka typ Cobbs szer. 19 mm dł. 280 mm | 3 | szt.
75. | Raspator typ Symes szer. 4 mm dł. 185 mm | 3 | szt.
76. | Podważka-skrobaczka typ Freer , dwustronna ostro/tępa dł. 185 mm. | 3 | szt.
77. | Dźwignia kostna typ Langenbeck sze. 11 mm dł. 230 mm | 3 | szt.
78. | Prosektor typ Davis, dwustronny, dł. 245 mm | 3 | szt.
79. | Nozyk typ Caspar prosty ostrze zagięte tępe dł.200 mm | 3 | szt.
80. | Elewator typ Halle dł 180 mm część pr. 3,3mm | 3 | szt.
81. | Pobijak kostny typ Caspar średnica główki 5 mm dł. 200 mm | 3 | szt.
82. | Pobijak kostny typ Caspar średnica główki 8 mm dł. 200 mm | 3 | szt.
83. | Rozwieracz typ Weitlaner ostry 3x4 zęby szerokość 16,5 mm długośc całkowita 130 mm | 3 | szt.
84. | Rozwieracz typ Weitlaner ostry 3x4 zęby szerokość 16,5 mm długośc całkowita 130 mm | 3 | szt.
85. | Retraktor Inge do laminektomii dł. 170 mm | 2 | szt.
86. | Haczyk do nerwów typ Cushing,90°, sr. 4 mm, dł. 190 mm | 3 | szt.
87. | Haczyk do nerwów typ Cushing,90°,szer. 6 mm, dł. 190 mm | 3 | szt.
88. | Retraktor Love do korzonków nerwowych bagnetowy dł. 210 mm | 3 | szt.
89. | Retraktor Caspar do korzonków nerwowych szer. 6 mm dł. 240 mm | 3 | szt.
90. | Retraktor Caspar do korzonków nerwowych szer. 8 mm dł. 240 mm | 3 | szt.
91. | Haczyk do nerwów typ Caspar, 90°, szer 5 mm dł. 245 mm | 3 | szt.
92. | Haczyk do nerwów typ Caspar, 90°, szer 9 mm dł. 245 mm | 3 | szt.
93. | Mikrodysektor typ Caspar odgiety szer. 4,5 mm dł 230 mm | 3 | szt.
94. | Nożyczki preparacyjne czarne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 3 | szt.
95. | Nożyczki preparacyjne super ostre typ Joseph proste delikatne długość 150 mm końce ostro ostre | 3 | szt.
96. | Nożyczki chirurgiczne proste tępo tępe długość 150 mm | 3 | szt.
97. | Pinceta atraumatyczna prosta delikatna długość 180 mm z twardą wkładką | 3 | szt.
98. | Pinceta atraumatyczna typ Gruenwald odgięta bagnetowo długość 185 mm z twardą wkładką | 3 | szt.
99. | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 3/4 ząbki długość 145 mm | 3 | szt.
100. | Retraktor Inge do laminektomii dł. 275 mm | 3 | szt.
101. | Rozwieracz do laminektomii typ Caspar z łamanymi ramionami (komplet) z wymiennymi łyżkami.jedna łyzka jedno zębna o wym.38mm. pięć łyżek dwu zębnych o wymiarach 37x22mm , 42x22mm , 47x22mm , 52x22mm , 57x22mm mocowane zatrzaskowo. | 3 | szt.
102. | Hak pojedynczy do ramy Caspar szer 38 mm zapinany na "one click" | 3 | szt.
103. | Hak pojedynczy do ramy Caspar szer 58 mm zapinany na "one click" | 3 | szt.
104. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 37x22mm mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
105. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 42x22mm mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
106. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 57x22mm mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
107. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 67x22mm. mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
108. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 37x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
109. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 47x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
110. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 57x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
111. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 67x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
112. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 37x52mm. mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
113. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 47x52mm. mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
114. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 57x52mm. mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
115. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 67x52mm. mocowany zatrzaskowo. | 3 | szt.
116. | Klucz obrotowy do haka Caspar | 3 | szt.
117. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 2 mm dł. 180 mm cienka stopka | 1 | szt.
118. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 2 mm dł.180 mm cienka stopka, czerniony | 1 | szt.
119. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 3 mm dł. 180 mm cienka stopka | 1 | szt.
120. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 3 mm dł. 180 mm cienka stopka, czerniony | 1 | szt.
121. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st góra 4 mm dł. 180 mm cienka stopka | 1 | szt.
122. | Obgryzacz kostny typu Kerrison rozkladany 130 st. Góra 4 mm dł. 180 mm cienka stopka, czerniony | 1 | szt.
123. | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladany 130 st. Góra 2 mm dł 230 mm | 1 | szt.
124. | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 3 mm dł. 230 mm | 1 | szt.
125. | Obgryzacz kostny typu Kerrison, rozkladan 130 st.góra 4 mm dł. 230 mm | 1 | szt.
126. | Szczypce kostne typ Sypert dł robocza 250 mm, odgięte do góry 150 st. | 2 | szt.
127. | Kleszcze "luera" typ Northfield dł. 210 mm | 2 | szt.
128. | Odgryzacz kostny typ Luer-Stille dł. 185 mm szczęki proste szerokość 12 mm długość 13 mm z jedną sprężynka rozwierającą | 2 | szt.
129. | Osteotom typ Stille szerokość 10 mm dł. 205 mm | 2 | szt.
130. | Osteotom Lambotte pr.4mm szer 245mm | 2 | szt.
131. | Osteotom Lambotte pr.8mm szer 245mm | 2 | szt.
132. | Osteotom Lambotte pr.10mm szer 245mm | 2 | szt.
133. | Dłuto rowkowe Lexer dł. Całkowita 220 mm dł. Robocza 7 mm szer. 5 mm | 2 | szt.
134. | Dłuto rowkowe Lexer dł. Całkowita 220 mm dł. Robocza 7 mm szer. 7 mm | 2 | szt.
135. | Raspator typu Cobb szer. 26 mm dł. 280 mm | 2 | szt.
136. | Raspator typu Cobb szer. 19 mm dł. 280 mm | 2 | szt.
137. | Raspator typu Syme ostry, szer. 4 mm dł. 185 mm | 2 | szt.
138. | Podważka-skrobaczka typ Freer , dwustronna ostro/tępa dł. 185 mm. | 2 | szt.
139. | Prosektor Davis, dwustronny,dł. 245 mm | 2 | szt.
140. | Nożyk typ Caspar prosty ostrze tępe dł. 200 mm | 2 | szt.
141. | Pobijak kostny typ Caspar średnica główki 5 mm dł. 200 mm | 2 | szt.
142. | Pobijak kostny typ Caspar średnica główki 8 mm dł. 200 mm | 2 | szt.
143. | Retraktor typ Inge do laminektomii dł. 170 mm | 1 | szt.
144. | Haczyk do nerwów typ Cushing,90°,4mm, dł. 190 mm | 2 | szt.
145. | Retraktor love do korzonków nerwowych bagnetowy dł. 210 mm | 2 | szt.
146. | Retraktor Caspar do korzonków nerwowych 6mm dł. 240 mm | 2 | szt.
147. | Retraktor Caspar do korzonków nerwowych 8mmm dł. 240 mm | 2 | szt.
148. | Haczyk do nerwów typ Caspar,90°,5mm dł. 245 mm | 2 | szt.
149. | Haczyk diagnostyczny typ Caspar,90°,9mm dł. 245 mm | 2 | szt.
150. | Mikrodysektor Caspar odgiety szer. 4,5 mm dł. 230 mm | 2 | szt.
151. | Nożyczki preparacyjne czarne odgięte typ Metzenbaum długość 180 mm ostrza tępo tepe utwardzone z twardą wkładką złote ucha | 2 | szt.
152. | Nożyczki preparacyjne super ostre typ Joseph proste delikatne długość 150 mm końce ostro ostre | 2 | szt.
153. | Pinceta atraumatyczna prosta delikatna długość 180 mm z twardą wkładką | 2 | szt.
154. | Pinceta atraumatyczna typ Gruenwald odgięta bagnetowo długość 185 mm z twardą wkładką | 2 | szt.
155. | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 3/4 ząbki długość 145 mm | 2 | szt.
156. | Retraktor typ Inge do laminektomii dł. 275 mm | 1 | szt.
157. | Rozwieracz do laminektomii typ Caspar z łamanymi ramionami (komplet) z wymiennymi łyżkami.jedna łyzka jedno zębna o wym.38mm. Pięć łyżek dwu zębnych o wymiarach 37x22mm , 42x22mm , 47x22mm , 52x22mm , 57x22mm mocowane zatrzaskowo. | 2 | szt.
158. | Hak pojedynczy do rozwieracza do laminektomii typ Caspar dł. 38 mm mocowany zatrzaskowo | 2 | szt.
159. | Hak pojedynczy do rozwieracza do laminektomii typ Caspar dł. 58 mm mocowany zatrzaskowo | 2 | szt.
160. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 37x22mm mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
161. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 42x22mm mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
162. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 57x22mm mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
163. | Hak dwuzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 67x22mm. Mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
164. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 37x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
165. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 47x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
166. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 57x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
167. | Hak trzyzębny (łyżka) do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 67x37mm.mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
168. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 37x52mm. Mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
169. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 47x52mm. Mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
170. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 57x52mm. Mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
171. | Hak czterozębny (łyżka)do rozwieracza typ Caspar o wymiarach 67x52mm. Mocowany zatrzaskowo. | 2 | szt.
172. | Klucz obrotowy do rozwieracza do laminektomii typ Caspar | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 10
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 10 – Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych do chirurgii ręki – KL.ORTOP
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Kaseta narzędziowa do przechowywania i sterylizacji narzędzi do mikrochirurgii wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 13x23x3,5 cm na zestaw 8 narzędzi | 1 | szt
2. | Wkład narzędziowy (taca) z systemem mocowania narzędzi do przechowywania narzędzi do mikrochirurgii wykonana ze stali nierdzewnej dla narzędzi od 9 - 15 cm długości | 1 | szt
3. | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej długość całkowita 150 mm, średnica końcówki roboczej 0,3 mm zakrzywiona powierzchnia uchwytu karbowana, uchwyt płaski | 1 | szt
4. | Pęseta mikrochirurgiczna by Pierse wykonana ze stali nierdzewnej długość całkowita 135 mm, prosta, zakończona oczkiem średnica końcówki roboczej 0,1 mm powierzchnia uchwytu karbowana, uchwyt płaski | 1 | szt
5. | Pęseta mikrochirurgiczna wykonana ze stali nierdzewnej długość całkowita 135mm, średnica końcówki roboczej 0,1 mm powierzchnia uchwytu karbowana, uchwyt płaski | 1 | szt
6. | Nożyczki dyssekcyjne wykonane ze stali nierdzewnej zakrzywione końce zaokrąglone, długość całkowita 150 mm długość łopatek nożyczek 19 mm, uchwyt płaski szerokość uchwytu 8 mm, karbowany | 1 | szt
7. | Nożyczki do przydanki wykonane ze stali nierdzewnej proste, końce ostre, długość całkowita 150 mm długość łopatek nożyczek 19 mm, uchwyt płaski szerokość uchwytu 8 mm, karbowany | 1 | szt
8. | Dilatator wykonany ze stali nierdzewnej długość całkowita 135 mm, końcówka zakrzywiona średnica końcówki roboczej 0,2 mm, długości końcówki roboczej 8 mm, uchwyt płaski, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 | szt
9. | Imadło wykonane ze stali nierdzewnej długoścć całkowita 140 mm, średnica końcówki roboczej 0,2 mm, uchwyt okrągły, powierzchnia uchwytu karbowana | 1 | szt
10. | Klipsownica do aproksymatorów, bez zamka, kompatybilna z aproksymatorami o długości całkowitej 11,3 mm, 16,6 mm | 1 | szt
11. | Aproksymator mikronaczyniowe, kolor czarny, do żył, kształt V długość całkowita 11,3 mm | 1 | szt
Wartość razem:
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 11
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 11 – Wkłady nożyczek laparoskopowych- GBO
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Wkład nożyczek laparoskopowych Click Line; ostrza 1. ruchome, średnica 5 mm, długość robocza 36 cm pasujące z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium rękojeści firmy Storz | 10 | szt.
2. | Wkład nożyczek laparoskopowych ClickLine; ostrza zakrzywione 17 mm, 2 ruchome; średnica 5 mm, długość robocza 36 cm pasujące z posiadanym przez Zamawiającego instrumentarium rękojeści firmy Storz | 10 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 12
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 12 – Wiertla różyczki do operacji ucha- LARYNGOLOGIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Wiertło z węglika wolframu dł. 7 cm,rozmiar 031, r.3,1 mm | 2 | szt.
2. | Wiertło z węglika wolframu dł. 7 cm,rozmiar 035, r.3,5 mm | 2 | szt.
3. | Wiertło z węglika wolframu dł. 7 cm,rozmiar 040, r.4 mm | 2 | szt.
4. | Wiertło z węglika wolframu dł. 7 cm,rozmiar 045, r.4,5 mm | 2 | szt.
5. | Wiertło z węglika wolframu dł. 7 cm,rozmiar 050, r.5 mm | 2 | szt.
6. | Wiertło z węglika wolframu dł. 7 cm,rozmiar 060, r.6 mm | 2 | szt.
7. | Wiertło z węglika wolframu dł. 7 cm,rozmiar 070, r.7 mm | 2 | szt.
8. | Wiertło diamentowe podłużne rozmiar 060, r. 6 mm, dł 7 mm | 2 | szt.
9. | Wiertło diamentowe podłużne rozmiar 070, r. 7 mm, dł 7 mm | 2 | szt.
Wartość razem
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 13
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [7 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 13 – Kleszcze chwytające- UROLOGIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Kleszczyki chwytające typu aligator, rozmiar 5 Fr, długość 600 mm, półsztywne | 2 | szt.
2. | Kleszczyki chwytające typu aligator, rozmiar 5 Fr, długość 570 mm, półsztywne | 10 | szt.
3. | Element roboczy do Uretrotomu OLYMPUS - element pracujący | 1 | szt.
| Wartość razem |  |  |  |  | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 14
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [7 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 14 – Kleszcze chwytające- UROLOGIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Wkłady endoskopowe do kleszczy dł. 5F firmy WOLF | 10 | szt.
| wartość razem |  |  |  |  | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 8 | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 15
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [7 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 15 – Zestaw narzędzi mikrochirurgicznych dla Oddziału Kardiochirurgii Dzieci – KARDIOCHIRURGIA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Mikro-Imadło do igieł z zaokrągloną rękojeścią i z zamkiem , powierzchnie diamentowe, proste,śred.0,8mm,do stalowe , dł. 18 cm, do igieł 6-0 - 10-0 | 4 | szt.
2. | Mikro-Imadło tytanowe do igieł z zaokrągloną rękojeścią i z zamkiem , powierzchnie diamentowe,śred.0,8mm, proste , dł. 18 cm,do igieł 6-0 - 10-0 | 2 | szt.
3. | Pęseta naczyniowa Mikro Atrauma, stalowa, prosta, szczęki/powlekane proszkiem diamentowym/ szer. 1,2 mm dł. 18cm | 2 | szt.
4. | Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 0,5 mm, dł. 19 cm | 2 | szt.
5. | Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 1,0 mm, dł. 19 cm | 2 | szt.
6. | Rozszerzadło naczyniowe DeBakey, Ø 1,5 mm, dł. 19 cm | 2 | szt.
7. | Haczyk Langenbeck-Mini, 12x6 mm, dł. 16 cm | 4 | szt.
8. | Nożyczki preparacyjne Reynolds, zagięte, ostrza zwężone, końce ostre, dł.15,5 cm | 2 | szt.
9. | Klem atraumatyczny, tytanowy bardzo delikatnie ząbkowany , noworodkowy, dwukrotnie zagięty dł. 13 cm | 1 | szt.
10. | Klem atraumatyczny, tytanowy bardzo delikatnie ząbkowany , noworodkowy, dwukrotnie zagięty dł. 13 cm | 1 | szt.
11. | Nożyczki do chirurgii serca i naczyń, ostrza zagięte 45°, dł. ostrza 7 mm, dł. 18 cm, rd | 1 | szt.
12. | Mikro-Imadło do igieł, stalowe, proste, z zamkiem, dł. 18 cm | 2 | szt.
13. | Haczyk do nerwów i naczyń Cushing, tępy, fig. 1, dł. 19 cm | 1 | szt.
14. | Aplikataor Yasargil do zacisków dł. 21 cm | 1 | szt.
15. | Zacisk Standard utwardzony, zagięty, 9 mm, 110 g | 1 | szt.
16. | Zacisk Standard zielony, mocno zagięty, 9 mm, 180 g | 1 | szt.
17. | Zacisk Standard utwardzony, prosty, 11 mm, 90 g | 1 | szt.
18. | Zacisk Standard zielony, prosty, 11 mm, 180 g | 1 | szt.
19. | Haczyk uszny Wagener, główkowy zagięty, fig. 4, dł. 14 cm | 1 | szt.
20. | Rozwieracz do żeber Finochietto-Baby, łopatki 18x20 mm/75 mm | 2 | szt.
21. | Sonda do ran, dwustronna, Ø 1 mm, dł. 11,5 cm | 1 | szt.
22. | Pęseta naczyniowa atraumatyczna DeBakey, 1,5 mm, prosta, dł. 20 cm | 12 | szt.
23. | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Aquila-Fino, szlif specjalny, zagięte, dł. 18 cm | 6 | szt.
24. | Nożyczki preparacyjne delikatne, utwardz. Metzenbaum-Fino, końce tępo-tępe, zagięte, dł. 14,5 cm | 3 | szt.
25. | Nożyczki utwardz. Metzenbaum-Aquila-Fino, szlif specjalny, zagięte , dł. 14 cm | 3 | szt.
26. | Haczyk do szwów 1,5mm , dł. 26 cm | 4 | szt.
27. | Kleszczyki do zaciskania drenów, gładkie szczęki, dł. 16,5 cm | 12 | szt.
28. | Klem naczyniowy atraumatyczny Dardik, zagięty kąt 15°, dł. 15,5 cm | 2 | szt.
29. | Klem naczyniowy atraumatyczny Dardik, zagięty kąt 30°, dł. 15,5 cm | 2 | szt.
30. | Klem naczyniowy atraumatyczny Dardik, zagięty kąt 15°, dł. 16,5 cm | 2 | szt.
31. | Klem naczyniowy atraumatyczny Dardik, zagięty kąt 30°, dł. 16,5 cm | 2 | szt.
32. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 16 cm | 2 | szt.
33. | Kleszcze preparacyjne i do ligatury Gemini, mocno zagięte, dł. 21 cm | 2 | szt.
34. | Imadło do igieł Brown, dł. 18 cm | 4 | szt.
35. | Imadło do igieł Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 cm | 4 | szt.
36. | Imadło do igieł utwardz. DeBakey, Miniprofil, dł. 18 cm | 4 | szt.
| wartość razem |  |  |  |  | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 16
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [7 empty] | Załącznik 1A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 16 – Klamra do zewnętrznej stabilizacji kości miednicznej typu C (C-Clamp)- KLO.ORTOP.
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Klamra do zewnętrznej stabilizacji kości miednicznej typu C (C-Clamp) przeznaczona do stabilizacji złamań kości krzyżowej oraz przy zerwaniu stawu krzyżowo- biodrowego z towarzyszącą niestabilnością układu krążenia | 2 | szt.
| wartość razem |  |  |  |  | 0
| Wymagania bezwzględne Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie |  | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1 | Zestaw składajacy się z
| - Klucz nasadowy 11mm z młotkiem x 1 szt. | tak
| - Uchwyt prowadzący do drutu Kirschnera x 1 szt. | tak
| - Gwóźdź kaniulowany do zacisku miedniczego C, krótki 190 mm x 2 szt. | tak
| - Gwóźdź kaniulowany do zacisku miedniczego C, długi 210 mm x 2 szt. | tak
| - Drut Kirschnera z końcówką trokar 2,5 mm x 10 szt. | tak
| - Szyna zewnętrzna o długości 200 mm x 2 szt. | tak
| - Szyna wewnętrzna o długości 400 mm x 1 szt. | tak
| - Ramię górne x 2 szt. | tak
| - Ramię dolne x 2 szt. | tak
| - Rura gwintowana z mocowaniem śrubowym 11 mm i długością 70 mm x 2 szt. | tak
| - Klucz grzechotkowo/nasadowy do nakrętki sześciokątnej 11 mm x 2 szt. | tak
| - Obcęgi do usuwania drutów Kirschnera x 1 szt. | tak
| - Dwupoziomowa aluminiowa kaseta e o wymiarach zewnętrznych 540x280x100 mm przeznaczona do sterylizacji. | tak
2 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
3 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
4 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
5 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
6 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
7 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
8 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
9 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
10 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt., 36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
12 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
13 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
14 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
15 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak

## Pakiet 17
D10.251.28.M.2018 FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY | [8 empty] | Załącznik nr 1 A do SIWZ
Narzędzia chirurgiczne wielorazowego użytku
Pakiet 17 – Narzędzia do uzupełnienia zestawów do operacji zeza- ODDZ. LECZ. ZEZA
Lp | Nazwa ogólna wyrobu medycznego do celów postępowania (opisuje Zamawiający) | Ilość | JM | Cena netto /PLN/ | Cena brutto /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ | Pełna nazwa produktu ze wskazaniem nazwy własnej (opisuje Wykonawca) | Producent | Numer Katalogowy
1. | Choper zagięty, długość końcówki 14mm, długość całkowita 123,5mm,narzędzie tytanowe, typ Niagara | 5 | szt.
2. | Rozwórka rozkręcana 15.5 mm, tytanowa Sfera | 3 | szt.
3. | Imadło zagięte, 7.0 mm, długość całkowita 107 mm , narzędzie tytanowe | 4 | szt.
4. | Pęseta do kapsuloreksji, zagięta końcówka, tip o długości 10 mm, znacznik 2.5 mm oraz 5.0 mm, końcówka zagięta pod kątem 45st. Długość całkowita 120,5mm. Narzędzie tytanowe Geuder | 2 | szt.
5. | Pęseta do kapsuloreksji utrata, zagięta, długość części roboczej 13 mm, długość całkowita 84 mm, narzędzie tytanowe | 2 | szt.
6. | Pęseta do kapsuloreksji, zagięta końcówka, tip o długośći 10 mm, znacznik 2.5 mm oraz 5.0 mm, końcówka zagięta pod kątem 45st. Długość całkowita 120,5mm Narzędzie tytanowe | 2 | szt.
7. | Pęseta anatomiczna , długość częsci roboczej 6 mm, długość całkowita 81mm, narzędzie tytanowe | 1 | szt.
8. | Lester iol manipulator 0.4mm zaokrąglone końcówki/wał długości wirnika 0.8mm. Końcówka do dł. Kątowej 9mm. Okrągły uchwyt, długość 121,5mm. Narzędzie tytanowe | 3 | szt.
9. | Pęseta colibri prosta 0,12mm, długość części roboczej 6 mm, 1x2 ząbki, długość całkowita 87,5 mm, tytanowa | 3 | szt.
10. | Pęseta prosta 0.25 mm, długość częsci roboczej 6.0 mm, długość całkowita 84 mm, narzędzie tytanowe | 1 | szt.
11. | Pedriatyczny hak do mięsnia mały. Narzędzie stalowe. | 6 | szt.
12. | Rozwórka pedriatyczna 8mm, narzędzie stalowe. | 2 | szt.
13. | Rozwórka pedriatyczna 11mm. Narzędzie stalowe. | 2 | szt.
14. | Nożyczki spojówkowe,model BONN, zagięte delikatne, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową,długość ostrzy 15mm, długość całkowita 90 mm | 2 | szt.
15. | Pęsetka chirurgiczna wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, szerokość ząbkowanej części roboczej 0,7 mm, długość całkowita 130 mm | 2 | szt
16. | Rozwórka okulistyczna mode COOK regulowana śrubą zakończona częścią chwytną o radełkowanej powierzchni. Części podpowiekowe pełne o długości 8 mm. Długość całkowita 34 mm Wykonana z stali chirurgicznej pokrytej podwójną powłoką chromową | 5 | szt
17. | Haczyk zezowy model GRAEFE, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, długość calkowita 140 mm, długość części roboczej 9 mm | 5 | szt
18. | PUNCH typu GREHN do MICRO TRABECULECTOMII wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, średnica części roboczej 20 gauge / 0.9 mm, rozmiar wycięcia 0.7 mm x 0.3 mm ,długość całkowita 90 mm | 2 | szt
19. | PUNCH typu KELLY do zabiegów przeciwjaskrowych wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, średnica części roboczej 19 gauge / 1.0 mm , rozmiar wycięcia 0.9 mm x 0.45 mm, długość całkowita 122 mm | 2 | szt
| wartość razem |  |  |  |  | 0
Wymagania bezwzględne Zamawiającego |  | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
1 | Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był: | tak
| - wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, | tak
| - fabrycznie nowy, | tak
| - nieuszkodzony, | tak
| - nieregenerowany | tak
| - nie będący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw | tak
| - kompletny i gotowy do użycia- nie wymagający procedur przygotowania przez uzytkownika | tak
| - hartowany próżniowo, | tak
| - odporny na korozję | tak
| - poddany przez producenta wstępnej pasywacji | tak
2 | Narzędzia mają posiadać powierzchnię: | tak
| - matowane | tak
| - równe | tak
| - gładkie | tak
| - pozbawione zadziorów | tak
| - pozbawione porów | tak
| - pozbawione pęknięć | tak
| - pozbawione wyżłobień. | tak
3 | Zamawiający dopuszcza tolerancję: | tak
| - na długościach narzędzi pow. 200 mm +/-5mm, | tak
| - na długościach narzędzi pon. 200 mm +/-2mm, | tak
| - na wymiary kontenerów tolerancja +/-3%. | tak
4 | Narzędzia nie mogą posiadać elementów demontowalnych, muszą być łączone trwale za pomocą np. nitów | tak
5 | Narzędzia mają być wykonane ze stali narzędziowej szlachetnej, spełniającej wymagania normy: | tak
| - PN-EN 10088-1 lub równoważna; | tak | podać
| - 1998 (ISO 7153-1)lub równoważna- spełniające standard dla stali | tak | podać
| - EN ISO 13485:2012 lub EN ISO 13485:2016 lub równoważna | tak | podać
| - DIN 58298 ( dot. twardości stali) lub równoważna | tak | podać
| - ISO 13402 ( dot. odporności na korozję) lub równoważna | tak | podać
| - oraz dla poszczególnych grup wyrobów posiadają stal wg. norm DIN: | tak | podać
| a) Nożyczki- X50CrMoV15 bez twardej wkładki, X20Cr13 z twardą wkładką (np.DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| b) kleszczyki, imadła, klemy, pensety, Haki - X20Cr13 ( np. DIN 17440, 10088-1,2,3,4,5) lub równoważna | tak | podać
| c) dłuta- X50CrMoV15 (np. DIN EN 10088-1,2,3) lub równoważna | tak | podać
| d) młotki- Twardość w zakresie 42-50 HRC , dłuta 52-58 HRC lub równoważna | tak | podać
| W przypadku posiadania normy równoważnej do wymaganej podać jej nazwę | tak | podać
| Wykonawca dostarczy przy dostawie kopię dokumentu wydanego przez organ certyfikujący potwierdzającego zgodność z wymaganymi normami . | tak | podać
6 | Zamawiający wymaga aby narzędzia nie ulegały uszkodzeniu : | tak
| - podczas sterylizacji parowej w temperaturze 134 stopni Celsjusza | tak
| - i dezynfekcji maszynowej w myjniach – dezynfektorach o konstrukcji zgodnej z PN-EN 15883 | tak
| - oraz w roztworach preparatów dezynfekcyjnych dopuszczonych do obrotu na terenie UE. | tak
7 | Zamawiający wymaga dodatkowo oznakowania na narzędziach oprócz oznakowania wytwórcy: | tak
| a) trwałym napisem: COP 2018 metodą elektrochemiczną lub laserową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe. | tak
| b) unikalnym kodem w systemie DATA MATRIX naniesionym techniką laserową bądź udarową (z wyjątkiem narzędzi i urządzeń na których z przyczyn technicznych takie znakowanie jest niemożliwe | tak
| - kod DATA MATRIX musi być dobrze czytany przez skaner kodów DATA MATRIX | tak
| c) narzędzia o identycznym numerze katalogowym nie mogą posiadać identycznego oznakowania ! | tak
8 | Dostawca zobowiązany będzie do dołączenia przy dostawie fotografii narzędzi pojedynczych oraz całych zestawów narzędziowych z uwzglednieniem nazwy i okresleniem nr.katalogu, a wprzypaku zestawu – całego zestawu ( 1 kpl w wersji paierowej i 1 kpl w wersji elektronicznej) - | tak
9 | Zmawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na trwałość oznaczeń na narzędziach, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres gwarancji na narzędzie chirurgiczne. | 60 m-cy.- 15 pkt, 48 m-cy- 10 pkt.,36 msc.- 0 pkt | podać
| Zamawiający wymaga, aby wykonawca udzielił minimum 36 m-cy gwarancji na narzędzia. | 60 m-cy- 25 pkt, 48 m-cy- 15 pkt, 36 m-cy -0 pkt. | podać
10 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków czyszczących dopuszczonych do manualnego doczyszczania trudnych zabrudzeń na instrumentarium – przy dostawie. | tak
| - Wymienione środki muszą być skuteczne w usuwaniu trudnych zabrudzeń z narzędzi, bez uszkadzania tych narzędzi | tak
11 | Zamawiający wymaga, aby Dostawca narzędzi podał listę środków do konserwacji narzędzi przed sterylizacją parową – w formie papierowej (3 kpl) i elektronicznej ( 1 kpl). przy dostawie. | tak
| - Środki konserwujące nie mogą utrudniać procesu sterylizacji | tak
12 | - Wykonawca narzędzi dostarczył (przy dostawie) instrukcję producenta dotyczącą dekontaminacji ( oczyszczania, mycia, dezynfekcji i sterylizacji) narzędzi w języku polskim w ilości co najmniej trzech egzemplarzy, | tak
| - dostarczył do dostawy katalog narzędziowy producenta oferowanego sprzętu wraz z opisem oferowanego produktu w języku polskim | tak
- dostarczył informację o wadze netto każdego z narzędzi
| - dostarczył instrukcję obsługi ( montażu/ demontażu narzędzi,które tych czynności wymagają) w języku polskim w wersji papierowej ( 3 kpl) i w wersji elektronicznej (1kpl) | tak
13 | Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania po 1 szt. oferowanego wyrobu (wzory do zwrotu) w celu stwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom zamawiającego. Próbki należy dostarczyć do Copernicus PL Sp. zo.o. (Centralna Sterylizatornia), ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk. - na żądanie Zamawiającego | tak
| - Wzory należy dostarczyć w przezroczystym, otwieralnym opakowaniu, opisanym pełną nazwą narzedzia, i oznaczeniem katalogowym oraz numerem i pozycją Pakietu Zamawiajacego. | tak
| - Zwrot wzorów w ciągu 90 dni od dnia zakończenia postępowania. Narzedzia wzorcowe nie będą podlegały uzytkowaniu i sterylizacji przez zamawiającego. | tak
| - Dostawa i odbiór wzorów narzędzi na koszt i ryzyko Wykonawca ( Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje transport, rozładunek i załadunek) | tak
| - Za wszystkie szkody powstałe podczas transportu i rozładunku wzorów - odpowiedzialność ponosi Wykonawca | tak
| - Zawiadomienie o zwrocie wzorów nastąpi z 7 dniowym wyprzedzeniem, o którym oferent powiadomi uzytkownika drogą mailową lub pocztowa | tak
| - Awizacja odbioru min 2 dni robocze przed planowanym odbiorem wzorów | tak
14 | Dostawa : Do 30 dni od daty zamówienia | tak