Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Respirator transportowy z nawilżaczem

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul. Powstańców Warszawskich |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej | Tak |  |
| 2 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką, dwururowy | Tak |  |
| 4 | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm | Tak |  |
| 5 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 5 kg | Tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania min. 2 programów terapeutycznych | Tak |  |
| 7 | Wymiary max szer.300 x dług. 250 340 x wys. 250 mm | Tak |  |
| 8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 5.5 cala | Tak |  |
| 9 | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez przyciski znajdujące się na przednim panelu lub za pomocą ekranu dotykowego | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawienia blokady przycisków | Tak |  |
| 11 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |
| 12 | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim | Tak |  |
| 13 | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 14 | Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | Tak |  |
| 15 | Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: CPAP S T ST PC ACV CV PC-SIMV SIMV | Tak |  |
| 16 | Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno w układzie jednorurowym przeciekowym, jednorurowym z zastawką oraz dwururowym | Tak |  |
| 17 | Dostępne tryby pracy hybrydowej z docelową objętością: PS z minimalną częstością oddechów i funkcją zapewnienia docelowej objętości TV PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej objętości TV oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 18 | Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością TV przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej | Tak |  |
| 19 | Regulowane wyzwalacze wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min. | Tak |  |
| 20 | Regulowane wyzwalacze wydechu – czułość min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu | Tak |  |
| 21 | Regulacja częstości oddechu w zakresie min 5- -60 45 odd/min. | Tak |  |
| 22 | Programowalne parametry wentylacji: - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 60 45 odd/min; - ciśnienie EPAP w zakresie 4 cmH20 - 25 20 cmH20 - ciśnienie wdechowe w zakresie min :4 cmH20 - 50 45 cmH20; | Tak |  |
| 23 | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 -2000 ml | Tak |  |
| 24 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | Tak |  |
| 25 | Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać | Tak |  |
| 27 | Respirator wyposażony w funkcję nebulizacji bądź też wraz z respiratorem dostarczony nawilżacz umożliwiający nebulizację pacjenta podczas wentylacji | Tak |  |
| 28 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego: min. 6 progów | Tak |  |
| 29 | Regulowany czas wdechu min. 0,3 do 5 4 sekund | Tak |  |
| 30 | Monitorowanie | Tak |  |
| 31 | Krzywe oddechowe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 32 | Wskaźnik ciśnienia aktualnego oraz średniego | Tak |  |
| 33 | Pomiar przecieków | Tak |  |
| 34 | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 35 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |
| 36 | Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta | Tak |  |
| 37 | Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru | Tak |  |
| 38 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | Tak |  |
| 39 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |
| 40 | Alarmy: Respirator wyposażony w system alarmów: Braku zasilania; Wysokiej i niskiej częstości oddechów; Bezdechu; Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym); Niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); Niskiego poziomu naładowania baterii; Rozłączenia obwodu pacjenta; Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | Tak |  |
| 41 | Alarmy o różnych priorytetach | Tak |  |
| 42 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |
| 43 | Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów | Tak |  |
| 44 | Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii, przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora | Tak |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie | Tak |  |
| 46 | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |
| 47 | Serwis turbiny nie częściej, niż co min. 16 000 godzin pracy turbiny | Tak |  |
| 48 | Wraz z każdym respiratorem dostarczonych zostanie dostarczony zestaw startowy składający się co najmniej z 10 układów oddechowych | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)