Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1						Urządzenie do ogrzewania niemowląt „Ciepłe gniazdko”

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Zasilanie 100 – 240 V AC lub 12-24 V DC / 50-60 Hz | Tak |  |
| 2 | Ustawienia temperatury: - 25 OC - 35 OC w podziałce, co 0,5 OC - 35 OC - 38 OC w podziałce, co 0,1 OC | Tak |  |
| 3 | Błąd pomiaru nie więcej, niż ±1,0 OC | Tak |  |
| 4 | Regulowany poziom dźwięków alarmu przy temp. wody 39,5 ( 0,5 OC, w trybie GEL 40,0 ( 1 OC | Tak |  |
| 5 | Praca w trybie ciągłym | Tak |  |
| 6 | Wodoodporna płyta grzewcza | Tak |  |
| 7 | Materacyk żelowy dł. min. 60 cm, szer. min. 28 cm dla dzieci z wagą od 1500 g | Tak |  |
| 8 | Gniazdko (pokrowiec) wielorazowego użytku przystosowane do prania w temp. min 600 C, 2 szt. w zestawie | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Wyświetlacz optotypów – LCD

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Poradnia Okulistyczna Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wyposażony w komputer All-in-one | Tak |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD, dotykowy, min przekątna 17” | Tak |  |
| 3 | Uchwyt monitora do ściany | Tak |  |
| 4 | Pilot sterujący monitorem | Tak |  |
| 5 | Oprogramowanie pozwalające na badanie wzroku pacjenta | Tak |  |
| 6 | Regulowana odległość robocza pracy urządzenia od 2,5 m do 5 m | Tak |  |
| 7 | Zasilacz | Tak |  |

………………………………….……………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3

Kardiomonitor kompaktowy

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 7 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii ul. Nowe Ogrody (3 szt.) Oddział Dermatologii ul. Powstańców Warszawskich (1 szt.) Centrum Laserowe (3 szt.) |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem dotykowym LCD o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości, co najmniej 800 x 600 pikseli | Tak |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie, co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 5 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże, czytelne znaki | Tak |  |
| 6 | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: min. 96-godzinne | Tak |  |
| 7 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć, co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 8 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki | Tak |  |
| 9 | Pomiar i monitorowanie, co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST - Liczba oddechów (RESP) - Saturacja (SpO2) - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) - Temperatura (T1,T2,TD) | Tak |  |
| 10 | Pomiar EKG | Tak |  |
| 11 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15 ÷300 bpm. | Tak |  |
| 12 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu z 3 lub 5 końcówkami odprowadzeń | Tak |  |
| 13 | Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | Tak |  |
| 14 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1%. | Tak |  |
| 15 | Prędkości kreślenia, co najmniej: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s.; 50 mm/s | Tak |  |
| 16 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak |  |
| 17 | Czułość, co najmniej: 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto | Tak |  |
| 18 | Analiza odchylenia odcinka ST, co najmniej w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mmV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
| 18 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
| 19 | Analiza zaburzeń rytmu, (co najmniej 20) z rozpoznawaniem, co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |
| 20 | Pomiar oddechów (RESP) | Tak |  |
| 21 | Impedancyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
| 22 | Zakres pomiaru: minimum 5-170 oddechów /min | Tak |  |
| 23 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 1 oddech /min | Tak |  |
| 24 | Prędkość kreślenia, co najmniej: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s.; 50 mm/s | Tak |  |
| 25 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 26 | Tryb intubacji ograniczający występowanie niepotrzebnych alarmów RESP lub umożliwiający zawieszenie alarmowania na min. 2 minuty | Tak |  |
| 27 | Pomiar saturacji (SpO2) | Tak |  |
| 28 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
| 29 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. | Tak |  |
| 30 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3% | Tak |  |
| 31 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik | Tak |  |
| 32 | Alarm desaturacji | Tak |  |
| 33 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |
| 34 | Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |
| 35 | Zakres pomiaru ciśnienia:co najmniej 15÷270 mmHg. | Tak |  |
| 36 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷280 bpm. | Tak |  |
| 37 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | Tak |  |
| 38 | Tryb pomiaru: AUTO i ręczny | Tak |  |
| 39 | Funkcja stazy | Tak |  |
| 40 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut | Tak |  |
| 41 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 42 | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
| 43 | Zakres pomiarowy, co najmniej 25÷42˚C. | Tak |  |
| 44 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | Tak |  |
| 45 | Jednoczesne wyświetlanie, co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 46 | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem, jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy, co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty) | Tak |  |
| 47 | Wyposażenie każdego kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: -Przewód EKG 5-odprowadzeniowy z 5 końcówkami EKG – 1 szt. -Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP – 1 szt. -Mankiety do pomiaru NIBP - 3 szt. (rozmiary do wyboru w momencie dostawy) -Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu SOFT lub czujnik neonatologiczny – 1 szt. (do wyboru podczas dostawy) -Czujnik temperatury powierzchniowy – 1 szt. | Tak |  |
| 48 | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | Tak |  |
| 49 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków lub poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 50 | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów: - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. - Wybór czasowego zawieszenia alarmów - co najmniej 5 czasów do wyboru - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej, (co najmniej 10 poziomów do wyboru) | Tak |  |
| 51 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak |  |
| 52 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
| 53 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor | Tak |  |
| 54 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2 i NIBP (pomiar co 15 min. ): nie krótszy niż 3 godz. | Tak |  |
| 55 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 8 godzin | Tak |  |
| 56 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 57 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci przewodowej oraz bezprzewodowej | Tak |  |
| 58 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą | Tak |  |
| 59 | Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC) | Tak |  |
| 60 | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci | Tak |  |
| 61 | Złącze VGA do podłączenia monitora kopiującego | Tak |  |
| 62 | Wraz z kardiomonitorem w cenie oferty wieszak na ścianę lub statyw na kółkach – do wyboru przed dostawą urządzenia | Tak |  |
| 63 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
| 64 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Wirówka do masażu kończyn dolnych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System spustu i napełniania o dużych średnicach. | Tak |  |
| 2 | Spuszczanie wody z instalacji oraz pompy. | Tak |  |
| 3 | Możliwość kontroli kierunku strumienia wody | Tak |  |
| 4 | Półautomatyczny korek umożliwiający łatwe spuszczanie wody po zabiegu | Tak |  |
| 5 | Elektroniczny panel sterowania pracą wirówki | Tak |  |
| 6 | Ergonomiczny kształt wirówki | Tak |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed pracą pompy „na sucho” | Tak |  |
| 8 | System powiadamiania o konieczności odkamieniania | Tak |  |
| 9 | Wskazanie temperatury wody w niecce. | Tak |  |
| 10 | Czujnik poziomu wody | Tak |  |
| 11 | Pojemność: 150 l | Tak |  |
| 12 | Liczba dysz: min. 6 | Tak |  |
| 13 | Zasilanie: 230V/50Hz | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5

Laser biostymulacyjny z sondą punktową

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Laser biostymulacyjny | Tak |  |
| 2 | Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD, | Tak |  |
| 3 | Precyzyjny pomiar mocy sond | Tak |  |
| 4 | Emisja światła ciągła i impulsowa | Tak |  |
| 5 | Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu | Tak |  |
| 6 | Licznik czasu pracy sterownika i sond | Tak |  |
| 7 | Procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56 | Tak |  |
| 8 | Procedury zabiegowe dla stomatologii - 51 | Tak |  |
| 9 | Sonda punktowa IR 808 nm/400 mW | Tak |  |
| 10 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 11 | Okulary | Tak |  |

……………..………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6

Laser biostymulacyjny

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Laser biostymulacyjny | Tak |  |
| 2 | Duży, czytelny i podświetlany wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 3 | Precyzyjny pomiar mocy sond | Tak |  |
| 4 | Emisja światła ciągła i impulsowa | Tak |  |
| 5 | 3 tryby pracy skanera R, IR oraz R+IR, | Tak |  |
| 6 | Ustawianie i wyświetlanie dawki w J lub J/cm2 | Tak |  |
| 7 | Wyświetlanie informacji o wielkości zaaplikowanej dawki w czasie trwania zabiegu | Tak |  |
| 8 | Licznik czasu pracy sterownika i sond | Tak |  |
| 9 | Dowolny kształt pola zabiegowego | Tak |  |
| 10 | Automatyczne przełączanie dawki i czasu zabiegu w zależności od wielkości pola zabiegowego | Tak |  |
| 11 | Regulacja głowicy skanującej w trzech płaszczyznach | Tak |  |
| 12 | Funkcja offset - przesuwanie pola zabiegowego | Tak |  |
| 13 | Procedury zabiegowe dla fizjoterapii - 56 | Tak |  |
| 14 | Procedury zabiegowe dla skanera - 30 | Tak |  |
| 15 | Głowica skanująca R 660 nm/50 MWoraz IR 808 nm/400 mW | Tak |  |
| 16 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 17 | Okulary | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 7

Aparat do terapii ultradźwiękowej

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji ul. Nowe ogrody 1-6 80-803 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie do terapii ultradźwiękowej o min. dwóch częstotliwościach pracy 1MHz i 3,5 MHz | Tak |  |
| 2 | Aparat wyposażony, co najmniej w: • duży, czytelny wyświetlacz • baza wbudowanych programów zabiegowych • edycja nazw programów użytkownika • zegar zabiegowy • precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu | Tak |  |
| 3 | Parametry kalibracyjne zapisane w głowicy | Tak |  |
| 4 | Zegar zabiegowy - zakres min. 1 – 30 min | Tak |  |
| 5 | Tryb pracy generatora ultradźwięków: ciągły i impulsowy | Tak |  |
| 6 | Częstotliwość w trybie impuslowym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz | Tak |  |
| 7 | Wypełnienie w trybie impulsowym w zakresie, co najmniej 5%-75% z krokiem 5% | Tak |  |
| 8 | GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE: 1) głowica o akustycznej częstotliwości roboczej 1 i 3,5 MHz ERA 4 cm ², moc maksymalna 10 W maksymalna gęstość mocy 2,5 W/cm² typ GS-1 akustyczna częstotliwość robocza 1 i 3,5 MHz ERA 1 cm ², moc maksymalna 2,5 W maksymalna gęstość mocy 2,5 W/cm² | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 8

Urządzenie treningowe „wioślarz”

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Indukcyjny system hamowania | Tak |  |
| 2 | Napęd: cięgno linowe | Tak |  |
| 3 | Regulacja obciążenia do 500 Wat | Tak |  |
| 4 | Siodełko ułożyskowane, na rolkach | Tak |  |
| 5 | Bezprzewodowy pas do pomiaru tętna | Tak |  |
| 6 | Obciążenie wagowe nie mniej niż 125 kg | Tak |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone min w funkcje pomiaru czasu, całkowita liczba kilometrów, wiosła, częstotliwość uderzeń, zużycie energii, ocena sprawności | Tak |  |
| 8 | Pomiar tętna | Tak |  |
| 9 | Programy treningowe (łącznie) - min.12 | Tak |  |
| 10 | Programy sterowane wielkością tętna - min.4 | Tak |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w mechanizm składania na czas wyłączenia urządzenia | Tak |  |
| 12 | Długość maksymalna po rozłożeniu 220 cm | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 9 Zadanie 1

Stół rehabilitacyjny typ 1

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji ul. Nowe Ogrody 1-6 80-803 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Pięciosekcyjny stół do osteopatii i terapii manualnej z funkcją Pivota | Tak |  |
| 2 | Pozycja pivota sterowana elektronicznie 2 przełącznikami po obu stronach stołu | Tak |  |
| 3 | Wąski zagłówek (31 cm) regulowany przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) | Tak |  |
| 4 | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką | Tak |  |
| 5 | Boczki sekcji środkowej są podnoszone | Tak |  |
| 6 | Regulacja sekcji nożnej przy pomocy sprężyny gazowej (od 0° do +85°) | Tak |  |
| 7 | Kąt pochylenia sekcji środkowej: + 0 / + 30° | Tak |  |
| 8 | Rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron | Tak |  |
| 9 | Dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | Tak |  |
| 10 | Łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | Tak |  |
| 11 | Relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki | Tak |  |
| 12 | System zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu | Tak |  |
| 13 | Obciążenie dynamiczne nie mniej niż 225 kg | Tak |  |
| 14 | Podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 9 Zadanie 2

Stół rehabilitacyjny typ 2

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Rehabilitacji 80-803 Gdańsk ul. Nowe ogrody 1-6 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Stół do masażu i rehabilitacji - pięciosekcyjny z pozycją Pivota | Tak |  |
| 2 | Przełącznik ramowy wysokości stołu dostępny z każdej strony | Tak |  |
| 3 | Kąt nachylenia poszczególnych części stołu regulowany za pomocą sprężyn gazowych | Tak |  |
| 4 | Zagłówek z ergonomicznym otworem na twarz pacjenta i zaślepką do otworu | Tak |  |
| 5 | Uchwyty umożliwiające zamocowanie pasa do stabilizacji | Tak |  |
| 6 | Opuszczane boczki zagłówka | Tak |  |
| 7 | Grubość tapicerki stołu nie mniejsza niż 40 mm | Tak |  |
| 8 | Stół wyposażony w system elektrycznej zmiany wysokości stołu uzyskiwanej za pomocą ramy wokół podstawy z wyeliminowaniem konwencjonalnych przełączników mechanicznych i stykowych, co znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości ( technologia Hallotronic) | Tak |  |
| 9 | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego | Tak |  |
| 10 | Kąt pochylenia zagłówka: - 70 / + 40° | Tak |  |
| 11 | Kąt pochylenia sekcji środkowej: 0 / + 30° | Tak |  |
| 12 | Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna): 0 / + 85° | Tak |  |
| 13 | Wymiary (dł. x szer.): 2050 x 690 mm +/- 50mm | Tak |  |
| 14 | Regulacja wysokości: 490 - 1010 mm +/- 20 mm | Tak |  |
| 15 | Maksymalne obciążenie dynamiczne nie mniej niż.200 kg | Tak |  |
| 16 | Podstawa jezdna z systemem 4 unoszonych kół kierunkowych oraz 4 stopkami | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 10

Stanowisko histologiczne do przykrawania materiału

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Patomorfologii Szpital św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wentylator z możliwością podłączenia do szpitalnego systemu wentylacji | Tak |  |
| 2 | Płynna regulacja mocy wyciągu | Tak |  |
| 3 | Podnoszona szyba przednia oraz dwie stałe szyby boczne | Tak |  |
| 4 | Oświetlenie | Tak |  |
| 5 | Wykonane w całości ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 6 | Wymiary zewnętrzne urządzenia: - szerokość - między 1400 mm a 1700 mm - głębokość - min. 700 mm - wysokość - między 1700 mm a 2500 mm | Tak |  |
| 7 | Wymiary przestrzeni roboczej: - szerokość - min. 1000 mm - głębokość - min. 500 mm - wysokość - min. 800 mm | Tak |  |
| 8 | Blat roboczy z perforowanych płyt z możliwością łatwego demontażu i czyszczenia | Tak |  |
| 9 | Zlew o wymiarach min. 300x300x200 mm z możliwością umiejscowienia po lewej lub prawej stronie stołu | Tak |  |
| 10 | Bateria umywalkowa z wyciągana wylewką | Tak |  |
| 11 | Wyciąg oparów spod blatu roboczego | Tak |  |
| 12 | Osobny odpływ na zlewki formalinowe | Tak |  |
| 13 | Dokument dopuszczający urządzenie do obrotu/stosowania w placówkach medycznych zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20.05.2010 roku o wyrobach medycznych - deklaracja zgodności oraz powiadomienie/wpis/zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)