Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1  Zadanie 1                                                                                             	Echokardiograf mobilny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat przewoźny/przenośny wyposażony w składany monitor oraz videoprinter czarno-biały | Tak | - |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50/60 Hz | Tak | - |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat | Tak | - |  |
| 4 | Czas pracy z wbudowanego akumulatora Min. 45 min. | Tak, podać | - |  |
| 5 | Ciężar aparatu z akumulatorem Maks. 7 kg | Tak, podać | - |  |
| 6 | Dynamika wzmocnienia Min. 170 dB | Tak, podać | Od 170 do 250 dB – 0 pkt Co najmniej 250 dB – 1 pkt |  |
| 7 | Monitor wysokiej rozdzielczości o przekątnej min. 15 cali | Tak, podać ilość cali | - |  |
| 8 | Minimalny zakres częstotliwości pracy aparatu dla głowic stosowanych do aparatu 1,5-12,0 MHz | Tak | - |  |
| 9 | Maksymalna głębokość obrazowania z możliwością pomiarów w B-mode minimum 30 cm | Tak | - |  |
| 10 | Ilość poziomów regulacji wzmocnienia w funkcji głębokości (TGC) Min. 6 | Tak | - |  |
| 12 | Wózek do aparatu z gniazdami na głowice obrazowe stanowiącymi jego nierozłączną integralną część. | Tak | - |  |
| 13 | Wózek umożliwiający regulację wysokości aparatu. | Tak | - |  |
|  | Tryby pracy | Tak | - |  |
| 14 | B-mode - 2D | Tak | - |  |
| 15 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D Min. 650 obrazów/sek. | Tak | - |  |
| 16 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od aplikacji klinicznej | Tak | - |  |
| 18 | Tryb 2D wyświetlany razem z M-modem oraz wyświetlanie tylko M-modu | Tak | - |  |
| 19 | Kolor M-mode, M-mode, Anatomiczny M-mode | Tak | - |  |
| 20 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym z dowolnie wybranej osi | Tak | - |  |
| 21 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną | Tak | - |  |
| 22 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie korekcji min. 6,5 m/s | Tak | - |  |
| 24 | Zakres regulacji wielkości bramki Min. 1÷16 mm | Tak | - |  |
| 25 | Automatyczna optymalizacja obrazu spektrum dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku | Tak | - |  |
| 26 | Kolor Doppler | Tak | - |  |
| 27 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia kolor doppler w czasie rzeczywistym i na obrazach odtwarzanych z CINE | Tak | - |  |
| 28 | CW (Doppler ciągły), Tkankowy doppler spektralny, Kolorowy doppler tkankowy | Tak | - |  |
| 29 | Wraz z aparatem zostanie dostarczone min. - pełne oprogramowanie kardiologiczne, - oprogramowanie umożliwiające wykonanie podstawowych pomiarów (odległość, pole powierzchni, objętość), - oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów parametrów Dopplerowskich. | Tak | - |  |
| 30 | Wraz z aparatem zostanie dostarczone oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń mięśnia sercowego oraz oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej. | Tak | - |  |
| 31 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości i przemieszczenia w fazie skurczu | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Archiwizacja |  | - |  |
| 32 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym dysku twardym | Tak | - |  |
| 33 | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych do sieci LAN w formacie DICOM 3.0 | Tak | - |  |
| 34 | Zainstalowany na wózku wideoprinter | Tak | - |  |
|  | Głowice | Tak | - |  |
| 35 | Głowica sektorowa 2D do badań kardiologicznych o częstotliwości min. od 1,3 do 4 MHz i kątem obrazowania co najmniej 90 stopni. | Tak | - |  |
| 35.1 | Aparat zapewniający możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową i wewnątrzsercową | Tak | - |  |
| Pozostałe wymagania |
| 36 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS | Tak | - |  |
| 37 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak | -- |  |
| 38 | Gwarancja na cały oferowany zestaw co najmniej 12 m-cy |  | - |  |
| 39 | Miejsce dostawy: Miejsce dostawy: Copernicus PL Sp. z o.o. Oddział Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii ul. Nowe Ogrody 1-6 | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1  Zadanie 2                                                                                             	Echokardiograf mobilny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat przewoźny/przenośny wyposażony w składany monitor oraz videoprinter czarno-biały | Tak | - |  |
| 2 | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10% 50/60 Hz | Tak | - |  |
| 3 | Zasilanie akumulatorowe, akumulator wbudowany w aparat | Tak | - |  |
| 4 | Czas pracy z wbudowanego akumulatora Min. 45 min. | Tak, podać | - |  |
| 5 | Ciężar aparatu z akumulatorem Maks. 7 kg | Tak, podać | ---- |  |
| 6 | Dynamika wzmocnienia Min. 170 dB | Tak, podać | Od 170 do 250 dB – 0 pkt Co najmniej 250 dB – 1 pkt |  |
| 7 | Monitor wysokiej rozdzielczości o przekątnej min. 15 cali | Tak, podać ilość cali | - |  |
| 8 | Minimalny zakres częstotliwości pracy aparatu dla głowic stosowanych do aparatu 1,5-12,0 MHz | Tak | - |  |
| 9 | Maksymalna głębokość obrazowania z możliwością pomiarów w B-mode minimum 30 cm | Tak | - |  |
| 10 | Ilość poziomów regulacji wzmocnienia w funkcji głębokości (TGC) Min. 6 | Tak | - |  |
| 12 | Wózek do aparatu z gniazdami na głowice obrazowe stanowiącymi jego nierozłączną integralną część. | Tak | - |  |
| 13 | Wózek umożliwiający regulację wysokości aparatu. | Tak | - |  |
|  | Tryby pracy | Tak | - |  |
| 14 | B-mode - 2D | Tak | - |  |
| 15 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D Min. 650 obrazów/sek. | Tak | - |  |
| 16 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D za pomocą jednego przycisku w zależności od aplikacji klinicznej | Tak | - |  |
| 18 | Tryb 2D wyświetlany razem z M-modem oraz wyświetlanie tylko M-modu | Tak | - |  |
| 19 | Kolor M-mode, M-mode, Anatomiczny M-mode | Tak | - |  |
| 20 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym z dowolnie wybranej osi | Tak | - |  |
| 21 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną | Tak | - |  |
| 22 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy zerowym kącie korekcji min. 6,5 m/s | Tak | - |  |
| 24 | Zakres regulacji wielkości bramki Min. 1÷16 mm | Tak | - |  |
| 25 | Automatyczna optymalizacja obrazu spektrum dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku | Tak | - |  |
| 26 | Kolor Doppler | Tak | - |  |
| 27 | Możliwość niezależnej regulacji wzmocnienia 2D i wzmocnienia kolor doppler w czasie rzeczywistym i na obrazach odtwarzanych z CINE | Tak | - |  |
| 28 | CW (Doppler ciągły), Tkankowy doppler spektralny, Kolorowy doppler tkankowy | Tak | - |  |
| 29 | Wraz z aparatem zostanie dostarczone min. - pełne oprogramowanie kardiologiczne, - oprogramowanie umożliwiające wykonanie podstawowych pomiarów (odległość, pole powierzchni, objętość), - oprogramowanie umożliwiające wykonywanie pomiarów parametrów Dopplerowskich. | Tak | - |  |
| 30 | brak | n/d | - |  |
| 31 | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości i przemieszczenia w fazie skurczu | Podać | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Archiwizacja |  | - |  |
| 32 | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym dysku twardym | Tak | - |  |
| 33 | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych do sieci LAN w formacie DICOM 3.0 | Tak | - |  |
| 34 | Zainstalowany na wózku wideoprinter | Tak | - |  |
|  | Głowice | Tak | - |  |
| 35 | Głowica sektorowa 2D do badań kardiologicznych o częstotliwości min. od 1,3 do 4 MHz i kątem obrazowania co najmniej 90 stopni. | Tak | - |  |
| 35.1 | Aparat zapewniający możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową i wewnątrzsercową | Tak | - |  |
| Pozostałe wymagania |
| 36 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS | Tak | - |  |
| 37 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak | - |  |
| 38 | Gwarancja na cały oferowany zestaw co najmniej 12 m-cy |  | - |  |
| 39 | Miejsce dostawy: Miejsce dostawy: Copernicus PL Sp. z o.o. Oddział Chorób Wewnętrznych Al. Jana Pawła II 50 | Tak | - |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Urządzenie do chemioterapii dootrzewnowej oraz izolowanej perfuzji kończynowej w hipertermii

Pakiet 2 Zadanie 1

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6, 80 - 803 Gdańsk Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie do dootrzewnowej/doopłucnowej chemioterapii w hipertermii z możliwością izolowanej perfuzji kończynowej/narządowej (procedury HIPEC/HITOCH i ILP) | TAK |  |
| 2 | Minimum dwie pompy perystaltyczne (odprowadzająca, doprowadzająca), z regulowanym natężeniem przepływu za pomocą dedykowanego panelu. | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 220-240 V częstotliwość 50/60 Hz | TAK |  |
| 4 | Moc urządzenia ok 700 W | TAK |  |
| 5 | Możliwość programowania temperatury podawanego płynu minimum w granicach 28st.C-46st.C z dokładnością ± 0,3°C | TAK |  |
| 6 | Przepływ płynu minimum w granicach 0,1- 2 l/ min. | TAK/podać |  |
|  | Obsługa | TAK |  |
| 7 | Możliwość programowania parametrów leczenia: objętość podawanych płynów szybkość przepływu płynów temperatura płynów ciśnienie płynów czas trwania procedury | TAK |  |
| 8 | Przeprowadzane autotesty bezpieczeństwa tuż po uruchomieniu urządzenia. | TAK |  |
| 9 | Możliwość monitorowania temperatury płynów, objętości płynów, informacje o przepływach, ciśnieniu płynów, czasie procedury- informacje wyświetlane na monitorze LCD. | TAK |  |
| 10 | Możliwość wprowadzania parametrów stosowanego leczenia np. dane pacjenta, dane chemioterapeutyku z możliwą korekcją podczas trwania procedury. | TAK |  |
| 11 | Możliwość archiwizacji danych z przebiegu procedury dla indywidualnego pacjenta w pamięci wewnętrznej urządzenia lub pamięci zewnętrznej. | TAK |  |
| 12 | Możliwość programowania granic alarmowych parametrów procedury terapeutycznej. | TAK |  |
| 13 | Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera lub sieci. | TAK |  |
|  | Wyposażenie | TAK |  |
| 14 | Co najmniej 4 zintegrowane czujniki temperatury do monitorowania temperatury wlotu, wylotu płynu i temperatury płyty grzejnej. | TAK/podać |  |
| 15 | Co najmniej 8 próbników temperatury do monitorowania ciała pacjenta zintegrowanych z urządzeniem. Dokładność pomiaru temperatury w zakresie 0,1-0,5 st.C | TAK/ podać |  |
| 16 | Co najmniej 6 czujników ciśnienia- kontrola w rożnych punktach obwodu. | TAK/podać |  |
| 17 | Czujnik otwartej pokrywy pompy, czujnik obrotów, cyfrowy enkoder. | TAK |  |
| 18 | Wizualny i dźwiękowy alarm nieprawidłowości systemu (przegrzania, poziomu płynu, temperatury) | TAK |  |
| 19 | Czujnik powietrza kontrolujący obecność powietrza w obwodzie. | TAK |  |
| 20 | System ważenia do kontroli całkowitej objętości podawanego leku | TAK |  |
| 21 | Funkcja by-pass w przypadku konieczności nagłego przerwania trwania procedury | TAK |  |
| 22 | Ekran dotykowy LCD co najmniej 12" i rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli do programowania i monitorowania parametrów procedury terapeutycznej. | TAK/ podać |  |
| 23 | Prosty interface użytkownika | TAK |  |
| 24 | Zintegrowana bateria awaryjna zasilająca urządzenie co najmniej 1,5 h od odłączenia zewnętrznego źródła zasilania. | TAK/podać |  |
| 25 | Zintegrowana drukarka do wydruku danych z przebiegu procedury terapeutycznej. | TAK |  |
| 26 | Obudowa wykonana z powłoki umożliwiającej łatwe mycie i dezynfekcję. | TAK |  |
| 27 | Mobilna konstrukcja na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 28 | Gwarancja co najmniej 12 miesięcy | TAK |  |

Sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów do wykonywania procedury HIPEC

Pakiet 2 Zadanie 2

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilości | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne zestawy do wykonywania procedury HIPEC Pojemność jednorazowego pojemnika na płyn minimum 8 l. | szt. | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)