Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                           Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 1                                                                                              Kardiotokograf

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Ginekologiczno - Położniczy, ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Kardiotokograf do ciąży- bliźniaczej | Tak |  |
| 2 | Głowica: min. 9 elementów krystalicznych o częstotliwości min. 0.9 MHz. lub 1 – 3 MHz +/- 10% | Tak |  |
| 3 | Wodoodporne sondy | Tak |  |
| 4 | FHR min. zasięg: 30 ~ 240 bpm. FHR dokładność : +/- 2% | Tak |  |
| 5 | Uchwyt do przenoszenia aparatu | Tak |  |
| 6 | Aparat wyposażony w min. 4 uchwyty na głowice | Tak |  |
| 7 | Ekran min. 6,5” | Tak |  |
| 8 | Pamięć min. 450 godzin zarejestrowanych badań | Tak |  |
| 9 | Ekran pochylany oraz obrotowy umożliwiający obrót ekranu w stronę pacjentki | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia do centralnego systemu monitoringu | Tak |  |
| 11 | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku fali, tekstu i innych informacji | Tak |  |
| 12 | Funkcja alarmu wysokiego i niskiego tętna płodu | Tak |  |
| 13 | Funkcja ciągłego monitorowania przez min. 12 godzin | Tak |  |
| 14 | Możliwość manualnej rejestracji ruchów płodu - znacznik pacjentki | Tak |  |
| 15 | Możliwość ustalenia prędkości zapisu: 1, 2, 3 cm/min oraz czasu badania min: Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min | Tak |  |
| 16 | Długość sond min. 2 m - ułatwiający dostęp i podpięcie pacjentki. | Tak |  |
| 17 | Wyposażenie, w zestawie: sondy do ciąży pojedynczej i bliźniaczej, sonda skurczów, pasy, żel, papier, marker, dwa uchwyty do głowic | Tak |  |
| 19 | Wózek pod aparat | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                  Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 2                                                               			      Łóżko porodowe

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Trakt porodowy, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Konstrukcja łóżka pokryta lakierem proszkowym | Tak |  |
| 2 | Długość łóżka: min. 1590 mm – max 2210 mm | Tak |  |
| 3 | Całkowita szerokość łóżka (z barierkami bocznymi): min 950 mm – max. 1080 mm | Tak |  |
| 4 | Regulacja wysokości leża: 520 do 980 mm ( +/-160 mm) | Tak |  |
| 5 | Kąt uniesienia oparcia pleców: min 00 - 650 | Tak |  |
| 6 | Przechył Trendelenburga | Tak |  |
| 7 | Regulacja wysokości i segmentu oparcia pleców elektrycznie | Tak |  |
| 8 | Funkcja sterowania łóżkiem dostępna ze sterownika ręcznego i opcjonalnie sterownika nożnego lub panelu pielęgniarskiego | Tak |  |
| 9 | Funkcja CPR | Tak |  |
| 10 | Wbudowany akumulator pozwalający wykonać min. 10 pełnych cykli w przypadku zaniku zasilania. | Tak |  |
| 11 | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej. | Tak |  |
| 12 | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko bez potrzeby zdejmowania materaca | Tak |  |
| 13 | Tworzywowe poręcze boczne opuszczane. | Tak |  |
| 14 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane z ramy leża. | Tak |  |
| 15 | Konstrukcja łóżka z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 16 | Panele z tworzywa na podwoziu łóżka chroniące mechanizmy oraz ułatwiające czyszczenie | Tak |  |
| 17 | Łóżko przejezdne - mobilne, z blokadą kół o średnicy min 150 mm | Tak |  |
| 18 | Materace bezszwowy z pianki poliuretanowej. Pokrowce na materace z tkaniny nie przepuszczającej wilgoci. | Tak |  |
| 19 | Wyposażenie łóżka: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej min 12 litrów - podkolanniki (komplet) - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) | Tak |  |
| 20 | Bezpieczne obciążenie min 225 kg | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 3                                                                                                   Myjka dezynfektor

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Pediatryczny, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje) | Tak |  |
| 2 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 1450 mm wysokość x 500 mm szerokość x 500 mm głębokość | Tak |  |
| 3 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni. | Tak |  |
| 4 | Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | Tak |  |
| 5 | Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych/ dysz natryskowych (stałych i obrotowych) / lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych min. 5 | Tak |  |
| 6 | Wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej lub ze stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego zaś części obrotowe/elementy wykonane z materiałów odpornych na działanie środków chemicznych i wysokiej temperatury. | Tak |  |
| 8 | Moc maksymalna od 2500 W do 4600 W | Tak |  |
| 9 | Moc pompy wody min. 760 W | Tak |  |
| 10 | Orurowanie wykonane z miedzi | Tak |  |
| 11 | Dezynfekcja termiczna w oparciu o zadaną wartość A0 od 60 – min. 600 | Tak |  |
| 12 | Układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco i płuczącego) z możliwą kontrolą jego stanu w pojemniku | Tak |  |
| 13 | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia. | Tak |  |
| 14 | Min.2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji lub czujnik do kontroli temperatury dezynfekcji | Tak |  |
| 15 | Generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni | Tak |  |
| 16 | Wszystkie podzespoły, urządzenia pracujące pod napięciem 24 V lub 230 V zgodnie z obowiązującymi na terenie RP normami | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 4                                                                     Inkubator – stanowisko do resuscytacji

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Trakt porodowy, ul. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych podanych poniżej : Długość :1100 mm (+/- 50mm) Szerokość : 800 mm (+/- 50mm) Wysokość : 1875 mm (+/- 50mm) | Tak |  |  |
| 2 | Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą min +/- 90 stopni (umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG) z wbudowanym oświetleniem. Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni. | Tak |  |  |
| 3 | Moc promiennika min. 450 W | Tak |  |  |
| 4 | Regulacja temperatury ręczna i automatyczna | Tak |  |  |
| 5 | Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 st.C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C lub 34,5° – 37.5° C ze skokiem co 0,1° C | Tak |  |  |
| 6 | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 7 | Łóżeczko z materacem piankowym nie podgrzewanym | Tak |  |  |
| 8 | Przechył łóżeczka regulowany płynnie, w zakresie min. +/- 10 st. do pozycji Trendelenburga | Tak |  |  |
| 9 | Ścianki boczne z czterech lub trzech stron łóżeczka: a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV b) odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych c) odchylane o kąt 180º d) szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi) e) każda ścianka oddzielnie odchylana i wyjmowana f) zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek | Tak |  |  |
| 10 | Podstawa jezdna inkubatora z blokadą min 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne | Tak |  |  |
| 11 | Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych | Tak |  |  |
| 12 | Ssak tlenowy inżektorowy lub podciśnieniowy z regulacją podciśnienia i pomiarem w zakresie min. 0- 20 Kpa , pojemnik na wydzielinę wielorazowy. | Tak |  |  |
| 13 | Komunikaty o ustawieniach i alarmach | Tak |  |  |
| 14 | Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania | Podać | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 15 | Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury. | Podać | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 16 | Wyświetlacz temperatury Komunikaty o błędach i awariach | Tak |  |  |
| 17 | Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu . Możliwość zakupu uchwytów do różnych urządzeń. | Podać | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 18 | Półka na dodatkowe wyposażenie | Tak |  |  |
| 19 | Szafka z min dwoma szufladami | Tak |  |  |
| 20 | Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 20 W lub światło LED regulowane w zakresie 500-2500 luxów | Tak |  |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych min. : 1min, 5min, 10min sygnalizacja optyczna i akustyczna | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość zamontowania diodowej lampy do fototerapii bilirubinowej | Tak |  |  |
| 23 | Panel sterujący z obsługą funkcji w języku polskim lub graficznie | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                        Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 5                                                                 				    Insuflator CO2

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Pracownia Endoskopowa, ul. Nowe Ogrody | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) ze wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego systemami endoskopowymi firmy Pentax (m. in. seria 70k, 70FK2, 90k, 90FK2, 90i, i10) | Tak |  |  |
| 2 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | Tak |  |  |
| 3 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) z systemami endoskopowymi firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawów endoskopowych firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący wartość aktualnie podawanego do endoskopu ciśnienia (wartość wyrażona w kPa) | Tak |  |  |
| 6 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualne natężenie przepływu gazu na wyjściu z insuflatora (wartość wyrażona w l/min) | Tak |  |  |
| 7 | W zestawie adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej (standard gniazd AGA). | Tak |  |  |
| 8 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ do butli | Tak |  |  |
| 9 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | Tak |  |  |
| 10 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂: do 15 min. do 30 min. | Tak |  |  |
| 11 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | Tak |  |  |
| 12 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,6 MPa (po dekompresji) | Tak |  |  |
| 13 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcjiniskiego przepływu 2 l/min (± 0,3l/min) | Tak |  |  |
| 14 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3 l/min (± 0,3l/min) | Tak |  |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | Tak |  |  |
| 16 | Waga nie większa niż 5,0 kg | Tak |  |  |
| 17 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130 mm x 340 mm x 160 mm | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                           Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 6                                                          Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Diagnostyki Obrazowej, al. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. Aparat RTG |
|  | Urządzenie w pełni cyfrowe, fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niewystawowe | Tak |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
|  | Maksymalny pobór mocy [W] oferowanego zestawu | Podać |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokiego napięcia min. 50-100 kV | Tak, podać oferowany zakres |  |  |
|  | Zakres regulacji obciążenia prądowo-czasowego ekspozycji min 0,3 - 25 mAs | Tak, podać |  |  |
|  | Wielkość ogniska max 1,2 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU | Tak, podać |  |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka Min. 1000 kHU | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalna prędkość chłodzenia 350 HU/s | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny zakres ustawienia wysokości lampy (dolnej części obudowy kolimatora) od podłogi: 400-1800 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna szerokość aparatu: 620 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna długość aparatu (ze złożonym ramieniem do pozycji transportowej): 800 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna wysokość aparatu złożonego do transportu: 1600 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Maksymalna waga całkowita oferowanego aparatu gotowego do przeprowadzenia badania (wraz z akumulatorami) bez wbudowanego zespołu napędowego: 100 kg Dopuszcza się oferowanie aparatu, którego waga przekracza 100 kg, wymagane jest w takim przypadku wyposażenie urządzenia w zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się z prędkością min. 5 km/h na odległość min. 1 km (przy pełnych akumulatorach) oraz możliwością pokonywania wzniesień min. 5o . Maksymalna waga aparatu z systemem jezdnym: 550 kg | Tak, podać | ≤ 100 kg -20pkt > 100 kg – 0 pkt |  |
|  | Możliwość jazdy w przód i tył | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres obrotu kolimatora: +90o do -180o | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny zakres obrotu lampy rtg wokół osi prostopadłej do osi stanowiącej przedłużenie ramienia lampy, przechodzącej przez koniec ramienia lampy RTG +/- 15o | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie poziomej: 0-950 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie pionowej: 350-2000 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny zakres obrotu lampy RTG względem osi stanowiącej przedłużenie ramienia lampy RTG: +/ 160o | Tak, podać |  |  |
|  | Minimalny zasięg ramienia z lampą (liczony od najdalej wysuniętej części obudowy aparatu od użytkownika, nie uwzględniając podstawy jezdnej aparatu z kołami przednimi, gdy jej wysokość wynosi maksymalnie 150 mm oraz umożliwa swobodny wjazd pod łóżko pacjenta typu m.in. Stiegelmayer Novera 3A, do bliższej użytkownikowi ściany obudowy lampy RTG): 1200 mm | Tak, podać |  |  |
|  | Wszelkie przewody, w tym przewody łączące lampę RTG z generatorem ukryte wewnątrz obudowy (bez uwzględniania ewentualnie oferowanego przewodowego włącznika ekspozycji oraz przewodów do monitora sterującego w zakresie umożliwiającym ruchomość monitora). Dotyczy także zewnętrznych przewodów w osłonach i maskownicach. | Tak |  |  |
|  | Przewodowy lub bezprzewodowy włącznik ekspozycji | Tak, podać oferowany sposób podłączenia |  |  |
|  | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy | Tak |  |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja danych z oferowanego detektora do aparatu | Tak |  |  |
|  | Kieszeń transportowa umożliwiająca ciągłe ładowanie oferowanego detektora | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy w tym wykonania ekspozycji zdjęciowej poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. Minimalny gwarantowany czas pracy aparatu na wbudowanych akumulatorach: 10 godzin (do 50 ekspozycji) | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie w hamulec uniemożliwiający przemieszczanie aparatu w trakcie badania | Tak |  |  |
| II. Konsola technika |
|  | Konsola zintegrowana z oferowanym aparatem | Tak |  |  |
|  | Monitor sterujący (menu) oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 15”, wbudowany w aparat RTG, panel dotykowy, pochylany, prezentacja wszystkich bieżących nastaw kV, mA, mAs | Tak, podać wielkość przekątnej ekranu |  |  |
|  | Interfejs aparatu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Programy anatomiczne oraz oprogramowanie ogólne dla dorosłych, a także pediatryczne umożliwiające dobranie obróbki obrazowej w zależności od grupy wiekowej. | Tak |  |  |
|  | Powiększanie obrazu (zoom) | Tak |  |  |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie znaczników | Tak |  |  |
|  | Inne funkcje obróbki obrazów: blendowanie (czarne maskowanie tła), zmiana zaczernienia i kontrastu, kolimacja prostokątna, pomiar odległości i kątów, nanoszenie adnotacji | Tak |  |  |
|  | Zarządzanie bazą pacjentów i badań: możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku, a także modyfikacji danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika | Tak |  |  |
|  | Liczba obrazów zapamiętywanych na dysku twardym aparatu (w pełnej matrycy): min. 3000 obrazów 43x43 oraz min. 7500 obrazów 24x30 | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe | Tak |  |  |
|  | W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |
| III. Detektor cyfrowy 350 x 430 mm |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | Tak |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak |  |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65 % | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela max. 150 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora min.6 MPix | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 34 cm x 42 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 1428 cm2 | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu oferowanego aparatu RTG | Tak |  |  |
|  | Waga panelu detektora wraz z baterią ≤ 4 kg | Tak, podać | ≤ 3,1 kg – 10pkt > 3,1 kg – 0pkt |  |
|  | Odporny na zalania oraz upadki, minimalny współczynnik stopnia ochrony: IPX6, Detektor odporny na upadki z wysokości 1,5 m | Tak, podać współczynnik IP |  |  |
|  | Maksymalna grubość detektora: 20 mm | Tak, podać | ≤ 15 mm -10pkt > 15 mm – 0 pkt |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory, które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% - łądowarka dołączona do oferowanego zestawu. | Tak |  |  |
|  | Minimalny gwarantowany czas pracy na w pełni naładowanych akumulatorach: 10 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim min. 140 kg | Tak, podać | ≥ 150 kg – 10pkt < 150 kg – 0pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim min. 80 kg | Tak, podać | ≥ 100kg – 10pkt < 100kg – 0pkt |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |  |
|  | Detektor przystosowany do pracy ciągłej w trybie bezprzewodowym | Tak |  |  |
| IV. Detektor cyfrowy 240 x 300 mm |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | Tak |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak |  |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65 % | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela max. 150 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora Min.6 MPix | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 23 cm x 29 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 667 cm2 | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu oferowanego aparatu RTG | Tak |  |  |
|  | Waga panelu detektora wraz z baterią ≤ 2,5 kg | Tak, podać | ≤ 2 kg – 10pkt > 2 kg – 0pkt |  |
|  | Maksymalna grubość detektora: 20 mm | Tak, podać | ≤ 15 mm -10pkt > 15 mm – 0 pkt |  |
|  | Odporny na zalania oraz upadki, minimalny współczynnik stopnia ochrony: IPX6. Detektor odporny na upadki z wysokości 1,5 m | Tak, podać współczynnik IP |  |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory, które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% - łądowarka dołączona do oferowanego zestawu. | Tak |  |  |
|  | Minimalny gwarantowany czas pracy na w pełni naładowanych akumulatorach: 10 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim min. 140 kg | Tak, podać | ≥ 150 kg – 10pkt < 150 kg – 0pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim min. 80 kg | Tak, podać | ≥ 100kg – 10pkt < 100kg – 0pkt |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |  |
|  | Detektor przystosowany do pracy ciągłej w trybie bezprzewodowym | Tak |  |  |
| V. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: |
|  | Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: aparat mobilny z kołpakiem wyposażonym w wymienne filtry z funkcją ustawienia odległości SID informujących technika o uzyskaniu wymaganej odległości ognisko lampy – detektor miernik dawki pochłoniętej DAP konsola technika umożliwia zmianę danych pacjenta po ekspozycji (np. w przypadku pomyłki) oraz możliwość otwarcia zamkniętego badania i dodania nowego obrazu z dodatkowej ekspozycji oprogramowanie stacji technika wyświetlającej wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: kaseta zidentyfikowana, obraz wydrukowany, obraz zarchiwizowany, badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością nanoszenia adnotacji – minimum predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok) oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością powiększania wybranego fragmentu obrazu, lupa i płynnego obrotu obrazu funkcjonalność na stacji technika tj blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe – automatyczne i ręczne z możliwością zmiany powierzchni funkcjonalność na stacji technika tj funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych funkcjonalność na stacji technika tj możliwość prowadzenia statystyk dotyczących ilości ogólnej, rodzajów, powodów odrzucenia, techników wykonujących badanie funkcjonalność na stacji technika tj usuwania obrazu kratki | Tak |  |  |
|  | Wszystkie komponenty oferowanego zestawu, m.in. aparat RTG, lampa RTG, czy detektory, wyprodukowane i dostarczane przez jednego producenta | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 7 						          Aparat echokardiograficzny klasy premium

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy i instalacji | Oddział Kardiologii, Al. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I | Konstrukcja |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy model wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2013 r z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |  |
| 1.2 | Platforma modułowa z możliwością rozbudowy o nowe funkcje | Tak |  |  |
| 1.3 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |  |
| 1.4 | Maksymalna dynamika systemu min. 180dB | Tak | 180 db – 290 db – 0 pkt powyżej 290 db – 2 pkt |  |
| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 10 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |
| 1.6 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 do 15 MHz | Tak | 1-15 MHz – 0 pkt 1-20 MHz – 1 pkt |  |
| 1.7 | Maksymalna głębokość skanowania min. 32 cm | Tak |  |  |
| 1.8 | Aparat mobilny o max. wadze 130 kg | Tak | Od 130 kg do 120 kg – 0 pkt Poniżej 120 kg – 1 pkt |  |
| 1.9 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, panel sterujący regulowany w 3 płaszczyznach, regulacja góra-dół min. 20cm | Tak |  |  |
| 1.10 | Ilość gniazd głowic obrazowych min. 4 oraz gniazdo do głowicy „ślepego” Dopplera ciągłego | Tak |  |  |
| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 1.12 | Monitor cyfrowy LCD lub OLED | Tak, podać | LCD – 0 pkt OLED – 4 pkt |  |
| 1.13 | Wielkość monitora min. 20” | Tak |  |  |
| 1.14 | Rozdzielczośc monitora min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |  |
| 1.15 | Ilość portów USB wbudowanych w aparat pozwalających na zapis/eksport danych w formatach DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak |  |  |
| 1.16 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak |  |  |
| 1.18 | Klawiatura alfanumeryczna chowana pod pulpit | Tak |  |  |
| 1.19 | Moduł EKG z zestawem kabli | Tak |  |  |
| 1.20 | Na monitorze i/lub na panelu sterowania wyświetlanie co najmniej następujących informacji: - typ i zakres pracy głowicy, - głębokości obrazowania, - danych pacjenta i szpitala - w zależności od trybu obrazowania poziom wzmocnienia, poziom wzmocnienia koloru, aktywnej aplikacji klinicznej, MI, skali szarości | Tak |  |  |
| 1.21 | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej | Tak | Regulacja manualna ogniska – 0 pkt Ciągła automatyczna regulacja ogniska – 1 pkt |  |
| II | Tryby obrazowania i jego prezentacja |
| 2.1 | Aparat wyposażony minimum następujące tryby obrazowania: 2D, 3D/4D, M-mode, M-mode anatomiczny, Kolor M-mode, Doppler pulsacyjny, Doppler ciągły, Doppler kolorowy, Doppler kolorowy 3D/4D, Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | Tak |  |  |
| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 obr/s | Tak | 1500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 - 3000 – 2 pkt, powyżej 3000 – 4 pkt |  |
| 2.3 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) 2D plus CF min. 180 obr/s | Tak | 180 – 220 – 0 pkt powyżej 220 – 2 pkt |  |
| 2.4 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) 3D min. 30 obr/s | Tak | 30-35 – 0 pkt, powyżej 35 – 2 pkt |  |
| 2.5 | Zoom w obrazach dynamicznych i zatrzymanych min. 8x | Tak |  |  |
| 2.6 | Regulacja wzmocnienia TGC – min. 8 stref | Tak |  |  |
| 2.7 | Regulacja wzmocnienia bocznego LGC - min. 2 strefy |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min. 2000 klatek | Tak |  |  |
| 2.9 | Rejestracja pętli obrazów w pamięci zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie do wyboru | Tak |  |  |
| 2.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D | Tak |  |  |
| 2.11 | Jednoczesna prezentacja w czasie rzeczywistym 2D i M-mode w różnych proporcjach | Tak |  |  |
| 2.12 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i 2D | Tak |  |  |
| 2.13 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i PW Doppler | Tak |  |  |
| 2.14 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i CW Doppler | Tak |  |  |
| 2.15 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |
| 2.16 | Maksymalna prędkość detekcji Dopplera PW na głębokości 12 cm dla kąta 0° w trybie duplex z 2D i triplex z 2D/CF dla oferowanej głowicy przezkladkowej („phased array”) | podać | Maksymalna – 4 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |
| 2.17 | Maksymalna prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |
| 2.18 | Wybór map kolorowego przepływu CF – min 8 | Tak |  |  |
| 2.19 | Doppler tkankowy – min odświeżenie (Frame rate) min. 500 obr/s | Tak | 500-700 – o pkt powyżej 500 – 1 pkt |  |
| 2.20 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym na głowicy matrycowej przezklatkowej i głowicy przezprzełykowej z minimum 2 niezaleznych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu | Tak | 2 płaszczyzny – 0 pkt 3 płaszczyzny – 1 pkt |  |
| 2.21 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie min.90x90 stopni | Tak | 90°x90° - 0 pkt powyżej 90°x90° - 1 pkt |  |
| 2.22 | Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej z maksymalna prędkością min. 90vps z jednego cyklu serca | Tak |  |  |
| 2.23 | Obrazowanie 3D Kolor Doppler w czasie rzeczywistym dedykowane dla kardiologii | Tak |  |  |
| 2.24 | Oprogramowanie do obróbki obrazów trójwymiarowych | Tak |  |  |
| III | Funkcje użytkowe – kardiologiczne analizy anatomiczne i czynnościowe |
| 3.1 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych i dobutaminowych (stress echo) | Tak |  |  |
| 3.2 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do obliczania powszechnie uznanych parametrów anatomicznych i funkcji serca - miedzy innymi: wielkości, powierzchnie, objętości, przepływy, stosunki przepływów, frakcje ,rzuty serca z indeksowaniem, gradienty i powierzchnie ujść zastawkowych, objętości fal zwrotnych, cisnienia i ich gradienty itp. | Tak |  |  |
| 3.3 | Specjalistyczne oprogramowanie do automatycznej oceny i analizy odkształcenia podłużnego, globalnego prezentowanego w postaci kolorowej mapy, wartości procentowych i krzywych oraz diagramu opóźnień segmentalnych - „oko byka” | Tak |  |  |
| 3.4 | Automatyczna ocena frakcji wyrzutowej lewej komory przy użyciu oprogramowania analizującego min. obraz 2D oraz opcjonalnie 3D | Tak | Jedynie obraz 2D – 0 pkt Z obrazem 3D – 2 pkt |  |
| 3.5 | Zaawansowana ilościowa analiza hemodynamiczna (objętości, frakcje itp.) funkcji serca z obrazowania 3D z rekonstrukcją trójwymiarowego kształtu jam oraz oceną geometrii skurczu | Tak |  |  |
| 3.6 | Pakiet do badań kontrastowych LVO z niskim MI |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| IV | Archiwizacja |
| 4.1 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.2 | Wewnetrzny twardy dysk o pojemnosci min. 500GB | Tak | 500-999 GB – 0 pkt powyżej 1 TB – 2 pkt |  |
| 4.3 | Nagrywarka DVD/RW do zapisu danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |
| 4.4 | Mozliwośc porównania obrazów z archiwum aparatu z obrazem „na żywo” podczas badania |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.5 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DICOM w celu wysyłania obrazów i raportów | Tak |  |  |
| 4.6 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |
| 4.7 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. | Tak |  |  |
| 4.8 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |
| 4.9 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |
| V | Głowice |
| 5.1 | Głowica sektorowa phased array z obrazowaniem harmonicznym tryby obrazowania jak wyżej (poza 3D/4D) o zakresie min. 1.5-4,5MHz | Tak | 1,5 MHz – 4,5 MHz - 0pkt 1,0 MHz -5.0 MHz - 1pkt |  |
| 5.2 | Głowica wyszczególniona w pkt. 5.1 składająca się z min 80 kryształów | Tak | 80-89 – 0 pkt powyżej 90 – 1 pkt |  |
| 5.3 | Głowica sektorowa matrycowa o zakresie min. 1.5 – 4.5 MHz, obrazowanie harmoniczne,tryby wym. Wyzej, szczególnie 3D w czasie rzeczywistym, funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 180 stopni bez obracania | Tak | 1,5 MHz - 4.5MHz 0 – pkt, 1,0 MHz -5,0 MHz - 2pkt 1.0 MHz -6.0 MHz – 3pkt , |  |
| 5.4 | Głowica wyszczególniona w pkt 5.3 składająca się z min. 2500 kryształów | Tak | 2500-2999 - 0 pkt powyżej 3000 – 2 pkt |  |
| 5.5 | Waga głowicy wyszczególnionej w pkt 5.3 i 5.4 | Podać | Najniższa – 2 pkt Kolejne proporcjonalne |  |
| 5.6 | Głowica przezprzełykowa matrycowa o zakresie min. 2MHz – 7MHz do obrazowania w trybach jak wyżej miedzy innymi 3D, funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 180 stopni bez obracania,, obrazowanie harmoniczne | Tak | 2 – 7 MHz – 0 pkt 3 – 8 MHz – 1 pkt 2 – 8 MHz – 3 pkt |  |
| 5.7 | Głowica wyszczególniona w pkt 5.6 składająca się z min. 2500 kryształów | Tak | 2500-2999 - 0 pkt powyżej 3000 – 2 pkt |  |
| VI | Pozostałe wymagania |
| 6.1 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 12 m-cy | Tak, podać |  |  |
| 6.2 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. | Tak |  |  |
| 6.3 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                 Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 8 						Materacyk do ogrzewania noworodka

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Położniczo-Ginekologiczny, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wodoodporna płyta grzewcza lub materacyk grzewczy ze zintegrowaną warstwą przeciwodleżynową - min. wymiar 580x250 mm - długość kabla min. 1,2 m - materiał pokrowca PCV lub poliuretan | Tak |  |
| 2 | Panel sterujący: - zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 ( 220 – 240 VAC) V 50 Hz - ustawienia temperatury w zakresie 30-39 st. C ze skokiem co 0,1 st. C lub min. w dwóch zakresach : 25-35 st.C w podziałce co 0,5 st.C , oraz 35 st C-38st C w podziałce co 0,1 st C - alarm wysokiej temperatury przy tem. wody 39,5 +/-0,5 st. przy materacyku żelowym 40,0 +/- 1stC - przeznaczony do pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
| 3 | Materacyk żelowy lub w pokryciu z materiału poliuretanowego z wbudowaną warstwą pianki przeciwodleżynowej – okres trwałości min. 36 m-cy | Tak |  |
| 4 | Gniazdko bawełniane z kołnierzem protekcyjnym o wymiarach min. 650x 350 x 20 mm – 2szt/materac | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                 Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 9							Lampa do fototerapii kocykowa

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Położniczo-Ginekologiczny, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa do leczenia żółtaczki fizjologicznej u niemowląt, które nie wymagają intensywnej terapii w inkubatorze, - umożliwiająca przebywanie dziecka cały czas z matką, - przystosowana do umieszczenia w łóżeczku dziecka | Tak |  |
| 2 | Świetlówka terapeutyczna lub niebieskie diody LED o długości fali świetlnej 420-480 nm (+/- 70 nm) i żywotności min. 1500 godz. umieszczona w panelu do naświetlania dziecka od dołu. | Tak |  |
| 3 | Wbudowany cyfrowy licznik czasu naświetlania pacjenta | Tak |  |
| 4 | Wbudowany cyfrowy licznik czasu pracy lampy umożliwiający kontrolę efektywności świetlówek lub diod LED | Tak |  |
| 5 | Lampa wyposażona w niezbędne części eksploatacyjne, min.: Kombinezony wielorazowego użytku do fototerapii min. 2 szt./lampę lub pokrowce do lampy min. 50 szt./lampę Przezroczysta i wytrzymała folia zapewniająca komfort w czasie terapii – 1 szt./lampę | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)