## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1 do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 1
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	System elektroanatomiczny 3D współpracujący z dowolnym cewnikiem ablacyjnym	miesiąc dzierżawy	36					x
2	Elektroda diagnostyczna 10-cio polowa, do zatoki wieńcowej, sterowalna	szt.	300					5
2.1	Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod	szt.	30					2
3	Elektroda diagnostyczna 4 polowa o stałej krzywiźnie	szt.	750					10
3.1	Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod	szt.	45					3
4	Elektroda ablacyjna chłodzona z pomiarem siły nacisku	szt.	45					3
4.1	Kabel połączeniowy z ablatorem Stockert do ww. elektrod	szt.	6					2
5	Elektroda ablacyjna chłodzona z elastyczną końcówką ablującą	szt.	75					4
5.1	Kabel połączeniowy z ablatorem Stockert do ww. elektrod	szt.	15					3
6	Elektrody do mapowania żył płucnych do wyboru 10- lub 20-biegunowe, 15-25mm, średnica stała i regulowana do wyboru, z czujnikiem pola EM współpracujące z ww. systemem 3D	szt.	90					4
6.1	Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod	szt.	9					2
7	Elektroda referencyjna powierzchniowa do ww. systemu 3D	szt.	150					5
8	Zestaw do punkcji transseptalnej	szt.	750					10
9	Koszulka stabilizująca o stałej krzywiźnie z zastawką hemostatyczną, portem bocznym i kranikiem trójdrożnym, średnice i kształty do wyboru w tym średnica 8,5F, w zestawie z poszerzadłem i prowadnikiem	szt.	45					5
10	Koszulka transseptalna o zmiennej krzywiźnie z zastawką hemostatyczną, portem bocznym i kranikiem trójdrożnym, różne krzywizny do wyboru, w tym koszulki dedykowane do dostępu epikardialnego, w zestawie z poszerzadłem i prowadnikiem	szt.	75					5
11	Elektroda ablacyjna chłodzona z pomiarem siły nacisku współpracująca z ww. systemem 3D lub elektroda ablacyjna chłodzona z czujnikiem położenia przestrzennego współpracująca z ww. systemem 3D	szt.	150					5
11.1	Kabel połączeniowy do ww. elektrody	szt.	9					2
12	Do wyboru: dreny do pompy chłodzącej elektrody ablacyjne, dreny do pompy Cool Flow będącej na wyposażeniu Zamawiającego lub pompy współpracującej z ww. systemem 3D	szt.	300					10
13	Przełącznik sygnału DVI 4-portowy, cztery wejścia i jedno wyjście	szt.	2					x
14	Ramię do montażu monitora, przegubowe ze sprężynami, uniwersalne elementy do montażu: zacisk na brzeg biurka, stopka do montażu trwałego przez otwór w biurku; obciążenie min. 8kg, regulacja w pionie i poziomie - podnoszenie i opuszczanie, obrót i przybliżenie	szt.	1					x
15	Monitor do pomiaru temperatury w przełyku	szt.	1					x
16	Cewnik do pomiaru temperatury w przełyku	szt.	30					2
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie	Podać
	Sprzęt nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2012	tak
	Wizualizacja i współpraca z dowolnym cewnikiem ablacyjnym i diagnostycznym	tak		x
	Jednoczesna wizualizacja min. 128 elektrod	tak
	Możliwość mapowania bezkontaktowego	tak		x
	Możliwość współpracy z ablatorem Stockert i Atakr II będących na wyposażeniu Zamawiającego	tak		x
	Stacja robocza z monitorem	tak		x
	PC z procesorem co najmniej 4-rdzeniowym, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Linux: standard obsługi wejścia/wyjścia PCI Express Graphics i nagrywarka DVD/CD	tak		x
	Pamięć główna min. 4GB	tak
	Dysk twardy min. 1TB	tak
	Monitor LCD zdalny, ze stojakiem: min. 24-calowy High Definition z płaskim ekranem (panoramiczny), rozdzielczość min. 1920x1200, proporcaj min. 16:9	tak
	Komplet połączeniowy umożliwiający współpracę z systemem elektrofizjologicznym Ep Tracer będącym na wyposażeniu Zamawiającego	tak		x
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 8	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Skład zestawu:
	1. Igła do punkcji transseptalnej, co najmniej dwie długości (71cm i 89cm) i dwie krzywizny do wyboru Zamawiającego	tak
	2. Koszulka transseptalna zbrojona o długości użytkowania 60-81cm, cieniująca końcówka z otworami bocznymi, co najmniej 5 różnych krzywizn, średnice: 8F, 8,5F, 10F do wyboru Zamawiającego	tak
	3. Poszerzadło do koszulki transseptalnej kompatybilne z ww. koszulką	tak
	4. Prowadnik kompatybilny z ww. poszerzadłem	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 13	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Rozdzielczość sygnału 1900x1200	tak
	Kompatybilne z DVI cyfrowym i analogowym	tak
	Detekcja włączenia źródła sygnału, jeżeli jedno ze źródeł zostaje wyłączone urządzenie przełącza się automatycznie na następne dostępne źródło sygnału Video	tak
	Rozmiar nie większy niż 21cm x 9cm x 6cm	tak
	Metalowa obudowa	tak
	Możliwość ustawiania urządzeń jeden na drugim	tak
	Sterowanie (przyciski) tylko z przodu urządzenia	tak
	Wszystkie porty z tyłu urządzenia	tak
	Zużycie prądu nie więcej niż 5W	tak
	Możliwość sterowania dedykowanym pilotem IR	tak
	Trzy kable DVI (męski/męski) o długości 1m	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 15	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Pomiar w trzech kanałach z dokładnością do 0,5°C	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 16	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Rozmiar 7F	tak
	Trzy punkty pomiaru temperatury	tak

	1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia ablatora oraz pompy chłodzącej elektrody, współpracujące z ww. systemem 3D.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 2
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Dzierżawa systemu elektrofizjologicznego 3D umożliwiający bardzo precyzyjną lokalizację elektrody ablacyjnej na podstawie pola elektromagnetycznego, wraz z serwisem	miesiąc dzierżawy	36					x
2	Elektrody do mapowania żył płucnych do wyboru 10- lub 20-biegunowe, 15-25mm, średnica stała i regulowana do wyboru z funkcją lokalizacji przestrzennej na podstawie czujników pola elektromagnetycznego współpracujące z systemem Carto 3	szt.	210					6
2.1	Kabel połączeniowy z systemem Carto 3 do ww. elektrod	szt.	9					3
2.2	Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod	szt.	9					1
3	Dreny do pompy chłodzącej elektrody ablacyjne kompatybilne z pompą Cool Flow będącej na wyposażeniu Zamawiającego	szt.	450					10
4	Elektrody referencyjne powierzchniowe do ww. systemu 3D	szt.	270					10
5	Elektrody ablacyjne przepływowe dwukierunkowe, dwie różne krzywizny w jednym cewniku do wyboru (D-D, D-F, F-F, F-J, J-J), wyposażone w czujnik położenia względem pola elektromagnetycznego umożliwiające dokładne mapowanie z użyciem systemu 3D, z czujnikiem siły nacisku	szt.	150					6
5.1	Kabel łączący z systemem 3D	szt.	24					3
6	Elektroda diagnostyczna 10-cio polowa do zatoki wieńcowej, sterowalna, z funkcją automatycznej identyfikacji w systemie Carto 3	szt.	300					8
6.1	Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod	szt.	9					2
6.2	Kabel połączeniowy z systemem Carto 3 do ww. elektrod	szt.	9					2
7	Elektrody ablacyjne przepływowe dwukierunkowe, dwie różne krzywizny do wyboru (D-D, D-F, F-F, F-J, J-J)	szt.	90					3
7.1	Kabel połączeniowy z ablatorem Stockert do ww. elektrod	szt.	9					2
7.2	Kabel połączeniowy z ablatorem Amper do ww. elektrod	szt.	15					2
8	Elektroda mapująca 22 punktowa do gęstego mapowania współpracująca z systemem Carto 3	szt.	15					1
9	Czepki ochronne przeciwradiacyjne	szt.	4					x
10	Splitter DVI 2-portowy, jedno wejście, dwa wyjścia	szt.	2					x
11	Rozdzielacz sygnału DVI 4-portowy, cztery wejścia, jedno wyjście	szt.	1					x
12	Rozdzielacz sygnału DVI 4-portowy, jedno wejście, cztery wyjścia	szt.	1					x
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Serwis obejmuje: / - roczny przegląd serwisowy / - koszty naprawy / - wymiana części - wymiana kabli komunikujących system, komputer, monitory, generator i pompę / - 90 – dniowa gwarancja na części zamienne / - koszty związane z dojazdem, pobytem i pracą serwisanta / - nieodpłatne urządzenie zastępcze na czas naprawy / - nieodpłatna aktualizacja oprogramowania.
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 11	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Rozdzielczość sygnału 1900x1200	tak
	Kompatybilne z DVI cyfrowym i analogowym	tak
	Detekcja włączenia źródła sygnału, jeżeli jedno ze źródeł zostaje wyłączone urządzenie przełącza się automatycznie na następne dostępne źródło sygnały Video	tak
	Rozmiar nie większy niż 21cm x 9cm x 6cm	tak
	Metalowa obudowa	tak
	Możliwość ustawiania urządzeń jeden na drugim	tak
	Sterowanie (przyciski) tylko z przodu urządzenia	tak
	Wszystkie porty z tyłu urządzenia	tak
	Zużycie prądu nie więcej niż 5W	tak
	Możliwość sterowania dedykowanym pilotem IR	tak
	Trzy kable DVI (męski/męski) o długości 1m	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 12	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Rozdzielczość sygnału 1900x1200	tak
	Kompatybilne z DVI cyfrowym i analogowym	tak
	Obsługa DDC2B	tak
	Rozmiar nie większy niż 21cm x 9cm x 6cm	tak
	Metalowa obudowa	tak
	Możliwość ustawiania urządzeń jeden na drugim	tak
	Zużycie prądu nie więcej niż 4W	tak
	Wszystkie porty z tyłu urządzenia	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1 do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 3
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Introducery naczyniowe z zastawką hemostatyczną, z portem bocznym i kranikiem trójdrożnym, port boczny mocowany mechanicznie – nie klejony, długość użytkowa przynajmniej 11cm, dostępne rozmiary 4-11F (w tym 6,5F i 8,5F), w zestawie poszerzadło i prowadnik; rozmiar introducera kodowany kolorem	szt.	2250					10
				RAZEM	0,00

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 4
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kriokonsola do wykonywania zabiegów krioablacji endokardialnych (współpracująca z cewnikami punktowymi oraz cewnikami balonowymi do krioablacji żył płucnych)	miesiąc dzierżawy	36					x
2	Cewniki balonowe do krioablacji w obrębie ujść żył płucnych	szt.	120					5
2.1	Elektryczny przewód połączeniowy do cewnika balonowego	szt.	120					5
2.2	Gazowy przewód połączeniowy do cewnika balonowego	szt.	120					5
3	Koszulki sterowalne 12F	szt.	120					5
4	Cewnik do mapowania ujść żył płucnych wprowadzany przez światło kriobalonu	szt.	120					5
4.1	Kable połączeniowe do systemu Ep Tracer do ww. cewników	szt.	21					3
5	Cewnik do krioablacji punktowej	szt.	30					2
5.1	Elektryczny przewód połączeniowy do ww. cewnika	szt.	30					2
5.2	Gazowy przewód połączeniowy do ww. cewnika	szt.	30					2
				RAZEM	0,00

	Wymagania Zamawiającego:
	1. Dzierżawa na okres 36 miesięcy – minimum 30 sesji 2-3 dniowych
	2. Z każdorazowym dostarczeniem kriokonsoli Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany dwóch butli napełnionych ciekłym podtlenkiem azotu.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1 do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 5
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Elektroda do echografii wewnątrzsercowej	szt.	15					2
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Średnica 8F	tak
	Współpracująca z echokardiografem GE Vivid Q będącym na wyposażeniu Zamawiającego	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załacznik nr 1 do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 6
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Elektrody diagnostyczne 4-polowe, niesterowalne, różne rodzaje krzywizn końcówek cewnika do wyboru w tym krzywizny: Josephson, Cournand; różne odległości biegunów od wyboru: 5mm oraz 2-5-2mm; elektrody z wypukłymi pierścieniami wykonane z platyny	szt.	150					5
1.1	Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod	szt.	15					2
2	Elektrody diagnostyczne 10-polowe, niesterowalne, różne rodzaje krzywizn końcówek cewnika do wyboru w tym krzywizny: Josephson, Cournand; różne odległości biegunów od wyboru: 5mm oraz 2-5-2mm; dostępne elektrody z wypukłymi pierścieniami wykonane z platyny	szt.	90					5
2.1	Kabel połączeniowy z systemem Ep Tracer do ww. elektrod	szt.	3					1
3	Elektroda ablacyjna przepływowa jednopłaszczyznowa, końcówka złota, ilość otworów 12 rozmieszczona w trzech rzędach, do wyboru co najmniej 5 różnych krzywizn; również dostępność cewnika dedykowanego do ablacji w obrębie cieśni trójdzielno-żylnej o długości 95cm i zwiększonej stabilności cewnika	szt.	30					3
3.1	Kabel połączeniowy z ablatorem Atakr do ww. elektrod	szt.	6					1
3.2	Kabel połączeniowy z ablatorem Stockert do ww. elektrod	szt.	6					1
3.3	Kabel połączeniowy z ablatorem Amper do ww. elektrod	szt.	6					1
				RAZEM	0,00

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1 do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 7
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Elektroda ablacyjna	szt.	120					5
1.1	Kabel połączeniowy elektrody ablacyjnej Blazer z ablatorem Amper	szt.	12					2
1.2	Łączniki do generatora Stockert do ww. elektrod	szt.	12					2
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Długość co najmniej 110cm	tak
	Średnica cewnika 7F	tak
	Elektroda dwukierunkowa	tak
	Minimum dwa stopnie sztywności cewnika	tak
	Minimum trzy krzywizny, w tym asymetryczna	tak
	Końcówka 4mm, 8mm, 10mm do wyboru Zamawiającego	tak
	Dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na końcówce elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni trójdzielno-żylnej	tak
	Elektroda o co najmniej dwóch różnych długościach strefy przejścia pomiędzy roboczą częścią krzywizny a trzonem elektrody	tak
	Współpraca z generatorem Amper i Stockert	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1 do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 8
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Wszczepialny stymulator serca DDDR z programatorem poszukującym aktywnie własnego rytmu komór	szt.	510					10
2	Wszczepialny stymulator serca SSIR	szt.	150					8
3	Elektrody bipolarne sterydowe	szt.	1170					10
4	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	1170					x
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Funkcja adaptowanej częstości z sensorem ruchu	tak
	Automatyczny pomiar baterii (bez konieczności sprawdzania w EKG zewnętrznym z powierzchni ciała pacjenta częstości magnetycznej) z określeniem stanu baterii i jej impedancji	tak
	Pomiar oporności elektrod wraz z trendem oporności z ostatnich co najmniej 6 miesięcy	tak
	Histereza częstości	tak
	Statystyka min. % stymulacji w danym czasie	tak
	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsów w komorze do progu stymulacji - autocapture	tak
	Elektrody bipolarne sterydowe wkrętowe i bierne do wyboru z końcówką IS-1, odporne na MRI	tak
	Ważność sterylizacji - min. 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym	tak
	Czas trwałości - min. 6 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym od osiągnięcia ERI	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia kabli do analizatora śródoperacyjnego w ilości 1/10 urządzeń.
	2. Wykonawca zobowiązuje się do dołączeniajednej sztuki papierudo programatora do każdego zakupionego stymulatora.
	3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu cztery programatory z ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 9
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Stymulator resynchronizujący CRT-P	szt.	30					3
2	Elektroda LV	szt.	45					3
3	Elektrody przedsionkowe i komorowe	szt.	60					6
4	Zestaw do wprowadzania elektrody przez zatokę wieńcową	szt.	30					3
5	Balon do wenografii zatoki wieńcowej	szt.	30					3
6	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	90					9
7	Prowadniki o średnicy 0,014" hydrofilne	szt.	45					3
8	Subselector	szt.	12					2
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Funkcja adaptowanej częstości z sensorem ruchu	tak
	Automatyczny pomiar baterii (bez konieczności sprawdzania w EKG zewnętrznym z powierzchni ciała pacjenta częstości magnetycznej) z określeniem stanu baterii i jej impedancji	tak
	Pomiar oporności elektrod wraz z trendem oporności z ostatnich co najmniej 6 miesięcy	tak
	Histereza AV negatywna albo inny program promujący stymulację BiV	tak
	Statystyka min. trend częstości i % stymulacji w danym czasie	tak
	Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsów w komorze do progu stymulacji - autocapture	tak
	Elektrody bipolarne sterydowe wkrętowe i bierne do wyboru Zamawiającego o długości 52-65cm	tak
	Elektrody lewokomorowe sterydowe bipolarne z możliwością wprowadzenia na prowadniku (OTW) do wyboru Zamawiającego	tak
	Możliwość wykonania programowej stymulacji przedsionka lub komory - stymulacja burst i programowana min. 3 dodatkowe	tak
	Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z możliwością wykonania wenografii, min. 3 rodzaje cewników o różnych krzywiznach do wyboru Zamawiającego	tak
	Ważność sterylizacji - min. 12 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym	tak
	Czas trwałości - min. 6 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym od osiągnięcia ERI	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zobowiązuje się do dołączeniajednej sztuki papierudo programatora do każdego zakupionego stymulatora.
	2. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatoryz ich bieżącą aktualizacją, w tym jeden z analizatorem śródoperacyjnym.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 10
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD-VR o energii dostarczonej min. 35J	szt.	180					5
2	Elektroda defibrylacyjna	szt.	180					5
3	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	180					5
4	Śrubokręt do przykręcania śrubek w gniazdkach IS-1 i DF-1 w stymulatorach, jałowy	szt.	60					x
5	Zaślepka silikonowa IS-1, jałowa	szt.	30					x
6	Zaślepka silikonowa DF-1, jałowa	szt.	30					x
7	Silikonowe kapturki do założenia na końcówkę elektrody, do końcówki IS-1, jałowe	szt.	15					x
8	Plastikowe pokrętła do wkręcania elektrod o aktywnej fiksacji, pasujące do elektrod IS-1, jałowe	szt.	60					x
9	Prowadniki metalowe do elektrod, kształt prosty, długość 52-88cm, jałowe	szt.	60					x
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Żywotność urządzenia min. 7 lat	tak
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Energia dostarczona min. 35J	tak
	Standard DF-1 i DF-4 do wyboru Zamawiającego	tak
	Możliwość zaprogramowania min. 2 okien (zakresów) detekcji VT/VF	tak
	Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca	tak
	Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Dostępne tryby stałej stymulacji VVI i VVIR	tak
	Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu	tak
	Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem)	tak
	Pomiar stanu baterii i impendancji elektrod	tak
	Funkcje pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca	tak
	Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T - min. zmiana maksymalnej czułości	tak
	W zakresie detekcji VF możliwość zaprogramowania co najmniej jednej terapii stymulacji antyarytmicznej - ATP	tak
	Pierwsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 30J	tak
	Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut	tak
	Elektrody defibrylacyjne z jednym i dwoma biegunami wysokonapięciowymi aktywne sterydowe o zakresie długości min. 65-75cm i o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego	tak
	Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca	tak
	Przed dostarczeniem pierwszego wyładowania potwierdzenie trwania arytmii	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatory najnowszej generacjiz ich bieżącą aktualizacją oraz jednorazowojednej małej paczki papieruna każdy zakupiony ICD.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 11
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 11
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD-VR o energii dostarczonej min. 37J	szt.	45					3
2	Elektroda defibrylacyjna	szt.	45					3
3	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	45					3
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Żywotność urządzenia min. 7 lat	tak
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Energia dostarczona min. 37J	tak
	Standard DF-1 i DF-4 do wyboru Zamawiającego	tak
	Możliwość zaprogramowania min. 2 okien (zakresów) detekcji VT/VF	tak
	Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca	tak
	Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Dostępne tryby stałej stymulacji VVI i VVIR	tak
	Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu	tak
	Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem)	tak
	Pomiar stanu baterii i impendancji elektrod	tak
	Funkcje pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca	tak
	Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T - min. zmiana maksymalnej czułości	tak
	W zakresie detekcji VF możliwość zaprogramowania co najmniej jednej terapii stymulacji antyarytmicznej - ATP	tak
	Pierwsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 35J	tak
	Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut	tak
	Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe aktywne sterydowe o zakresie długości min. 65-75cm i o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego	tak
	Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca	tak
	Przed dostarczeniem pierwszego wyładowania potwierdzenie trwania arytmii	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatory najnowszej generacjiz ich bieżącą aktualizacją oraz jednorazowojednej małej paczki papieruna każdy zakupiony ICD.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 12
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	S-ICD całkowicie podskórny układ ICD z impulsem wysokoenergetycznym min. 80J	szt.	9					1
2	Elektroda S-ICD	szt.	9					1
3	System do wprowadzania elektorody S-ICD	szt.	9					1
4	Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD-VR o energii dostraczonej min. 35J	szt.	45					2
5	Elektroda defibrylacyjna	szt.	45					2
6	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	45					2
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1-3	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Dopuszczony do użytku w UE	tak
	Jedna elektorda podskórna	tak
	Trwała izolacja elektrody wytrzymująca resustytację krążeniowo-oddechową	tak
	Możliwość wyboru wektora detekcji	tak
	Detekcja programowana w zakresie dolnym minimalny zakres 170-200/min.	tak
	Impuls wysokoenergetyczny min. 80J	tak
	Czas ładowania nie większy niż 10 sekund	tak
	Możliwość wysłania impulsów odwrotnej polarności	tak
	Wykrywanie asystoli dłużej niż 3,5 sekundy po interwencji ICD i podjęcie stymulacji serca przy użyciu elektrody podskórnej minimum przez 30 sekund od interwencji	tak
	Możliwość zapisania w pamięci ICD epizodów arytmii	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 4-5	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Żywotność urządzenia min. 10 lat	tak
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Energia dostarczona min. 35J	tak
	Standard DF-1 i DF-4 do wyboru Zamawiającego	tak
	Możliwość zaprogramowania min. 2 okien (zakresów) detekcji VT/VF	tak
	Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca	tak
	Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Dostępne tryby stałej stymulacji VVI i VVIR	tak
	Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu	tak
	Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem)	tak
	Pomiar stanu baterii i impendancji elektrod	tak
	Funkcje pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca	tak
	Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T - min. zmiana maksymalnej czułości	tak
	W zakresie detekcji VF możliwość zaprogramowania co najmniej jednej terpaii stymulacji antyarytmicznej - ATP	tak
	Piewsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 30J	tak
	Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut	tak
	Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe aktywne sterydowe o zakresie długości min. 65-75cm i o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego	tak
	Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca	tak
	Przed dostarczeniem pierwszego wyładowania potwierdzenie trwania arytmii	tak

	1. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatory najnowszej generacjiz ich bieżącą aktualizacją oraz jednorazowojednej małej paczki papieruna każdy zakupiony ICD.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 13
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 13
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kardiowerter - defibrylator dwujamowy ICD-VR o energii dostraczonej min. 35J	szt.	30					2
2	Elektroda defibrylacyjna	szt.	30					2
3	Elektroda przedsionkowa	szt.	30					2
4	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	60					4
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Żywotność urządzenia min. 6 lat	tak
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Energia dostarczona min. 35J	tak
	Standard DF-1 i DF-4 do wyboru Zamawiającego	tak
	Możliwość zaprogramowania min. 2 okien (zakresów) detekcji VT/VF	tak
	Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca	tak
	Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu	tak
	Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem)	tak
	Pomiar stanu baterii i impendancji elektrod	tak
	Funkcje pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca	tak
	Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T - min. zmiana maksymalnej czułości	tak
	W zakresie detekcji VF możliwość zaprogramowania co najmniej jednej terpaii stymulacji antyarytmicznej - ATP	tak
	Piewsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 35J	tak
	Dostępne tryby stałej stymulacji DDD i DDDR, AAI i AAIR, VVI i VVIR	tak
	Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut	tak
	Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe aktywne sterydowe o zakresie długości min. 65-75cm i o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektroda przedsionkowa prosta o aktywnej fiksacji, sterydowa	tak
	Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca	tak
	Przed dostarczeniem pierwszego wyładowania potwierdzenie trwania arytmii	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatory najnowszej generacjiz ich bieżącą aktualizacją oraz jednorazowojednej małej paczki papieruna każdy zakupiony ICD.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 14
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 14
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kardiowerter - defibrylator dwujamowy ICD-VR o energii dostraczonej min. 37J	szt.	30					2
2	Elektroda defibrylacyjna	szt.	30					2
3	Elektroda przedsionkowa	szt.	30					2
4	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	60					4
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Żywotność urządzenia min. 6 lat	tak
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Energia dostarczona min. 37J	tak
	Standard DF-1 i DF-4 do wyboru Zamawiającego	tak
	Możliwość zaprogramowania min. 2 okien (zakresów) detekcji VT/VF	tak
	Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca	tak
	Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu	tak
	Programowalna diagnostyczna stymulacja komór (wyzwalana programatorem)	tak
	Pomiar stanu baterii i impendancji elektrod	tak
	Funkcje pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca	tak
	Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T - min. zmiana maksymalnej czułości	tak
	W zakresie detekcji VF możliwość zaprogramowania co najmniej jednej terpaii stymulacji antyarytmicznej - ATP	tak
	Piewsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 35J	tak
	Dostępne tryby stałej stymulacji DDD i DDDR, AAI i AAIR, VVI i VVIR	tak
	Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut	tak
	Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe aktywne sterydowe o zakresie długości min. 65-75cm i o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektroda przedsionkowa prosta o aktywnej fiksacji, sterydowa	tak
	Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca	tak
	Przed dostarczeniem pierwszego wyładowania potwierdzenie trwania arytmii	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatory najnowszej generacjiz ich bieżącą aktualizacją oraz jednorazowojednej małej paczki papieruna każdy zakupiony ICD.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 15
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 15
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kardiowerter - defibrylator jednojamowy ICD-VR z możliwością monitorowania zdarzeń przedsionkowych z wczesnym wykrywaniem arytmii nadkomorowych o energii wyładowania min. 35J	szt.	15					1
2	Elektroda defibrylacyjna 1-koilowa pięciopolowa	szt.	15					1
3	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	15					1
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Magazynowana energia wyładowania min. 35J	tak
	Minimalna ilość wyładow o energii max. dla okna VT-3 i VT-6	tak
	Waga <100g	tak
	Urzadzenia z aktywną obudową (jako elektrodą wyładowania)	tak
	Gniazdo DF-1noraz gniazdo IS-1 albo DF-4	tak
	Możliwość zaprogramowania min. 3 okien (zakresów) detekcji VT/VF	tak
	Przed dostarczeniem pierwszego wyładowania potwierdzenie trwania arytmii	tak
	Możliwość programowania parametrów układu detekcji potencjału serca	tak
	Programowalne sekwencje (liczba, energia i konfiguracja) wyładowań	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Dostępne tryby stałej stymulacji VVI i VVIR	tak
	Wysoka energia stymulacji po wyładowaniu	tak
	Pomiar stanu baterii i impedancji elektrod	tak
	Funkcje pomiaru progu stymulacji i pomiaru potencjału serca	tak
	Posiadanie przez urządzenie możliwości zmiany co najmniej trzech paramaterów wyczuwania w kanale komorowym	tak
	Pamięć IEGM trzy kanały zapisu min. łącznie 30 minut (przedsionek, komora i far-field)	tak
	Trendy i statystyki rytmu i stymulacji serca	tak
	Możliwość zaprogramowania jednego ATP w strefie VF	tak
	Minimum jeden typ impulsu dwufazowego	tak
	Specjalna elektroda 1-koilowa z pływającym dipolem w przedsionku lub elektroda bez dodatkowego bipola pływającego w przedsionku zapewniająca możliowość monitorowania migotania przedsionków wykorzystując sygnał z klasycznej elektrody	tak
	Termin ważności elektrod nie krótszy niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia	tak
	Zestaw do nakłucia żyły podobojczykowej w celu wprowadzenia stałej elektrody z igłą o min. zakresie grubości 7-10F	tak
	Czas ładowania kondensatora do energi 35J nie większy niż 11,0 sekund	tak
	Możliwość dokupienia urządzenia do zdalnego monitorwania pacjenta przez internet lub sieć telefonii	tak

	1. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatory najnowszej generacjiz ich bieżącą aktualizacją oraz jednorazowojednej małej paczki papieruna każdy zakupiony ICD.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 16
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 16
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący CRT-D z energią dostraczoną min. 35J	szt.	90					3
2	Elektroda LV	szt.	90					3
3	Elektroda defibrylacyjna	szt.	90					3
4	Elektroda przedsionkowa	szt.	90					3
5	Zestaw do wprowadzania elektrody przez zatokę wieńcową	szt.	90					3
6	Balon do wenografii zatoki wieńcowej	szt.	90					3
7	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	270					9
8	Prowadnik o średnicy 0,014"	szt.	120					3
9	Subselector	szt.	30					x
10	Śrubokręt do przykręcania śrubek w gniazdkach IS-1 i DF-1 w stymulatorach, jałowy	szt.	30					x
11	Zaślepka silikonowa IS-1, jałowa	szt.	30					x
12	Zaślepka silikonowa DF-1, jałowa	szt.	30					x
13	Silikonowe kapturki do założenia na końcówkę elektrody, do końcówki IS-1, jałowe	szt.	15					x
14	Plastikowe pokrętła do wkręcania elektrod o aktywnej fiksacji, pasujące do elektrod IS-1, jałowe	szt.	15					x
15	Prowadniki metalowe do elektrod, kształt prosty, długość 52-88cm, jałowe	szt.	30					x
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Żywotność urządzenia min. 5 lat	tak
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Osiągana energia wyładowania min. 35J	tak
	Minimum 25% CRT-D z możliwością stymulacji LV	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T - min. zmiana maksymalnej czułości	tak
	Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut	tak
	Dostępny algorytm różnicowania częstoskurczy nadkomorowych i komorowych na podstawie elektrogramu dwukanałowego	tak
	ATP w strefie VF	tak
	Czas ładowania kondensatorów do energii 35J poniżej 10,0 sekund	tak
	Automatyczna okresowa samokontrola stanu baterii i impedancji elektrod	tak
	Pierwsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 35J	tak
	Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z możliwością wykonania wenografii, min. trzy cewniki prowadzące o różnych krzywiznach do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektrody lewokomorowe bipolarne OTW min. 25% elektrody czteropolowe	tak
	Prowadnik o średnicy 0,014" dedykowany do elektrody LV OTW długość min. 180cm, co najmniej dwa rodzaje do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe, aktywne, sterydowe, o min. zakresie długości 65-75cm, o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektrody przedsionkowe sterydowe, aktywne, do wyboru z końcówką IS-1 i proste	tak
	Termin ważności elektrod nie krótszy niż rok od momentu dostarczenia	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zobowiązuje się do dołączeniajednej sztuki papierudo programatora do każdego zakupionego ICD.
	2. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatoryz ich bieżącą aktualizacją, w tymjeden z analizatorem śródoperacyjnym.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 17
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 17
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Kardiowerter - defibrylator resynchronizujący CRT-D z energią dostraczoną min. 37J	szt.	45					2
2	Elektroda LV	szt.	45					2
3	Elektroda defibrylacyjna	szt.	45					2
4	Elektroda przedsionkowa	szt.	45					2
5	Zestaw do wprowadzania elektrody przez zatokę wieńcową	szt.	45					2
6	Balon do wenografii zatoki wieńcowej	szt.	45					2
7	Zestaw do wprowadzania elektrody przez nakłucie żyły podobojczykowej	szt.	135					6
8	Prowadnik o średnicy 0,014"	szt.	60					2
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Żywotność urządzenia min. 5 lat	tak
	Czas ważności sterylizacji min. 12 miesięcy	tak
	Osiągana energia wyładowania min. 37J	tak
	Minimum 25% CRT-D z możliwością stymulacji LV	tak
	Programowalne sekwencje stymulacji antyarytmicznej	tak
	Posiadanie przez urządzenie co najmniej jednego systemu służącego do eliminacji oversensingu załamkiem T - min. zmiana maksymalnej czułości	tak
	Pamięć elektrogramów dwukanałowych o łącznej długości co najmniej 10 minut	tak
	Dostępny algorytm różnicowania częstoskurczy nadkomorowych i komorowych na podstawie elektrogramu dwukanałowego	tak
	ATP w strefie VF	tak
	Czas ładowania kondensatorów do energii 35J poniżej 10,0 sekund	tak
	Automatyczna okresowa samokontrola stanu baterii i impedancji elektrod	tak
	Pierwsza terapia wysokonapięciowa w kanale VF - osiągana energia wyładowania min. 35J	tak
	Zestaw do cewnikowania zatoki wieńcowej z możliwością wykonania wenografii, min. trzy cewniki prowadzące o różnych krzywiznach do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektrody lewokomorowe bipolarne OTW min. 25% elektrody czteropolowe	tak
	Prowadnik o średnicy 0,014" dedykowany do elektrody LV OTW długość min. 180cm, co najmniej dwa rodzaje do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektrody defibrylacyjne jedno- i dwukoilowe, aktywne, sterydowe, o min. zakresie długości 65-75cm, o średnicy poniżej 9F do wyboru Zamawiającego	tak
	Elektrody przedsionkowe sterydowe, aktywne, do wyboru z końcówką IS-1 i proste	tak
	Termin ważności elektrod nie krótszy niż rok od momentu dostarczenia	tak
	Minimum 50% urządzeń zgodnych z MRI full body scan - żaden z elementów układu nie ulega uszkodzeniu w trakcie MRI i zapewniona jest skuteczna stymulacja serca w trakcie badania - przynajmniej V00	tak

	1. Wykonawca zobowiązuje się do dołączeniajednej sztuki papierudo programatora do każdego zakupionego ICD.
	2. Wykonawca zapewni Zamawiającemucztery programatoryz ich bieżącą aktualizacją, w tymjeden z analizatorem śródoperacyjnym.

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 18
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 18
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Cewnik prowadzący sterowalny (koszulka do wprowadzania elektrody) wraz z zastawkę i nożykiem	szt.	6					1
2	Elektroda prosta do stałej stymulacji o aktywnej fiksacji	szt.	6					1
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 1	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Cewnik dedykowany do zakładania elektrody	tak
	Cewnik rościnalny za pomocą nożyka	tak
	Końcówka cewnika sterowalna w co najmniej jednej płaszczyźnie	tak
	Zakres średnicy wewnętrznej 5,5F - 6,0F	tak
	Wymagania i parametry Zamawiającego do poz. 2	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Pakowany indywidualnie	tak
	Sterylny	tak
	Średnica poniżej 4,2F	tak
	Elektroda bipolarna IS-1	tak
	Końcówka sterydowa	tak
	Długość mieszcząca się w zakresie min. 65-70cm	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 19
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 19
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Elektroda do defibrylacji podskórnej	szt.	6					1
2	Zestaw do tunelizacji	szt.	6					1
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Sterylny	tak
	Elektroda defibrylacyjna, jednokoilowa, podskórna	tak
	Polarność jednobiegunowa	tak
	Zakres długości 41-58cm	tak
	Dołączony zestaw do tunelizacji	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 20
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1

	PAKIET NR 20
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Pętlowy wszczepialny rejestrator arytmii	szt.	15					1
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie	Podać
	Urządzenie długotrwale monitorujące EKG, wszczepialne podskórę bez konieczności zakładania dodatkowych elektrod	tak		x
	Waga max. 20g	tak		x
	Czas pracy baterii min. 24 miesiące	tak		x
	Pacjent może aktywować samodzielnie zapis EKG	tak		x
	Jeżeli oferowany rejestrator wymaga zastosowania specjalnego systemu do implantacji, Wykonawca zobowiązuje się do zaoferowania tego systemu w cenie pakietu, podać nazwę handlową i numer katalogowy

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 21
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 21
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Elektroda lewokomorowa do implantacji przez zatokę wieńcową	szt.	45					3
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Elektroda bipolarna dedykowana do implantacji żył serca	tak
	Średnica poniżej 4,4F	tak
	Końcówka uwalniająca sterydy	tak
	Elektroda posiada końcówkę z krzywizną S	tak
	Współpracująca z prowadnikiem 0,014" (OTW)

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 22
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 22
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Bezelektrodowy stymulator serca całkowicie implantowalny do wnętrza jamy serca	szt.	30					2
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Urządzenie wraz z kompletnym zestawem do wprowadzenia	tak
	Zapewnienie szkolenia dla dwóch operatorów w placówce Zamawiającego	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 23
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 23
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Mandryn blokujący do usuwania elektrod	szt.	15					3
2	Koszulki polipropylenowe do usuwania elektrod 33/38cm, średnice: 7F, 8,5F, 10F, 11,5F, 13F do wyboru Zamawiającego	szt.	15					3
3	Zestaw do usuwania elektrod z koszulką tnącą, długość 40,6cm, średnice: 7F, 9F, 11F, 13F do wyboru Zamawiającego	szt.	6					1
4	Zestaw do usuwania elektrod przez żyłę udową	szt.	6					1
				RAZEM	0,00

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 24
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 24
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Stymulator DDD z funkcjami promującymi obecność przewodnictwa przedsionkowo-komorowego	szt.	6					1 komplet
1.1	Elektrody nasierdziowe uni-/bipolarne	szt.	12
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Tryby stymulacji: DDD(R), DDI(R), DOO, VDD(R), VVI(R), AAI(R), AAT, VVT, AOO, VOO	tak
	Czas pracy przy programie nominalnym (100% stymulacji) min. 96 miesięcy	tak
	Waga stymulatora max. 28g	tak
	Częstość stymulacji 30-170	tak
	Czułość w kanale przedsionkowym min. 0,2mV	tak
	Czułość w kanale komorowym min. 1,5mV	tak
	Amplituda w obu kanałach 0,5V - 7,5V	tak
	Szerokość impulsu w obu kanałach od 0,15ms (max. większa niż 1ms)	tak
	Okres refrakcji przedsionek - wymagane możliwości programowania poniżej 200ms i powyżej 400ms	tak
	Okres refrakcji komora - wymagane możliwości programowania poniżej 200ms i powyżej 400ms	tak
	Opóźnienie przedsionkowo-komorowe 30ms - 350ms	tak
	Przedsionkowy tryb pracy rozrusznika z zabezpieczającą stymulacją komorową w przypadku wystąpienia zaburzeń przewodzenia A-V redukujący stymulację komorową poniżej 10%	tak
	Obecność algorytmu stabilizacji rytmu komór w czasie migotania przedsionków	tak
	Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	tak
	Funkcje automatycznie badające przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz dostosowujące wartości stymulacji do zmierzonych progów	tak
	Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych	tak
	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku o komorze	tak
	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (histereza p-k)	tak
	Algorytm reagujący na gwałtowny spadek częstości serca - co najmniej dwa algorytmy aktywacji	tak
	Algorytm zachowujący regularny rytm zatokowy w obecności arytmii nadkomorowych	tak
	Elektrody nasierdziowe uni-/bipolarne o długości do 25cm, sterydowe	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 25
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 25
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Stymulator SR	szt.	6					1 komplet
1.1	Elektrody stymulacyjne nasierdziowe naszywane	szt.	6
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Tryby stymulacji: VVI(R), VVT, VOOR, VOO, AAI(R), ADI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO	tak
	Czas pracy przy programie nominalnym (100% stymulacji) min. 96 miesięcy	tak
	Waga stymulatora max. 28g	tak
	Częstość stymulacji 30-170	tak
	Czułość w kanale przedsionkowym min. 0,2mV	tak
	Czułość w kanale komorowym min. 1,5mV	tak
	Amplituda w obu kanałach 0,5V - 7,5V	tak
	Szerokość impulsu w obu kanałach od 0,15ms (max. większa niż 1ms)	tak
	Okres refrakcji przedsionek - wymagane możliwości programowania poniżej 200ms i powyżej 400ms	tak
	Okres refrakcji komora - wymagane możliwości programowania poniżej 200ms i powyżej 400ms	tak
	Granica częstości stymulacji komorowej sterowanej przedsionkami powyżej 200 ppm	tak
	Obecność algorytmu stabilizacji rytmu komór w czasie migotania przedsionków	tak
	Możliwość automatycznego przełączania polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod	tak
	Funkcje automatycznie badające przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz dostosowujące wartości stymulacji do zmierzonych progów	tak
	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe (histereza p-k)	tak
	Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku o komorze	tak
	Elektrody nasierdziowe uni-/bipolarne naszywane sterydowe	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej

## Pakiet 26
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY					Załącznik nr 1do SIWZ
	D10.251.76.M.2017

	PAKIET NR 26
Lp.	Asortyment	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostk. brutto	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa i nr katalogowy	Komis
x	x	x	x	(zł)	(zł)	x	x	x
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca	szt.	120
				RAZEM	0,00
	Wymagania i parametry Zamawiającego	Warunek graniczny	Opisać tak/nie
	Wyrób medyczny jednorazowy	tak
	Sterylny	tak
	Elektroda dwubiegunowa,	tak
	rozmiary 5F,6F do wyboru zamawiającego	tak
	długość co najmniej 100cm	tak
	rozstaw biegunów 10mm	tak
	w zestawie introducer typu „peel away”	tak

	Słownie wartość brutto.......................................................................................................					….............................................
				podpis osoby uprawnionej