Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                           Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 10                                                                        Respirator do wentylacji strumieniowej

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | szt.1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Otolaryngologii ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | 1 kanał jet | Tak |  |
| 2 | Kanał do pomiaru ciśnienia oddechowego | Tak |  |
| 3 | Moduł pomiaru EtCO2 | Tak |  |
| 4 | Dodatkowy kanał do podawania tlenu stałym strumieniem | Tak |  |
| 5 | Wbudowany w urządzenie system nawilżania i ogrzewania mieszanki oddechowej | Tak |  |
| 6 | Dotykowy panel sterujący z możliwością odłączenia od urządzenia | Tak |  |
| 7 | Wbudowany moduł kamery endoskopowej dający możliwość podłączenia głowicy kamery do urządzenia i wyświetlenia obrazu na panelu sterującym | Tak |  |
| 8 | PARAMETRY REGULOWANE | Tak |  |
| 9 | Częstotliwość cykli oddechowych kanał Jet1 min. 4 - 1600 c/min. | Tak |  |
| 10 | Stosunek czasu wdechu w cyklu min.15 - 75% | Tak |  |
| 11 | Zawartość tlenu w mieszance oddechowej min 21% - 100% | Tak |  |
| 12 | Nawilżanie 0 - 100% | Tak |  |
| 13 | Regulacja poziomu nawilżania mieszanki oddechowej, min. 8 poziomów. | Tak |  |
| 14 | Stały przepływ czystego tlenu 0 - 70 l/min. | Tak |  |
| 15 | Ciśnienie napędowe 0.1 - 3.5 bar | Tak |  |
| 16 | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI | Tak |  |
| 17 | Wykres przerwy wentylacji (krzywa ciśnień) | Tak |  |
| 19 | Objętość oddechowa | Tak |  |
| 20 | Objętość minutowa | Tak |  |
| 21 | Ciśnienie przerwy (między wydechem a wdechem) | Tak |  |
| 22 | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP | Tak |  |
| 23 | Szczytowe ciśnienie wdechowe PEEP | Tak |  |
| 24 | Średnie ciśnienie wentylacji | Tak |  |
| 25 | Poziom tlenu w mieszance oddechowej dostosowany do możliwości użycia lasera | Tak |  |
| 26 | ALARMY | Tak |  |
| 27 | Alarm poziomu PIP (szczytowe ciśnienie wdechowe) – regulowany 1 - 100 mbar | Tak |  |
| 28 | Alarm poziomu PP (ciśnienie przerwy) – regulowany 1 - 100 mbar | Tak |  |
| 29 | Alarm poziomu wody - zakłócenia w dopływie wody do nawilżacza | Tak |  |
| 30 | Alarm temperatury - temperatura poza limitem | Tak |  |
| 31 | Alarm zasilania - spadek zasilania poniżej 95V | Tak |  |
| 32 | Alarm gazów - zanik zasilania tlenem / powietrzem | Tak |  |
| 33 | Alarm stężenia O2 - stężenie O2 podwyższone lub obniżone o 5% lub więcej względem ustawionej wartości | Tak |  |
| 34 | PARAMETRY TECHNICZNE | Tak |  |
| 35 | Zasilanie elektryczne - 100 - 240 V | Tak |  |
| 36 | Zasilanie zewnętrzne tlenem - 4 - 6.5 bar | Tak |  |
| 37 | Zasilanie zewnętrzne sprężonym powietrzem - 4 - 6.5 bar | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                        Zał. nr 1B do SIWZ
Pakiet nr 11                                                                           Analizator oddechowy (Chromatograf)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | szt.1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Katedra i Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Analizator oddechowy działający w oparciu chromatografię gazową | Tak |  |
| 2 | Czułość pomiaru 1 ppm H2 / CH4; 2% CO2 | Tak |  |
| 3 | Dokładność pomiaru +/- 2-3 ppm lub 5% dla pełnego zakresu H2 / CH4; +/- 1% CO2 | Tak |  |
| 4 | Zakres pomiaru 2-150 ppm dla H2; 2-75 ppm dla CH4,; 0,1-7% dla CO2 | Tak |  |
| 5 | Objętość próbki do 20 ml | Tak |  |
| 6 | Wbudowana funkcja korekty powietrza z przestrzeni martwej według wzoru. współczynnik = stężenie pęcherzykowego co2 /stężenie co2 próbki | Tak |  |
| 7 | Funkcja automatycznej kontroli przepływu | Tak |  |
| 8 | Czas pomiaru do 1 min. | Tak |  |
| 9 | Odczyt wyniku badania z wbudowanego wyświetlacza alfanumerycznego | Tak |  |
| 10 | Uruchamianie: Wyłącznik główny oraz włącznik pompy | Tak |  |
| 11 | Zasilanie: 230 V | Tak |  |
| 12 | Środowisko pracy- temperatura 22 C +/- 3C. Brak zanieczyszczeń chemicznych i dużego ruchu powietrza. Stabilny blat roboczy do umiejscowienia | Tak |  |
| 13 | Transfer danych do PC za pomocą portu USB. | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 12          Zestaw: Endoskopowy tor wizyjny: procesor wideo, źródło światła, insuflator, monitor diagnostyczny – 1 szt.

| I. Procesor wideo i źródło światła |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa, sala badań kolonoskopowych |  |
| Opis parametrów procesora i źródła światła |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wyostrzenia obrazu w trakcie badania | TAK |  |
| 2 | Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | TAK |  |
| 3 | Pompa powietrzna z min. trzystopniową regulacją nadmuchu | TAK |  |
| 4 | Wbudowana funkcja Freeze | TAK |  |
| 5 | Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 7 | Funkcja poprawy widoczności architektury naczyń i struktur błoń śluzowych | TAK |  |
| 8 | Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) | TAK |  |
| 9 | Rejestracja danych pacjentów | TAK |  |
| 10 | Konfiguracja indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników w zakresie co najmniej: ustawień przycisków na głowicy, ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlania danych na monitorze | TAK |  |
| 11 | Wpisywanie danych pacjentów i użytkowników min. 50 pacjentów i min. 20 użytkowników | TAK |  |
| 12 | Źródło światła ksenonowe | TAK |  |
| 13 | Moc oświetlenia min. 300W, gwarancja żywotności źródła światła (żarówki) min. 500 godzin | TAK |  |
| 14 | Lampa zapasowa typu LED lub Halogen | TAK, podać rodzaj lampy |  |
| 15 | Wyjścia wideo min. 1x DVI-D, 1x S-Video (Y/C), 1x HD-SDI, 1x kompozytowe (BNC) | TAK |  |
| 16 | Kompatybilność (pełna współpraca) z posiadanymi wideoendoskopami Olympus: serii 145, 165, 180, H185, GF-UCT180 | TAK |  |
| 17 | Zapis danych (w tym obrazów) na pamięci przenośnej typu PenDrive | TAK |  |
| 18 | Butelka na wodę do spłukiwania, wraz z uchwytem wbudowanym w obudowę procesora wideo albo źródła światła lub uchwyt montowany do posiadanego przez Zamawiającego wózka zestawu endoskopowego. | TAK |  |
| II. Monitor medyczny do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa, sala badań kolonoskopowych |  |
| Opis parametrów monitora do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Monitor LCD LED | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 170 x 170 stopni | TAK, podać |  |
|  | Wejścia min 2xDVI-D, 1x(Y/C: S-Video, RGBS, HD-SDI – lub wyższej klasy, BNC - SDI, VGA) | TAK, podać oferowaną liczbę gniazd |  |
|  | Luminancja matrycy min. 800 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Minimalny kontrast 1400:1 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna moc 110 W | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas reakcji matrycy 9 ms | TAK, podać |  |
|  | Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału z gniazd DVI oraz HD-SDI: 1920x1080 p | TAK |  |
|  | Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, odcienia, jasności, kontrastu, ostrości | TAK |  |
|  | Monitor montowany na ścianie – wymagany uchwyt ścienny do dostarczenia z oferowanym zestawem, zapewniający możliwość ustawień monitora góra/dół, prawo/lewo bez użycia narzędzi, wraz z przewodami (sygnałowy oraz zasilający) o długości wystarczającej do podłączenia do oferowanego procesora video. Wymagane jest także podłączenie i skonfigurowanie monitora z drugim posiadanym przez Zamawiającego videoprocesorem Pentax EPK-i5000 poprzez gniazda DVI lub VGA | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazówz dwóch źródeł jednocześnie w trybach PIP oraz POP | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie obrazu ze wszystkich oferowanych gniazd sygnałów wejściowych | TAK |  |
|  | Automatyczne dopasowanie proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od rodzaju przesłanego sygnału, standard dla sygnału z dniaz DVI oraz HD-SDI – 16:9 | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26” | TAK, podać |  |
|  | Monitor będący urządzeniem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., certyfikowany do diagnostyki w ramach realizacji procedur endoskopowych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (stand by) w przypadku braku sygnałów wejściowych oraz automatycznego włączania po przesłaniu obrazu na monitor | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w przycisk ręcznego wyboru źródła sygnału obrazu wejściowego | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 5 profili ustawień użytkowanika | TAK |  |
|  | Język menu: min. polski i/lub angielski | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi powszechnie stosowanymi w gabinetach zabiegowych, na bazie alkoholu etylowego. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga monitora przygotowanego do pracy: 10 kg | TAK |  |
| III. Insuflator CO2 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa |  |
| Opis parametrów insuflatora do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) ze wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego systemami endoskopowymi firmy Pentax (m. in. seria 70k, 70FK2, 90k, 90FK2, 90i, i10) | TAK |  |
| 2 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK |  |
| 3 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) z systemami endoskopowymi firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | TAK |  |
| 4 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawów endoskopowych firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący wartość aktualnie podawanego do endoskopu ciśnienia (wartość wyrażona w kPa) | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualne natężenie przepływu gazu na wyjściu z insuflatora (wartość wyrażona w l/min) | TAK |  |
| 7 | W zestawie adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej (standard gniazd AGA). | TAK |  |
| 8 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ do butli | TAK |  |
| 9 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 10 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂: do 15 min. do 30 min. | TAK |  |
| 11 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | TAK |  |
| 12 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,6 MPa (po dekompresji) | TAK |  |
| 13 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2 l/min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 14 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3 l/min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | TAK |  |
| 16 | Waga nie większa niż 5,0 kg | TAK |  |
| 17 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130 mm x 340 mm x 160 mm | TAK, podać |  |

……………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                    (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                  Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 13                                                   Wideokolonoskop diagnostyczno - zabiegowy wysokiej rozdzielczości HD

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2017 (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 |  |
| 6 | Miejsce instalacji: | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa, sala badań kolonoskopowych |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | W pełni współpracujący z posiadanymi procesorami video serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, oraz urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. | TAK |  |
| 2 | Kanał roboczy min. 3,7 mm | TAK |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Kąt widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 180° b) dół 180° c) prawo 160° d) lewo 160° | TAK |  |
| 6 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 13,2 mm | TAK |  |
| 7 | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 8 | Głębia ostrości – zakres minimalny 4 - 100 mm | TAK |  |
| 9 | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć) | TAK, podać liczbę przycisków |  |
| 10 | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900) | TAK |  |
| 11 | Endoskop wyposażony w dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet | TAK |  |
| 12 | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień. | TAK |  |

……………………………………………………………
                                                                                                                                                                                             (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                     Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 14                                                     Elektrokoagulacja endoskopowa z modułem argonowym

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. |  |  |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330 kHz +/-10% | TAK |  |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. | TAK |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | TAK |  |  |
| 7 | Aparat z modułem argonowym. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. | PODAĆ | 1.Z zewnętrznym modułem argonowym bez dodatkowych przystawek (jedno urządzenie) – 20 pkt. 2. Z osobną przystawką argonową – 0 pkt. |  |
| 8 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | TAK |  |  |
| 9 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |  |
| 10 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna | TAK |  |  |
| 12 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |  |
| 13 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |  |
| 14 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | TAK |  |  |
| 15 | Urządzenia wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | TAK |  |  |
| 17 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | TAK |  |  |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |  |
| 19 | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. | TAK |  |  |
| 20 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | TAK |  |  |
| 21 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. | TAK |  |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |  |
| 23 | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA | TAK |  |  |
| 24 | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. | TAK |  |  |
| 25 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia | TAK |  |  |
| 26 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. | TAK |  |  |
| 27 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. | TAK |  |  |
| 28 | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. | TAK |  |  |
| 29 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. | TAK |  |  |
| 30 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. | TAK |  |  |
| 31 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |  |
| 32 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |  |
| 33 | Koagulacja plazmą argonową z mocą min. 40W | TAK |  |  |
| 34 | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna | TAK |  |  |
| 35 | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. | TAK |  |  |
| 36 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | TAK |  |  |
| 37 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 38 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. | TAK |  |  |
| 39 | Regulacja przepływu argonu w zakresie minimalnym od . 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. | TAK |  |  |
| 40 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. | TAK |  |  |
| 41 | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | TAK |  |  |
| 42 | WYPOSAŻENIE | TAK |  |  |
| 43 | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. | TAK |  |  |
| 44 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 200 szt., z terminem trwałości min. 5 lat od daty dostarczenia | TAK |  |  |
| 45 | Kabel elektrod jednorazowych dł. min.3 m – 1 szt. | TAK |  |  |
| 46 | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |  |
| 47 | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2 m, średnica 2.3 mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia – 10 szt., z terminem trwałości min. 5 lat od daty dostarczenia | TAK |  |  |
| 48 | Butla argonowa 5L – 1szt. | TAK |  |  |
| 49 | Reduktor argonowy – 1szt. | TAK |  |  |
| 50 | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |  |

………………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                            Zał. nr 1B do SIWZ                                                                                         Pakiet nr 15                                                                   Fotel ginekologiczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita: 800 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 3 | Szerokość siedziska: 600 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 4 | Długość: 1250 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 5 | Wysokość: 850 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 6 | Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie min. od 0 do 700 Funkcja ustawienia wysokości fotela w zakresie min. 600mm do 900mm osiągana poprzez naciskanie przycisku sterownika nożnego za pomocą siłowników elektrycznych | TAK |  |
| 7 | Pozycja Trendelenburga dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie od 0 do 200 (+/- 100) | TAK |  |
| 8 | Pozycja anty-Trendelenburga dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie od 0 do 170 (+/- 100) | TAK |  |
| 9 | Segmenty fotela tapicerowane bezszwowo, pokryte tkaniną zmywalną | TAK |  |
| 10 | Segment oparcia pleców wyposażony w uchwyt na prześcieradło jednorazowe | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie: Podkolanniki – 2 szt. Uchwyty ręki – 2 szt. Pojemnik ze stali nierdzewnej – 1 szt. - Zaciski mocujące – 2 szt. - Podpórka pod stopy – 2szt - Podpórka nóg - 1szt - Wieszak kroplówki – 1szt - Podpórka ręki – 1szt - Zaciski do mocowania wyposażenia – 4 szt | TAK |  |
| 12 | Z boku fotela nierdzewne szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 13 | Zintegrowany jednostopniowy, antypoślizgowy podnóżek składany na ramę fotela | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych | TAK |  |
| 15 | Wysuwany pojemnik ze stali nierdzewnej | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                                    Zał. nr 1B do SIWZ                                                                                         Pakiet nr 16                                                                 Lampa zabiegowa

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa na statywie z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie lampy | TAK |  |
| 2 | Lampa LED | TAK |  |
| 3 | Natężenie światła: - z odległości 1m min. 60 000 lx - z odległości 0,8 m min. 80 000 lx | TAK |  |
| 4 | Min. 4 – stopniowy zakres regulacji natężenia światła | TAK |  |
| 5 | Wielkość plamy świetlnej: - z odległości 1m min. 130 mm - z odległości 0,8 m min. 100 mm | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 95 | TAK |  |
| 7 | Średnia żywotność żarówki 50 000 h | TAK |  |
| 8 | Oprawa regulowana ( odległość od podłogi ) w min. zakresie 900 – 2000mm | TAK |  |
| 9 | Napięcie zasilania 230V/50 Hz | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                     Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 17                                                                           Aparat do znieczulania

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do znieczulania |  |  |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej wyposażona w centralny hamulec | TAK |  |  |
| 3 | Aparat posiada min. 2 szuflady na akcesoria w tym co najmniej jedna z bezpiecznym zamknięciem np. w postaci klucza | TAK |  |  |
| 4 | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i uchwyt butli podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |  |
| 5 | Minimum 4 gniazda elektryczne 230V do podłączenia dodatkowego sprzętu medycznego zamontowane w aparacie | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej w komplecie węże ciśnieniowe. Aparat posiadający możliwość pracy tylko na zasilaniu w gazy medyczne z butli. | TAK |  |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie elektryczne na minimum 30 minut w warunkach standardowych | TAK |  |  |
| 8 | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowanymi zgodnymi z PN, nakręcane, wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu | TAK |  |  |
| 9 | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,6 l na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK |  |  |
| 10 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, AIR | TAK |  |  |
| 11 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 12 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami; przepływ świeżych gazów ≤ 300 ml/min. | TAK |  |  |
| 13 | Niezależny przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej wbudowany fabrycznie w aparat | TAK |  |  |
| 14 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci Aparat zapewniający możliwość montażu układu po lewej bądź prawej stronie urządzenia | TAK |  |  |
| 15 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa z funkcją natychmiastowego ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego przy wentylacji Man/Spont (bez konieczności skręcania zastawki do 0) | TAK |  |  |
| 16 | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  |  |
| 17 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności min 1,2 litra | TAK |  |  |
| 18 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salą operacyjną | TAK |  |  |
| 19 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |  |  |
| 20 | Respirator anestetyczny z ekranem wbudowanym w aparat– podać przekątną ekranu | TAK |  |  |
| 21 | Respirator nie zużywający gazów do napędu miecha, tłoka -brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 22 | Tryby wentylacji: |  |  |  |
| 23 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV | TAK |  |  |
| 24 | tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV | TAK |  |  |
| 25 | tryb wentylacji SIMV/PS | TAK |  |  |
| 26 | Ze względów bezpieczeństwa przełączanie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną odbywająca się min. 2 stopniowo np. wybierz tryb wentylacji i potwierdź | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 27 | Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu świeżych gazów do respiratora z centralnej instalacji gazów medycznych oraz z butli | TAK |  |  |
| 28 | Obrazowanie na ekranie minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 29 | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |  |
| 30 | Regulacje: |  |  |  |
| 31 | Minimalny zakres PEEP od 2 do 15 cm H2O – podać zakres | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 32 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:3 – podać zakres | TAK |  |  |
| 33 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 / min | TAK |  |  |
| 34 | Zakres regulacji objętości oddechowej od min 20 do 1400 ml – w trybie wentylacji objętościowej | TAK |  |  |
| 35 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H2O – podać zakres | TAK |  |  |
| 36 | Regulowana płynnie lub skokowo pauza oddechowa w zakresie minimum od 5 do 50% | TAK |  |  |
| 37 | Alarmy: | TAK |  |  |
| 38 | niskiej minutowej objętości oddechowej: | TAK |  |  |
| 39 | minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 40 | Bezdechu | TAK |  |  |
| 41 | braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 42 | braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 43 | Prezentacja na ekranie w postaci liczbowej wyniku pomiaru min: | TAK |  |  |
| 44 | objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 45 | pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
| 46 | częstotliwości oddechowej f | TAK |  |  |
| 47 | ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 48 | ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
| 49 | ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 50 | ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 51 | Czujniki przepływu wielokrotnego użytku 2 sztuki, przeznaczony do sterylizacji | TAK |  |  |
| 52 | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania | TAK |  |  |
| 53 | Monitor modułowy (dotyczy sprzętu i oprogramowania), jeden producent aparatu i monitora. | TAK |  |  |
| 54 | Monitor pacjenta umożliwiający nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały | TAK, PODAĆ | Pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy mocowany na stacji dokującej – 0 pkt. Monitor stacjonarno – transportowy z osobnym modułem transportowym, wyposażonym w ekran – 10 pkt | . |
| 55 | Monitor pacjenta umożliwiający podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, zapewnia przesyłanie do nich parametrów z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę | TAK |  |  |
| 56 | Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |  |
| 57 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora | TAK |  |  |
| 58 | Monitor wyposażony we wbudowany akumulator umożliwiający zasilanie na minimum 4 godziny pracy | TAK |  |  |
| 59 | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk. Monitor przygotowany do stosowania dla wszystkich grup wiekowych od noworodka do dorosłego | TAK |  |  |
| 60 | Kolorowy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej minimum 10” (stacjonarnie i w czasie transportu) | TAK |  |  |
| 61 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 62 | Minimum 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
| 63 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50Hz, Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |  |
| 64 | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |  |
| 65 | EKG | TAK |  |  |
| 66 | pomiar częstości akcji serca – zakres minimum 30 ÷ 250/min | TAK |  |  |
| 67 | monitorowanie jednocześnie 3 z 7 odprowadzeń rzeczywistych, dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % | TAK |  |  |
| 68 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |  |
| 69 | w komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych, oraz przewód do podłączenia 3 i 5 elektrod | TAK |  |  |
| 70 | Oferowane przewody EKG z szeregowo umieszczonymi elektrodami – 1 pkt. | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 71 | Oddech | TAK |  |  |
| 72 | pomiar metodą impedancyjną w zakresie minimum 5 ÷ 120 odd/min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu, dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/-2 oddechy na minutę | TAK |  |  |
| 73 | Saturacja | TAK |  |  |
| 74 | w komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |  |
| 75 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |
| 76 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 77 | Pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie minimum 5 ÷ 240 min | TAK |  |  |
| 78 | prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej oraz średniej, ciągłe pomiary przez określony czas, funkcja stazy żylnej | TAK |  |  |
| 79 | w komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych (2 rozmiary), mankiety pomiarowe bez lateksu | TAK |  |  |
| 80 | Pomiar temperatury | TAK |  |  |
| 81 | dwa tory pomiarowe, wyświetlanie T1, T2 | TAK |  |  |
| 82 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-45ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |  |
| 83 | w komplecie czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |  |
| 84 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 85 | minimum dwa tory pomiarowe | TAK |  |  |
| 86 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |  |
| 87 | możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, dokładność pomiaru ciśnienia min. +/- 1 mmHg | TAK |  |  |
| 88 | Prezentacja graficzna prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | TAK |  |  |
| 89 | Precyzyjny pomiar (paramagnetyczny) wdechowych i wydechowych stężeń O2 | TAK |  |  |
| 90 | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej, dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |  |
| 91 | Kalkulator dawki leków | TAK |  |  |
| 92 | Alarmy na minimum 3 poziomach ważności – opisać | TAK |  |  |
| 93 | Ręczne oraz automatyczne ustawienie wszystkich granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów monitorowanych u pacjenta | TAK |  |  |
| 94 | Pamięć minimum 50 sytuacji alarmowych zapisywanych ręczne i automatyczne w trakcie wystąpienia alarmu wraz z krzywymi dynamicznymi | TAK |  |  |
| 95 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | TAK |  |  |
| 96 | Jednoczesna prezentacja krótkich odcinków trendów i krzywych im odpowiadających z możliwością wyboru czasu min. 10 min i 60 min | TAK |  |  |
| 97 | moduł zwiotczenia mięśni NMT, Pomiar metodą ST, TOF i PTC. sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja moduł jednostka centralna w języku polskim. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |  |
| 98 | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania | TAK |  |  |
| 99 | Możliwość rozbudowy o moduł ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia CNAP wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 100 | Montaż |  |  |  |
| 101 | Monitor pacjenta (lub moduł transportowy z ekranem) mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający możliwość błyskawicznego odłączenia i rozpoczęcie transportu pacjenta , bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych. Monitor pacjenta pracyjący także w trybie stacjonarnym, na zasilaniu sieciowym, poza dedykowaną stacją dokującą. | TAK |  |  |

…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)