Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                           Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 1                                                                                              Kardiotokograf

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Ginekologiczno - Położniczy, ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Kardiotokograf do ciąży- bliźniaczej | Tak |  |
| 2 | Głowica: min. 9 elementów krystalicznych o częstotliwości min. 0.9 MHz. lub 1 – 3 MHz +/- 10% | Tak |  |
| 3 | Wodoodporne sondy | Tak |  |
| 4 | FHR min. zasięg: 30 ~ 240 bpm. FHR dokładność : +/- 2% | Tak |  |
| 5 | Uchwyt do przenoszenia aparatu | Tak |  |
| 6 | Aparat wyposażony w min. 4 uchwyty na głowice | Tak |  |
| 7 | Ekran min. 6,5” | Tak |  |
| 8 | Pamięć min. 450 godzin zarejestrowanych badań | Tak |  |
| 9 | Ekran pochylany oraz obrotowy umożliwiający obrót ekranu w stronę pacjentki | Tak |  |
| 10 | Możliwość podłączenia do centralnego systemu monitoringu | Tak |  |
| 11 | Wbudowana drukarka z możliwością wydruku fali, tekstu i innych informacji | Tak |  |
| 12 | Funkcja alarmu wysokiego i niskiego tętna płodu | Tak |  |
| 13 | Funkcja ciągłego monitorowania przez min. 12 godzin | Tak |  |
| 14 | Możliwość manualnej rejestracji ruchów płodu - znacznik pacjentki | Tak |  |
| 15 | Możliwość ustalenia prędkości zapisu: 1, 2, 3 cm/min oraz czasu badania min: Off, 10, 20, 30, 40, 50, 60 min | Tak |  |
| 16 | Długość sond min. 2 m - ułatwiający dostęp i podpięcie pacjentki. | Tak |  |
| 17 | Wyposażenie, w zestawie: sondy do ciąży pojedynczej i bliźniaczej, sonda skurczów, pasy, żel, papier, marker, dwa uchwyty do głowic | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - głowica TOCO – 1 szt - głowica CARDIO – 1 szt | Tak |  |
| 19 | Wózek pod aparat | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                  Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 2                                                               			      Łóżko porodowe

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Trakt porodowy, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo-ginekologicznych. Konstrukcja łóżka pokryta lakierem proszkowym | Tak |  |
| 2 | Długość łóżka: min. 1590 1530 mm – max 2210 mm | Tak |  |
| 3 | Całkowita szerokość łóżka (z barierkami bocznymi): min 950 mm – max. 1080 mm | Tak |  |
| 4 | Regulacja wysokości leża: 520 do 980 mm ( +/-160 mm) | Tak |  |
| 5 | Kąt uniesienia oparcia pleców: min 00 - 650 | Tak |  |
| 6 | Przechył Trendelenburga | Tak |  |
| 7 | Regulacja wysokości i segmentu oparcia pleców elektrycznie | Tak |  |
| 8 | Funkcja sterowania łóżkiem dostępna ze sterownika ręcznego i opcjonalnie sterownika nożnego lub panelu pielęgniarskiego | Tak |  |
| 9 | Funkcja CPR | Tak |  |
| 10 | Wbudowany akumulator pozwalający wykonać min. 10 pełnych cykli w przypadku zaniku zasilania. | Tak |  |
| 11 | Możliwość uzyskania pozycji fotelowej. | Tak |  |
| 12 | Segment nożny leża z regulacją położenia wzdłużnego, z możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko bez potrzeby zdejmowania materaca | Tak |  |
| 13 | Tworzywowe poręcze boczne opuszczane. | Tak |  |
| 14 | Szczyty łóżka tworzywowe, wyjmowane z ramy leża. | Tak |  |
| 15 | Konstrukcja łóżka z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym | Tak |  |
| 16 | Panele z tworzywa na podwoziu łóżka chroniące mechanizmy oraz ułatwiające czyszczenie | Tak |  |
| 17 | Łóżko przejezdne - mobilne, z blokadą kół o średnicy min 150 125 mm | Tak |  |
| 18 | Materace bezszwowy z pianki poliuretanowej. Pokrowce na materace z tkaniny nie przepuszczającej wilgoci. | Tak |  |
| 19 | Wyposażenie łóżka: - miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej min 12 8 litrów - podkolanniki (komplet) - oparcia pod stopy (komplet) - uchwyty rąk (komplet) | Tak |  |
| 20 | Bezpieczne obciążenie min 225 kg | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 3                                                                                                   Myjka dezynfektor

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Pediatryczny, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Myjnia dezynfektor przeznaczona do dezynfekcji, pojemników na wydaliny ludzkie (kaczki, baseny, słoje) | Tak |  |
| 2 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 1450 mm (+/- 200 mm) wysokość x 500 mm (+/- 50) szerokość x 500 mm (+/- 25) głębokość | Tak |  |
| 3 | Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych po zamknięciu drzwi myjni. | Tak |  |
| 4 | Pojemność komory mycia - min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) | Tak |  |
| 5 | Mycie za pomocą obrotowych ramion natryskowych/ dysz natryskowych (stałych i obrotowych) / lub obrotowej głowicy natryskowej oraz stałych dysz natryskowych, łączna ilość dysz natryskowych min. 5 | Tak |  |
| 6 | Wszystkie elementy wykonane ze stali kwasoodpornej lub ze stali nierdzewnej/tworzywa sztucznego zaś części obrotowe/elementy wykonane z materiałów odpornych na działanie środków chemicznych i wysokiej temperatury. | Tak |  |
| 8 | Moc maksymalna od 2500 W do 4600 W 5100 W | Tak |  |
| 9 | Moc pompy wody min. 760 W 730 W | Tak |  |
| 10 | Orurowanie wykonane z miedzi lub ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 11 | Dezynfekcja termiczna w oparciu o zadaną wartość A0 od 60 – min. 600 | Tak |  |
| 12 | Układ dozowania środka chemicznego (odkamieniająco i płuczącego) z możliwą kontrolą jego stanu w pojemniku | Tak |  |
| 13 | Napełnianie bojlera bez możliwości cofania się wody do instalacji wody zasilającej w celu uniemożliwienia jej skażenia. | Tak |  |
| 14 | Min.2 niezależne czujniki do monitorowania temperatury w celu kontroli przebiegu cyklu mycia i dezynfekcji lub czujnik do kontroli temperatury dezynfekcji | Tak |  |
| 15 | Generator pary umieszczony pod kątem 45 stopni | Tak |  |
| 16 | Wszystkie podzespoły, urządzenia pracujące pod napięciem 24 V lub 230 V lub 400 V zgodnie z obowiązującymi na terenie RP normami | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 4                                                                    Stanowisko do resuscytacji noworodka  (Inkubator – stanowisko do resuscytacji)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Trakt porodowy, ul. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Stanowisko do resuscytacji o gabarytach maksymalnych podanych poniżej : Długość :1100 mm (+/- 50mm) Szerokość : 800 mm (+/- 50mm) Wysokość : 1875 mm (+/- 50mm) | Tak |  |  |
| 2 | Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą min +/- 90 stopni (umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG) z wbudowanym oświetleniem. Źródło ciepła - kwarcowy promiennik podczerwieni. | Tak |  |  |
| 3 | Moc promiennika min. 450 W | Tak |  |  |
| 4 | Regulacja temperatury ręczna i automatyczna | Tak |  |  |
| 5 | Utrzymywanie nastawionej temperatury z dokładnością min +/- 0,2 st.C. Zakres automatycznej regulacji temperatury 34°-39° C lub 34,5° – 37.5° C ze skokiem co 0,1° C | Tak |  |  |
| 6 | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji. | Tak |  |  |
| 7 | Łóżeczko z materacem piankowym nie podgrzewanym | Tak |  |  |
| 8 | Przechył łóżeczka regulowany płynnie, w zakresie min. +/- 10 st. do pozycji Trendelenburga | Tak |  |  |
| 9 | Ścianki boczne z czterech lub trzech stron łóżeczka: a) wykonane z tworzywa bezbarwnego odpornego na UV b) odporne na zmywanie w środkach dezynfekcyjnych c) odchylane o kąt 180º d) szybkie wyjmowanie wszystkich ścianek do mycia (bez użycia narzędzi) e) każda ścianka oddzielnie odchylana i wyjmowana f) zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem ścianek | Tak |  |  |
| 10 | Podstawa jezdna inkubatora z blokadą min 2 kółek, kółka przewodzące ładunki elektrostatyczne | Tak |  |  |
| 11 | Wieszak do kroplówki mocowany do stelaża inkubatora , rura do zawieszenia pomp infuzyjnych | Tak |  |  |
| 12 | Ssak tlenowy inżektorowy lub podciśnieniowy z regulacją podciśnienia i pomiarem w zakresie min. 0- 20 Kpa , pojemnik na wydzielinę wielorazowy. | Tak |  |  |
| 13 | Komunikaty o ustawieniach i alarmach | Tak |  |  |
| 14 | Alarm świetlny i dźwiękowy oraz wyłączenie grzejnika w przypadku przegrzania lub niedogrzania | Podać | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 15 | Alarm świetlny i dźwiękowy w przypadku uszkodzenia lub odłączenia czujnika temperatury. | Podać | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 16 | Wyświetlacz temperatury Komunikaty o błędach i awariach | Tak |  |  |
| 17 | Kolumna stanowiska wyposażona w prowadnice do mocowania osprzętu . Możliwość zakupu uchwytów do różnych urządzeń. | Podać | Tak - 10 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 18 | Półka na dodatkowe wyposażenie | Tak |  |  |
| 19 | Szafka z min dwoma szufladami | Tak |  |  |
| 20 | Oświetlenie podstawowe luminescencyjne min 20 W lub światło LED regulowane w zakresie 500-2500 luxów | Tak |  |  |
| 21 | Urządzenie wyposażone w zegar Apgar o następujących interwałach czasowych min. : 1min, 5min, 10min sygnalizacja optyczna i akustyczna | Tak |  |  |
| 22 | Możliwość zamontowania diodowej lampy do fototerapii bilirubinowej | Tak |  |  |
| 23 | Panel sterujący z obsługą funkcji w języku polskim lub graficznie | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                        Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 5                                                                 				    Insuflator CO2

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Pracownia Endoskopowa, ul. Nowe Ogrody | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) ze wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego systemami endoskopowymi firmy Pentax (m. in. seria 70k, 70FK2, 90k, 90FK2, 90i, i10) | Tak |  |  |
| 2 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | Tak |  |  |
| 3 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) z systemami endoskopowymi firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawów endoskopowych firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | Podać | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 5 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący wartość aktualnie podawanego do endoskopu ciśnienia (wartość wyrażona w kPa) | Tak |  |  |
| 6 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualne natężenie przepływu gazu na wyjściu z insuflatora (wartość wyrażona w l/min) | Tak |  |  |
| 7 | W zestawie adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej (standard gniazd AGA). | Tak |  |  |
| 8 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ do butli | Tak |  |  |
| 9 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | Tak |  |  |
| 10 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂: do 15 min. do 30 min. | Tak |  |  |
| 11 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | Tak |  |  |
| 12 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,6 MPa (po dekompresji) | Tak |  |  |
| 13 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcjiniskiego przepływu 2 l/min (± 0,3l/min) | Tak |  |  |
| 14 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3 l/min (± 0,3l/min) | Tak |  |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | Tak |  |  |
| 16 | Waga nie większa niż 5,0 kg | Tak |  |  |
| 17 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130 mm x 340 mm x 160 mm | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                           Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 6                                 Mobilny przyłóżkowy aparat RTG  (Cyfrowy aparat RTG jezdny przyłóżkowy z wyposażeniem)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zakład Diagnostyki Obrazowej, al. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I. Aparat RTG |
| 1 | Urządzenie w pełni cyfrowe, fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niewystawowe | Tak |  |  |
| 2 | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% | Tak |  |  |
| 3 | Maksymalny pobór mocy [W] oferowanego zestawu | Podać |  |  |
| 4 | Zakres regulacji wysokiego napięcia min. 50-100 kV | Tak, podać oferowany zakres |  |  |
| 5 | Zakres regulacji obciążenia prądowo-czasowego ekspozycji min 0,3 - 25 mAs | Tak, podać |  |  |
| 6 | Wielkość ogniska max 1,2 mm | Tak, podać |  |  |
| 7 | Pojemność cieplna anody min. 50 kHU | Tak, podać |  |  |
| 8 | Pojemność cieplna kołpaka Min. 1000 140 kHU | Tak, podać |  |  |
| 9 | Minimalna prędkość chłodzenia 350 HU/s | Tak, podać |  |  |
| 10 | Minimalny zakres ustawienia wysokości lampy (dolnej części obudowy kolimatora) od podłogi: 400-1800 mm | Tak, podać |  |  |
| 11 | Maksymalna szerokość aparatu: 620 mm | Tak, podać |  |  |
| 12 | Maksymalna długość aparatu (ze złożonym ramieniem do pozycji transportowej): 800 mm | Tak, podać |  |  |
| 13 | Maksymalna wysokość aparatu złożonego do transportu: 1600 mm | Tak, podać |  |  |
| 14 | Maksymalna waga całkowita oferowanego aparatu gotowego do przeprowadzenia badania (wraz z akumulatorami) bez wbudowanego zespołu napędowego: 100 kg Dopuszcza się oferowanie aparatu, którego waga przekracza 100 kg, wymagane jest w takim przypadku wyposażenie urządzenia w zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się z prędkością min. 5 km/h na odległość min. 1 km (przy pełnych akumulatorach) oraz możliwością pokonywania wzniesień min. 5o . Maksymalna waga aparatu z systemem jezdnym: 550 kg | Tak, podać | ≤ 100 kg -20pkt > 100 kg – 0 pkt |  |
| 15 | Możliwość jazdy w przód i tył | TAK |  |  |
| 16 | Minimalny zakres obrotu kolimatora: +90o do -180o | Tak, podać |  |  |
| 17 | Minimalny zakres obrotu lampy rtg wokół osi prostopadłej do osi stanowiącej przedłużenie ramienia lampy, przechodzącej przez koniec ramienia lampy RTG +/- 15o | Tak, podać |  |  |
| 18 | Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie poziomej: 0-950 mm | Tak, podać |  |  |
| 19 | Minimalny zakres ruchu ramienia w płaszczyźnie pionowej:350-2000 370-2000 mm | Tak, podać |  |  |
| 20 | Minimalny zakres obrotu lampy RTG względem osi stanowiącej przedłużenie ramienia lampy RTG: +/ 160o | Tak, podać |  |  |
| 21 | Minimalny zasięg ramienia z lampą (liczony od najdalej wysuniętej części obudowy aparatu od użytkownika, nie uwzględniając podstawy jezdnej aparatu z kołami przednimi, gdy jej wysokość wynosi maksymalnie 150 mm oraz umożliwa swobodny wjazd pod łóżko pacjenta typu m.in. Stiegelmayer Novera 3A, do bliższej użytkownikowi ściany obudowy lampy RTG): 1200 mm | Tak, podać |  |  |
| 22 | Wszelkie przewody, w tym przewody łączące lampę RTG z generatorem ukryte wewnątrz obudowy (bez uwzględniania ewentualnie oferowanego przewodowego włącznika ekspozycji oraz przewodów do monitora sterującego w zakresie umożliwiającym ruchomość monitora). Dotyczy także zewnętrznych przewodów w osłonach i maskownicach. | Tak |  |  |
| 23 | Przewodowy lub bezprzewodowy włącznik ekspozycji | Tak, podać oferowany sposób podłączenia |  |  |
| 24 | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy | Tak |  |  |
| 25 | Bezprzewodowa transmisja danych z oferowanego detektora do aparatu | Tak |  |  |
|  | Kieszeń transportowa umożliwiająca ciągłe ładowanie oferowanego detektora | Tak |  |  |
|  | Możliwość pracy w tym wykonania ekspozycji zdjęciowej poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. Minimalny gwarantowany czas pracy aparatu na wbudowanych akumulatorach: 10 godzin (do 50 ekspozycji) | Tak, podać |  |  |
|  | Wyposażenie w hamulec uniemożliwiający przemieszczanie aparatu w trakcie badania | Tak |  |  |
| II. Konsola technika |
|  | Konsola zintegrowana z oferowanym aparatem | Tak |  |  |
|  | Monitor sterujący (menu) oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 15” 12”, wbudowany w aparat RTG, panel dotykowy, pochylany, prezentacja wszystkich bieżących nastaw kV, mA, mAs | Tak, podać wielkość przekątnej ekranu |  |  |
|  | Interfejs aparatu w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Programy anatomiczne oraz oprogramowanie ogólne dla dorosłych, a także pediatryczne umożliwiające dobranie obróbki obrazowej w zależności od grupy wiekowej. | Tak |  |  |
|  | Powiększanie obrazu (zoom) | Tak |  |  |
|  | Obrót obrazu | Tak |  |  |
|  | Wyświetlanie znaczników | Tak |  |  |
|  | Inne funkcje obróbki obrazów: blendowanie (czarne maskowanie tła), zmiana zaczernienia i kontrastu, kolimacja prostokątna, pomiar odległości i kątów, nanoszenie adnotacji | Tak |  |  |
|  | Zarządzanie bazą pacjentów i badań: możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na stanowisku, a także modyfikacji danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika | Tak |  |  |
|  | Liczba obrazów zapamiętywanych na dysku twardym aparatu (w pełnej matrycy): min. 3000 obrazów 43x43 oraz min. 7500 obrazów 24x30 | Tak |  |  |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe | Tak |  |  |
|  | W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |
|  | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |
| III. Detektor cyfrowy 350 x 430 mm |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | Tak |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak |  |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65 % | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela max. 150 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora min.6 MPix | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 34 cm x 42 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 1428 cm2 | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu oferowanego aparatu RTG | Tak |  |  |
|  | Waga panelu detektora wraz z baterią ≤ 4 kg | Tak, podać | ≤ 3,1 kg – 10pkt > 3,1 kg – 0pkt |  |
|  | Odporny na zalania oraz upadki, minimalny współczynnik stopnia ochrony: IPX6, Detektor odporny na upadki z wysokości 1,5 m | Tak, podać współczynnik IP |  |  |
|  | Maksymalna grubość detektora: 20 mm | Tak, podać | ≤ 15 mm -10pkt > 15 mm – 0 pkt |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory, które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% - łądowarka dołączona do oferowanego zestawu. | Tak |  |  |
|  | Minimalny gwarantowany czas pracy na w pełni naładowanych akumulatorach: 10 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim min. 140 kg | Tak, podać | ≥ 150 kg – 10pkt < 150 kg – 0pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim min. 80 kg | Tak, podać | ≥ 100kg – 10pkt < 100kg – 0pkt |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |  |
|  | Detektor przystosowany do pracy ciągłej w trybie bezprzewodowym | Tak |  |  |
| IV. Detektor cyfrowy 240 x 300 mm |
|  | Jednoelementowy, elektroniczny płaski detektor wykonany w technologii aSi | Tak |  |  |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI | Tak |  |  |
|  | Współczynnik DQE ≥ 65 % | Tak, podać |  |  |
|  | Rozmiar pojedynczego piksela max. 150 µm | Tak, podać |  |  |
|  | Matryca obrazowania detektora Min 6 2,9 MP | Tak, podać |  |  |
|  | Głębokość akwizycji ≥ 16 bit | Tak, podać |  |  |
|  | Wymiary aktywnego obszaru obrazowania min. 23 cm x 29 cm o polu aktywnego obszaru obrazowania min. 667 cm2 | Tak, podać |  |  |
|  | Komunikacja bezprzewodowego detektora z oprogramowaniem aparatu oraz przesyłanie obrazów z detektora do systemu oferowanego aparatu RTG | Tak |  |  |
|  | Waga panelu detektora wraz z baterią ≤ 2,5 kg | Tak, podać | ≤ 2 kg – 10pkt > 2 kg – 0pkt |  |
|  | Maksymalna grubość detektora: 20 mm | Tak, podać | ≤ 15 mm -10pkt > 15 mm – 0 pkt |  |
|  | Odporny na zalania oraz upadki, minimalny współczynnik stopnia ochrony: IPX6. Detektor odporny na upadki z wysokości 1,5 m | Tak, podać współczynnik IP |  |  |
|  | Detektor wyposażony w odłączalne wymienne akumulatory, które można ładować w nastołowej ładowarce z wykorzystaniem napięcia 230 V50Hz +/- 10% - łądowarka dołączona do oferowanego zestawu. | Tak |  |  |
|  | Minimalny gwarantowany czas pracy na w pełni naładowanych akumulatorach: 10 godzin | Tak, podać |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim min. 140 kg | Tak, podać | ≥ 150 kg – 10pkt < 150 kg – 0pkt |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim min. 80 kg | Tak, podać | ≥ 100kg – 10pkt < 100kg – 0pkt |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | Tak |  |  |
|  | Detektor przystosowany do pracy ciągłej w trybie bezprzewodowym | Tak |  |  |
| V. Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: |
|  | Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać aparat: aparat mobilny z kołpakiem wyposażonym w wymienne filtry z funkcją ustawienia odległości SID informujących technika o uzyskaniu wymaganej odległości ognisko lampy – detektor miernik dawki pochłoniętej DAP miernik dawki pochłoniętej DAP. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne, z wbudowanym w oferowane urządzenie kalkulatorem dawki pochłoniętej, pod warunkiem automatycznego przypisywania obliczonej wartości do wykonanej ekspozycji oraz możliwości archiwizacji takiego pakietu danych. oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością nanoszenia adnotacji – minimum predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok) oprogramowanie stacji technika wyświetlającej wskaźniki statusu obrazów i badań, min.: kaseta zidentyfikowana, obraz wydrukowany, obraz zarchiwizowany, badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością nanoszenia adnotacji – minimum predefiniowane teksty, linie, strzałki, kształty podstawowe (okrąg, prostokąt, wielobok) oprogramowanie stacji technika z funkcjonalnością powiększania wybranego fragmentu obrazu, lupa i płynnego obrotu obrazu funkcjonalność na stacji technika tj blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe – automatyczne i ręczne z możliwością zmiany powierzchni funkcjonalność na stacji technika tj funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów wraz z możliwością definiowania własnych funkcjonalność na stacji technika tj możliwość prowadzenia statystyk dotyczących ilości ogólnej, rodzajów, powodów odrzucenia, techników wykonujących badanie funkcjonalność na stacji technika tj usuwania obrazu kratki | Tak |  |  |
|  | Wszystkie komponenty oferowanego zestawu, m.in. aparat RTG, lampa RTG, czy detektory, wyprodukowane i dostarczane przez jednego producenta | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 7 						          Aparat echokardiograficzny klasy premium

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce dostawy i instalacji | Oddział Kardiologii, Al. Jana Pawła II | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| I | Konstrukcja |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy model wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2013 r z najnowszym dostępnym oprogramowaniem. | Tak |  |  |
| 1.2 | Platforma modułowa z możliwością rozbudowy o nowe funkcje | Tak |  |  |
| 1.3 | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |  |
| 1.4 | Maksymalna dynamika systemu min. 180dB | Tak | 180 db – 290 db – 0 pkt powyżej 290 db – 2 pkt |  |
| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 10 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |
| 1.6 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. od 1 1.4 do 15 MHz | Tak | 1-15 MHz 1.4 – 15 MHz - 0 pkt 1-20 MHz – 1 pkt |  |
| 1.7 | Maksymalna głębokość skanowania min. 32 cm | Tak |  |  |
| 1.8 | Aparat mobilny o max. wadze 130 kg | Tak | Od 130 kg do 120 kg – 0 pkt Poniżej 120 kg – 1 pkt |  |
| 1.9 | Podstawa jezdna z możliwością blokowania min. 2 kół, panel sterujący regulowany w 3 płaszczyznach, regulacja góra-dół min. 20cm | Tak |  |  |
| 1.10 | Ilość gniazd głowic obrazowych min. 4 oraz gniazdo do głowicy „ślepego” Dopplera ciągłego | Tak |  |  |
| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 1.12 | Monitor cyfrowy LCD lub OLED | Tak, podać | LCD – 0 pkt OLED – 4 pkt |  |
| 1.13 | Wielkość monitora min. 20” | Tak |  |  |
| 1.14 | Rozdzielczość monitora min. 1920x1080 pikseli | Tak, podać |  |  |
| 1.15 | Ilość portów USB wbudowanych w aparat pozwalających na zapis/eksport danych w formatach DICOM, AVI, JPG min. 2 | Tak |  |  |
| 1.16 | Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak |  |  |
| 1.18 | Klawiatura alfanumeryczna chowana pod pulpit | Tak |  |  |
| 1.19 | Moduł EKG z zestawem kabli | Tak |  |  |
| 1.20 | Na monitorze i/lub na panelu sterowania wyświetlanie co najmniej następujących informacji: - typ i zakres pracy głowicy, - głębokości obrazowania, - danych pacjenta i szpitala - w zależności od trybu obrazowania poziom wzmocnienia, poziom wzmocnienia koloru, aktywnej aplikacji klinicznej, MI, skali szarości | Tak |  |  |
| 1.21 | Ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej | Tak | Regulacja manualna ogniska – 0 pkt Ciągła automatyczna regulacja ogniska – 1 pkt |  |
| II | Tryby obrazowania i jego prezentacja |
| 2.1 | Aparat wyposażony minimum następujące tryby obrazowania: 2D, 3D/4D, M-mode, M-mode anatomiczny, Kolor M-mode, Doppler pulsacyjny, Doppler ciągły, Doppler kolorowy, Doppler kolorowy 3D/4D, Doppler tkankowy kolorowy i spektralny | Tak |  |  |
| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 obr/s | Tak | 1500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 - 3000 – 2 pkt, powyżej 3000 – 4 pkt |  |
| 2.3 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) 2D plus CF min. 180 obr/s | Tak | 180 – 220 – 0 pkt powyżej 220 – 2 pkt |  |
| 2.4 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) 3D min. 30 obr/s | Tak | 30-35 – 0 pkt, powyżej 35 – 2 pkt |  |
| 2.5 | Zoom w obrazach dynamicznych i zatrzymanych min. 8x | Tak |  |  |
| 2.6 | Regulacja wzmocnienia TGC – min. 8 stref | Tak |  |  |
| 2.7 | Regulacja wzmocnienia bocznego – manualna lub automatyczna | Tak | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min. 2000 klatek | Tak |  |  |
| 2.9 | Rejestracja pętli obrazów w pamięci zarówno retrospektywnie jak i prospektywnie do wyboru | Tak |  |  |
| 2.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D | Tak |  |  |
| 2.11 | Jednoczesna prezentacja w czasie rzeczywistym 2D i M-mode w różnych proporcjach | Tak |  |  |
| 2.12 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i 2D | Tak |  |  |
| 2.13 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i PW Doppler | Tak |  |  |
| 2.14 | Jednoczesna prezentacja 2D/CF i CW Doppler | Tak |  |  |
| 2.15 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |
| 2.16 | Maksymalna prędkość detekcji Dopplera PW na głębokości 12 cm dla kąta 0° w trybie duplex z 2D i triplex z 2D/CF dla oferowanej głowicy przezkladkowej („phased array”) | podać | Maksymalna – 4 pkt pozostałe proporcjonalnie mniej |  |
| 2.17 | Maksymalna prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |
| 2.18 | Wybór map kolorowego przepływu CF – min 6 8 | Tak |  |  |
| 2.19 | Doppler tkankowy – min odświeżenie (Frame rate) min. 500 obr/s | Tak | 500-700 – 0 pkt powyżej 500 700 – 1 pkt |  |
| 2.20 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym na głowicy matrycowej przezklatkowej i głowicy przezprzełykowej z minimum 2 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu | Tak | 2 płaszczyzny – 0 pkt 3 płaszczyzny – 1 pkt |  |
| 2.21 | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie min.90x90 stopni | Tak | 90°x90° - 0 pkt powyżej 90°x90° - 1 pkt |  |
| 2.22 | Obrazowanie 3D z głowicy matrycowej z maksymalna prędkością min. 90vps z jednego cyklu serca | Tak |  |  |
| 2.23 | Obrazowanie 3D Kolor Doppler w czasie rzeczywistym dedykowane dla kardiologii | Tak |  |  |
| 2.24 | Oprogramowanie do obróbki obrazów trójwymiarowych | Tak |  |  |
| III | Funkcje użytkowe – kardiologiczne analizy anatomiczne i czynnościowe |
| 3.1 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych i dobutaminowych (stress echo) | Tak |  |  |
| 3.2 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do obliczania powszechnie uznanych parametrów anatomicznych i funkcji serca - miedzy innymi: wielkości, powierzchnie, objętości, przepływy, stosunki przepływów, frakcje ,rzuty serca z indeksowaniem, gradienty i powierzchnie ujść zastawkowych, objętości fal zwrotnych, cisnienia i ich gradienty itp. | Tak |  |  |
| 3.3 | Specjalistyczne oprogramowanie do automatycznej oceny i analizy odkształcenia podłużnego, globalnego prezentowanego w postaci kolorowej mapy, wartości procentowych i krzywych oraz diagramu opóźnień segmentalnych - „oko byka” | Tak |  |  |
| 3.4 | Automatyczna ocena frakcji wyrzutowej lewej komory przy użyciu oprogramowania analizującego min. obraz 2D oraz opcjonalnie 3D | Tak | Jedynie obraz 2D – 0 pkt Z obrazem 3D – 2 pkt |  |
| 3.5 | Zaawansowana ilościowa analiza hemodynamiczna (objętości, frakcje itp.) funkcji serca z obrazowania 3D z rekonstrukcją trójwymiarowego kształtu jam oraz oceną geometrii skurczu | Tak |  |  |
| 3.6 | Pakiet do badań kontrastowych LVO z niskim MI |  | Tak – 3 pkt Nie – 0 pkt |  |
| IV | Archiwizacja |
| 4.1 | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.2 | Wewnetrzny twardy dysk o pojemnosci min. 500GB | Tak | 500-999 GB – 0 pkt powyżej 1 TB – 2 pkt |  |
| 4.3 | Nagrywarka DVD/RW do zapisu danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |  |
| 4.4 | Mozliwośc porównania obrazów z archiwum aparatu z obrazem „na żywo” podczas badania |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 4.5 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem DICOM w celu wysyłania obrazów i raportów | Tak |  |  |
| 4.6 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |  |
| 4.7 | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Licencje przydzielone bezterminowo. | Tak |  |  |
| 4.8 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |
| 4.9 | Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM) | Tak |  |  |
| V | Głowice |
| 5.1 | Głowica sektorowa phased array z obrazowaniem harmonicznym tryby obrazowania jak wyżej (poza 3D/4D) o zakresie min. 1.5-4,5MHz | Tak | 1,5 MHz – 4,5 MHz - 0pkt 1,0 MHz -5.0 MHz - 1pkt |  |
| 5.2 | Głowica wyszczególniona w pkt. 5.1 składająca się z min 80 kryształów | Tak | 80-89 – 0 pkt powyżej 90 – 1 pkt |  |
| 5.3 | Głowica sektorowa matrycowa o zakresie min. 1.5 – 4.5 MHz, obrazowanie harmoniczne,tryby wym. Wyzej, szczególnie 3D w czasie rzeczywistym, funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 180 stopni bez obracania | Tak | 1,5 MHz - 4.5MHz 0 – pkt, 1,0 MHz -5,0 MHz - 2pkt 1.0 MHz -6.0 MHz – 3pkt , |  |
| 5.4 | Głowica wyszczególniona w pkt 5.3 składająca się z min. 2500 kryształów | Tak | 2500-2999 - 0 pkt powyżej 3000 – 2 pkt |  |
| 5.5 | Waga głowicy wyszczególnionej w pkt 5.3 i 5.4 | Podać | Najniższa – 2 pkt Kolejne proporcjonalne |  |
| 5.6 | Głowica przezprzełykowa matrycowa o zakresie min. 2MHz – 7MHz do obrazowania w trybach jak wyżej miedzy innymi 3D, funkcja zmiany płaszczyzny w zakresie 180 stopni bez obracania,, obrazowanie harmoniczne | Tak | 2 – 7 MHz – 0 pkt 3 – 8 MHz – 1 pkt 2 – 8 MHz – 3 pkt |  |
| 5.7 | Głowica wyszczególniona w pkt 5.6 składająca się z min. 2500 kryształów | Tak | 2500-2999 - 0 pkt powyżej 3000 – 2 pkt |  |
| VI | Pozostałe wymagania |
| 6.1 | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) min. 12 m-cy | Tak, podać |  |  |
| 6.2 | Zapewnienie pełnej dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. | Tak |  |  |
| 6.3 | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | Tak |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                 Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 8 						Materacyk do ogrzewania noworodka

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Położniczo-Ginekologiczny, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wodoodporna płyta grzewcza lub materacyk grzewczy ze zintegrowaną warstwą przeciwodleżynową - min. wymiar 580x250 mm - długość kabla min. 1,2 m - materiał pokrowca PCV lub poliuretan | Tak |  |
| 2 | Panel sterujący: - zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 ( 220 – 240 VAC) V 50 Hz - ustawienia temperatury w zakresie 30-39 st. C ze skokiem co 0,1 st. C lub min. w dwóch zakresach : 25-35 st.C w podziałce co 0,5 st.C , oraz 35 st C-38st C w podziałce co 0,1 st C - alarm wysokiej temperatury przy tem. wody 39,5 +/-0,5 st. przy materacyku żelowym 40,0 +/- 1stC lub w przypadku materacyka ze zintegrowana warstwa przeciwodleżynowa system automatycznie wyłączy zasilanie. - przeznaczony do pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
| 3 | Materacyk żelowy lub w pokryciu z materiału poliuretanowego z wbudowaną warstwą pianki przeciwodleżynowej – okres trwałości min. 36 m-cy | Tak |  |
| 4 | Gniazdko bawełniane z kołnierzem protekcyjnym o wymiarach min. 650 600x 350 x 20 mm – 2szt/materac | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                 Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 9							Lampa do fototerapii kocykowa

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Położniczo-Ginekologiczny, ul. Jana Pawła II |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa do leczenia żółtaczki fizjologicznej u niemowląt, które nie wymagają intensywnej terapii w inkubatorze, - umożliwiająca przebywanie dziecka cały czas z matką, - przystosowana do umieszczenia w łóżeczku dziecka | Tak |  |
| 2 | Świetlówka terapeutyczna lub niebieskie diody LED o długości fali świetlnej 420-480 nm (+/- 70 nm) i żywotności min. 1500 godz. umieszczona w panelu do naświetlania dziecka od dołu. | Tak |  |
| 3 | Wbudowany cyfrowy licznik czasu naświetlania pacjenta lub licznik wyświetlający aktualną ilość przepracowanych godzin przez źródło światła. | Tak |  |
| 4 | Wbudowany cyfrowy licznik czasu pracy lampy umożliwiający kontrolę efektywności świetlówek lub diod LED | Tak |  |
| 5 | Lampa wyposażona w niezbędne części eksploatacyjne, min.: Kombinezony wielorazowego użytku do fototerapii min. 2 szt./lampę lub pokrowce do lampy min. 50 szt./lampę Przezroczysta i wytrzymała folia zapewniająca komfort w czasie terapii – 1 szt./lampę | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                           Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 10                                                                        Respirator do wentylacji strumieniowej

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | szt.1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Oddział Otolaryngologii ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | 1 kanał jet | Tak |  |
| 2 | Kanał do pomiaru ciśnienia oddechowego | Tak |  |
| 3 | Moduł pomiaru EtCO2 | Tak |  |
| 4 | Dodatkowy kanał do podawania tlenu stałym strumieniem | Tak |  |
| 5 | Wbudowany w urządzenie system nawilżania i ogrzewania mieszanki oddechowej | Tak |  |
| 6 | Dotykowy panel sterujący z możliwością odłączenia od urządzenia | Tak |  |
| 7 | Wbudowany moduł kamery endoskopowej dający możliwość podłączenia głowicy kamery do urządzenia i wyświetlenia obrazu na panelu sterującym | Tak |  |
| 8 | PARAMETRY REGULOWANE | Tak |  |
| 9 | Częstotliwość cykli oddechowych kanał Jet1 min. 4 - 1600 c/min. | Tak |  |
| 10 | Stosunek czasu wdechu w cyklu min.15 - 75% | Tak |  |
| 11 | Zawartość tlenu w mieszance oddechowej min 21% - 100% | Tak |  |
| 12 | Nawilżanie 0 - 100% | Tak |  |
| 13 | Regulacja poziomu nawilżania mieszanki oddechowej, min. 8 poziomów. | Tak |  |
| 14 | Stały przepływ czystego tlenu 0 - 70 l/min. | Tak |  |
| 15 | Ciśnienie napędowe 0.1 - 3.5 bar | Tak |  |
| 16 | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI | Tak |  |
| 17 | Wykres przerwy wentylacji (krzywa ciśnień) | Tak |  |
| 19 | Objętość oddechowa | Tak |  |
| 20 | Objętość minutowa | Tak |  |
| 21 | Ciśnienie przerwy (między wydechem a wdechem) | Tak |  |
| 22 | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP | Tak |  |
| 23 | Szczytowe ciśnienie wdechowe PEEP | Tak |  |
| 24 | Średnie ciśnienie wentylacji | Tak |  |
| 25 | Poziom tlenu w mieszance oddechowej dostosowany do możliwości użycia lasera | Tak |  |
| 26 | ALARMY | Tak |  |
| 27 | Alarm poziomu PIP (szczytowe ciśnienie wdechowe) – regulowany 1 - 100 mbar | Tak |  |
| 28 | Alarm poziomu PP (ciśnienie przerwy) – regulowany 1 - 100 mbar | Tak |  |
| 29 | Alarm poziomu wody - zakłócenia w dopływie wody do nawilżacza | Tak |  |
| 30 | Alarm temperatury - temperatura poza limitem | Tak |  |
| 31 | Alarm zasilania - spadek zasilania poniżej 95V | Tak |  |
| 32 | Alarm gazów - zanik zasilania tlenem / powietrzem | Tak |  |
| 33 | Alarm stężenia O2 - stężenie O2 podwyższone lub obniżone o 5% lub więcej względem ustawionej wartości | Tak |  |
| 34 | PARAMETRY TECHNICZNE | Tak |  |
| 35 | Zasilanie elektryczne - 100 - 240 V | Tak |  |
| 36 | Zasilanie zewnętrzne tlenem - 4 - 6.5 bar | Tak |  |
| 37 | Zasilanie zewnętrzne sprężonym powietrzem - 4 - 6.5 bar | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                        Zał. nr 1B do SIWZ
Pakiet nr 11                                                                           Analizator oddechowy (Chromatograf)

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | szt.1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Katedra i Klinika Gastroenterologii Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Analizator oddechowy działający w oparciu chromatografię gazową | Tak |  |
| 2 | Czułość pomiaru 1 ppm H2 / CH4; 2% CO2 | Tak |  |
| 3 | Dokładność pomiaru +/- 2-3 ppm lub 5% dla pełnego zakresu H2 / CH4; +/- 1% CO2 | Tak |  |
| 4 | Zakres pomiaru 2-150 ppm dla H2; 2-75 ppm dla CH4,; 0,1-7% dla CO2 | Tak |  |
| 5 | Objętość próbki do 20 ml | Tak |  |
| 6 | Wbudowana funkcja korekty powietrza z przestrzeni martwej według wzoru. współczynnik = stężenie pęcherzykowego co2 /stężenie co2 próbki | Tak |  |
| 7 | Funkcja automatycznej kontroli przepływu | Tak |  |
| 8 | Czas pomiaru do 1 min. | Tak |  |
| 9 | Odczyt wyniku badania z wbudowanego wyświetlacza alfanumerycznego | Tak |  |
| 10 | Uruchamianie: Wyłącznik główny oraz włącznik pompy | Tak |  |
| 11 | Zasilanie: 230 V | Tak |  |
| 12 | Środowisko pracy- temperatura 22 C +/- 3C. Brak zanieczyszczeń chemicznych i dużego ruchu powietrza. Stabilny blat roboczy do umiejscowienia | Tak |  |
| 13 | Transfer danych do PC za pomocą portu USB. | Tak |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                   Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 12        Zestaw: Endoskopowy tor wizyjny: procesor wideo, źródło światła, insuflator, monitor diagnostyczny – 1 szt.

| I. Procesor wideo i źródło światła |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa, sala badań kolonoskopowych |  |
| Opis parametrów procesora i źródła światła |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Wyostrzenia obrazu w trakcie badania | TAK |  |
| 2 | Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | TAK |  |
| 3 | Pompa powietrzna z min. trzystopniową regulacją nadmuchu | TAK |  |
| 4 | Wbudowana funkcja Freeze | TAK |  |
| 5 | Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 7 | Funkcja poprawy widoczności architektury naczyń i struktur błoń śluzowych | TAK |  |
| 8 | Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito) realizowane za pomocą filtracji optyczno – cyfrowej obrazu. | TAK |  |
| 9 | Rejestracja danych pacjentów | TAK |  |
| 10 | Konfiguracja indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników w zakresie co najmniej: ustawień przycisków na głowicy, ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlania danych na monitorze | TAK |  |
| 11 | Wpisywanie danych pacjentów i użytkowników min. 50 pacjentów i min. 20 użytkowników | TAK |  |
| 12 | Źródło światła ksenonowe | TAK |  |
| 13 | Moc oświetlenia min. 300W, gwarancja żywotności źródła światła (żarówki) min. 500 godzin | TAK |  |
| 14 | Lampa zapasowa typu LED lub Halogen | TAK, podać rodzaj lampy |  |
| 15 | Wyjścia wideo min. 1x DVI-D, 1x S-Video (Y/C), 1x HD-SDI, 1x kompozytowe (BNC) | TAK |  |
| 16 | Kompatybilność (pełna współpraca) z posiadanymi wideoendoskopami Olympus: serii 145, 165, 180, H185, GF-UCT180 | TAK |  |
| 17 | Zapis danych (w tym obrazów) na pamięci przenośnej typu PenDrive | TAK |  |
| 18 | Butelka na wodę do spłukiwania, wraz z uchwytem wbudowanym w obudowę procesora wideo albo źródła światła lub uchwyt montowany do posiadanego przez Zamawiającego wózka zestawu endoskopowego. | TAK |  |
| II. Monitor medyczny do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe – rok prod. 2017). Dopuszcza się zaoferowanie monitora podemonstracyjnego z rokiem produkcji nie starszym niż 2016, po warunkiem spełnienia wszelkich pozostałych parametrów SIWZ. Oferowany monitor nie może posiadać śladów użytkowania, uszkodzonych pikseli matrycy i będzie objęty pełną gwarancją, zgodnie z umową zakupową. | podać |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa, sala badań kolonoskopowych |  |
| Opis parametrów monitora do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Monitor LCD LED | TAK |  |
|  | Kąt widzenia min. 170 x 170 stopni | TAK, podać |  |
|  | Wejścia min 2xDVI-D, 1x(Y/C: S-Video, RGBS, HD-SDI – lub wyższej klasy, BNC - SDI, VGA) | TAK, podać oferowaną liczbę gniazd |  |
|  | Luminancja matrycy min. 800 cd/m2 450 cd/m2 | TAK, podać |  |
|  | Minimalny kontrast 1400:1 | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna moc 110 W | TAK, podać |  |
|  | Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalny czas reakcji matrycy 9 ms | TAK, podać |  |
|  | Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału z gniazd DVI oraz HD-SDI: 1920x1080 p | TAK |  |
|  | Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, odcienia, jasności, kontrastu, ostrości | TAK |  |
|  | Monitor montowany na ścianie – wymagany uchwyt ścienny do dostarczenia z oferowanym zestawem, zapewniający możliwość ustawień monitora góra/dół, prawo/lewo bez użycia narzędzi, wraz z przewodami (sygnałowy oraz zasilający) o długości wystarczającej do podłączenia do oferowanego procesora video. Wymagane jest także podłączenie i skonfigurowanie monitora z drugim posiadanym przez Zamawiającego videoprocesorem Pentax EPK-i5000 poprzez gniazda DVI lub VGA | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania obrazówz dwóch źródeł jednocześnie w trybach PIP oraz POP | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie obrazu ze wszystkich oferowanych gniazd sygnałów wejściowych | TAK |  |
|  | Automatyczne dopasowanie proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od rodzaju przesłanego sygnału, standard dla sygnału z dniaz DVI oraz HD-SDI – 16:9 | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu min. 26” | TAK, podać |  |
|  | Monitor będący urządzeniem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., certyfikowany do diagnostyki w ramach realizacji procedur endoskopowych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (stand by) w przypadku braku sygnałów wejściowych oraz automatycznego włączania po przesłaniu obrazu na monitor | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w przycisk ręcznego wyboru źródła sygnału obrazu wejściowego | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 5 profili ustawień użytkowanika | TAK |  |
|  | Język menu: min. polski i/lub angielski | TAK |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi powszechnie stosowanymi w gabinetach zabiegowych, na bazie alkoholu etylowego. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga monitora przygotowanego do pracy: 10 kg | TAK |  |
| III. Insuflator CO2 |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa |  |
| Opis parametrów insuflatora do zestawu |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) ze wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego systemami endoskopowymi firmy Pentax (m. in. seria 70k, 70FK2, 90k, 90FK2, 90i, i10) | TAK |  |
| 2 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK |  |
| 3 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) z systemami endoskopowymi firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | TAK |  |
| 4 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawów endoskopowych firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący wartość aktualnie podawanego do endoskopu ciśnienia (wartość wyrażona w kPa) | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualne natężenie przepływu gazu na wyjściu z insuflatora (wartość wyrażona w l/min) | TAK |  |
| 7 | W zestawie adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej (standard gniazd AGA). | TAK |  |
| 8 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ do butli | TAK |  |
| 9 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 10 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂: do 15 min. do 30 min. | TAK |  |
| 11 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | TAK |  |
| 12 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,6 MPa (po dekompresji) | TAK |  |
| 13 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2 l/min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 14 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3 l/min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | TAK |  |
| 16 | Waga nie większa niż 5,0 kg | TAK |  |
| 17 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130 mm x 340 mm x 160 mm | TAK, podać |  |

……………………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                    (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                     Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 12a

| Endoskopowy Insuflator CO2 |
| --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017r. |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa |  |
| Opis parametrów insuflatora |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) ze wszystkimi posiadanymi przez Zamawiającego systemami endoskopowymi firmy Pentax (m. in. seria 70k, 70FK2, 90k, 90FK2, 90i, i10) | TAK |  |
| 2 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawu endoskopowego firmy Pentax | TAK |  |
| 3 | Urządzenie w pełni współpracujące (kompatybilne) z systemami endoskopowymi firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | TAK |  |
| 4 | Adapter z drenem doprowadzającym CO₂ do butelki systemu woda/powietrze dla zestawów endoskopowych firmy Olympus (m. in. serie 165, 180, 185, 190) | TAK |  |
| 5 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący wartość aktualnie podawanego do endoskopu ciśnienia (wartość wyrażona w kPa) | TAK |  |
| 6 | Wyświetlacz numeryczny wskazujący aktualne natężenie przepływu gazu na wyjściu z insuflatora (wartość wyrażona w l/min) | TAK |  |
| 7 | W zestawie adaptery umożliwiające podłączenie urządzenia zarówno do butli CO₂ oraz CO₂ z sieci szpitalnej (standard gniazd AGA). | TAK |  |
| 8 | W zestawie reduktor ciśnienia CO₂ do butli | TAK |  |
| 9 | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia | TAK |  |
| 10 | Wbudowany regulator czasu dystrybucji CO₂: do 15 min. do 30 min. | TAK |  |
| 11 | Wskaźnik wysokiego oraz niskiego przepływu sygnalizowany diodami (czerwona/zielona) | TAK |  |
| 12 | Maksymalne ciśnienie zasilające 0,6 MPa (po dekompresji) | TAK |  |
| 13 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji niskiego przepływu 2 l/min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 14 | Wielkość przepływu na wyjściu dla funkcji wysokiego przepływu 3 l/min (± 0,3l/min) | TAK, podać |  |
| 15 | Urządzenie wyposażone w filtr przepływu stabilizujący strumień gazu i usuwający zanieczyszczenia | TAK |  |
| 16 | Waga nie większa niż 5,0 kg | TAK |  |
| 17 | Wymiary nie większe niż : (szer. x gł. x wys.) 130 mm x 340 mm x 160 mm | TAK, podać |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                  Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 13                                                   Wideokolonoskop diagnostyczno - zabiegowy wysokiej rozdzielczości HD

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2017 (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 |  |
| 6 | Miejsce instalacji: | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa, sala badań kolonoskopowych |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | W pełni współpracujący z posiadanymi procesorami video serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 lub Pentax EPK-i5000, oraz urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. | TAK |  |
|  | Kanał roboczy min. 3,7 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia min. 140° | TAK, podać |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 180° b) dół 180° c) prawo 160° d) lewo 160° | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 13,2 mm | TAK |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | TAK |  |
|  | Głębia ostrości – zakres minimalny 4 - 100 mm | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć) | TAK, podać liczbę przycisków |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 3 dowolnie programowalne przyciski z możliwością przypisania min. jednej z funkcji: „stop klatka” lub „robienie zdjęć” na każdy przycisk osobno. | TAK, podać liczbę przycisków i funkcje możliwe do przypisania pod każdy z nich. |  |
|  | Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900) | TAK |  |
|  | Endoskop wyposażony w dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet | TAK |  |
|  | Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień. | TAK |  |

……………………………………………………………
                                                                                                                                                                                             (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                     Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 14                                                     Elektrokoagulacja endoskopowa z modułem argonowym

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych. |  |  |  |
| 2 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz. | TAK |  |  |
| 3 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 330 kHz +/-10% | TAK |  |  |
| 4 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji. | TAK |  |  |
| 5 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe. Klasa I CF. | TAK |  |  |
| 6 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów. | TAK |  |  |
| 7 | Aparat z modułem argonowym. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania. | PODAĆ | 1.Z wewnętrznym modułem argonowym - bez dodatkowych przystawek (jedno urządzenie) – 20 pkt. 2. Z osobną przystawką argonową – 0 pkt. |  |
| 8 | Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu. | TAK |  |  |
| 9 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego. | TAK |  |  |
| 10 | Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7” | TAK |  |  |
| 11 | Możliwość regulacji jasności ekranu w co najmniej dziesięciostopniowej skali lub regulacja płynna | TAK |  |  |
| 12 | Komunikacja w języku polskim. | TAK |  |  |
| 13 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. | TAK |  |  |
| 14 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowana alarmem oraz komunikatem na ekranie. | TAK |  |  |
| 15 | Urządzenia wyposażone w 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: dla narzędzi argonowych dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych. | TAK |  |  |
| 16 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji co najmniej 5 poziomów lub płynna regulacja (bez możliwości całkowitego wyciszenia). | TAK |  |  |
| 17 | Widok aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu. | TAK |  |  |
| 18 | Sygnalizacja akustyczna aktywowanego trybu pracy. | TAK |  |  |
| 19 | Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego 3-przyciskowego włącznika nożnego. | TAK |  |  |
| 20 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. | TAK |  |  |
| 21 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową (5L / 10L) oraz koszykiem na akcesoria. | TAK |  |  |
| 22 | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |  |
| 23 | PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA | TAK |  |  |
| 24 | Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody. | TAK |  |  |
| 25 | Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia | TAK |  |  |
| 26 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego w zakresie do min. 400W. | TAK |  |  |
| 27 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej. | TAK |  |  |
| 28 | Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii. | TAK |  |  |
| 29 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej w zakresie do min. 200W. | TAK |  |  |
| 30 | Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej w zakresie do min. 40W. | TAK |  |  |
| 31 | Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |  |
| 32 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |  |
| 33 | Koagulacja plazmą argonową z mocą min. 40W | TAK |  |  |
| 34 | Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową w tym koagulacja pulsacyjna | TAK |  |  |
| 35 | Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej w zakresie do min. 60W. | TAK |  |  |
| 36 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu. | TAK |  |  |
| 37 | Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania. | TAK |  |  |
| 38 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej. | TAK |  |  |
| 39 | Regulacja przepływu argonu w zakresie minimalnym od . 0,5 do 3 l/min. z krokiem co 0,1 l/min. | TAK |  |  |
| 40 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej. | TAK |  |  |
| 41 | Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem | TAK |  |  |
| 42 | WYPOSAŻENIE | TAK |  |  |
| 43 | Włącznik nożny 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej, bezprzewodowy – 1 szt. | TAK |  |  |
| 44 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z system monitorowania aplikacji elektrody neutralnej – 200 szt., z terminem trwałości min. 5 lat od daty dostarczenia | TAK |  |  |
| 45 | Kabel elektrod jednorazowych dł. min.3 m – 1 szt. | TAK |  |  |
| 46 | Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej dł. min. 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |  |
| 47 | Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość 2.2 m, średnica 2.3 mm, w komplecie z adapterem do czyszczenia – 10 szt., z terminem trwałości min. 5 lat od daty dostarczenia | TAK |  |  |
| 48 | Butla argonowa 5L – 1szt. | TAK |  |  |
| 49 | Reduktor argonowy – 1szt. | TAK |  |  |
| 50 | Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii dł. min. 3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 1 szt. | TAK |  |  |

………………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                            Zał. nr 1B do SIWZ                                                                                         Pakiet nr 15                                                                   Fotel ginekologiczny

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita: 800 mm (+/- 50 90 mm) | TAK |  |
| 3 | Szerokość siedziska: 600 mm (+/- 50 mm) | TAK |  |
| 4 | Długość: 1250 mm (+/- 50 60 mm) | TAK |  |
| 5 | Wysokość: 850 mm (+/- 50 20 mm) | TAK |  |
| 6 | Regulacja segmentu oparcia pleców dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie min. od 0 do 700 (+/- 50) Funkcja ustawienia wysokości fotela w zakresie min. 600mm do 900mm 810mm osiągana poprzez naciskanie przycisku sterownika nożnego za pomocą siłowników elektrycznych | TAK |  |
| 7 | Pozycja Trendelenburga dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie od 0 do 200 (+/- 100) | TAK |  |
| 8 | Pozycja anty-Trendelenburga dokonywana z panelu nożnego za pomocą siłowników elektrycznych w zakresie od 0 do 170 (+/- 100) | TAK |  |
| 9 | Segmenty fotela tapicerowane bezszwowo, pokryte tkaniną zmywalną | TAK |  |
| 10 | Segment oparcia pleców wyposażony w uchwyt na prześcieradło jednorazowe | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie: Podkolanniki – 2 szt. Uchwyty ręki – 2 szt. Pojemnik ze stali nierdzewnej – 1 szt. - Zaciski mocujące – 2 szt. - Podpórka pod stopy – 2szt - Podpórka nóg - 1szt - Wieszak kroplówki – 1szt - Podpórka ręki – 1szt - Zaciski do mocowania wyposażenia – 4 szt | TAK |  |
| 12 | Z boku fotela nierdzewne szyny do mocowania wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
| 13 | Zintegrowany jednostopniowy, antypoślizgowy podnóżek składany na ramę fotela | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych | TAK |  |
| 15 | Wysuwany pojemnik ze stali nierdzewnej | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                                    Zał. nr 1B do SIWZ                                                                                         Pakiet nr 16                                                                 Lampa zabiegowa

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Lampa na statywie z kółkami umożliwiającymi swobodne przemieszczanie lampy | TAK |  |
| 2 | Lampa LED | TAK |  |
| 3 | Natężenie światła: - z odległości 1m min. 60 000 lx - z odległości 0,8 m min. 80 000 lx | TAK |  |
| 4 | Min. 4 – stopniowy zakres regulacji natężenia światła | TAK |  |
| 5 | Wielkość plamy świetlnej: - z odległości 1m min. 130 mm - z odległości 0,8 m min. 100 mm | TAK |  |
| 6 | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 95 | TAK |  |
| 7 | Średnia żywotność żarówki 50 000 h | TAK |  |
| 8 | Oprawa regulowana ( odległość od podłogi ) w min. zakresie 900 – 2000mm | TAK |  |
| 9 | Napięcie zasilania 230V/50 Hz | TAK |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)                                                     Zał. nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 17                                                                           Aparat do znieczulania

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o, ul. Jana Pawła II 50, 80-462 Gdańsk, Pracownia Endoskopowa | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat do znieczulania |  |  |  |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej wyposażona w centralny hamulec | TAK |  |  |
| 3 | Aparat posiada min. 2 szuflady na akcesoria w tym co najmniej jedna z bezpiecznym zamknięciem np. w postaci klucza | TAK |  |  |
| 4 | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i uchwyt butli podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu | TAK |  |  |
| 5 | Minimum 4 gniazda elektryczne 230V do podłączenia dodatkowego sprzętu medycznego zamontowane w aparacie | TAK |  |  |
| 6 | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej w komplecie węże ciśnieniowe. Aparat posiadający możliwość pracy tylko na zasilaniu w gazy medyczne z butli. | TAK |  |  |
| 7 | Awaryjne zasilanie elektryczne na minimum 30 minut w warunkach standardowych | TAK |  |  |
| 8 | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowanymi zgodnymi z PN, nakręcane, wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu | TAK |  |  |
| 9 | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem o pojemności min 0,6 l na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem | TAK |  |  |
| 10 | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, AIR | TAK |  |  |
| 11 | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% stężenia tlenu | TAK |  |  |
| 12 | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami; przepływ świeżych gazów ≤ 300 ml/min. | TAK |  |  |
| 13 | Niezależny przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej wbudowany fabrycznie w aparat | TAK |  |  |
| 14 | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci Aparat zapewniający możliwość montażu układu po lewej bądź prawej stronie urządzenia | TAK |  |  |
| 15 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa z funkcją natychmiastowego ręcznego uwolnienia ciśnienia z układu oddechowego przy wentylacji Man/Spont (bez konieczności skręcania zastawki do 0) | TAK |  |  |
| 16 | Obejście tlenowe o dużej wydajności | TAK |  |  |
| 17 | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności min 1,2 litra | TAK |  |  |
| 18 | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salą operacyjną | TAK |  |  |
| 19 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego | TAK |  |  |
| 20 | Respirator anestetyczny z ekranem wbudowanym w aparat– podać przekątną ekranu | TAK |  |  |
| 21 | Respirator nie zużywający gazów do napędu miecha, tłoka -brak powstawania AutoPEEP przy dużych przepływach | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 22 | Tryby wentylacji: |  |  |  |
| 23 | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV | TAK |  |  |
| 24 | tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV | TAK |  |  |
| 25 | tryb wentylacji SIMV/PS | TAK |  |  |
| 26 | Ze względów bezpieczeństwa przełączanie respiratora z wentylacji mechanicznej na ręczną odbywająca się min. 2 stopniowo np. wybierz tryb wentylacji i potwierdź | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 27 | Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu świeżych gazów do respiratora z centralnej instalacji gazów medycznych oraz z butli | TAK |  |  |
| 28 | Obrazowanie na ekranie minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  |  |
| 29 | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy | TAK |  |  |
| 30 | Regulacje: |  |  |  |
| 31 | Minimalny zakres PEEP od 2 do 15 cm H2O – podać zakres | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 32 | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:3 – podać zakres | TAK |  |  |
| 33 | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 / min | TAK |  |  |
| 34 | Zakres regulacji objętości oddechowej od min 20 do 1400 ml – w trybie wentylacji objętościowej | TAK |  |  |
| 35 | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H2O – podać zakres | TAK |  |  |
| 36 | Regulowana płynnie lub skokowo pauza oddechowa w zakresie minimum od 5 do 50% | TAK |  |  |
| 37 | Alarmy: | TAK |  |  |
| 38 | niskiej minutowej objętości oddechowej: | TAK |  |  |
| 39 | minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | TAK |  |  |
| 40 | Bezdechu | TAK |  |  |
| 41 | braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |
| 42 | braku zasilania w gazy | TAK |  |  |
| 43 | Prezentacja na ekranie w postaci liczbowej wyniku pomiaru min: | TAK |  |  |
| 44 | objętości oddechowej TV | TAK |  |  |
| 45 | pojemności minutowej MV | TAK |  |  |
| 46 | częstotliwości oddechowej f | TAK |  |  |
| 47 | ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |
| 48 | ciśnienia Plateau | TAK |  |  |
| 49 | ciśnienia średniego | TAK |  |  |
| 50 | ciśnienia PEEP | TAK |  |  |
| 51 | Czujniki przepływu wielokrotnego użytku 2 sztuki, przeznaczony do sterylizacji | TAK |  |  |
| 52 | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulania | TAK |  |  |
| 53 | Monitor modułowy (dotyczy sprzętu i oprogramowania), jeden producent aparatu i monitora. | TAK |  |  |
| 54 | Monitor pacjenta umożliwiający nieprzerwane monitorowanie stacjonarnie i w transporcie przynajmniej: EKG, Arytmia, Oddech, Saturacja, Temperatura – 2 kanały, NIBP, IBP – 2 kanały | TAK, PODAĆ | Pojedynczy monitor stacjonarno-transportowy mocowany na stacji dokującej – 0 pkt. Monitor stacjonarno – transportowy z osobnym modułem transportowym, wyposażonym w ekran – 10 pkt | . |
| 55 | Monitor pacjenta umożliwiający podłączenie do klinicznych systemów informatycznych zbierających parametry życiowe pacjenta, zapewnia przesyłanie do nich parametrów z kardiomonitora oraz aparatu do znieczulania, w celu umożliwienia prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dostępny system informatyczny producenta oferowanego kardiomonitora, w języku polskim - podać nazwę | TAK |  |  |
| 56 | Poszczególne moduły pomiarowe i programowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | TAK |  |  |
| 57 | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora | TAK |  |  |
| 58 | Monitor wyposażony we wbudowany akumulator umożliwiający zasilanie na minimum 4 godziny pracy | TAK |  |  |
| 59 | System umożliwiający automatyczną konfigurację monitora w celu dopasowania do wymagań różnych stanowisk. Monitor przygotowany do stosowania dla wszystkich grup wiekowych od noworodka do dorosłego | TAK |  |  |
| 60 | Kolorowy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT wysokiej jakości o przekątnej minimum 10” (stacjonarnie i w czasie transportu) | TAK |  |  |
| 61 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim | TAK |  |  |
| 62 | Minimum 5 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | TAK |  |  |
| 63 | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50Hz, Cały system chłodzony konwekcyjnie, bez użycia wentylatorów | TAK |  |  |
| 64 | Mierzone parametry, moduły pomiarowe |  |  |  |
| 65 | EKG | TAK |  |  |
| 66 | pomiar częstości akcji serca – zakres minimum 30 ÷ 250/min | TAK |  |  |
| 67 | monitorowanie jednocześnie 3 z 7 odprowadzeń rzeczywistych, dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1 % | TAK |  |  |
| 68 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG z max. 6 elektrod, wykorzystując standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |  |
| 69 | w komplecie filtr zakłóceń elektrochirurgicznych, oraz przewód do podłączenia 3 i 5 elektrod | TAK |  |  |
| 70 | Oferowane przewody EKG z szeregowo umieszczonymi elektrodami – 1 pkt. | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 71 | Oddech | TAK |  |  |
| 72 | pomiar metodą impedancyjną w zakresie minimum 5 ÷ 120 odd/min, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu, dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/-2 oddechy na minutę | TAK |  |  |
| 73 | Saturacja | TAK |  |  |
| 74 | w komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec | TAK |  |  |
| 75 | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna oraz krzywa pletyzmograficzna | TAK |  |  |
| 76 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 77 | Pomiar ręczny i automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie minimum 5 ÷ 240 min | TAK |  |  |
| 78 | prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej oraz średniej, ciągłe pomiary przez określony czas, funkcja stazy żylnej | TAK |  |  |
| 79 | w komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych (2 rozmiary), mankiety pomiarowe bez lateksu | TAK |  |  |
| 80 | Pomiar temperatury | TAK |  |  |
| 81 | dwa tory pomiarowe, wyświetlanie T1, T2 | TAK |  |  |
| 82 | Zakres pomiarowy temperatury przynajmniej 0-45ºC, dokładność pomiaru przynajmniej 0,1ºC | TAK |  |  |
| 83 | w komplecie czujniki temperatury: powierzchniowy | TAK |  |  |
| 84 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  |  |
| 85 | minimum dwa tory pomiarowe | TAK |  |  |
| 86 | Wybór nazwy ciśnienia powoduje automatyczny wybór algorytmu pomiarowego, skali pomiarowej i koloru | TAK |  |  |
| 87 | możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, dokładność pomiaru ciśnienia min. +/- 1 mmHg | TAK |  |  |
| 88 | Prezentacja graficzna prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym | TAK |  |  |
| 89 | Precyzyjny pomiar (paramagnetyczny) wdechowych i wydechowych stężeń O2 | TAK |  |  |
| 90 | Pomiar i prezentacja stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej, dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluranu oraz MAC w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |  |
| 91 | Kalkulator dawki leków | TAK |  |  |
| 92 | Alarmy na minimum 3 poziomach ważności – opisać | TAK |  |  |
| 93 | Ręczne oraz automatyczne ustawienie wszystkich granic alarmowych na podstawie bieżących parametrów monitorowanych u pacjenta | TAK |  |  |
| 94 | Pamięć minimum 50 sytuacji alarmowych zapisywanych ręczne i automatyczne w trakcie wystąpienia alarmu wraz z krzywymi dynamicznymi | TAK |  |  |
| 95 | Monitor pacjenta wyposażony w pamięć przynajmniej 24 godzin trendów graficznych i tablicowych, z rozdzielczością 1 minuta w całym zakresie | TAK |  |  |
| 96 | Jednoczesna prezentacja krótkich odcinków trendów i krzywych im odpowiadających z możliwością wyboru czasu min. 10 min i 60 min | TAK |  |  |
| 97 | moduł zwiotczenia mięśni NMT, Pomiar metodą ST, TOF i PTC. sterowanie modułem z przedmiotowego monitora, komunikacja moduł jednostka centralna w języku polskim. Nie dopuszcza się osobnego urządzenia. | TAK |  |  |
| 98 | Możliwość rozbudowy monitora o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO, z wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania | TAK |  |  |
| 99 | Możliwość rozbudowy o moduł ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia CNAP wykorzystaniem modułu do oferowanego systemu monitorowania | PODAĆ | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |  |
| 100 | Montaż |  |  |  |
| 101 | Monitor pacjenta (lub moduł transportowy z ekranem) mocowany na stacji dokującej, w sposób zapewniający możliwość błyskawicznego odłączenia i rozpoczęcie transportu pacjenta , bez konieczności odłączania/przełączania przewodów zasilających, sieciowych oraz kabli i modułów pomiarowych. Monitor pacjenta pracyjący także w trybie stacjonarnym, na zasilaniu sieciowym, poza dedykowaną stacją dokującą. | TAK |  |  |

…………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)