Zał. nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Zadanie 1

| Aparat RTG Ramię C 3D |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o ul. Nowe Ogrody Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci |  |
| Opis parametrów Ramienia C |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Ramię C |
|  | Ramię C z hamulcami z wyraźnymi oznaczeniami kierunku blokowanego ruchu. | TAK | nie dotyczy |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 68 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Odległość SID ≥ 105 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu wzdłużnego (poziomego) ramienia C ≥ 20 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Ruch pionowy ramienia C ≥ 40 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalna szybkość zmotoryzowanego ruchu poziomego ≥25 mm/s | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 145° (min -95, min. +50) | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) ≥ ±215° | TAK, podać | Ruch zmotoryzowany – 10 pkt. Brak ruchu zmotoryzowanego- -0 pkt. |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalna szybkość ruchu zmotoryzowanego orbitalnego ≥10°/s | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Odległość pomiędzy obudową lampy a detektorem ≥ 83 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | System antykolizyjny zebezpieczający lampę RTG oraz detektor przed zderzeniem z przeszkodą. | TAK, podać | System bezdotykowy – 10 pkt System dotykowy – 0 pkt |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | nie dotyczy |
|  | Uchwyt na detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK | nie dotyczy |
|  | Blokada kół | TAK | nie dotyczy |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C i monitorami (do transportu) ≤ 84 cm | TAK | nie dotyczy |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C | TAK | nie dotyczy |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK | nie dotyczy |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dedykowanego monitora z ekranem dotykowym | TAK | nie dotyczy |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Możliwość sterowania ręcznego ruchami ramiena oraz elektrycznego - zmotoryzowanego z funkcją zapamiętywania położenia | TAK | nie dotyczy |
| GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, moc generatora RTG ≥ 25 kW | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Skopia pulsacyjna w zakresie min. od 0,5 p/s do 25 p/s , szerokość impulsu: zakres min. 5-14 ms | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK | nie dotyczy |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 120 kV | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≤ 40 kV | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ≥ 250 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalny prąd dla fluoroskopii ≤ 3 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 250 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Tryb fluoroskopii pulsacyjnej i ciągłej oraz fluoroskopii o obniżonej dawce | TAK | nie dotyczy |
|  | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna całego generatora ≥ 950 kHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zasilanie 230 V ±10%, 50Hz | TAK | nie dotyczy |
| LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa RTG wyposażona w system chłodzenia aktywnego cieczą w pełni zintegrowany z głowicą RTG, pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia. |  |  |
|  | Lampa RTG dwuogniskowa o wirującej anodzie z dwoma ogniskami | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Wielkość ogniska: max 0,3mm max 0,6mm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Filtracja wewnętrzna ≥ 3 mmAl | Tak, podać | nie dotyczy |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK | nie dotyczy |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | TAK | nie dotyczy |
|  | Kolimacja iris | TAK | nie dotyczy |
|  | Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK | nie dotyczy |
|  | Wyciągana kratka, np. do zastosowań pediatrycznych | TAK | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 350 kHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Prędkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU/min | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5,3 MHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem się lampy RTG | TAK | nie dotyczy |
| DETEKTOR |
|  | Płaski detektor cyfrowy o matrycy min. 2048 x 2048 pikseli | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Detektor cyfrowy w technologii amorficznego krzemu o wymiarach minimalnych 19 cm x 19 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny rozmiar piksela 100μm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Skala szarości detektora min. 32 bit | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Liczba pól obrazowych – minimum 3 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Współczynnik DQE nie mniejszy niż 60% | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa o współczynniku PB min. 17:1 | TAK, podać |  |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Liczba pamiętanych obrazów przy pełnej matrycy ≥ 100 000 – niezależnie od matrycy | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | TAK | nie dotyczy |
|  | Możliwość płynnego obrotu zapamiętanego obrazu LIH bez konieczności ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów - min. 10 obrazów/ekran | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Powiększenie obrazu, przesuwanie powiększonego obrazu, | TAK | nie dotyczy |
|  | Powiększenie na detektorze – wybór pola | TAK | nie dotyczy |
|  | Cyfrowe blendy | TAK | nie dotyczy |
|  | Obraz lustrzany | TAK | nie dotyczy |
|  | Inwersja obrazu: negatyw, odbicie | TAK | nie dotyczy |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów, kontrola parametrów okna w czasie rzeczywistym | TAK | nie dotyczy |
|  | Redukcja artefaktów wywołanych ruchem pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK | nie dotyczy |
|  | System nanoszenia opisów | TAK | nie dotyczy |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK | nie dotyczy |
|  | System zarządzania bazą danych z pacjentami | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja pomiaru odległości i kątów | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja pozwalająca zapamiętać min. 15 sekund sekwencji z częstotliwością min. 25 obrazów /sekundę i odtwarznie ich w pętli | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Funkcja odwracania obrazu w poziomie i pionie bez promioniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Programy anatomiczne dedykowane procedurom kardiologicznym oraz naczyniowym | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja angiografi subtrakcyjnej, wyświetlania tła anatomicznego, nanoszenie graficznych oznaczeń na obraz (np. położenia naczyć) | TAK | nie dotyczy |
|  | Pomiar stopnia stenozy | TAK | nie dotyczy |
|  | Dodawanie adnotacji, komentarze do obrazów, oznakowanie prawej i lewej strony | TAK | nie dotyczy |
|  | Pulpit operatora - ekran dotykowy konsoli sterującej LCD o rozdzielczości min. 640X480,umożliwiający podgląd bieżącego obrazu, umieszczony na ruchomym wysięgniku ramienia C, z regulacją położenia góra/dół, prawo/lewo | TAK | nie dotyczy |
|  | Pulpit operatora z możliwościa podglądu LIH oraz obrazu fluoroskopii | TAK | nie dotyczy |
| WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Wózek z monitorami - osobny element zestawu ramienia C, połączony z ramieniem C za pomocą przewodu, gniazda przewodu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. | TAK | nie dotyczy |
|  | Liczba niezależnych monitorów diagnostycznych, przystosowanych do pracy w środkowisku bloku operacyjnego ≥ 2 | TAK | nie dotyczy |
|  | Monitory posiadające możliwość składania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu i przechowywania | TAK | nie dotyczy |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD monochromatyczny, min. 19” | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Rozdzielczość monitorów diagnostycznych min. 1280x1024 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Luminancja każdego z monitorów ≥ 600 cd/m2 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalny kąt widzenia: pionowy – 175° poziomy - 175° | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka | TAK | nie dotyczy |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK | nie dotyczy |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Zapis obrazów poprzez port USB na dysk typu Pendrive w formatach min.: .TIFF .avi oraz DICOM 3.0 | TAK | nie dotyczy |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | TAK | nie dotyczy |
|  | Napęd dysków CD-R / DVD do zapisu obrazów DICOM 3 | TAK | nie dotyczy |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD/DVD przeglądarki DICOM | TAK | nie dotyczy |
|  | Drukarka na papier termiczny format A4 | TAK | nie dotyczy |
|  | Port USB (standard min. 2.0) – min. 1 gniazdo | TAK, podać | nie dotyczy |
| WYPOSAŻENIE i DODATKOWE FUNKCJE |
|  | Wielofunkcyjny przycisk nożny służący m.in. do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | TAK | Przycisk bezprzewodowy: TAK – 10 pkt. NIE- -0 pkt. |
|  | Zintegrowany system monitorowania, wyświetlania i rejestracji dawki RTG. Wartość dawki automatycznie wysyłana w ramach każdego badania do systemu archiwizacji. | TAK | nie dotyczy |
|  | Celownik laserowy w detektorze i lampie RTG | TAK | nie dotyczy |
|  | Gniazdo obrazowego sygnału wyjściowego min. 1x DVI-D oraz 1x BNC | TAK | nie dotyczy |
|  | Gniazdo RJ-45 do przesyłu danych do systemu PACS w formacie DICOM oraz komunikacji z systemem RIS/HIS | TAK | nie dotyczy |
|  | Urządzenie przystosowane do współpracy z neuronawigacją firm m.in. Stryker, Brainlab, Medtronic – wszystkich najnowszych modeli zestawów do nawigacji wskazanych producentów oraz do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego mikroskopem Carl Zeiss Opmi Pentero 900. | TAK, podać | nie dotyczy |
| Zintegrowana funkcjonalność rekonstrukcji 3D |
|  | Pełna automatyka doboru ilości zdjęć niezbędnych do generowania obrazu badanego obszaru realizowana bez ingerencji zewnętrznej | TAK | nie dotyczy |
|  | Prezentacja obrazu 3D z możliwością analizy poszczególnych klatek i eliminowania klatek artefaktowych | TAK | nie dotyczy |
|  | Otrzymanie obrazu w trzech płaszczyznach z voxela o objętości min. 2563 i 5123 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Czas skanowania max. 60 sek. | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Funkcja ZOOM | TAK | nie dotyczy |
|  | Możliwość obrazowania 3D ruchem po elipsie. | TAK | nie dotyczy |
|  | W cenie oferty wykonanie wszelkich testów akceptacyjnych i specjalistycznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatu | TAK | nie dotyczy |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 1

Zadanie 2

| Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o al. Jana Pawła II 50 Oddział Kardiologiczny |  |
| Opis parametrów Ramienia C |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Ramię C |
|  | Ramię C z hamulcami z wyraźnymi oznaczeniami kierunku blokowanego ruchu. | TAK | nie dotyczy |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 68 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Odległość SID ≥ 105 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego (poziomego) ramienia C ≥ 20 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Ruch pionowy ramienia C ≥ 40 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zmotoryzowany zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 145° (min -95, min. +50) | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) ≥ ±215° | TAK, podać | nie dotyczy. |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Odległość pomiędzy obudową lampy a detektorem ≥ 83 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | System antykolizyjny zebezpieczający lampę RTG oraz detektor przed zderzeniem z przeszkodą. | TAK, podać | System bezdotykowy – 10 pkt System dotykowy – 0 pkt |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | nie dotyczy |
|  | Uchwyt na detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK | nie dotyczy |
|  | Blokada kół | TAK | nie dotyczy |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C i monitorami (do transportu) ≤ 84 cm | TAK | nie dotyczy |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C | TAK | nie dotyczy |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK | nie dotyczy |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dedykowanego monitora z ekranem dotykowym | TAK | nie dotyczy |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK | nie dotyczy |
| GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, moc generatora RTG ≥ 25 kW | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Skopia pulsacyjna w zakresie min. od 0,5 p/s do 25 p/s , szerokość impulsu: zakres min. 5-14 ms | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK | nie dotyczy |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 120 kV | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≤ 40 kV | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ≥ 250 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalny prąd dla fluoroskopii ≤ 3 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 250 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Tryb fluoroskopii pulsacyjnej i ciągłej oraz fluoroskopii o obniżonej dawce | TAK | nie dotyczy |
|  | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna całego generatora ≥ 950 kHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zasilanie 230 V ±10%, 50Hz | TAK | nie dotyczy |
| LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa RTG wyposażona w system chłodzenia aktywnego cieczą w pełni zintegrowany z głowicą RTG, pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia. |  |  |
|  | Lampa RTG dwuogniskowa o wirującej anodzie z dwoma ogniskami | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Wielkość ogniska: max 0,3mm max 0,6mm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Filtracja wewnętrzna ≥ 3 mmAl | Tak, podać | nie dotyczy |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK | nie dotyczy |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | TAK | nie dotyczy |
|  | Kolimacja iris | TAK | nie dotyczy |
|  | Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK | nie dotyczy |
|  | Wyciągana kratka, np. do zastosowań pediatrycznych | TAK | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 350 kHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Prędkość chłodzenia anody ≥ 75 kHU/min | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 5,3 MHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem się lampy RTG | TAK | nie dotyczy |
| DETEKTOR |
|  | Płaski detektor cyfrowy o matrycy min. 1536x1536 pikseli | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Detektor cyfrowy w technologii amorficznego krzemu o wymiarach minimalnych 30x30 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny rozmiar piksela 195μm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Skala szarości detektora min. 14 bitów | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Liczba pól obrazowych – minimum 3 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Pola obrazowe o wymiarach: min. 29x29 cm min. 19x19 cm min. 14x14 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Współczynnik DQE nie mniejszy niż 60% | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa o współczynniku PB min. 17:1 | TAK, podać |  |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Liczba pamiętanych obrazów przy pełnej matrycy ≥ 100 000 – niezależnie od matrycy | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | TAK | nie dotyczy |
|  | Możliwość płynnego obrotu zapamiętanego obrazu LIH bez konieczności ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów - min. 10 obrazów/ekran | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Powiększenie obrazu, przesuwanie powiększonego obrazu, | TAK | nie dotyczy |
|  | Powiększenie na detektorze – wybór pola | TAK | nie dotyczy |
|  | Cyfrowe blendy | TAK | nie dotyczy |
|  | Obraz lustrzany | TAK | nie dotyczy |
|  | Inwersja obrazu: negatyw, odbicie | TAK | nie dotyczy |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów, kontrola parametrów okna w czasie rzeczywistym | TAK | nie dotyczy |
|  | Redukcja artefaktów wywołanych ruchem pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK | nie dotyczy |
|  | System nanoszenia opisów | TAK | nie dotyczy |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK | nie dotyczy |
|  | System zarządzania bazą danych z pacjentami | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja pomiaru odległości i kątów | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja pozwalająca zapamiętać min. 15 sekund sekwencji z częstotliwością min. 25 obrazów /sekundę i odtwarznie ich w pętli | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Funkcja odwracania obrazu w poziomie i pionie bez promioniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Programy anatomiczne dedykowane procedurom kardiologicznym oraz naczyniowym | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja angiografi subtrakcyjnej, wyświetlania tła anatomicznego, nanoszenie graficznych oznaczeń na obraz (np. położenia naczyć) | TAK | nie dotyczy |
|  | Pomiar stopnia stenozy | TAK | nie dotyczy |
|  | Dodawanie adnotacji, komentarze do obrazów, oznakowanie praweji lewej strony | TAK | nie dotyczy |
|  | Pulpit operatora - ekran dotykowy konsoli sterującej LCD o rozdzielczości min. 640X480,umożliwiający podgląd bieżącego obrazu, umieszczony na ruchomym wysięgniku ramienia C, z regulacją położenia góra/dół, prawo/lewo | TAK | nie dotyczy |
|  | Pulpit operatora z możliwościa podglądu LIH oraz obrazu fluoroskopii | TAK | nie dotyczy |
| WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Wózek z monitorami - osobny element zestawu ramienia C, połączony z ramieniem C za pomocą przewodu, gniazda przewodu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. | TAK | nie dotyczy |
|  | Liczba niezależnych monitorów diagnostycznych, przystosowanych do pracy w środkowisku bloku operacyjnego ≥ 2 | TAK | nie dotyczy |
|  | Monitory posiadające możliwość składania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu i przechowywania | TAK | nie dotyczy |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: LCD monochromatyczny, min. 19” | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Rozdzielczość monitorów diagnostycznych min. 1280x1024 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Luminancja każdego z monitorów ≥ 600 cd/m2 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalny kąt widzenia: pionowy – 175° poziomy - 175° | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka | TAK | nie dotyczy |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK | nie dotyczy |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Zapis obrazów poprzez port USB na dysk typu Pendrive w formatach min.: .TIFF .avi oraz DICOM 3.0 | TAK | nie dotyczy |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | TAK | nie dotyczy |
|  | Napęd dysków CD-R / DVD do zapisu obrazów DICOM 3 | TAK | nie dotyczy |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD/DVD przeglądarki DICOM | TAK | nie dotyczy |
|  | Drukarka na papier termiczny format A4 | TAK | nie dotyczy |
|  | Port USB (standard min. 2.0) – min. 1 gniazdo | TAK, podać | nie dotyczy |
| WYPOSAŻENIE i DODATKOWE FUNKCJE |
|  | Wielofunkcyjny przycisk nożny służący m.in. do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | TAK | Przycisk bezprzewodowy: TAK – 10 pkt. NIE- -0 pkt. |
|  | Zintegrowany system monitorowania, wyświetlania i rejestracji dawki RTG. Wartość dawki automatycznie wysyłana w ramach każdego badania do systemu archiwizacji. | TAK | nie dotyczy |
|  | Celownik laserowy w detektorze i lampie RTG | TAK | nie dotyczy |
|  | Gniazdo obrazowego sygnału wyjściowego min. 1x DVI-D i 1x BNC | TAK | nie dotyczy |
|  | Gniazdo RJ-45 do przesyłu danych do systemu PACS w formacie DICOM oraz komunikacji z systemem RIS/HIS | TAK | nie dotyczy |
|  | Możliwość współpracy z neuronawigacją firm m.in. Medtronic, Stryker i Brainlab | TAK | nie dotyczy |
|  | Możliwość rozbudowy do funkcjonalności rekonstrukcji 3D | Tak | nie dotyczy |
|  | W cenie oferty wykonanie wszelkich testów akceptacyjnych i specjalistycznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatu | TAK | nie dotyczy |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zał. nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

| Aparat RTG typu ramię C |
| --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 3 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 |  |
| 4 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 5 | Miejsce dostawy | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o ul. Nowe Ogrody Pracownia Endoskopii należąca do Kliniki Pediatrii, Hepatologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci |  |
| Opis parametrów Ramienia C |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Ramię C |
|  | Ramię C z hamulcami z wyraźnymi oznaczeniami kierunku blokowanego ruchu. | TAK | nie dotyczy |
|  | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 68 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Odległość SID ≥ 101 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego (poziomego) ramienia C ≥ 20 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy ramienia C ≥ 40 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 130° (min -40, min. +90) | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi poziomej) ≥ ±215° | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥ ±10° | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Odległość pomiędzy obudową lampy a wzmacniaczem obrazu/detektorem ≥ 75 cm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK | nie dotyczy |
|  | Uchwyt na detektorze do ręcznego manipulowania ramieniem C | TAK | nie dotyczy |
|  | Blokada kół | TAK | nie dotyczy |
|  | Ręczny włącznik promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Przycisk nożny do włączania promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Sygnalizacja włączonego promieniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Szerokość wózka z ramieniem C i monitorami (do transportu) ≤ 84 cm | TAK | nie dotyczy |
|  | Hamulce wszystkich ruchów ramienia C | TAK | nie dotyczy |
|  | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego | TAK | nie dotyczy |
|  | Panel na ramieniu C do sterowania funkcjami aparatu w formie klawiszy membranowych lub dedykowanego monitora z ekranem dotykowym | TAK | nie dotyczy |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK | nie dotyczy |
| GENERATOR |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, moc generatora RTG ≥ 2,3 kW | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Fluoroskopia pulsacyjna w zakresie min. od 1 p/s do 15 p/s, szerokość impulsu: zakres min. 7-40 ms, | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Fluoroskopia ciągła min. 30 kl/s | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Radiografia cyfrowa | TAK | nie dotyczy |
|  | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥ 110 kV | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≤ 40 kV | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ≥ 25 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalny prąd dla fluoroskopii ≤ 3 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 25 mA | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Tryb fluoroskopii pulsacyjnej i ciągłej oraz fluoroskopii o obniżonej dawce | TAK | nie dotyczy |
|  | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Zasilanie 230 V ±10%, 50Hz | TAK | nie dotyczy |
| LAMPA I KOLIMATORY |
|  | Lampa RTG stacjonarna - jednoogniskowa lub dwuogniskowa o wirującej anodzie z dwoma ogniskami | TAK, podać | Lampa o wirującej anodzie – 10 pkt. lampa o anodzie stacjonarnej – 0 pkt |
|  | Wielkość ogniska: max 0,3mm – jeżeli występuje max 0,6mm | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Filtracja wewnętrzna ≥ 3 mmAl | Tak, podać | nie dotyczy |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK | nie dotyczy |
|  | Symetryczna półprzepuszczalna przesłona szczelinowa | TAK | nie dotyczy |
|  | Kolimacja iris | TAK | nie dotyczy |
|  | Regulacja ustawień wraz z podglądem bez konieczności ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | TAK | nie dotyczy |
|  | Wyciągana kratka, np. do zastosowań pediatrycznych | TAK | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna anody ≥ 60 kHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Prędkość chłodzenia anody ≥ 35 kHU/min | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,2 MHU | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem się lampy RTG | TAK | nie dotyczy |
| DETEKTOR |
|  | SYSTEM TV |
|  | Typ kamery: CCD | Podać | Dopuszcza się zaoferowanie: Płaski detektor cyfrowy o matrycy min. 2048 x 2048 pikseli, Detektor cyfrowy w technologii amorficznego krzemu, o wymiarach minimalnych 19 cm x 19 cm, Maksymalny rozmiar piksela 100μm, Skala szarości detektora min. 32 bit Płaski detektor cyfrowy: 20 pkt. System TV CCD: 0 pkt. |
|  | Wielkość wzmacniacza obrazu: min. 12” | TAK, podać |  |
|  | Rozdzielczość kamery ≥ 1024x1024 | TAK, podać |  |
|  | Rotacja kamery CCD | TAK, podać |  |
|  | Wyjście cyfrowe | TAK, podać |  |
|  | Częstotliwość ramki min. 25 obrazów / sekundę | TAK, podać |  |
|  | Liczba pól obrazowych – minimum 3 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Współczynnik DQE nie mniejszy niż 60% | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa o współczynniku PB min. 17:1 | TAK, podać | nie dotyczy |
| SYSTEM CYFROWEJ OBRÓBKI OBRAZU I PAMIĘĆ |
|  | Liczba pamiętanych obrazów przy pełnej matrycy ≥ 100 000 – niezależnie od matrycy | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Funkcja „Last Image Hold” | TAK | nie dotyczy |
|  | Możliwość płynnego obrotu zapamiętanego obrazu LIH bez konieczności ekspozycji | TAK | nie dotyczy |
|  | Wyświetlanie mozaiki obrazów - min. 10 obrazów/ekran | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Powiększenie obrazu, przesuwanie powiększonego obrazu, | TAK | nie dotyczy |
|  | Powiększenie na detektorze – wybór pola | TAK | nie dotyczy |
|  | Cyfrowe blendy | TAK | nie dotyczy |
|  | Obraz lustrzany | TAK | nie dotyczy |
|  | Inwersja obrazu: negatyw, odbicie | TAK | nie dotyczy |
|  | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów, kontrola parametrów okna w czasie rzeczywistym | TAK | nie dotyczy |
|  | Redukcja artefaktów wywołanych ruchem pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK | nie dotyczy |
|  | System nanoszenia opisów | TAK | nie dotyczy |
|  | System wpisywania danych pacjenta | TAK | nie dotyczy |
|  | System zarządzania bazą danych z pacjentami | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja pomiaru odległości i kątów | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja pozwalająca zapamiętać min. 15 sekund sekwencji z częstotliwością min. 25 obrazów /sekundę i odtwarznie ich w pętli | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Funkcja odwracania obrazu w poziomie i pionie bez promioniowania | TAK | nie dotyczy |
|  | Programy anatomiczne i tematyczne dedykowane procedurom endoskopowym oraz naczyniowym | TAK, podać nazwy oraz skrócony opis | nie dotyczy |
|  | Funkcja angiografi subtrakcyjnej, wyświetlania tła anatomicznego, nanoszenie graficznych oznaczeń na obraz (np. położenia naczyć) | TAK | nie dotyczy |
|  | Funkcja precyzyjnego pozycjonowania cewnika w naczyniach podczas fluoroskopii | TAK | nie dotyczy |
|  | Pomiar stopnia stenozy | TAK | nie dotyczy |
|  | Dodawanie adnotacji, komentarze do obrazów, oznakowanie praweji lewej strony | TAK | nie dotyczy |
|  | Pulpit operatora - ekran dotykowy konsoli sterującej LCD o rozdzielczości min. 640X480,umożliwiający podgląd bieżącego obrazu lub pulpit operatora wyposażony w przyciski membranowe zawierający jasne i czytelne wartości nastaw urządzenia. | TAK, podać | Pulpit operatora – ekran LCD – 5 pkt, Pulpit operatora - przyciski membranowe – 0 pkt. |
|  | Pulpit operatora z możliwościa podglądu LIH oraz obrazu fluoroskopii | TAK | nie dotyczy |
| WÓZEK Z MONITORAMI |
|  | Wózek z monitorami - osobny element zestawu ramienia C, połączony z ramieniem C za pomocą przewodu, gniazda przewodu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. | TAK | nie dotyczy |
|  | Liczba niezależnych monitorów diagnostycznych, przystosowanych do pracy w środkowisku bloku operacyjnego i pracowni endoskopowej ≥ 2 | TAK | nie dotyczy |
|  | Monitory posiadające możliwość składania w celu zapewnienia bezpiecznego transportu i przechowywania | TAK | nie dotyczy |
|  | Rodzaj monitora i przekątna ekranu: TFT, min. 19” | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Rozdzielczość monitorów diagnostycznych min. 1280x1024 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Luminancja każdego z monitorów ≥ 600 cd/m2 | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Minimalny kąt widzenia: pionowy – 175° poziomy - 175° | TAK, podać | nie dotyczy |
|  | Obrót monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka | TAK | nie dotyczy |
|  | Wskaźnik włączonego promieniowania na wózku z monitorami | TAK | nie dotyczy |
| ŚRODKI DOKUMENTACYJNE I ARCHIWIZACYJNE |
|  | Zapis obrazów poprzez port USB na dysk typu Pendrive w formatach min.: .TIFF .avi oraz DICOM 3.0 | TAK | nie dotyczy |
|  | Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu: 1. Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS 2. Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych Wymagane licencje bezterminowe W cenie oferty musi być także integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | TAK | nie dotyczy |
|  | Napęd dysków CD-R / DVD do zapisu obrazów DICOM 3 | TAK | nie dotyczy |
|  | Automatyczne dogrywanie na dysk CD/DVD przeglądarki DICOM | TAK | nie dotyczy |
|  | Drukarka na papier termiczny format A4 | TAK | nie dotyczy |
|  | Port USB (standard min. 2.0) – min. 1 gniazdo | TAK, podać | nie dotyczy |
| WYPOSAŻENIE i DODATKOWE FUNKCJE |
|  | Wielofunkcyjny przycisk nożny służący m.in. do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | TAK | Przycisk bezprzewodowy: TAK – 10 pkt. NIE- -0 pkt. |
|  | Zintegrowany system monitorowania, wyświetlania i rejestracji dawki RTG. Wartość dawki automatycznie wysyłana w ramach każdego badania do systemu archiwizacji. | TAK | nie dotyczy |
|  | Celownik laserowy w detektorze i lampie RTG | TAK | nie dotyczy |
|  | Gniazdo obrazowego sygnału wyjściowego min. 1x DVI-D oraz 1x BNC | TAK | nie dotyczy |
|  | Gniazdo RJ-45 do przesyłu danych do systemu PACS w formacie DICOM oraz komunikacji z systemem RIS/HIS | TAK | nie dotyczy |
|  | W cenie oferty wykonanie wszelkich testów akceptacyjnych i specjalistycznych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatu | TAK | nie dotyczy |
|  | Integracja – wyświetlanie obrazu endoskopowego z sygnału pochodzącego z endoskopowych procesorów Pentax serii EPKI, i5000 oraz i7000 na oferowanych monitorach wózka RTG. | Podać | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)