Gdańsk, dnia 23.10.2017 r.

nr sprawy: D10.251.61.P.2017

Wykonawcy ubiegający się

o udzielenie zamówienia publicznego

dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej – część III, postępowanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr. 2017/S 198-406838 oraz na stronie internetowej Zamawiającego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Do Zamawiającego zwrócił się Wykonawca o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 14 dni od daty złożenia zamówienia; wyjaśniamy, że w przypadku tak specjalistycznego aparatu rentgenodiagnostycznego, jakim jest aparat rtg z ramieniem C jest niewystarczający.                                                                                                                      Przedmiot zamówienia produkowany jest przez producenta zagranicznego zgodnie 
z konfiguracją określoną przez Zamawiającego (przyszłego użytkownika), a więc pod konkretne zamówienie. Realizacja dostawy nie może nastąpić wcześniej niż po wyborze oferty i podpisaniu umowy przez Strony, a więc termin zaproponowany przez Zamawiającego jest zdecydowanie za krótki.                                                                    W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na termin realizacji zamówienia przynajmniej  30 dni.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia testów specjalistycznych. Wyjaśniamy, że nie ma potrzeby wykonywania testów specjalistycznych, które są wykonywane przez akredytowane firmy w szczególnych przypadkach np. na zlecenie COK itp.. Wiążą się z tym również dodatkowe wysokie koszty, które należy wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Podkreślamy, że przy uruchomieniu jak i na etapie gwarancji w pełni wystarczające są testy akceptacyjne, które potwierdzają parametry techniczne przedmiotu zamówienia i tym samym dopuszczają aparat do dalszej eksploatacji.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

Zamawiający wymaga przeprowadzenia wszelkich niezbędnych testów i odbiórów w celu rozpoczęcia pracy aparatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku, gdy Wykonawca stwierdza brak konieczności wykonania wskazanych testów, wymagane jest oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności ich wykonania

- Dotyczy Załącznika nr 6, Projekt Umowy §6 ust 4. Prosimy o wydłużenie terminu na uwzględnienie reklamacji z 2 do 14 dni od daty jej zgłoszenia tj zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego. Jednocześnie informujemy, że przedmiot przetargu pochodzi od producenta zagranicznego 
i nie jest możliwa jego wymiana w tak krótkim czasie.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6, Projekt Umowy §6 ust 13. Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny aparat RTG z ramieniem C i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploatowanie zastępczego aparatu.

Uruchomienie zastępczego aparatu RTG z ramieniem jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia od Sanepidu na uruchomienie i eksploatowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego, jako niezasadnego w przypadku wysoce specjalistycznego aparatu RTG z ramieniem C.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Dotyczy Załącznika nr 6, Projekt Umowy §8. Mając na uwadze tzw. równe traktowanie obu Stron, a w tym przypadku zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie również kary dla Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy przez Strony, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie kary 10% wartości umowy brutto w przypadku kary zarówno dla Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. 
z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji 
w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

Dotyczy: Aparat RTG Ramię C 3D (Pakiet 1):

  - Czy Zamawiający dopuści aparat bez zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego?

Odpowiedź: Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

Zmotoryzowany zakres ruchu wzdłużnego (poziomego) ramienia C ≥ 20 cm

  - Czy Zamawiający dopuści aparat ze zmotoryzowanym ruchem orbitalnym w zakresie 90 -45 stopni?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ

3. Zmotoryzowany zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 145° (min -90°, min. +45°)

  - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu systemu antykolizyjnego wbudowanego w detektor i lampę? Mniejszy panel w rozmiarze 20x20 nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń z racji na swój mniejszy rozmiar względem dużego panelu 30x30.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

  - Czy Zamawiający dopuści generator o podanych poniżej parametrach?:

| 1 | Generator wysokiej częstotliwości, moc generatora RTG – 2kW |
| --- | --- |
| 2 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. od 0,5 p/s do 25 p/s , szerokość impulsu: zakres min. 5-14 ms |
| 3 | Radiografia cyfrowa |
| 4 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii 110 kV |
| 5 | Minimalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii - 40 kV |
| 6 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii - 20 mA |
| 7 | Minimalny prąd dla fluoroskopii - 3 mA |
| 8 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej 20 mA |
| 9 | Tryb fluoroskopii pulsacyjnej i ciągłej oraz fluoroskopii o obniżonej dawce |
| 10 | Automatyczny dobór parametrów ekspozycji |
| 11 | Pojemność cieplna całego generatora – 5000kHU |
| 12 | Zasilanie 230 V ±10%, 50Hz |

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Czy Zamawiający dopuści aparat ze stacjonarną anodą o ognisku 0,6mm o parametrach:

Pojemność cieplna anody - 48kHU

Prędkość chłodzenia anody - 600W

Pojemność cieplna kołpaka - 5 MHU

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyciąganej kratki przeciwrozproszeniowej ?  Jest to funkcjonalność nieużywana podczas zabiegów ortopedycznych.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści płaski panel o rozdzielczości 1024x1024 , 194 mikrometry z kratką o współczynniku  8:1?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym SIWZ

- Czy Zamawiający zrezygnuje z funkcjonalności podanych poniżej? Pragniemy zaznaczyć, że aparat będzie wykorzystywany na oddziale Ortopedii, a funkcjonalności opisane są dla oddziału naczyniowego.

| 1 | Programy anatomiczne dedykowane procedurom kardiologicznym oraz naczyniowym |
| --- | --- |
| 2 | Funkcja angiografi subtrakcyjnej, wyświetlania tła anatomicznego, nanoszenie graficznych oznaczeń na obraz (np. położenia naczyć) |
| 3 | Pomiar stopnia stenozy |

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści monitory bez funkcji składania na czas transportu i bez możliwości Obrotu monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający zrezygnuje z napędu CD/DVD? Pragniemy zaznaczyć, ze aparat będzie wyposażony w nowocześniejszy napęd USB oraz zostanie podłączony do portu DICOM.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez aparat lasera od strony generatora? Laser od strony generatora wykorzystuje się gdy generator pracuje nad stołem, co nie zdarza się na oddziale ortopedycznym.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:
Celownik laserowy w detektorze i lampie RTG

- Czy Zamawiający w pkt 101 ma na myśli możliwość rozbudowy o interfejs do obsługi podanych nawigacji oraz mikroskopu?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości instalacji licencji. W ramach niniejszego postępowania nie jest wymagana instalacji żadnej ze wskazanych licencji.

Dotyczy: Mobilny aparat rtg z ramieniem C wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych (Pakiet 1):

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru stopnia stenozy. Aparat będzie wyposażony w inne funkcje pomiarowe wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści monitory bez funkcji składania na czas transportu i bez możliwości Obrotu monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez aparat lasera od strony generatora? Laser od strony generatora wykorzystuje się gdy generator pracuje nad stołem, co nie zdarza się na oddziale kardiologicznym.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

4. Celownik laserowy w detektorze i lampie RTG

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyciąganej kratki przeciwrozproszeniowej ?  Jest to funkcjonalność nieużywana podczas zabiegów kardiologicznych.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści kratkę o współczynniku 8:1?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

Kratka przeciwrozproszeniowa o współczynniku PB min. 17:1 8:1

- Czy Zamawiający zrezygnuje z napędu CD/DVD? Pragniemy zaznaczyć, ze aparat będzie wyposażony w nowocześniejszy napęd USB oraz zostanie podłączony do portu DICOM.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez systemów antykolizyjnych lampy i detektora?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zmodyfikowano punktację

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości współpracy z neuronawigacją firm m.in. Medtronic, Stryker i Brainlab oraz bez możliwości rozbudowy o funkcjonalność 3D? Pragniemy zaznaczyć, że Zamawiający nie wymaga zmotoryzowanego modelu aparatu.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zmodyfikowano punktację

Dotyczy Aparat RTG typu ramię C (Pakiet 2):

- Czy Zamawiający dopuści aparat z fluoroskopią ciągła 25obr/s? Pragniemy zauważyć, że fluoroskopia ciągła 30kl/s obowiązuje w krajach o napięciu zasilania 60Hz.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

5. Fluoroskopia ci¹g³a min. 30 25 kl/s

- Czy Zamawiający dopuści aparat o szerokości impulsu regulowanym w zakresie 10-40ms?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z napędu CD/DVD? Pragniemy zaznaczyć, ze aparat będzie wyposażony w nowocześniejszy napęd USB oraz zostanie podłączony do portu DICOM.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści aparat o podanych poniżej parametrach:

Generator wysokiej częstotliwości, moc generatora RTG - 2 kW

Maksymalny prąd dla fluoroskopii - 20 mA

Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej - 20 mA

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyciąganej kratki przeciwrozproszeniowej ?  Jest to funkcjonalność nieużywana podczas zabiegów endoskopowych.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści kratkę o współczynniku 8:40?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

Kratka przeciwrozproszeniowa o współczynniku PB min. 17:1 8:40

- Czy Zamawiający dopuści aparat, który realizuje tylko powiększenie całego obrazu jednocześnie i tym samym bez możliwości przesunięcia?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

Powiększenie obrazu, przesuwanie powiększonego obrazu,

- Czy Zamawiający dopuści aparat bez pomiaru stopnia stenozy. Aparat będzie wyposażony w inne funkcje pomiarowe wymagane przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający dopuści monitory bez funkcji składania na czas transportu i bez możliwości Obrotu monitorów wokół osi pionowej względem podstawy wózka?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ – zapis wykreślono

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu posiadania przez aparat lasera od strony generatora? Laser od strony generatora wykorzystuje się gdy generator pracuje nad stołem, co nie zdarza się podczas procedur endoskopowych.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ

- Czy Zamawiający zrezygnuje z opcji naczyniowej w aparacie? Pragniemy zaznaczyć, że oprogramowanie do chirurgii naczyniowej może być w dowolnym momencie zamówione przez Zamawiającego.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian

- Czy Zamawiający dopuści aparat o odległości SID - 95cm oraz zakresie ruchu orbitalnego -90 +25?

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

Odległość SID  ≥ 101 95 cm

Zakres ruchu orbitalnego ramienia C  ≥ 130° (min -40, min. +90)  115° (min -90, min. +25)

- Czy Zamawiający dopuści aparat z pamięcią wewnętrzną 10000 obrazów? Pragniemy zaznaczyć, że aparat będzie podłączony do systemu archiwizacji danych PACS.

Odpowiedź: Zgoda, zmiana SIWZ:

Liczba pamiętanych obrazów przy pełnej matrycy ≥ 100 000  10.000– niezależnie od matrycy

W załączeniu:

Obowiązujący OPZ (zał. nr 1B do SIWZ) – uwzględniający udzielone wyjaśnienia

Zatwierdził

Wiceprezes ds. ekonomicznych – Piotr Wróblewski

Sporządził: Piotr Nowotczyński – Specjalista ds. Zamówień Publicznych