**Zestaw 9**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który nie posiada funkcji sterowania lampami operacyjnymi?

Nasz system jest skonstruowany w ten sposób, że wraz z modułem sterowania lampami dostarczone byłoby sterowanie sprzętem medycznym (kamery, źródła światła, napędy), która nie jest wymagana. Rezygnacja z tego wymagania pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

**Ad. 1**

**Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który nie posiada funkcji tworzenia harmonogramów?

Nasz system nie posiada takiego modułu, gdyż tego rodzaju funkcje realizuje zazwyczaj dostępny w całym Szpitalu, a nie jedynie na bloku, informatyczny system szpitalny. Z naszej wiedzy wynika, że użytkowany przez Zamawiającego system posiada tego rodzaju moduły.

Ponadto rezygnacja z tego wymagania może korzystnie wpłynąć na złożoną w niniejszym postępowaniu ofertę cenową.

**Ad. 2**

**Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który nie korzysta z serwera z macierzą archiwizacyjną?

Oferowane przez nas rozwiązanie renomowanej firmy KARL STORZ, współpracuje z systemem HIS/PACS i może odebrać dane z DICOM Worklist, a po zakończeniu procedury odesłać zdjęcie i filmy do serwerów szpitalnych. W ten sposób jedynym miejscem przechowywania prawnie chronionej dokumentacji medycznej oraz danych osobowych jest stworzony do tego system PACS/HIS.

Ponadto Zamawiający w przyszłości nie musiałby ponosić kosztów utrzymywania i modernizacji dodatkowej infrastruktury. Zamiast tego Zamawiający mógłby wykorzystać efekt skali i rozbudowywać istniejące już magazyny danych, bez potrzeby zakupu serwerów, szaf, zasilania, systemów kontroli dostępu, sygnalizacji pożaru, czy gaśniczych do kolejnej serwe- rowni, dedykowanej jedynie blokowi operacyjnemu.

**Ad. 3**

**Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie równoważnej do wymaganej stacji roboczej (komputera) PACS oraz stacji przeglądowej złożonej z wymaganego monitora 42" oraz archiwizatora medycznego, który posiada możliwość uruchomienia interfejsu użytkownika systemu HIS/PACS w zagnieżdżonej przeglądarce i wyświetlenia jej na ekranie 42" oraz na dowolnym monitorze podłączonym do systemu?

Taki sposób konfiguracji jest bardziej elastyczny i daje możliwość optymalnego wykorzystania elementów systemu, jednocześnie obniżając cenę oferowanego rozwiązania, bez obniżania funkcjonalności.

**Ad. 4**

**Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu, który nie posiada funkcji umożliwiającej nagranie klatek poprzedzających naciśnięcie przycisku nagraj?

Oferowany przez nas system nie posiada takiej funkcji. Rezygnacja z tego wymagania umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty cenowej.

**Ad. 5**

**Tak. Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Dodatkowo przypomina, iż akceptacja zaproponowanego modelu wyposażenia podlega akceptacji na etapie kart materiałowych. Procedura akceptacji zgodna z SIWZ.**