Gdańsk, dnia 25 października 2017 r.

D10.251.62.R.2017

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę aparatury medycznej ( część IV )

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela odpowiedzi          na pytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SIWZ i stają się wiążące przy opracowywaniu ofert. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert na 03.11.2017 r na godzinę 9:30, natomiast otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 10:00.

PAKIET NR 1 / ZADANIE 1 APARAT USG, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Pytanie 1:

Dot. pkt. 1.5, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga dostawy ultrasonografu klasy Premium odpowiednio w konfiguracji zawartej w załączniku nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 i wymaga aby zaoferowany system posiadał min. 6 000 000 kanałów przetwarzania ultradźwiękowego odpowiednio punktując jak największą jego wartość.

Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju ultrasonografów parametr opisane w pkt.1.5 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji ultrasonografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie.

Użycie tego parametru jest co prawda uprawnionej ale jest on tylko ogólnym wskaźnikiem, a nie jednoznaczną cechą, gdyż nie ma jednoznacznej definicji opisującej „ilości kanałów przetwarzania”. Producenci ultrasonografów podają jego wartość na podstawie różnych nie zdefiniowanych kryteriów. W związku z tym, że parametr ten jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym i tym bardzie ocenianym.

Dlatego też w celu doprecyzowania klasy a co za tym idzie właściwego opisu danych technicznych systemu w SIWZ, wymagane jest podanie innych parametrów które jednoznacznie określą jego poziom zaawansowania technicznego i jednocześnie wskażą jego przynależność do danej klasy.

W odróżnieniu od kanałów przetwarzania, bardzo ważnym, wiarygodnym i jednoznacznym parametrem jest ilości kanałów nadawczych TX (określanych również jako fizyczne), występujące w układzie wejściowym echokardiografu nazywanym beamformerem. To one wskazują obiektywnie na pozycjonowanie danego systemu, a co za tym idzie określają jego wartość i cenę. Na rynku można spotkać echokardiografy o ilości kanałów nadawczych 32 – 64 w klasie średniej, 128 -192 w klasie wysokiej oraz 256 lub wyżej w klasie premium.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 poprzez rezygnację z oceny premiowania „ilości kanałów przetwarzania i wykreślenie zapisu w punkcie 12 oraz wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 10 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5a | Ilość kanałów nadawczych TX min. 256 | Tak |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 2

Dot. pkt. 1.6, Załącznik nr 1 B do SIWZ

- Czy przez „ zakres częstotliwości pracy aparatu” Zamawiający rozumie jako zakres wynikający z zakresu pracy sond tj. możliwych wybieranych częstotliwości w aparacie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis „ zakres częstotliwości pracy aparatu” rozumie jako zakres wynikający z zakresu pracy sond i ich możliwości pracy z aparatem.

Pytanie 3

Dot. pkt. 1.10 ,Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał „Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4 oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej”

Pragniemy wskazać, że czytając literalnie w/w zapis Zamawiający wymaga właściwie zaoferowania nie 4, a 5-ciu gniazd aktywnych dla głowic obrazowych i jednego gniazda parkingowego. Prosimy o wyjaśnienie tej niejasności. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu z 4-ma równoważnymi gniazdami dla głowic obrazowych

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ – Zadanie 1 w punkcie 1.10 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4 oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej Ilość aktywnych równoważnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 1.10  przyjmuje brzmienie :

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4, z których co najmniej jedno współpracuje z sondą endokawitarną | Tak |
| --- | --- | --- |

Pytanie 4

Dot. pkt. 1.11 ,Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zamawiający w punkcie 1.11 wymaga aby zaoferowany aparat posiadał „bezpinowe gniazda głowic i w sposób jednoznaczny premiuje takie rozwiązanie.

Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju echokardiografii parametr opisane w pkt.1.10 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji echokardiografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie. Ponadto pragniemy zauważyć, że stosownie takiego rozwiązania kłóci się również z uzyskania górnej częstotliwości pracy systemu tj. min 20 MHz gdyż na rynku nie ma takiego ultrasonografu który spełniał by taki wymóg. Dlatego ocenienie tego parametru jest bezzasadne.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 poprzez rezygnację i wykreślenie zapisu w punkcie 1.11 .

| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 5

Dot.pkt.1.17, Załącznik nr 1 B do SIWZ

W celu podniesienia komfortu i ergonomii pracy operatora, czy Zamawiający nie jest skłonny do premiowania większego funkcyjnego ekranu i wprowadzenia punktacji do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ – Zadanie 1 w punkcie 1.17 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak | <12” – 0 pkt ≥12” – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 6

Dot.pkt.1.23, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z pamięcią dynamiczną 10 tys. klatek ? Zaproponowana liczba pamięci dynamicznej w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ – Zadanie 1 w punkcie 1.23 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 18 tys min. 10 tys. klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 1.23 przyjmuje brzmienie :

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 1500 18 klatek | Tak |
| --- | --- | --- |

Pytanie 7

Dot. pkt. 2.2, Załącznik nr 1 B do SIWZ

- Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z maksymalną częstotliwością odświeżania dla trybu pracy 2D (Frame Rate) 500 obr./ sek dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczości ?

Wymagana przez Zamawiającego prędkość obrazowania min. 1500 obr/s określona jest bez podania wymogów szczegółowych i czy dotyczy obrazu diagnostycznego.. Pragniemy podkreślić, że poszczególne firmy podają wartość tego parametru, jako współczynnik Frame Rate – FR, stosując przy jego wyznaczeniu różne oceny i kryteria.. Przypominamy, że na wartość FR wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd.. Ponadto częstotliwość odświeżania może dotyczyć nie tylko ilości obrazów wyświetlanych na ekranie ale również może dotyczyć obrazów „tworzonych na matrycy scan convertera. Nadto wskazujemy ,że parametr ten głównie stosowany jest przy głowicach sektorowych , a więc przy badaniach kardiologicznych a takich Zamawiający nie wymaga. W związku z tym, że parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym.

Pragniemy zauważyć, że do celów diagnostyki ultrasonograficznej proponowana częstotliwość odświeżania - FR jest w pełni wystarczająca i pozostaje bez wpływu na charakterystykę pracy systemu i jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych.

Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy najwyższej, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 2.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 obr/s 500 obr/s dla obrazu diagnostycznego | Tak | 1500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 - 3000 – 2 pkt, powyżej 3000 – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 2.2 przyjmuje brzmienie :

| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 500 obr/s | Tak | 1 500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 2 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 8

Dot. pkt. 4.2 Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z szybkim dyskiem HD o pojemności 628 GB ? Zaproponowana pojemność twardego dysku w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 4.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 628 GB | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 4.2 przyjmuje brzmienie :

| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 500 GB | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 9

Dot. pkt. 5.2, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z liniową głowicą matrycową do badań narządów powierzchownych i naczyń o zakresie częstotliwości min 4,5-18 MHz ? Zaproponowany zakres częstotliwości pracy jest minimalnie mały i w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 5.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 5.2 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4-18 MHz 4.5-18 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 5.2 przyjmuje brzmienie :

| 5.2 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4,0-18,0 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | Tak | 4,0 MHz – 18,0 MHz – 0 pkt poniżej 4,0 MHZ i powyżej 18,0 MHz – 3 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 10

Dot. pkt. 5.3, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z liniową głowicą matrycową do badań narządów powierzchownych i naczyń o zakresie częstotliwości min 3-11 MHz ? Zaproponowany zakres częstotliwości pracy jest minimalnie mały niż wymagany i w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 5.3 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 5.3 | Liniowa do badań naczyniowych – zakres częstotliwości min. 3-12 MHZ 3-11 MHz; szerokość skanowania min 13 mm; obrazowanie harmoniczne, trapezowe – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 5.3 przyjmuje brzmienie :

| 5.3 | Liniowa do badań naczyniowych – zakres częstotliwości min. 3-1112 MHZ; szerokość skanowania min 13 mm; obrazowanie harmoniczne, trapezowe – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 11

Dot. pkt. 5.6, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z głowicą mikroconvex do badania jamy brzusznej o zakresie częstotliwości 1.5-6 MHz ? Zaproponowany zakres częstotliwości pracy jest minimalnie mały i w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 5.6 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 5.6 | Convex lub Mikroconvex do badań jamy brzusznej zakres częstotliwości: min 2-5 MHz; kąt skanowania 80 stopni; obrazowanie harmoniczne – 1 szt | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 12

Dot. pkt. 6.2, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wyposażenia aparatu „w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego” ?

Pragniemy podkreślić, że wymagany tryb stosowany jest przy aparatach gdzie potrzeba jest częstego przemieszczania się aparatu. Ponadto wyposażenie go w system zasilania awaryjnego powiększa jego koszt gdzie przy określonym budżecie środki Zamawiający może przeznaczyć na inne opcje stosownym w ultrasonografie.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 6.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 6.2 przyjmuje brzmienie :

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 13

Dot. pkt. 2.37, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca)” jako specjalistyczne oprogramowanie nie wykorzystujące klasycznych technik poprawiających jakość obrazowania tj. typu compound w układzie wiązek ultradźwiękowych pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami oraz systemów wyostrzających kontury i redukujących artefakty szumowe.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 2.37 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.37 | Specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca) | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 2.37przyjmuje brzmienie :

| 2.37 | Specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca). Wykonawca w przypadku zaoferowania oprogramowania dostarczy głowicę umożliwiającą wykonywanie badania. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 14

Dot. pkt. 2.36, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych” jako możliwość rozbudowy ?

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 2.36 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.37 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych” jako możliwość rozbudowy | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w chwili dostarczenia aparatu zainstalowane było w nim specjalistyczne oprogramowanie, które ma być zawarte w cenie oferty – dotyczy Zadania 1 i 2, w których pkt. 2.36 przyjmuje brzmienie jak poniżej. Natomiast w Zadaniu 3 Zamawiający wymaga możliwości w przyszłości rozbudowy o w/w oprogramowanie.

| 2.36 | Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex – oprogramowanie w cenie oferty | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 15

Dot. pkt. 2.42 i pkt. 2.43, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wyposażenia aparatu w tryb obrazowania CW – Dopplera Ciągłego ?

Pragniemy podkreślić, że wymagany tryb stosowany do badania serca , a takiego zakresu Zamawiający nie wymaga.

jest przy aparatach gdzie potrzeba jest częstego przemieszczania się aparatu. Ponadto wyposażenie go w system zasilania awaryjnego powiększa jego koszt gdzie przy określonym budżecie środki Zamawiający może przeznaczyć na inne opcje stosownym w ultrasonografie.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 2.42 i 2.43 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.42 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I

| 2.43 | Możliwość rozbudowy o Maksymalną prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymagania ww. parametrów.

Pytanie 16

Dot. pkt. 2.30, Załącznik nr 1 B do SIWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uszczegółowienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy konvex i linia” jako pomiar przepływów z możliwością prezentacji kierunku napływu przy jednoczesnej prędkości odświeżania FR>50 obr./sek. i bramce 2 x 2 cm w mikronaczyniach ?

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 1 w punkcie 2.30 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.30 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy konvex i linia z możliwością prezentacji kierunku napływu przy jednoczesnej prędkości odświeżania FR>50 obr./sek. i bramce 2 x 2 cm w mikronaczyniach | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

PAKIET NR 1 / ZADANIE 2 APARAT USG DLA ZDO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII, Załącznik nr 1B/1 do SIWZ

Pytanie 17

Dot. pkt. 1.5,

Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga dostawy ultrasonografu klasy Premium odpowiednio w konfiguracji zawartej w załączniku nr 1B do SIWZ - Zadanie 2 i wymaga aby zaoferowany system posiadał min. 6 000 000 kanałów przetwarzania ultradźwiękowego odpowiednio punktując jak największą jego wartość.

Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju ultrasonografów parametr opisane w pkt.1.5 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji ultrasonografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie.

Użycie tego parametru jest co prawda uprawnionej ale jest on tylko ogólnym wskaźnikiem, a nie jednoznaczną cechą, gdyż nie ma jednoznacznej definicji opisującej „ilości kanałów przetwarzania”. Producenci ultrasonografów podają jego wartość na podstawie różnych nie zdefiniowanych kryteriów. W związku z tym, że parametr ten jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym i tym bardzie ocenianym.

Dlatego też w celu doprecyzowania klasy a co za tym idzie właściwego opisu danych technicznych systemu w SIWZ, wymagane jest podanie innych parametrów które jednoznacznie określą jego poziom zaawansowania technicznego i jednocześnie wskażą jego przynależność do danej klasy.

W odróżnieniu od kanałów przetwarzania, bardzo ważnym, wiarygodnym i jednoznacznym parametrem jest ilości kanałów nadawczych TX (określanych również jako fizyczne), występujące w układzie wejściowym echokardiografu nazywanym beamformerem. To one wskazują obiektywnie na pozycjonowanie danego systemu, a co za tym idzie określają jego wartość i cenę. Na rynku można spotkać echokardiografy o ilości kanałów nadawczych 32 – 64 w klasie średniej, 128 -192 w klasie wysokiej oraz 256 lub wyżej w klasie premium.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 poprzez rezygnację z oceny premiowania „ilości kanałów przetwarzania i wykreślenie zapisu w punkcie 12 oraz wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 10 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5a | Ilość kanałów nadawczych TX min. 256 | Tak |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 18

Dot. pkt. 1.6

- Czy przez „ zakres częstotliwości pracy aparatu” Zamawiający rozumie jako zakres wynikający z zakresu pracy sond tj. możliwych wybieranych częstotliwości w aparacie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis „ zakres częstotliwości pracy aparatu” rozumie jako zakres wynikający z zakresu pracy sond i ich możliwości pracy z aparatem.

Pytanie 19

Dot. pkt. 1.10

Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał „Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4 oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej”

Pragniemy wskazać, że czytając literalnie w/w zapis Zamawiający wymaga właściwie zaoferowania nie 4, a 5-ciu gniazd aktywnych dla głowic obrazowych i jednego gniazda parkingowego. Prosimy o wyjaśnienie tej niejasności. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu z 4-ma równoważnymi gniazdami dla głowic obrazowych

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 1 w punkcie 1.10 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4 oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej Ilość aktywnych równoważnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 2, punkt 1.10 przyjmuje brzmienie :

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4, z których co najmniej jedno współpracuje z sondą endokawitarną oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 20

Dot. pkt. 1.11

Zamawiający w punkcie 1.11 wymaga aby zaoferowany aparat posiadał „bezpinowe gniazda głowic i w sposób jednoznaczny premiuje takie rozwiązanie.

Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju echokardiografii parametr opisane w pkt.1.10 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji echokardiografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie. Ponadto pragniemy zauważyć, że stosownie takiego rozwiązania kłóci się również z uzyskania górnej częstotliwości pracy systemu tj. min 20 MHz gdyż na rynku nie ma takiego ultrasonografu który spełniał by taki wymóg. Dlatego ocenienie tego parametru jest bezzasadne.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 poprzez rezygnację i wykreślenie zapisu w punkcie 1.11 .

| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 21

Dot.pkt.1.17

W celu podniesienia komfortu i ergonomii pracy operatora, czy Zamawiający nie jest skłonny do premiowania większego funkcyjnego ekranu i wprowadzenia punktacji do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 2 w punkcie 1.17 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak | <12” – 0 pkt ≥12” – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 22

Dot.pkt.1.23

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z pamięcią dynamiczną 10 tys. klatek ? Zaproponowana liczba pamięci dynamicznej w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 2 w punkcie 1.23 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 18 tys min. 10 tys. klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 2, punkt 1.23przyjmuje brzmienie :

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 1500 18 klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 23

Dot. pkt. 2.2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z maksymalną częstotliwością odświeżania dla trybu pracy 2D (Frame Rate) 500 obr./ sek dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczości ?

Wymagana przez Zamawiającego prędkość obrazowania min. 1500 obr/s określona jest bez podania wymogów szczegółowych i czy dotyczy obrazu diagnostycznego.. Pragniemy podkreślić, że poszczególne firmy podają wartość tego parametru, jako współczynnik Frame Rate – FR, stosując przy jego wyznaczeniu różne oceny i kryteria.. Przypominamy, że na wartość FR wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd.. Ponadto częstotliwość odświeżania może dotyczyć nie tylko ilości obrazów wyświetlanych na ekranie ale również może dotyczyć obrazów „tworzonych na matrycy scan convertera. Nadto wskazujemy ,że parametr ten głównie stosowany jest przy głowicach sektorowych , a więc przy badaniach kardiologicznych a takich Zamawiający nie wymaga. W związku z tym, że parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym.

Pragniemy zauważyć, że do celów diagnostyki ultrasonograficznej proponowana częstotliwość odświeżania - FR jest w pełni wystarczająca i pozostaje bez wpływu na charakterystykę pracy systemu i jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych.

Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy najwyższej, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 2.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 obr/s 500 obr/s dla obrazu diagnostycznego | Tak | 1500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 - 3000 – 2 pkt, powyżej 3000 – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 2, punkt 2.2 przyjmuje brzmienie :

| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 500 obr/s | Tak | 1 500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 2 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 24

Dot. pkt. 4.2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z szybkim dyskiem HD o pojemności 628 GB ? Zaproponowana pojemność twardego dysku w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 4.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 628 GB | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 2, punkt 4.2 przyjmuje brzmienie :

| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 500 GB | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 25

Dot. pkt. 5.2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z liniową głowicą matrycową do badań narządów powierzchownych i naczyń o zakresie częstotliwości min 4,5-18 MHz ? Zaproponowany zakres częstotliwości pracy jest minimalnie mały i w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 5.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 5.2 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4-18 MHz 4.5-18 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 2, punkt 5.2 przyjmuje brzmienie :

| 5.2 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4,0-18,0 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | Tak | 4,0 MHz – 18,0 MHz – 0 pkt poniżej 4,0 MHZ i powyżej 18,0 MHz – 3 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 26

Dot. pkt. 6.2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wyposażenia aparatu „w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego” ?

Pragniemy podkreślić, że wymagany tryb stosowany jest przy aparatach gdzie potrzeba jest częstego przemieszczania się aparatu. Ponadto wyposażenie go w system zasilania awaryjnego powiększa jego koszt gdzie przy określonym budżecie środki Zamawiający może przeznaczyć na inne opcje stosownym w ultrasonografie.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 6.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 2, punkt 6.2 przyjmuje brzmienie :

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 27

Dot. pkt. 2.37

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca)” jako specjalistyczne oprogramowanie nie wykorzystujące klasycznych technik poprawiających jakość obrazowania tj. typu compound w układzie wiązek ultradźwiękowych pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami oraz systemów wyostrzających kontury i redukujących artefakty szumowe.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 2.37 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.37 | Specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca) | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 2, punkt 2.37 przyjmuje brzmienie :

| 2.37 | Specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca). Wykonawca w przypadku zaoferowania oprogramowania dostarczy głowicę umożliwiającą wykonywanie badania. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 28

Dot. pkt. 2.36

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych” jako możliwość rozbudowy ?

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 2.36 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.37 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych” jako możliwość rozbudowy | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w chwili dostarczenia aparatu zainstalowane było w nim specjalistyczne oprogramowanie, które ma być zawarte w cenie oferty – dotyczy Zadania 1 i 2, w których pkt. 2.36 przyjmuje brzmienie jak poniżej. Natomiast w Zadaniu 3 Zamawiający wymaga możliwości w przyszłości rozbudowy o w/w oprogramowanie.

| 2.36 | Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex – oprogramowanie w cenie oferty | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 29

Dot. pkt. 2.42 i pkt. 2.43

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wyposażenia aparatu w tryb obrazowania CW – Dopplera Ciągłego ?

Pragniemy podkreślić, że wymagany tryb stosowany do badania serca , a takiego zakresu Zamawiający nie wymaga.

jest przy aparatach gdzie potrzeba jest częstego przemieszczania się aparatu. Ponadto wyposażenie go w system zasilania awaryjnego powiększa jego koszt gdzie przy określonym budżecie środki Zamawiający może przeznaczyć na inne opcje stosownym w ultrasonografie.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 2.42 i 2.43 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.42 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I

| 2.43 | Możliwość rozbudowy o Maksymalną prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymagania ww. parametrów.

Pytanie 30

Dot. pkt. 2.30

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uszczegółowienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy konvex i linia” jako pomiar przepływów z możliwością prezentacji kierunku napływu przy jednoczesnej prędkości odświeżania FR>50 obr./sek. i bramce 2 x 2 cm w mikronaczyniach ?

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 2 w punkcie 2.30 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.30 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy konvex i linia z możliwością prezentacji kierunku napływu przy jednoczesnej prędkości odświeżania FR>50 obr./sek. i bramce 2 x 2 cm w mikronaczyniach | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

PAKIET NR 1 / ZADANIE 3 APARAT USG DLA ZDO WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII Załącznik nr 1 B/1 do SIWZ

Pytanie 31

Dot. pkt. 1.5

Z analizy SIWZ wynika, że Zamawiający wymaga dostawy ultrasonografu klasy Premium odpowiednio w konfiguracji zawartej w załączniku nr 1B do SIWZ - Zadanie 3 i wymaga aby zaoferowany system posiadał min. 6 000 000 kanałów przetwarzania ultradźwiękowego odpowiednio punktując jak największą jego wartość.

Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju ultrasonografów parametr opisane w pkt.1.5 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji ultrasonografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie.

Użycie tego parametru jest co prawda uprawnionej ale jest on tylko ogólnym wskaźnikiem, a nie jednoznaczną cechą, gdyż nie ma jednoznacznej definicji opisującej „ilości kanałów przetwarzania”. Producenci ultrasonografów podają jego wartość na podstawie różnych nie zdefiniowanych kryteriów. W związku z tym, że parametr ten jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym tzw. odcinającym i tym bardzie ocenianym.

Dlatego też w celu doprecyzowania klasy a co za tym idzie właściwego opisu danych technicznych systemu w SIWZ, wymagane jest podanie innych parametrów które jednoznacznie określą jego poziom zaawansowania technicznego i jednocześnie wskażą jego przynależność do danej klasy.

W odróżnieniu od kanałów przetwarzania, bardzo ważnym, wiarygodnym i jednoznacznym parametrem jest ilości kanałów nadawczych TX (określanych również jako fizyczne), występujące w układzie wejściowym echokardiografu nazywanym beamformerem. To one wskazują obiektywnie na pozycjonowanie danego systemu, a co za tym idzie określają jego wartość i cenę. Na rynku można spotkać echokardiografy o ilości kanałów nadawczych 32 – 64 w klasie średniej, 128 -192 w klasie wysokiej oraz 256 lub wyżej w klasie premium.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 poprzez rezygnację z oceny premiowania „ilości kanałów przetwarzania i wykreślenie zapisu w punkcie 12 oraz wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.5 | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 6 mln kanałów | Tak | 6 mln – 10 mln – 0 pkt powyżej 10 mln – 15 mln – 2 pkt powyżej 15 mln – 3 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5a | Ilość kanałów nadawczych TX min. 256 | Tak |  |  |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 32

Dot. pkt. 1.6

- Czy przez „ zakres częstotliwości pracy aparatu” Zamawiający rozumie jako zakres wynikający z zakresu pracy sond tj. możliwych wybieranych częstotliwości w aparacie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapis „ zakres częstotliwości pracy aparatu” rozumie jako zakres wynikający z zakresu pracy sond i ich możliwości pracy z aparatem.

Pytanie 33

Dot. pkt. 1.10

Zamawiający wymaga aby zaoferowany ultrasonograf posiadał „Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4 oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej”

Pragniemy wskazać, że czytając literalnie w/w zapis Zamawiający wymaga właściwie zaoferowania nie 4, a 5-ciu gniazd aktywnych dla głowic obrazowych i jednego gniazda parkingowego. Prosimy o wyjaśnienie tej niejasności. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu z 4-ma równoważnymi gniazdami dla głowic obrazowych

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 3 w punkcie 1.10 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4 oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej Ilość aktywnych równoważnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 3, punkt 1.10 przyjmuje brzmienie :

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4, z których co najmniej jedno współpracuje z sondą endokawitarną oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 34

Dot. pkt. 1.11

Zamawiający w punkcie 1.11 wymaga aby zaoferowany aparat posiadał „bezpinowe gniazda głowic i w sposób jednoznaczny premiuje takie rozwiązanie.

Pragniemy wyjaśnić, że na obecnym etapie rozwoju echokardiografii parametr opisane w pkt.1.10 ma charakter tylko i wyłącznie technologiczny, wynikający z konstrukcji echokardiografu charakterystycznej dla danego producenta (producentów), a tym samym nie stanowiący w żaden sposób o pełnej wartości użytkowej, czy klinicznej aparatu, czy też o jego bezpieczeństwie. Ponadto pragniemy zauważyć, że stosownie takiego rozwiązania kłóci się również z uzyskania górnej częstotliwości pracy systemu tj. min 20 MHz gdyż na rynku nie ma takiego ultrasonografu który spełniał by taki wymóg. Dlatego ocenienie tego parametru jest bezzasadne.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 poprzez rezygnację i wykreślenie zapisu w punkcie 1.11 .

| 1.11 | „Bezpinowe” gniazda głowic |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 35

Dot.pkt.1.17

W celu podniesienia komfortu i ergonomii pracy operatora, czy Zamawiający nie jest skłonny do premiowania większego funkcyjnego ekranu i wprowadzenia punktacji do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 3 w punkcie 1.17 poprzez wprowadzenie do treści SIWZ dodatkowego parametru ocenianego o następującym brzmieniu:

| 1.17 | Dotykowy panel sterowania na pulpicie o przekątnej min. 10” | Tak | <12” – 0 pkt ≥12” – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 36

Dot.pkt.1.23

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z pamięcią dynamiczną 10 tys. klatek ? Zaproponowana liczba pamięci dynamicznej w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ – Zadanie 3 w punkcie 1.23 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 18 tys min. 10 tys. klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 3, punkt 1.23 przyjmuje brzmienie :

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 1500 18 klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 37

Dot. pkt. 2.2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z maksymalną częstotliwością odświeżania dla trybu pracy 2D (Frame Rate) 500 obr./ sek dla obrazu diagnostycznego bez utraty rozdzielczości ?

Wymagana przez Zamawiającego prędkość obrazowania min. 1500 obr/s określona jest bez podania wymogów szczegółowych i czy dotyczy obrazu diagnostycznego.. Pragniemy podkreślić, że poszczególne firmy podają wartość tego parametru, jako współczynnik Frame Rate – FR, stosując przy jego wyznaczeniu różne oceny i kryteria.. Przypominamy, że na wartość FR wpływa wiele czynników takich jak: typ głowicy, wielkości skanowania tj. kąt lub pole obrazowania, głębokość penetracji itd.. Ponadto częstotliwość odświeżania może dotyczyć nie tylko ilości obrazów wyświetlanych na ekranie ale również może dotyczyć obrazów „tworzonych na matrycy scan convertera. Nadto wskazujemy ,że parametr ten głównie stosowany jest przy głowicach sektorowych , a więc przy badaniach kardiologicznych a takich Zamawiający nie wymaga. W związku z tym, że parametr FR jest niejednoznaczny, nie powinien być warunkiem granicznym.

Pragniemy zauważyć, że do celów diagnostyki ultrasonograficznej proponowana częstotliwość odświeżania - FR jest w pełni wystarczająca i pozostaje bez wpływu na charakterystykę pracy systemu i jakość uzyskiwanych obrazów diagnostycznych.

Modyfikacja ta w żaden sposób nie wpłynie na zdolność obrazowania i zdolności diagnostyczne ultrasonografu klasy najwyższej, jak również pozwoli na rozszerzenie kręgu potencjalnych dostawców.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 2.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 obr/s 500 obr/s dla obrazu diagnostycznego | Tak | 1500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 - 3000 – 2 pkt, powyżej 3000 – 4 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 3, punkt 2.2 przyjmuje brzmienie :

| 2.2 | Maksymalna do uzyskania częstotliwość odświeżania obrazu 2D (Frame rate) min. 1500 500 obr/s | Tak | 1 500-2000 – 0 pkt, powyżej 2000 2 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 38

Dot. pkt. 4.2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z szybkim dyskiem HD o pojemności 628 GB ? Zaproponowana pojemność twardego dysku w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 4.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 628 GB | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 3, punkt 4.2 przyjmuje brzmienie :

| 4.2 | Wewnętrzny twardy dysk o pojemności min. 1 TB 500 GB | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 39

Dot. pkt. 5.4

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z liniową głowicą matrycową do badań narządów powierzchownych i naczyń o zakresie częstotliwości min 4,5-18 MHz ? Zaproponowany zakres częstotliwości pracy jest minimalnie mały i w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 5.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 5.4 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4-18 MHz 4.5-18 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy dostawca nie ma w swojej ofercie standardowej głowicy liniowej istnieje możliwość zaoferowania głowicy liniowej matrycowej o parametrach spełniających wymagania Zamawiającego.

Pytanie 40

Dot. pkt. 6.2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wyposażenia aparatu „w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego” ?

Pragniemy podkreślić, że wymagany tryb stosowany jest przy aparatach gdzie potrzeba jest częstego przemieszczania się aparatu. Ponadto wyposażenie go w system zasilania awaryjnego powiększa jego koszt gdzie przy określonym budżecie środki Zamawiający może przeznaczyć na inne opcje stosownym w ultrasonografie.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 6.2 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 3, punkt 6.2 przyjmuje brzmienie :

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 41

Dot. pkt. 2.37

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca)” jako specjalistyczne oprogramowanie nie wykorzystujące klasycznych technik poprawiających jakość obrazowania tj. typu compound w układzie wiązek ultradźwiękowych pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami oraz systemów wyostrzających kontury i redukujących artefakty szumowe.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1B do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 2.37 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.37 | Specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca) | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 3, punkt 2.37 przyjmuje brzmienie :

| 2.37 | Aparat posiada możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca) |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 42

Dot. pkt. 2.36

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych” jako możliwość rozbudowy ?

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 2.36 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.37 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych” jako możliwość rozbudowy | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby w chwili dostarczenia aparatu zainstalowane było w nim specjalistyczne oprogramowanie, które ma być zawarte w cenie oferty – dotyczy Zadania 1 i 2, w których pkt. 2.36 przyjmuje brzmienie jak poniżej. Natomiast w Zadaniu 3 Zamawiający wymaga możliwości w przyszłości rozbudowy o w/w oprogramowanie.

| 2.36 | Aparat posiada możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 43

Dot. pkt. 2.42 i pkt. 2.43

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu dotyczącego wyposażenia aparatu w tryb obrazowania CW – Dopplera Ciągłego ?

Pragniemy podkreślić, że wymagany tryb stosowany do badania serca , a takiego zakresu Zamawiający nie wymaga.

jest przy aparatach gdzie potrzeba jest częstego przemieszczania się aparatu. Ponadto wyposażenie go w system zasilania awaryjnego powiększa jego koszt gdzie przy określonym budżecie środki Zamawiający może przeznaczyć na inne opcje stosownym w ultrasonografie.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 2.42 i 2.43 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.42 | Pełne sterowanie wiązką dopplerowską PW i CW, korekcja kąta bramki PW 80 stopni | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

I

| 2.43 | Możliwość rozbudowy o Maksymalną prędkość CW Doppler min. 12m/s | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wymagania ww. parametrów.

Pytanie 44

Dot. pkt. 2.30

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i uszczegółowienie, czy Zamawiający rozumie zapis : „Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy konvex i linia” jako pomiar przepływów z możliwością prezentacji kierunku napływu przy jednoczesnej prędkości odświeżania FR>50 obr./sek. i bramce 2 x 2 cm w mikronaczyniach ?

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 2.30 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 2.30 | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerka wątroba) wizualizacja bardzo wolnych przepływów (poniżej 2 cm/s) bez artefaktów ruchowych dostępnych na głowicy konvex i linia z możliwością prezentacji kierunku napływu przy jednoczesnej prędkości odświeżania FR>50 obr./sek. i bramce 2 x 2 cm w mikronaczyniach | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Pytanie 45

Dot. pkt. 5.3

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ultrasonografu klasy premium z liniową głowicą matrycową do badań narządów powierzchownych i naczyń o zakresie częstotliwości min 3-11 MHz ? Zaproponowany zakres częstotliwości pracy jest minimalnie mały niż wymagany i w pełni wystarczy do zabezpieczenia tej funkcjonalności.

- W związku z powyższym wnosimy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ - Zadanie 3 w punkcie 5.3 poprzez zmianę do treści SIWZ i nadaniu następującego brzmienia :

| 5.3 | Liniowa do badań naczyniowych – zakres częstotliwości min. 3-12 MHZ 3-11 MHz; szerokość skanowania min 13 mm; obrazowanie harmoniczne, trapezowe – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 3, punkt 5.3 przyjmuje brzmienie:

| 5.3 | Liniowa do badań naczyniowych – zakres częstotliwości min. 3-11 12 MHZ; szerokość skanowania min 13 mm; obrazowanie harmoniczne, trapezowe – 1 szt. | Tak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PYTANIA DO PAKIETU 1 , ZADANIA 1, 2, 3

Pytanie 46

Z opisu SWIZ wynika ,że przedmiotem zamówienia są ultrasonografy dla ZDO oddziału onkologicznego z możliwością pracy w warunkach sali operacyjnej i zabiegowej co oznacza, że zaoferowane aparaty powinien sprostać ciężkim warunkom pracy dotyczącym bezpieczeństwa odpowiadającym kryteriom w warunkach sali zabiegowej i możliwość wykonywania zabiegów.

- Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowane głowice były sterylizowane w całości tj. zanurzone w roztworach chemicznych zarówno sama głowica i kabel ?

Pragniemy nadmienić, że stosowanie metody zanurzenia głowicy i kabla są najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak oraz niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i środków.

- Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowane głowice były czyszczone i dezynfekowane środkami zawierającymi alkohol ?

Pragniemy nadmienić, że środki zawierające alkohol są najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji i sterylizacji ze względów na łatwość zastosowania jak oraz niskie koszty w odróżnieniu od innych metod i środków

Odpowiedź:

Siwz bez zmian

Pytanie 47

Dot. Paragraf 6 pkt 8 wzoru Umowy

Paragraf 6 pkt 8. „Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe w terminie 10 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7.”

- Prosimy o wprowadzenie uszczegółowienia, że wymiana aparatu nastąpi w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji tej samej istotnej części.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż zapisy umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nie dotyczy aktualnej umowy.

Pytanie 48

W związku z wymogiem podłączenia aparatu do PACS/RIS Zadanie 1, 2, 3

- Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiającym dysponuje wolnymi licencjami do podłączenia aparatów w zadania 1, 2 oraz 3?

- Czy Zamawiający dysponuje ofertą od dostawców systemów PACS /RIS?, którą mógłby przedłożyć wykonawcom, w związku z bardzo krótkim terminem na uzyskanie takiej licencji oraz w celu wyrównania szans wykonawców?

- W związku z opodatkowaniem inną stawką VAT, prosimy o modyfikację formularza cenowego poprzez dodawanie pozycji integracja z systemem PACS/RIS.

Odpowiedź:

Ad. 48.1 – Zamawiający dysponuje licencjami do podłączenia aparatów do systemu szpitalnego – obecnie używane aparaty zostaną odłączone i podłączone zostaną nowe urządzenia.

Ad. 48.2 Do ceny oferty Wykonawca musi uwzględnić koszt 10 tys zł netto za podłączenie jednego urządzenia do systemu szpitalnego

Ad 48.3 Zamawiający  w formularzu cenowym wyodrębnił  ceny zakupu poszczególnych aparatów USG jak i cenę dostawy, instalacji, montażu i szkolenia. W związku z powyższym formularz cenowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 49 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3 , punkt 1.10

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4 oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG wyposażony w 4 równoważne, aktywne gniazda głowic obrazowych, które współpracują również z sondą endokawitarną i półkę zamiast gniazda parkingowego? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu1,2 oraz 3, punkt 1.10 przyjmuje brzmienie :

| 1.10 | Ilość gniazd aktywnych głowic obrazowych min. 4, z których co najmniej jedno współpracuje z sondą endokawitarną oraz min. 1 gniazdo parkingowe i min. 1 gniazdo dla sondy endokawitarnej | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 50 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3 , punkt 1.14

| 1.13 | Wielkość monitora min. 23” | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG wyposażony w monitor o wielkości 21,5” obrazuący w rozdzielczości Full HD i z wilkością obrazu diagnostycznego wypęłniającego ekran monitora w ponad 80%? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu1,2 oraz 3, punkt 1.13 przyjmuje brzmienie :

| 1.13 | Wielkość monitora min. 21,5” 23” | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 51 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3 , punkt 1.1 i 2.8

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 18 tys klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min. 2000 klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający nie popełnł błedu pisarskiego w punkcie 1.23 wymagając liczby obrazów pamięci dynamicznej min 18 000 klatek? A w punkcie 2.8 innej wartości. Jeżeli tak to wnosimy o zmianę zapisu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. W związku z powyższym w OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu1,2 oraz 3, punkt 1.1 oraz 2.8 przyjmują odpowiednio  brzmienie :

| 1.23 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej min 1500 18 klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.8 | Liczba obrazów pamieci dynamicznej (cineloop obrazu 2D) min.1500 2000 klatek | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 52 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3 , punkt 2.36

| 2.36 | Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG wyposażony w Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex ? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w zadaniu 1 oraz 2 w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1i 2, punkt 2.36 przyjmuje brzmienie:

| 2.36 | Obrazowanie 3D-4D dostępne na głowicach objętościowych i matrycowych convex – oprogramowanie w cenie oferty. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 53 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3 , punkt 2.37

| 2.37 | Oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca) | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG bez Oprogramowania do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca)? Według naszej wiedzy istnieje tylko jeden producent aparatów USG posiadający tego typu funkcjonalność. Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w zadaniu 1 oraz 2 w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1 i 2, punkt 2.37 przyjmuje brzmienie:

| 2.37 | Oprogramowanie do obrazowania mikrokalcyfikacji w badaniach piersi i narządów miąższowych (jądra, tarczyca). Wykonawca w przypadku zaoferowania oprogramowania dostarczy głowicę umożliwiającą wykonywanie badania. |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie54 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 , punkt 2.40

| 2.40 | Moduł pozwalający na określenie sztywności tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s, opcja dostępna na głowicy convex, liniowych i endokawitarnych. Funkcja elastografii działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używająca do kodowania zmian map koloru, używająca jednego mocnego impulsu do otrzymania fali poprzecznej | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG wyposażony w Moduł pozwalający na określenie sztywności tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s oraz funkcję elastografii działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używającą do kodowania zmian map koloru, używającą jednego mocnego impulsu do otrzymania fali poprzecznej dostępną na głowicach convex

oraz Funkcję elastografii typu strain wykorzystującą naturalne ruchy oddechowe pacjenta oraz ruchy z przepływów do tworzenia kompresji, a tym samym nie wymagającą od użytkownika ręcznego ucisku celem wywołania kompresji, działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używającą do kodowania zmian map koloru i Moduł kwantyfikacji strain ratio do oceny gęstości elastyczności tkanki względem pola referencyjnego dostępną na głowicach liniowych oraz endokawitarnych? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1 i 2, punkt 2.40 przyjmuje brzmienie:

| 2.40 | Moduł pozwalający na określenie sztywności tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej z możliwością uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s, opcja dostępna na głowicach co najmniej na głowicy convex, liniowych i endokawitarnych. Funkcja elastografii działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używająca do kodowania zmian map koloru, używająca jednego mocnego impulsu do otrzymania fali poprzecznej. Wraz z aparatem dostarczone odpowiednie głowice do wykonywania elastografii | Tak | Opcja elastografii w czasie rzeczywistym na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej dodatkowo dostępna na głowicy liniowej i endokawitarnej – 1 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.40.1 | Moduł pozwalający na wyznaczanie elastyczności tkanek oraz ich klasyfikację z zależności od parametrów sprężystości w cenie oferty | Podać |  |  |
| 2.40.2 | Funkcję elastografii typu strain wykorzystującą naturalne ruchy oddechowe pacjenta oraz ruchy z przepływów do tworzenia kompresji, a tym samym nie wymagającą od użytkownika ręcznego ucisku celem wywołania kompresji, działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola elastograficznego, używającą do kodowania zmian map koloru i Moduł kwantyfikacji strain ratio do oceny gęstości elastyczności tkanki względem pola referencyjnego dostępną na głowicach liniowych oraz endokawitarnych w cenie oferty | Podać |  |  |  |

Pytanie 55 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3, punkt 5.1

| 5.1 | Convex matryca do badań jamy brzusznej – zakres częstotliwości: min. 1-6 MHz, obrazowanie harmoniczne; kąt skanowania min 70 stopni, min 190 kryształów – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający wymaga obrazowania 3D i 4D na wymienionej w punkcie 5.1 głowicy matrycowej ? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w zadaniu 1 oraz 2 w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1i 2, punkt 5.1 przyjmuje brzmienie:

| 5.1 | Convex matryca do badań jamy brzusznej – zakres częstotliwości: min. 1-6 MHz, obrazowanie harmoniczne; kąt skanowania min 70 stopni, min 190 kryształów – 1 szt. Głowica obrazująca w trybach 3D i 4D. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 56 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 , punkt 5.4

| 5.4 | Mikro convex do badań dzieci i przezciemiączkowych, zakres częstotliwości: min. 4-11 MHz; kąt skanowania 110 stopni – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG wyposażony w głowicę Mikro convex do badań dzieci i przezciemiączkowych, zakres częstotliwości: 5-8 MHz; liczba elementów akustycznych 256; praca w trybie II Harmonicznej; maksymalny kąt skanowania 122 stopni ? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, punkt 5.4 przyjmuje brzmienie:

| 5.4 | Mikro convex do badań dzieci i przezciemiączkowych, zakres częstotliwości: min. 4-11 5-8 MHz; kąt skanowania min. 110 stopni – 1 szt. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 57 ,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3 , punkt 4.9

| 4.9 | W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W związku z wymaganiem dotyczącym oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS. Wnosimy o podanie wiążącej kwoty tej integracji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż odpowiedź  na ww. zapytanie została udzielona w pytaniu 48 ( patrz Ad. 48.2)

Pytanie 58,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 2 , punkt 5.2 i 5.3

| 5.2 | Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, zakres częstotliwości min 4-18 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm – 1 szt. | TAK | 4 MHz – 18 MHz – 0 pkt poniżej 4 MHZ i powyżej 18 MHz – 2 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3 | Liniowa do badań dużych piersi i tarczycy o szerokim paśmie częstotliwości i o szerokości skanowania min. 50 mm obrazowanie harmoniczne, trapezowe, – 1 szt. | TAK |  |  |

W zwiażku z wymogiem dotyczącym dwóch głowic liniowych o bardzo podobnym zakresie działania wnosimy o to żeby Zamawiający rozważył możliwość zamiany głowicy liniowej z punktu 5.3 na głowicę typu Convex do badań jamy brzusznej o zakresie częstotliwości: min 1-5 MHz; kąt skanowania min. 80 stopni; obrazowanie harmoniczne – 1 szt.? W tym przypadku jedna głowica Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, o zakresie częstotliwości min 4-18 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm , opisana w punkcie 5.2 zapewni zakres działania systemu pokrywający obydwie głowice z punktu 5.2 i 5.3 a dodatkowo głowica typu Convex poszerzy zakres działania systemu. Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie

Pytanie 59,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3  , punkt 6.2

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG wyposażony zamiast systemu awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego w zainstalowane fabrycznie zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max. 30 sek.? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie zadania 1,2 oraz 3. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, 2 i 3 , punkt 6.2 przyjmuje brzmienie:

| 6.2 | Aparat USG wyposażony w system awaryjnego zasilania podtrzymujący pracę urządzenia przez co najmniej 5 min od momentu zaniku zasilania sieciowego Fabryczne zasilanie bateryjne pozwalające na „uśpienie” aparatu z ponownym przywróceniem do pracy w max. 30 sek |  | Tak – 1 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 60,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 3  , punkt 5.2 i 5.4

| 5.2 | Liniowa do badań dużych piersi i tarczycy o szerokim paśmie częstotliwości i o szerokości skanowania min. 50 mm obrazowanie harmoniczne, trapezowe, – 1 szt. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 | Liniowa do badań narządów powierzchownych, zakres częstotliwości min. 4-18 MHz, obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min. 190 kryształów, szerokość skanowania min. 46 mm | TAK |  |  |

W zwiażku z wymogiem dotyczącym dwóch głowic liniowych o bardzo podobnym zakresie działania wnosimy o to żeby Zamawiający rozważył możliwość zamiany głowicy liniowej z punktu 5.2 na głowicę typu Convex do badań jamy brzusznej  o zakresie częstotliwości: min 1-5 MHz; kąt skanowania min. 80 stopni; obrazowanie harmoniczne – 1 szt.? W tym przypadku jedna głowica Liniowa martyca do badań narządów powierzchownych i naczyń, o zakrese częstotliwości min 4-18 MHz obrazowanie harmoniczne, trapezowe, min 190 kryształów, szerokość skanowania min 46 mm , opisana w punkcie 5.4 zapewni zakres działania systemu pokrywający obydwie głowice z punktu 5.2 i 5.4 a dodatkowo głowica typu Convex poszerzy zakres działania systemu. Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie zmienia Opisu Przedmiotu Zamówienia w tym zakresie

Pytanie 61,dotyczy załącznik nr 1B do SIWZ , Pakiet nr 1, Zadanie 1 i 2 i 3  , punkt 1.24

| 1.24 | Pamięć dynamiczna dla trybu N-mode i D-mode min. 100 s | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na wysokiej klasy system USG jednego z wiodących na świecie producentów aparatów USG posiadający Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode i D-mode min. 64 s? Jeżeli tak to wnosimy o zmianę tego zapisu w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie zadania 1,2 oraz 3. Zgodnie ze zmienionym OPZ stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ, w zadaniu 1, 2 i 3 , punkt 1.24 przyjmuje brzmienie:

| 1.24 | Pamięć dynamiczna dla trybu N-mode i D-mode min. 100 64 s | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 62, Dotyczy załącznika nr 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 63, Dotyczy załącznika nr 6

Dotyczy Załącznik nr 6 par. 6 ust. 8

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie jako uzasadnienie reklamacji w przypadku wymiany urządzenia na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż jako uzasadnioną reklamację, rozumie reklamację uznaną za zasadną przez Wykonawcę.

Pytanie 64,Dotyczy SIWZ

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosimy o jednoznaczne dookreślenie, czy Zamawiający poprzez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku                               z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy o których stanowi ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy  (Dz. U. Nr 4, poz. 28 z późn. zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 65, Dotyczy Załącznik nr 6 par.6 ust. 15

Mając na względzie regulacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosimy o zmianę warunków przedłużenia okresu gwarancji o czas przedłużającej się naprawy ponad terminy wskazane w powołanej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Prosimy jednocześnie o podanie maksymalnego okresu przedłużenia gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 66, Dotyczy Zał. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 67, Dotyczy Zał. 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zapisy umowy w ww. zakresie pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski