D10.251.59.S.2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1B
    Pakiet nr 1 Inkubator zamknięty do intensywnej opieki szt. 1
Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i oceniany	Punktacja	Wartość oferowana
1	Nazwa i typ	podać	Nie dotyczy
2	Nazwa i typ urzadzenia	podać	Nie dotyczy
3	Kraj pochodzenia	podać	Nie dotyczy
4	Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe)	2017	Nie dotyczy
5	Zamawiana ilość	1	Nie dotyczy
6	Miejsce dostawy	Oddz.Neonatologii i Intensywnej Terapii Nowordków	Nie dotyczy
WYMAGANIA OGÓLNE
	#### WYMAGANIA OGÓLNE	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Punktacja	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE**
1.1	Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem	Tak
1.2	Stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie	Tak
1.3	Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością w min. zakresie 30 cm	Tak
1.4	Wymiary łóżeczka (materacyka) / min. długość 65 cm	Tak
1.5	Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz	Tak
1.6	Zewnętrzny wyświetlacz LCD przekątnej min. 5,5 cala, umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora.	Podać	Przekątna ekranu 5-6’ – 0 pkt / 6-8” – 5 pkt / >8” – 10 pkt
1.7	Możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia ekranu LCD	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
1.8	Ekran dotykowy	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
1.9	Komunikacja z użytkownikiem w j. polskim	Tak
2.0	Kopuła inkubatora
2.1	Konstrukcja kopuły dwuścienna	Tak
2.2	Otwierane dłuższe ścianki kopuły o kąt 180 stopni bezszmerowo.	Tak
2.3	Mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki.	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
2.4	Materacyk otoczony wewnętrznymi, ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem przy wysuniętym materacyku	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
2.4.1	Materacyk umożliwiający obrócenie łóżeczka o 360° w celu uzyskania optymalnego dostępu do pacjenta;	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
2.3	Otwory pielęgnacyjne min. 5 sztuk	Tak
2.4	Uszczelnione otwory (przepusty) min. 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania.	Tak
2.5	Wymiana filtra powietrza bez użycia narzędzi	Tak
2.6	Szuflada do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk.	Tak
2.6.1	Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora bez konieczności otwierania kopuły	Podać	. TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
2.7	Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 12 stopni.	Tak
2.8	System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora - dwustrumieniowy	Tak
2.9	Kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza	Tak
2.10	Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły.	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
2.11	Swobodny dostęp do inkubatora z min. 3 stron	Tak
3.0	Regulacja nawilżania
3.1	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 90% ustawiany z rozdzielczością min. 5%	Podać
3.2	Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń	Tak
3.3	Aktywne nawilżanie	Tak
4.0	Regulacja temperatury
4.1	Inkubator posiadający układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 – 37°C	Tak
4.2	Inkubator posiadający układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35–37,0°C	Tak
5.0	Tlenoterapia
5.1	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ograniczający stężenie tlenu pod kopułą do max. 65%	Tak
5.2..	Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany).	Tak
6.0	Monitorowanie
6.1	Inkubator wyposażony w układ monitorowania i zapisywania trendów, , bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: który mierzy i podaje w formie cyfrowej co najmniej następujące parametry: / - temperaturę na skórze noworodka, / - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora / - wilgotność względna.	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
6.2	Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej bez użycia narzędzi głowicy	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
7.0	Alarmy
7.1	Inkubator posiadający alarmy akustyczno-optyczne dla następujących sytuacji:	Tak
7.1.1	Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora	Tak
7.1.2	Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo)	Tak
7.1.3	Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury	Tak
7.1.4	Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu	Tak
7.1.5	Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu	Tak
8.0	Wyposażenie	Tak
8.1	Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 sztuki	Tak
8.2	Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 1 sztuka	Tak
8.3	Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 sztuki	Tak
8.4	Rogal do ułożenia noworodka - 3 sztuki (każda z innego rozmiaru)	Tak
8.5	Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 sztuk	Tak
8.6	Szuflada na drobne akcesoria z dostępem z obu stron – 1 szt.	Tak
8.7	Wbudowana funkcja rejestracji trendów ustawień, temperatury, wilgotności oraz wagi noworodka pozwala na porównywanie aktualnych danych z danymi z przeszłości.	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
8.8	Lampa zintegrowana inkubatorem	Podać	TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt
9	Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz

……………………………………………………
 Podpis uprawomocnionego przedstawiciel
    D10.251.59.S.2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1B
    Pakiet nr 2 Inkubator zamknięty do podstawowej opieki szt. 1
Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i oceniany	Wartość oferowana
1	Nazwa i typ	podać
2	Nazwa i typ urzadzenia	podać
3	Kraj pochodzenia	podać
4	Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe)	2017
5	Zamawiana ilość	1
6	Miejsce dostawy	Oddz.Neonatologii i Intensywnej Terapii Nowordków
	#### WYMAGANIA OGÓLNE	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE**
1	Wygodny dostęp do wnętrza z min. 4 stron	Tak
2	Drzwiczki z cichym zamkiem 4 stron inkubatora	Tak
3	Odchylana przednia i tylna ścianka	Tak
4	Wymiary materacyka: szerokość min. 34 cm, długość min. 70 cm	Tak
5	Otwory – uszczelnione przepusty w wyjmowanymi uszczelkami do wprowadzania rur respiratora, cewników i przewodów monitorowania, przynajmniej 10 niezależnych otworów z uszczelkami.	Tak
6	Podwójne ścianki zapewniające ochronę przed utratą ciepła i zaparowaniem ścianek przy dużej wilgotności powietrza w inkubatorze. .	Tak
7	Możliwość wyjęcia dziecka z inkubatora bez odłączania przewodów i drenów	Tak
8	Przystosowany do zdjęć rentgenowskich – kaseta rtg wkładana do szuflady pod materacykiem bez dotykania dziecka.	Tak
9	Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej +/- 12 stopni	Tak
10	Możliwość regulacji nachylenia materacyka po bokach inkubatora	Tak
11	Możliwość regulacji nachylenia materacyka poza przedziałem pacjenta	Tak
12	Na kółkach z hamulcami i elektryczną regulacją wysokości, regulacja wysokości realizowana z dwóch stron podstawy	Tak
13	Uchwyty do przemieszczania inkubatora	Tak
14	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury powietrza w zakresie min. 20-39oC	Tak
15	Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka min. 34-38oC	Tak
16	Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury powietrza i skóry >37°	Tak
17	Tryb kangurowania – zliczający czas kangurowania, oraz automatycznie utrzymujący stabilne środowisko pod kopułą w czasie nieobecności pacjenta	Tak
18	Możliwość jednoczesnego pomiaru dwóch temperatur skóry	Tak
19	Jednoczesne wyświetlanie obydwu zmierzonych temperatur pacjenta	Tak
20	Ekran trendów dla porównania zmian na jednym wykresie temperatury centralnej i obwodowej	Tak
21	Bezpieczny nawilżacz: zbiornik, komora parownika oraz przewód doprowadzenia pary do przedziału pacjenta w całości demontowane bez użycia narzędzi, w celu sterylizacji	Tak
22	Automatyczne utrzymywanie zadanej wilgotności powietrza, wilgotność maksymalna co najmniej 95%	Tak
23	Wilgotność programowana co 1%	Tak
24	Świetlny i dźwiękowy alarm braku wody	Tak
25	Wbudowany w inkubator system gromadzenia skroplin	Tak
26	Zewnętrzny zbiornik z filtrem	Tak
27	Automatyczne utrzymywanie zadanej wartości stężenia tlenu w programowanym zakresie min. 21-65% co 1%.	Tak
28	Świetlny i dźwiękowy alarm niskiego i wysokiego stężenia	Tak
29	Tlen nawilżany i podgrzewany	Tak
30	Pomiar masy ciała pacjentów w zakresie min od 300 do 7000g	Tak
31	Rozdzielczość wyświetlania masy ciała .10g	Tak
32	Funkcja pomiaru bez tarowania	Tak
33	Jednocześnie wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej	Tak
34	Trendy parametrów mierzonych w tym pomiaru wagi	Tak
35	Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości	Tak
36	Komunikaty tekstowe w języku polskim opisujące przyczynę alarmu	Tak
37	Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku temperatury powietrza i skóry	Tak
38	Świetlny i dźwiękowy alarm wzrostu i spadku stężenia tlenu	Tak
39	Alarmy techniczne sygnalizujące uszkodzenie lub odłączenie	Tak
40	Wieszak na giętkim ramieniu do mocowania rur respiratora/CPAP wewnątrz inkubatora przymocowany do tacy materacyka – podczas wysuwania materacyka wyjeżdża razem z nim	Tak
41	Min. 3 szuflady na akcesoria zintegrowane z podstawą	Tak
42	Kołderka/osłona inkubatora przystosowana do prowadzenia fototerapii	Tak
43	Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz	Tak

……………………………………………………
 Podpis uprawomocnionego przedstawiciel
   D10.251.59.S.2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1B
    Pakiet nr 3 Inkubator otwarto- zamknięty ( hybrydowy)
Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i oceniany	Punktacja	Wartość oferowana
1	Nazwa i typ	podać	Bez punktacji
2	Nazwa i typ urządzenia	podać	Bez punktacji
3	Kraj pochodzenia	Podać	Bez punktacji
4	Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe)	2017	Bez punktacji
5	Zamawiana ilość	3	Bez punktacji
6	Miejsce dostawy	Oddz.Neonatologii i Intensywnej Terapii Nowordków	Bez punktacji
WYMAGANIA OGÓLNE
	#### WYMAGANIA OGÓLNE	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Punktacja	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE**
1	Możliwość przekształcenia inkubatora zamkniętego w inkubator otwarty z czynnym promiennikiem grzejącym od góry po uniesieniu kopuły inkubatora - bez ingerencji serwisu.	Tak
2	Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych, antybakteryjnych i antygrzybicznych. Grubość materacyka min. 4 cm tradycyjny lub min. 2 cm żelowy	Tak
3	Płynna regulacja kąta nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie 12 stopni	Podać	Regulowany – 10 pkt / NIE – 0 pkt
4	Wprowadzenie kasety RTG bez konieczności ruszania noworodka	Tak
5	Możliwość obracania podstawy materacyka 360º	Podać	Obracanie materacyka – 10 pkt. / Brak możliwości obracania- 0 pkt
6	Możliwość wysunięcia materacyka na zewnątrz	Tak
7	Podwójne ścianki inkubatora	Tak
8	Kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu	Tak
9	Odchylane przednia i boczne ścianki, unoszona górna część kopuły inkubatora , łącznie min.4 owalne otwory pielęgnacyjne z zamknięciem, uszczelnione przepusty na przewody z prawej i lewej strony, nie mniej niż po 2 z przodu i po 2 z tyłu	Tak
10	Nawilżanie powietrza, automatyczna regulacja nawilżania (zakres regulacji do min.85%)	Tak
11	Automatyczna regulacja temperatury powietrza	Tak
12	Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora.	Podać	Wysokość regulowana elektrycznie – 10 pkt / Wysokość regulowana w inny sposób – 5 pkt
13	Dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka automatyczny, na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka	Tak
14	Automatyczne utrzymanie zadanej temperatury skóry dziecka w min. zakresie 35-37 stopnia C	Tak
15	Pomiar dwóch temperatur: temperatury powietrza i temperatury ciała; czujniki pomiaru temperatury-2szt.	Tak
16	Zakres regulacji temperatury powietrza od 20 do 39 stopni C	Tak
17	Automatyczne utrzymanie zadanych wartości stężenia tlenu	Tak
18	Alarmy akustyczne i optyczne min: / przekroczenia nastawionej temperatury w powietrzu / przekroczenia ustawionej temperatury na skórze / alarm zakłócenia w przepływie wewnętrznym powietrza / uszkodzenia lub braku połączenia czujników temperatury, / zaniku napięcia zasilającego, uszkodzenie grzałki	Tak
19	Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów min. - 2szt.	Tak
20	Stojak pod monitor	Tak
21	Wyświetlacz parametrów pracy inkubatora – dostępny i czytelny z dwóch stron inkubatora.	Tak
22	Inkubator wyposażony w automatyczny system testowania po włączeniu oraz w trakcie pracy	Tak
23	Kółka hamowane	Tak
24	Zintegrowana waga elektroniczna	Tak
25	Szuflada lub szafka (o możliwości obciążenia do min. 6,5kg), na akcesoria, przybory pielęgnacyjne, min. jedna	Tak
26	Zasilanie AC 230V ±10%, 50 Hz	Tak

……………………………………………………
 Podpis uprawomocnionego przedstawiciel
D10.251.59.S.2017 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zał. nr 1B
 Pakiet nr 4 Monitor do saturacji narządowej z oksymetrią regionalną
Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametr wymagany i oceniany
Punktacja
Wartość oferowana
1
Producent
podać
Bez punktacji
2
Nazwa i typ urządzenia
podać
Bez punktacji

3
Kraj pochodzenia
podać
Bez punktacji

4
Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
2017
Bez punktacji

5
Zamawiana ilość
1 szt.
Bez punktacji

6
Miejsce instalacji
Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży
Bez punktacji

WYMAGANIA OGÓLNE
#### WYMAGANIA OGÓLNE
Parametr wymagany i wskazany do oceny
Punktacja
Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1
Pulsoksymetr - opis ogólny
Tak

1.1
Platforma monitorująca stacjonarno-transportowa z wyciąganym panelem przednim ze stacji dokującej i automatyczną rotacją ekranu pion-poziom
Tak

1.2
Możliwość o rozbudowy o pomiar stężenia hemoglobiny całkowitej SpHb oraz PVI w sposób nieinwazyjny i ciągły
Tak

1.3
Prezentacja danych: Spo2, częstość pulsu, krzywa pletyzmograficzna, indeks perfuzji, komunikaty alarmowe, trendy, czułość
Tak

1.4
Stacja dokująca w formie platformy monitorującej – ekranu wyświetlającego parametry mierzone na urządzeniu
Tak

1.5
Parametry wyświetlane na ekranie platformy lub na panelu transportowym
Tak

1.6
Odłączany panel przedni umożliwiający użytkowanie jako urządzenie transportowe z własnym zasilaniem z wewnętrznych akumulatorów nie mniej niż 4 godzin pracy
Tak, podać
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

1.7
Ekran panelu transportowego kolorowy, dotykowy, z podświetleniem o rozdzielczości min. 480x272 punkty
Tak

1.8.
Czas ładowania akumulatora po całkowitym rozładowaniu do 100% pojemności max 3 godziny
Tak

1.9
Rozdzielczość monitora stacji dokującej co najmniej 1280x800 pikseli
Tak

1.10
Ekran monitora stacji dokującej dotykowy
Tak

1.11
Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz +/- 10% oraz akumulatorowe z wewnętrznych akumulatorów co najmniej 4 godziny pracy
Tak

1.12
Zakres pomiaru saturacji co najmniej 1-100%
Tak

1.13
Dokładność pomiaru saturacji +/-2 cyfry dorośli, niemowlęta, dzieci
Tak

1.14
Rozdzielczość pomiaru saturacji min. 1%
Tak

1.15
Pomiar częstości pulsu w zakresie min. 25-240 uderzeń/min.
Tak

1.16
Dokładność pomiaru częstości pulsu +/-2 uderzenia/min. dorośli, niemowlęta, dzieci
Tak

1.17
Dokładność pomiaru częstości pulsu +/-3 uderzenia/min. przy niskiej perfuzji i w ruchu
Tak

1.18
Technologia umożliwiająca pomiar saturacji i tętna u pacjentów o niskiej perfuzji co najmniej od 0,02 % do 20%
Tak

1.19
Eliminacja artefaktów ruchowych dzięki eliminacji sygnałów z krwi żylnej
Tak

1.20
Granice alarmów stale widoczne na ekranie, zapamiętywanie ich przez urządzenie
Tak

1.21
Kabel połączeniowy M-LNCS RC12, dł. min. 365 cm, do czujników SpHb i/lub SpCO, SpMet – 1 szt
Tak

1.22
Czujnik typu klips na palec dla pacjentów o wadze od 30 kg, dł. min. 90 cm, wielorazowy, połączenie M-LNCS - 1 szt.
Tak

1.23
Czujnik jednorazowy dla pacjentów o wadze do 20 kg, połączenie M-LNCS - 5 szt.
Tak

1.24
Czujnik jednorazowy dla pacjentów o wadze od 10 do 50 kg, połączenie M-LNCS - 5 szt.
Tak

2
Moduł do pomiaru oksymetrii regionalnej (NIRS) - 1 szt.
Tak

2.1
Moduł z kablem połączeniowym do platformy monitorującej podwójny
Tak

2.2
Prezentowanie wartości numerycznych rSO3
Tak

2.3
Dokładność pomiaru nie gorsza niż 4%
Tak

2.4
Dokładność trendów nie gorsza niż 3%
Tak

2.5
Możliwość rozpoczęcia pomiarów bez ustalenia linii bazowej
Tak

2.6
Możliwość jednoczesnego pomiaru oksymetrii regionalnej i pulsoksymetrii z 1 czujnika
Tak, podać
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

2.7
Prezentowanie na ekranie:
Tak

2.8
Regionalna oksymetria numerycznie, pomiar z 2 czujników jednocześnie
Tak

2.9
Wyliczana różnica pomiędzy pomiarem saturacji z czoła lub palca a oksymetrią regionalną
Tak

2.10
Pulsoksymetria z czujnika do oksymetrii regionalnej
Tak, podać
Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt

2.11
Różnice pomiędzy linią bazową a aktualnym rSO2
Tak

2.12
Długość modułu nie mniej niż 3,5 m razem z kablem
Tak

2.13
Czujniki do oksymetrii regionalnej dla pacjentów o wadze od 40 kg, jednorazowy - 4 szt.
Tak

2.14
Czujniki do oksymetrii regionalnej dla pacjentów o wadze do 40 kg, pediatryczny, niemowlęcy, jednorazowy - 6 szt.
Tak

2.15
Wózek jezdny z blokadą kół do zestawu – 1 szt
Tak

…………….....................................................................
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
D10.251.59.S.2017 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zał. nr 1B
Pakiet nr 5 Zestaw: 2 gastroskopy, 2 kolonoskopy + tor wizyjny mobilny
I. Procesor wideo i źródło światła
WYMAGANIA OGÓLNE
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Nazwa i typ		podać
2	Nazwa i typ urządzenia		podać
2	Kraj pochodzenia		podać
3	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017
4	Zamawiana ilość		1 szt.
5	Miejsce dostawy		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o
Opis parametrów procesora i źródła światła
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
	Procesor wideo z obrazem wyjściowym w rozdzielczości full HD 1920x1080		TAK
	Wyostrzenia obrazu w trakcie badania		TAK
	Funkcja zatrzymania endoskopowego obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym		TAK
	Pompa powietrzna z min. trzystopniową regulacją nadmuchu		TAK
	Wbudowana funkcja Freeze		TAK
	Funkcja obrazowania naczyń krwionośnych		TAK
	Funkcja poprawy widoczności architektury naczyń i struktur błoń śluzowych realizowana metodą optyczną.		TAK
	Programy tematyczne lub funkcje wspomagające identyfikację zmian chorobowych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito)		TAK
	Rejestracja danych pacjentów		TAK
	Konfiguracja indywidualnych ustawień procesora dla wszystkich wpisanych użytkowników w zakresie co najmniej: ustawień przycisków na głowicy, ustawień związanych z obrazowaniem, wyświetlania danych na monitorze		TAK
	Wpisywanie danych pacjentów i użytkowników min. 50 pacjentów i min. 20 użytkowników		TAK
	Źródło światła ksenonowe		TAK
	Moc oświetlenia min. 300W, gwarancja żywotności źródła światła (żarówki) min. 500 godzin		TAK
	Lampa zapasowa typu LED lub Halogen		TAK, podać rodzaj lampy
	Wyjścia wideo min. 1x DVI-D, 1x S-Video (Y/C), 1x HD-SDI, 1x kompozytowe (BNC)		TAK
	Procesor wideo i źródło światła kompatybilne z wszystkimi oferowanymi endoskopami		TAK
	Kompatybilność (pełna współpraca) z posiadanymi przez Zamawiającego wideoendoskopami Olympus: serii 145, 165, 180, H185, GF-UCT180, lub Penatax serii 90k, 90i, i10		TAK
	Zapis zdjęć i sekwencji wideo w rozdzielczości HD z badań na nośniki pamięci przenośnej typu pendrive przez port USB (min. 2.0).		TAK, długość nagrania min. 15 minut
	Butelka na wodę do spłukiwania, wraz z uchwytem wbudowanym w obudowę procesora wideo albo źródła światła lub uchwyt montowany do posiadanego przez Zamawiającego wózka zestawu endoskopowego.		TAK
	Dodatkowy przewód DVI-D o dł. min. 5 m. umożliwiający podłączenie procesora do systemu zintegrowanego sali operacyjnej w celu powielenia obrazu na monitory ścienne.		TAK
II. Monitor medyczny do zestawu
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Nazwa i typ urządzenia		podać
2	Kraj pochodzenia		podać
3	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017
4	Zamawiana ilość		1 szt.
5	Miejsce dostawy		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o
Opis parametrów monitora do zestawu
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
	Monitor LCD LED		TAK
	Kąt widzenia min. 170 x 170 stopni		TAK, podać
	Wejścia min 2xDVI-D, 1x(Y/C: S-Video, RGBS, HD-SDI – lub wyższej klasy, BNC - SDI, VGA)		TAK, podać oferowaną liczbę gniazd
	Luminancja matrycy min. 800 cd/m2		TAK, podać
	Minimalny kontrast 1400:1		TAK, podać
	Maksymalna moc 110 W		TAK, podać
	Maksymalna wielkość pojedynczego piksela: 0,3 mm		TAK, podać
	Maksymalny czas reakcji matrycy 9 ms		TAK, podać
	Minimalna obsługiwana rozdzielczość sygnału z gniazd DVI oraz HD-SDI: 1920x1080, 1080i		TAK
	Możliwość zmian widocznego obrazu w zakresie: nasycenia, odcienia, jasności, kontrastu, ostrości		TAK
	Monitor trwale zamontowany do oferowanego wózka endoskopowego, z możliwością demontażu.		TAK
	Możliwość wyświetlania obrazówz dwóch źródeł jednocześnie w trybach PIP oraz POP		TAK
	Automatyczne rozpoznawanie obrazu ze wszystkich oferowanych gniazd sygnałów wejściowych		TAK
	Automatyczne dopasowanie proporcji wyświetlanego obrazu w zależności od rodzaju przesłanego sygnału, standard dla sygnału z dniaz DVI oraz HD-SDI – 16:9		TAK
	Przekątna ekranu min. 26”		TAK, podać
	Monitor będący urządzeniem medycznym w myśl ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., certyfikowany do diagnostyki w ramach realizacji procedur endoskopowych		TAK
	Monitor wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (stand by) w przypadku braku sygnałów wejściowych oraz automatycznego włączania po przesłaniu obrazu na monitor		TAK
	Monitor wyposażony w przycisk ręcznego wyboru źródła sygnału obrazu wejściowego		TAK
	Możliwość ustawienia min. 5 profili ustawień użytkowanika		TAK
	Język menu: min. polski i/lub angielski		TAK
	Możliwość czyszczenia i dezynfekcji środkami chemicznymi powszechnie stosowanymi w gabinetach zabiegowych, na bazie alkoholu etylowego.		TAK
	Maksymalna waga monitora przygotowanego do pracy: 10 kg		TAK
III. Wózek endoskopowy
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Producent		podać
2	Nazwa i typ urządzenia		podać
3	Kraj pochodzenia		podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017r.
5	Zamawiana ilość		1 szt.
6	Miejsce instalacji		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
Opis parametrów wózka do zestawu
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Podstawa jezdna z blokadą kół		TAK
2	Wieszak na 2 endoskopy z regulowaną wysokością		TAK
3	Uchwyt do powieszenia wtyczki endoskopu		TAK
4	Możliwość ustawienia całęgo oferowanego zestawu do endoskopii		TAK
5	Listwa z min. 8 gniazdami zasilającymi 230V		TAK
6	Ruchome, obrotowe ramię do monitora zintegrowane z wózkiem		TAK
7	Szuflada na akcesoria endoskopowe w dolnej części wózka		TAK
8	Szuflada na klawiaturę		TAK
9	Otwierane zabezpieczające drzwi w tylnej części wózka		TAK
10	Możliwość regulacji odległości pomiędzy poszczególnymi półkami		TAK
11	Waga nie mniejsza niż 65 kg oraz nie większa niż 100 kg		TAK
12	Pełna kompatybilność (współpraca) z zaoferowanym zestawem endoskopowym z możliwością bezpiecznego ustawienia wszystkich elementów zestawu		TAK
IV. Pompa do spłukiwania pola operacyjnego
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Producent		podać
2	Nazwa i typ urządzenia		podać
3	Kraj pochodzenia		podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017r.
5	Zamawiana ilość		1 szt.
6	Miejsce instalacji		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
Opis parametrów pompy do zestawu
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
#### 1	Pompa tzw. water-jet		TAK
#### 2	Sterowanie za pomocą przycisku nożnego		TAK
#### 3	Wielorazowe (autoklawowalne) dreny		TAK, min 1 szt.
#### 4	Butelka na wodę min. 1 L.		TAK
#### 5	Pełna kompatybilność (współpraca) z zaoferowanym zestawem endoskopowym, w tym z oferowanymi endoskopamii		TAK
V. Wideogastroskop pediatryczny
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Producent		podać
2	Nazwa i typ urządzenia		podać
3	Kraj pochodzenia		podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017r.
5	Zamawiana ilość		1 szt.
6	Miejsce instalacji		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
Opis parametrów wideogastroskopu pediatrycznego
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
#### 1	Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz / procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 / lub / Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, / a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach.		TAK
#### 2	Średnica kanału roboczego min. 2.0 mm		TAK, podać
#### 3	Długość robocza sondy wziernikowej max. 1150 mm		TAK, podać
#### 4	Kąt widzenia min. 140°		TAK, podać
#### 5	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej / a) góra 205° b) dół 90° c) prawo 100° d) lewo 100°		TAK, podać
#### 6	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 5,8mm		TAK
#### 7	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów		TAK
#### 8	Głębia ostrości – zakres minimalny 4 - 100 mm		TAK, podać
#### 9	Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć)		TAK, podać liczbę przycisków
#### 10	Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900)		TAK, podać
#### 11	Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień.		TAK
VI. Wideogastroskop wysokiej rozdzielczości
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Producent		podać
2	Nazwa i typ urządzenia		podać
3	Kraj pochodzenia		podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017r.
5	Zamawiana ilość		1 szt.
6	Miejsce instalacji		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
Opis parametrów wideogastroskopu wysokiej rozdzielczości
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
#### 1	Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz / procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 / lub / Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, / a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach.		TAK
#### 2	Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm		TAK, podać
#### 3	Długość robocza sondy wziernikowej max. 1100 mm		TAK, podać
#### 4	Kąt widzenia min. 140°		TAK, podać
#### 5	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej / a) góra 205° b) dół 90° c) prawo 100° d) lewo 100°		TAK, podać
#### 6	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 9,9 mm		TAK, podać
#### 7	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów		TAK
#### 8	Głębia ostrości – zakres minimalny 2 - 100 mm		TAK, podać
#### 9	Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć)		TAK, podać liczbę przycisków
#### 10	Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900)		TAK, podać
#### 11	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet		TAK – 20 pkt, / NIE – 0 pkt
#### 12	Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień.		TAK
VI. Wideokolonoskop pediatryczny
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Producent		podać
2	Nazwa i typ urządzenia		podać
3	Kraj pochodzenia		podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017r.
5	Zamawiana ilość		1 szt.
6	Miejsce instalacji		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
Opis parametrów wideokolonoskopu pediatrycznego
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
#### 1	Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz / procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 / lub / Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, / a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach.		TAK
#### 2	Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm		TAK, podać
#### 3	Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm		TAK, podać
#### 4	Kąt widzenia min. 140°		TAK, podać
#### 5	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej / a) góra 175° b) dół 175° c) prawo 155° d) lewo 155°		TAK, podać
#### 6	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 9,8 mm		TAK, podać
#### 7	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów		TAK
#### 8	Głębia ostrości – zakres minimalny 3 - 100 mm		TAK, podać
#### 9	Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć)		TAK, podać liczbę przycisków
#### 10	Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900)		TAK, podać
#### 11	Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień.		TAK
VI. Wideokolonoskop wysokierj rozdzielczości
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
1	Producent		podać
2	Nazwa i typ urządzenia		podać
3	Kraj pochodzenia		podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)		2017r.
5	Zamawiana ilość		1 szt.
6	Miejsce instalacji		Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
Opis parametrów wideokolonoskopu wysokiej rozdzielczości
	#### WYMAGANIA OGÓLNE		Parametr wymagany i wskazany do oceny
#### 1	Urządzenie w pełni współpracujące z oferowanym procesorem wideo oraz / procesorem serii Olympus CV 190 wraz ze źródłami światła CLV 190 / lub / Pentax EPK-i5000, EPK-I, EPK-i7000, / a także z urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach.		TAK
#### 2	Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm		TAK, podać
#### 3	Długość robocza sondy wziernikowej max. 1700 mm		TAK, podać
#### 4	Kąt widzenia min. 140°		TAK, podać
#### 5	Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej / a) góra 175° b) dół 175° c) prawo 155° d) lewo 155°		TAK, podać
#### 6	Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 13,2 mm		TAK, podać
#### 7	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów		TAK
#### 8	Głębia ostrości – zakres minimalny 4 - 100 mm		TAK, podać
#### 9	Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 4 przyciski lub min. 3 przyciski pod warunkiem możliwości przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęć)		TAK, podać liczbę przycisków
#### 10	Chip CCD z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HD (min. 1600x900)		TAK, podać
#### 11	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego, tzw. Water Jet		TAK
#### 12	Każde z dostarczonych urządzeń wyposażone w komplet akcesoriów – zaworków, szczotek itp. (zgodnie z instrukcją obsługi oferowanego urządzenia) niezbędnych do rozpoczęcia pracy bez konieczności dodatkowych uzupełnień.		TAK

        ……………………………………………………………
        (pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 D10.251.59.S.2017 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zał. nr 1B
Pakiet nr 6 poz.1 Zestaw do cystoskopii i uroterofiberoskopii
Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i oceniany	Wartość oferowana
1	Producent	podać
2	Nazwa i typ urządzenia	podać
3	Kraj pochodzenia	podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2017
5	Zamawiana ilość	szt.1
6	Miejsce instalacji	Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,
WYMAGANIA OGÓLNE
	#### WYMAGANIA OGÓLNE	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
I	ZESTAW DO CYSTOSKOPII
1	Wideocystouretroskop giętki	Tak
2	- na końcu dystalnym chip CMOS - rozmiar 16 Fr - Długość 37 cm - kanał roboczy 6,5 Fr. - odgięcie 210⁰/140⁰ W zestawie: - Kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, 5 Fr. dł. 73 cm – 1 szt. - Kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, 5 Fr., dł. 73 cm – 1 szt.	Tak
3	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem wideocystouretroskopu, z matą silikonową typu "jeż" – 1 szt.	Tak
4	Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem Image 1 HUB	Tak
II	ZESTAW DO URETEROFIBEROSKOPII
5	Ureterorenofiberoskop giętki	Tak
6	rozmiar płaszcza 7,5 Fr., / długość robocza 67 ÷ 70 cm, / kierunek patrzenia 0°, / kąt widzenia 88° ÷ 90°, / zakres wygięcia końcówki dystalnej min.: 270° do góry, 270° do dołu, / wyposażony w kanał roboczy umożliwiający wprowadzanie giętkich instrumentów mechanicznych, drutów prowadzących oraz włókien laserowych, rozmiar kanału min. 3,6 Fr. / wejście do kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami, / koniec dystalny kanału roboczego wyposażony we wkładkę ceramiczną zabezpieczającą przed nagrzewaniem końca dystalnego podczas pracy z włóknami laserowymi, / nadający się do pełnego zanurzania w płynach podczas mycia, / nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS oraz STERRAD	Tak
7	Zestaw do zamocowania włókna laserowego w kanale endoskopu giętkiego – 1 szt.	Tak
8	Sterylne uszczelki endoskopowe montowane na kanał roboczy dla instrumentów w rozmiarze 3-7 Fr – 10 szt.	Tak
9	Światłowód autoklawowalny, średnica 2,5mm długość min. 230cm; światłowód posiada na stałe zintegrowany adapter łączący się bezpośrednio z gniazdem źródła światła typu Karl Storz – 1 szt.	Tak
10	Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania ureterorenoskopu giętkiego, pokrywa perforowana, dno kontenera wyprofilowane zgodnie z kształtem ureterorenoskopu, perforowane, z matą silikonową typu "jeż", wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.]: 550 x 260 x 92 mm - 1 szt.	Tak

………………………………………………..
        Data i podpis osoby upoważnionej
D10.251.59.S.2017 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zał. nr 1B
Pakiet nr 6 poz.2 Bronchoskop sztywny
Lp
Opis parametrów wymaganych
Parametr wymagany i oceniany
Wartość oferowana
1
Producent
podać
2
Nazwa i typ urządzenia
podać

3
Kraj pochodzenia
podać

4
Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)
2017

5
Zamawiana ilość
 szt.1

6
Miejsce instalacji
 Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMED Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o,

WYMAGANIA OGÓLNE
#### WYMAGANIA OGÓLNE
Parametr wymagany i wskazany do oceny
Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1
Bronchoskop sztywny z narzędziami
Tak

2
Optyka bronchoskopowa, kąt patrzenia 0°, dł. 36 cm, średnica 2,9 mm zawierająca system soczewek wałeczkowych, autoklawowalna. Oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na obudowie optyki - 1 szt.
Tak

3
Pryzmat oświetlający proksymalnie; z przyłączem światłowodu giętkiego, autoklawowalny – 1 szt.
Tak

4
Adapter FLUVOG, do zast. z rurami bronchoskopowymi- 1 szt.
Tak

5
Kaniula iniekcyjna do wentylacji wspomaganej ciśnieniowo, śr. 3,5 mm, do zast. z bronchoskopami – 1 szt.
Tak

6
Nasadka do wprowadzania cewników i drobnych instrumentów, zaw. gumową uszczelkę – 1 szt.
Tak

7
Adapter do podłączenia respiracji – 1 szt.
Tak

8
Kleszcze optyczne, pediatryczne, do monet i płaskich ciał obcych, zęby 2x2 – 1 szt.
Tak

9
Kleszcze optyczne, do orzeszków i miękkich ciał obcych – 1 szt.
Tak

10
Kleszcze optyczne, pediatryczne, do twardych ciał obcych, szczęki aligatora – 1 szt.
Tak

11
Koszyk do usuwania ciał obcych, z uchwytem na palce, dł. rob. 35 cm – 1 szt.
Tak

12
Szczoteczka cytologiczna, z uchwytem na palce, dł. rob. 35 cm – 1 szt.
Tak

13
Rurka ssąca z prostą gumową końcówką, śr. 2 mm, dł. rob. 35 cm – 1 szt.
Tak

14
Aspirator, z otworem odcinającym, z pojemnikiem szklanym – 1 szt.
Tak

15
Aplikator do wacików, dł. rob. 35 cm – 1 szt.
Tak

16
Watotrzymacz, uchwyt sprężynowy, dł. rob. 35 cm – 1 szt.
Tak

17
Kosz druciany na optyki bronchoskopowe i ezofagoskopowe – 1 szt.
Tak

18
Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania, perforowany, z matą silikonową – 1 szt.
Tak

………………………………………………..
        Data i podpis osoby upoważnionej

D10.251.59.S.2017 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Zał. nr 1B
 Pakiet nr 7 Anomanometra o wysokiej rozdzielczości 3D
Lp	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany i oceniany	Punktacja	Wartość oferowana
1	Producent	podać	Bez punktacji
2	Nazwa i typ urządzenia	podać	Bez punktacji
3	Kraj pochodzenia	podać	Bez punktacji
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2017	Bez punktacji
5	Zamawiana ilość	1 szt.	Bez punktacji
6	Miejsce instalacji	Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci GUM	Bez punktacji
WYMAGANIA OGÓLNE
	#### WYMAGANIA OGÓLNE	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Punktacja	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
#### 1	Aparat do manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D – do diagnostyki zaburzeń czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego	Tak
I	Anorektalna manometria wysokiej rozdzielczości 3D - opis ogólny	Tak
2	Modułowy procesor do pobierania parametrów ciśnienia z możliwością rozbudowy o moduł manometrii górnego odcinka przewodu pokarmowego i/lub moduł manometrii górnego odcinka przewodu pokarmowego z impedancją	Tak
3	Procesor do pobierania parametrów ciśnienia w formacie 3D	Tak
4	Zestaw wyposażony w stację roboczą do obsługi aparatu, przeznaczoną do współpracy z dedykowanym oprogramowaniem	Tak
5	Stacja robocza wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wymagane do pracy – osprzęt i oprogramowanie, w tym płaski monitor LCD min. 21” na przegubowym ramieniu, mysz, klawiaturę, kolorową drukarkę laserową z zestawem instalacyjnym materiałów eksploatacyjnych	Tak
6	Zestaw wyposażony w wózek jezdny z blokadą kół	Tak
7	Wózek wyposażony w transformator separacyjny z min. 4 gniazdami wejściowymi do podłączenia wszystkich elementów systemu	Tak
8	Wbudowany system automatycznej kalibracji Aparat wyposażony w funkcję kalibracji	Tak
II	Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości 3D	Tak
9	Standardowy cewnik wielokrotnego użytku przeznaczony dla pacjentów powyżej 3 roku życia	Tak
10	Liczba ciśnieniowych kanałów pomiarowych min. 16 kanałów	Tak
11	Elektroniczne ciśnieniowe sensory kanałowe	Tak
12	Odległość między kanałami pomiarowymi maks. 5 mm 8 mm	Tak
13	Ciągły pomiar ciśnienia w odbycie i odbytnicy bez konieczności przemieszczania cewnika	Tak
14	Średnica cewnika maks. 10.5 mm	Tak
15	Cewnik/cewniki starczający na wykonanie min. 400 badań	Tak
16	Zestaw startowy akcesoriów jednorazowych pozwalający na pełne przeprowadzenie min. 400 badań	Tak
17	W przypadku, gdy urządzenie jest dopuszczone do mycia w myjni endoskopowej wykorzystującej preparaty na bazie glutaraldehydu dostawca w cenie oferty dostarczy wszelkie niezbędne przyłącza do mycia w myjni Olympus ETD4, posiadanej przez Zamawiającego	Tak
III	Anorektalny cewnik wysokiej rozdzielczości	Tak
18	Standardowy cewnik wielokrotnego użytku przeznaczony dla pacjentów poniżej 3 roku życia	Tak
19	Liczba ciśnieniowych kanałów pomiarowych min. 8, maks. 16 kanałów	Tak
20	Elektroniczne ciśnieniowe sensory kanałowe	Tak
21	Ciągły pomiar ciśnienia w odbycie i odbytnicy bez konieczności przemieszczania cewnika	Tak
22	Odległość między kanałami pomiarowymi maks. 5 mm 8 mm	Tak
23	Średnica cewnika maks. 10.5 mm	Tak
24	Cewnik pracujący w rozdzielczości min. 2D	Tak, podać	2D – 0 pkt / 3D – 1 pkt
25	Cewnik/cewniki starczający na wykonanie min. 200 badań	Tak
26	Zestaw startowy akcesoriów jednorazowych pozwalający na pełne przeprowadzenie min. 200 badań	Tak
27	W przypadku, gdy urządzenie jest dopuszczone do mycia w myjni endoskopowej wykorzystującej preparaty na bazie glutaraldehydu dostawca w cenie oferty dostarczy wszelkie niezbędne przyłącza do mycia w myjni Olympus ETD4, posiadanej przez Zamawiającego	Tak
IV	Oprogramowanie do manometrii anorektalnej wysokiej rozdzielczości 3D	Tak
28	Oprogramowanie w polskiej wersji językowej z dożywotnią licencją na wiele stacji roboczych	Tak
29	Wbudowane szczegółowe instrukcje dla użytkownika, dla każdego etapu klinicznego protokołu badawczego	Tak
30	Obraz ciśnień wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym, przedstawiony w skali kolorowej lub konwencjonalnych linii przebiegów ciśnienia z możliwością zmiany trybu wyświetlania: przebiegi liniowe/kontury kolorowe	Tak
31	Funkcja wprowadzania zdarzeń: relaksacja, skurcz, parcie, kaszel, objętość wypełnienia balonu.	Tak
32	Rejestracja ciśnienia spoczynkowego skurczu, progów czucia w zależności od objętości wypełniania balonu	Tak
33	Analiza parametrów ciśnienia w wybranym przez użytkownika obszarze rejestracji	Tak
34	Podczas analizy obrazowanie ciśnień w formie trójwymiarowego cylindra z możliwością obracania	Tak
35	Przeglądanie przebiegu zarejestrowanego badania w postaci dynamicznego odtworzenia badania lub obrazów statycznych	Tak
36	Generowanie i zapisywanie raportu z badania w formacie DOC i/lub PDF	Tak
37	Raport z badania ma zawierać dane dotyczące wartości ciśnienia spoczynkowego i skurczowego symulowanej defekacji, występowaniu RAIR, % relaksacji przy odruchu rektoanalnym – RAIR, progów czucia	Tak
38	Dołączenie do raportu z badania opisu procedury badawczej, wskazań do badania oraz interpretacji i komentarzy	Tak
39	Dołączanie do raportu z badania graficznych obrazów zdarzeń typu relaksacja, skurcz, parcie, odruch rektoanalny RAIR, w postaci kolorowego obrazu wysokiej rozdzielczości i/lub klasycznych liniowych przebiegów zmiany ciśnienia	Tak
40	Wyświetlanie ciśnienia na tle anatomicznego obrazu zwieracza odbytu z uwidocznieniem graficznych markerów i proksymalnej granicy kanału odbytu i ich parametrów odległościowych	Tak
V	Pozostałe	Tak
41	Instrukcja obsługi w j. polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej	Tak
42	Szkolenie z zakresu obsługi aparatu	Tak
43	Szkolenie dla min. 2 osób personelu medycznego w ośrodku referencyjnym	Tak

…………….....................................................................
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)