Gdańsk, dnia 21 grudnia, 2017 r.

D10.251.74.S.2017

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

„INWESTYCJA W INFRASTRUKTURĘ COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.

W CELU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI CENTRUM URAZOWEGO DLA DZIECI NA BAZIESZPITALA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GDAŃSKU”

(II POSTĘPOWANIE)

I. W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie dotyczące Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ssaka elektrycznego zasilanego sieciowo i bateryjnie o parametrach wskazanych poniżej: Ssak V7  jest urządzeniem przenośnym, zasilanym elektrycznie
przeznaczonym do odsysania wszelkiego rodzaju wydzielin: krwi, śluzu,
flegmy itp.

Obudowa ssaka wykonana została z odpornego zarówno na przegrzanie jak
i uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS. Wyposażony jest w zbiornik o
pojemności 1L wykonany z poliwęglanu (PC) nadającego się do
sterylizacji w autoklawie. Zbiornik posiada skalę oraz zastawkę
przeciw przelewową. Dzięki zastosowaniu filtrów antybakteryjnych
uzyskujemy pełne zabezpieczenie otoczenia przed możliwością
zakażenia. Modele V7 zaprojektowane zostały specjalnie dla ratownictwa
medycznego oraz sytuacji wymagających transportu. Ssaki V7
charakteryzuje bezproblemowa obsługa i niezawodność działania.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

* do odsysania krwi, wydzielin i pokarmu z jamy ustnej,
nosowo-gardłowej, dla pacjentów tracheotomowanych i po zabiegach
operacyjnych,

* przeznaczony do pracy w warunkach pozaszpitalnych/ Transportu,
* nadaje się również do stosowania w salach szpitalnych
* powierzchnia ssaka jest łatwa do czyszczenia,
* Maksymalne podciśnienie - 84 kPa (630mmHg), pełna regulacja siły
ssania wraz ze wskaźnikiem,
*Wydajność ssania -do 30 l/min,

* zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku z możliwością
sterylizacji w autoklawie-poj. 1L(opcja 1,7L).
* wbudowany filtr bakteryjny wraz z zabezpieczeniem przed
przepełnieniem,
* zasilanie ssaka z akumulatora lub prądu zmiennego , pobór mocy 160
W (AC) lub 85 W (DC),
* zasilanie sieciowe 100-240V, prąd stały 12V i bateria
* czas pracy z akumulatora - do 65 minut

wymiary: ok. 250mmx395mmx160mm

* waga 4,5 kg.
Gwarancja min. 24 miesięce, instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.

2. Pytanie dotyczące Pakietu nr 4: Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści kasetę narzędziową 
o wymiarach 13 x 23 x 2,5 cm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 kasetę narzędziową o wymiarach 
13 x 23 x 2,5 cm. Załącznik nr 1A do SIWZ- Formularz asortymentowo- cenowy stanowi załącznik 
do niniejszych wyjaśnień.

3. Pytanie dotyczące Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści narzędzia spełniające następujące normy:

- EN ISO 13485:2012

- DIN 58298

- nożyczki DIN/AISI 1.4117, twardość w zakresie 52-54 HRC

- imadła DIN/AISI 1.4024, twardość w zakresie 48-50 HRC

- pęsety DIN/AISI 1.4110, 1.4021, 1.4024, twardość w zakresie 40-48 HRC

- dilatatory DIN/AISI 1.4110, 1.4021, 1.4024, twardość w zakresie 40-48 HRC

- pęseta do aproksymatorów DIN/AISI 1.4024, twardość w zakresie 40-48 HRC

- pojemniki DIN/AISI 1.4301

- aproksymatory DIN/AISI 1.4301, 1.4110, 1.4021, 1.4024?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 4 powyższe normy. Załącznik nr 1A do SIWZ- Formularz asortymentowo- cenowy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

4. Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 pkt. 10: Prosimy o dopuszczenie systemu grzewczego z regulacją temperatury w zakresie 30-39°C.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

5. Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 pkt. 17: Prosimy o dopuszczenie materacyka grzewczego o wymiarach 800x500 mm.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

6. Pytanie dotyczące Pakietu nr 3 pkt. 18: Prosimy o dopuszczenie bezpiecznego systemu ogrzewania 
w nowoczesnej technologii włókien węglowych, z 30 milimetrową warstwa przeciwodleżynową, 
oraz poliuretanowym poszyciem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza bezpieczny system ogrzewania w nowoczesnej technologii włókien węglowych, z 30 milimetrową warstwa przeciwodleżynową, oraz poliuretanowym poszyciem. Załącznik nr 1B do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

7. Pytanie dotyczące Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści ssak z zakresem płynnej regulacji podciśnienia w zakresie 0,08 Mpa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ssak z zakresem płynnej regulacji podciśnienia w zakresie 
0,08 Mpa. Załącznik nr 1B do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

8. Pytanie dotyczące Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści ssak ze zbiornikiem wielokrotnego użytku przeznaczonym do sterylizacji lub dezynfekcji z filtrem antybakteryjnym umieszczonym pomiędzy zbiornikiem a pompą ssącą oraz zaworem antyprzelewowym umieszczonym w pokrywie zbiornika?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Pytanie dotyczące Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści ssak z drenowym łączeniem zbiornika ze ssakiem oraz drenem ø 7,5 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Pytanie dotyczące Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści ssak bez uchwytu na dren w obudowie ssaka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić 
i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Zatwierdził:

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji: Sylwia Skaskiewicz