D10.251.54.S.2018                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1

Kardiomonitory wraz z centralą

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 7 sztuk kardiomonitorów + centrala + moduł transportowy - 2 sztuki Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 6 sztuk kardiomonitorów + centrala + moduł transportowy - 2 sztuki Oddział Urologiczny Copernicus PL. Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Kardiomonitor – 13 szt. (7 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 6 szt. Oddział Urologiczny) |
| 1 | Kardiomonitor stacjonarno - przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości, co najmniej 1024x768 pikseli | Tak |  |
| 4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych | Tak |  |
| 5 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: - co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta - - co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut lub co najmniej 1 godzina z rozdzielczością 1 sekundy | Tak |  |
| 6 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć, co najmniej 5 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki | Tak |  |
| 8 | Pomiar i monitorowanie, co najmniej następujących parametrów: EKG Odchylenie odcinka ST Liczba oddechów (RESP) Saturacja (Spo2) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) Temperatura (T1,T2,TD) | Tak |  |
| 9 | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | 1. Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm | Tak |  |
|  | 2. Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń | Tak |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. | Tak |  |
|  | 4. Prędkości kreślenia, co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s | Tak |  |
|  | 5. Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | Tak |  |
|  | 6. Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto | Tak |  |
|  | 7. Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm | Tak |  |
|  | 8. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej. | Tak |  |
|  | 9. Monitorowanie odcinka QT | Tak |  |
|  | 10. Analiza zaburzeń rytmu, (co najmniej 23), z rozpoznawaniem, co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | Tak |  |
| 10 | Pomiar oddechów (RESP) | Tak |  |
|  | 1. Zakres pomiaru: minimum 5-180 150oddechów /min | Tak |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | 3. Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s | Tak |  |
|  | 4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 11 | Pomiar saturacji (SpO2) | Tak |  |
|  | 1. Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | 2. Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20 25÷300/min. | Tak |  |
|  | 3. Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. | Tak |  |
|  | 4. Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie, na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | 5. Alarm desaturacji | Tak |  |
| 12 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) | Tak |  |
|  | 1. Oscylometryczna metoda pomiaru | Tak |  |
|  | 2. Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 270 mmHg | Tak |  |
|  | 3. Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 40-240 bpm | Tak |  |
|  | 4. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg | Tak |  |
|  | 5. Tryb pomiaru auto lub ręczny | Tak |  |
|  | 6. Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut | Tak |  |
|  | 7. Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 13 | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | 1. Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C | Tak |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C | Tak |  |
|  | 3.Jednoczesne wyświetlanie, co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 14 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe | Tak |  |
|  | 1.Kabel EKG 5 - odprowadzeniowy - 3 sztuki do każdego oferowanego monitora | Tak |  |
|  | 2. Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - 3 sztuki do każdego oferowanego monitora | Tak |  |
|  | 3. Mankiety do pomiaru NIBP: - duży – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora - średni – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora - mały – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora | Tak |  |
|  | 4. Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 5 sztuk do każdego oferowanego monitora | Tak |  |
|  | 5. Powierzchniowy czujnik temperatury – 5 sztuk do każdego oferowanego monitora | Tak |  |
| 15 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 16 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | 1. Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów | Tak |  |
|  | 2. Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów | Tak |  |
|  | 3. Wybór czasowego zawieszenia alarmów - co najmniej 5 3 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | 4. Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | 5. Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej, (co najmniej 10 5 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji, (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 17 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | Tak |  |
| 18 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) | Tak |  |
| 19 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów) | Tak |  |
| 20 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej (230V, AC, 50Hz) i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor | Tak |  |
|  | 1. Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP, co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny | Tak |  |
|  | 2. Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 6 godzin | Tak |  |
| 21 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci | Tak |  |
|  | 1. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą | Tak |  |
|  | 2. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci bezprzewodowej (za pomocą routera) z centralą monitorującą. Cała niezbędna infrastruktura do podłączenia kardiomonitorów w sieć bezprzewodową w cenie oferty (router, nadajniki wi-fi, itp.) Po zainstalowaniu zestaw będzie gotowy do pracy w sieci bezprzewodowej. | Tak |  |
|  | 3. Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | 4. Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | 5. Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | 6. Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali | Tak |  |
|  | 7. Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską. gotową do współpracy z 6etodami6 systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO - BIS - NMT - EEG - ScvO2 lub SvO2 | Tak |  |
| 22 | Port USB | Tak |  |
| 23 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 24 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – minimum ochrona przed wodą kapiącą pionowo z góry | Tak |  |
| 25 | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie, bez widocznych kabli (z maskownicą kabli) oraz z koszykiem na akcesoria | Tak |  |
| 26 | Wózek jezdny umożliwiający wpięcie i przewiezienie kardiomonitora | Tak |  |
| Moduł transportowy – 4 szt. (2 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 2 szt. Oddział Urologiczny) |
| 1 | Moduł transportowy o wadze poniżej 1 1,5 kg przystosowany do pracy samodzielnej lub z kardiomonitorami modułowymi | Tak |  |
| 2 | Kolorowy ekran LCD o przekątnej min. 5,5” | Tak |  |
| 3 | Stopień ochrony monitora przed dostaniem się ciał stałych i wody co najmniej ochrona ciałami o wielkości ponad 2,5 mm oraz przed kroplami padającymi pod kątem 60 stopni od pionu | Tak |  |
| 4 | Obsługa poprzez ekran dotykowy | Tak |  |
| 5 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów - co najmniej 120 godzin | Tak |  |
| 6 | Zasilanie awaryjne zapewniające monitorowanie min. następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP, (co 15 min) w przypadku zaniku zasilania w sieci elektrycznej z automatycznym przełączeniem się na zasilanie awaryjne – co najmniej 6 godzin | Tak |  |
| 7 | Ręczne ustawianie dolnych i górnych granic alarmowych monitorowanych parametrów. Ustawianie głośności alarmowania - co najmniej 5 poziomów do wyboru | Tak |  |
| 8 | Możliwość pomiaru następujących dodatkowych parametrów po dołożeniu modułu pomiarowego: inwazyjny pomiar rzutu minutowego metodą PICCO, inwazyjny pomiar ciśnienia i kapnografia | Tak |  |
| 9 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto | Tak |  |
| 10 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | Tak |  |
| 11 | W komplecie z modułem pomiarowym przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Tak |  |
| 12 | Analiza arytmii – wykrywanie, co najmniej 23 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Tak |  |
| 13 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych lub w formie liczbowej. | Tak |  |
| 14 | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu, co najmniej od 5 do 200 R/min. 150 R/min Możliwość wyboru odprowadzenia do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s | Tak |  |
| 15 | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu, co najmniej 30-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2: typu klips na palec | Tak |  |
| 16 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie, co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem, co najmniej 1 – 480 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem, co najmniej w zakresie 30 do 300 P/min 40-240 bmp/min | Tak |  |
| 17 | W komplecie z modułem pomiarowym przewód oraz mankiety średni i duży dla dorosłych. | Tak |  |
| 18 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Możliwość rozbudowy o 3 i 4 tor pomiarowy | Tak |  |
| 19 | W komplecie z modułem pomiarowym czujniki temperatury dla dorosłych: powierzchniowy oraz centralny | Tak |  |
| 20 | Stacja dokująca monitora transportowego z uchwytem do montażu na pionowej rurze, z gniazdami do podłączenia zasilania sieciowego oraz gniazdem do podłączenia do sieci monitorowania | Tak |  |
| 21 | Możliwość przełączania czujników, odprowadzeń, mankietów pomiędzy modułem pomiarowym a zaoferowanym kardiomonitorem - pełna współpraca urządzeń w zakresie wykonywania pomiarów. | Tak |  |
| Centrala monitorowania – 2 szt. (1 szt. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz 1 szt. Oddział Urologiczny) |
| 1 | Stacja centralnego monitorowania przystosowana do podłączenia, co najmniej 32 kardiomonitorów - licencje w cenie oferty | Tak |  |
| 2 | Dwa kolorowe ekrany LCD każdy o przekątnej min. 23” | Tak |  |
| 3 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, alarmującego identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali | Tak |  |
| 4 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | Tak |  |
| 5 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta | Tak |  |
| 6 | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
| 7 | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin | Tak |  |
| 8 | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet – w cenie oferty również zestaw tonerów umożliwiających wydrukowanie, co najmniej 3000 stron w formacie A4 | Tak |  |
| 9 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 minut – UPS w cenie oferty | Tak |  |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Gwarancja na w/w urządzenia min. 84 60 m-ce | Tak |  |
| 2 | W czasie trwania gwarancji darmowe przeglądy techniczne w/w urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta | Tak |  |
| 3 | W czasie trwania gwarancji wymiana akumulatorów w kardiomonitorach oraz modułach transportowych zgodnie z zaleceniami producenta w cenie oferty | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.54.S.2018                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Ssaki elektryczne

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 3 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Podciśnienie max. nie mniejsze niż 95 kPa | Tak |  |
| 2 | Zmienna wydajność ssaka w min, trzech zakresach: 40, 50, 60 l/min przełączana za pomocą przycisków dotykowych na pulpicie ssaka (podana wartość mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny) | Tak |  |
| 3 | Wbudowany manometr do pomiaru podciśnienia ze skalą w kPa i mmHg | Tak |  |
| 4 | Możliwość precyzyjnego ustawienia podciśnienia za pomocą regulatora membranowego | Tak |  |
| 5 | Ssak przystosowany do pracy ciągłej 24 h/dobę | Tak |  |
| 6 | Pompa niskoobrotowa (poniżej 110 obr./min) tłokowa, wytwarzająca podciśnienie bezolejowa, nie wymaga konserwacji | Tak |  |
| 7 | Trwała obudowa z tworzywa, odpornego na środki dezynfekcyjne, z włącznikiem dotykowym i wskaźnikiem zasilania LED | Tak |  |
| 8 | Cicha praca (do 40 dB) | Tak |  |
| 9 | Wielostopniowe zabezpieczenie przed przelaniem pompy – zaoferować zbiornik zabezpieczający 0,2 - 0,3 litra | Tak |  |
| 10 | Dwa zbiorniki 2,5 litrowe wielorazowy z poliwęglanu do wkładów jednorazowych na wydzielinę. Min. 40 sztuk kompatybilnych wkładów w komplecie, z substancją żelującą wewnątrz wkładu | Tak |  |
| 11 | Zawór przełączający ssanie z jednego zbiornika na drugi bez odpinania drenów | Tak |  |
| 12 | Ssak na wózku jezdnym kolumnowym wykonanym ze stopów niekorodujących, o wysokości min. 60 cm, na czterech kołach z blokadami oraz z szyną na zbiorniki i akcesoria | Tak |  |
| 13 | Włącznik/wyłącznik nożny zintegrowany z wózkiem - wbudowany w wózek | Tak |  |
| 14 | Filtry antybakteryjne - min. 5 sztuk | Tak |  |
| 15 | Metalowy uchwyt na dren | Tak |  |
| 16 | Dren silikonowy do pacjenta - min. 4 m | Tak |  |
| 17 | Waga urządzenia z wózkiem do max. 20 kg | Tak |  |
| 18 | Zasilanie 230 V AC 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 19 | Gwarancja min. 48 miesięcy | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.54.S.2018                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3

Cieplarka

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 4 szt |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 50 Blok Operacyjny |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Urządzenie medyczne do podgrzewania we wszelkiego rodzaju pojemnikach płynów infuzyjnych, irygacyjnych, diuretyków, większości używanych odczynników, wlewów, kontrastów | TAK |  |
| 2 | Pojemność każdej komory maksymalnie 45 l. | TAK/podać |  |
| 3 | Pobór mocy w trybie pracy maksymalnie 400 W | TAK/ podać |  |
| 4 | Mikroprocesorowy system kontroli regulacji temperatury, możliwość programowania temperatury co 0,1 ºC lub 1ºC, w zakresie co najmniej od 30 ºC do +70 ºC lub większy | TAK/ podać |  |
| 5 | Wymiary gabarytowe (szer. x wys. x głeb.). Nie większe niż: 600x1000x750mm | TAK/podać |  |
| 6 | Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie +/- 0,1 ºC | TAK/ podać |  |
| 7 | Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ciągła, wyposażenie w tryb czuwania (stand by) | TAK/ podać |  |
| 8 | Naturalny (grawitacyjny) obieg powietrza | TAK |  |
| 9 | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa niedomknięcia szuflady | TAK |  |
| 10 | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa „ niskiej/wysokiej temperatury”, uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników temperatury | TAK |  |
| 11 | Co najmniej 2 autonomiczne szuflady, z możliwością pracy jednocześnie w dwóch różnych zakresach temperatur | TAK |  |
| 12 | Możliwość pracy urządzenia jednocześnie w dwóch trybach: automatycznym i manualnym | TAK |  |
| 13 | Pamięć zaprogramowanych ustawień temperatury i czasu | TAK |  |
| 14 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury wskazujący aktualną temperaturę wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 15 | Cyfrowy wyświetlacz czasu | TAK |  |
| 16 | Mobilna konstrukcja na kółkach z blokadą | TAK |  |
| 18 | Obudowa wykonana z powłoki umożliwiającej łatwe mycie i dezynfekcję | TAK |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | TAK |  |
| 20 | Gwarancja co najmniej 36 miesięcy | TAK |  |
| 21 | Certyfikat medyczny – możliwość pracy na Bloku Operacyjnym | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.54.S.2018                                                                                                                                                                                                Załącznik nr 1B do SIWZ

Pakiet nr 4, Zadanie 1

Diatermia wyposażona w system zamykania naczyń

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 1 sztuka Blok Operacyjny Sala Ginekologiczna Copernicus PL. Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz z systemem zamykania naczyń do 7 mm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10% | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w min. 3 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz min. 1 wyjście monopolarne 3-pin | TAK |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji - min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
| 25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
| 26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 28 | Praca z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 29 | Możliwość pracy z przewodowym włącznikiem nożnym w przypadku awarii bezprzewodowego włącznika nożnego | TAK |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | TAK |  |
| Parametry pracy urządzenia |
| 31 | Cięcie monopolarne z mocą min. 350 W | TAK |  |
| 32 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 33 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
| 34 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą min. 200W | TAK |  |
| 35 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | TAK |  |
| 36 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 37 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą min. 80W | TAK |  |
| 38 | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej, w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
| 39 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
| 40 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |
| 41 | Regulacja przepływu argonu w minimalnym zakresie od 0,1 do 10 litrów | TAK |  |
| 42 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem koagulacji | TAK |  |
| 43 | Koagulacja bipolarna z mocą min. 120 W | TAK |  |
| 44 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK |  |
| 45 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 46 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
| 47 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego, w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 48 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 49 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
| 50 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 51 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |
| 52 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 53 | Bezprzewodowy (radiowy) włącznik nożny 3-przyciskowy - 1 szt. | TAK |  |
| 54 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej - 50 szt. | TAK |  |
| 55 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m - 1 szt. | TAK |  |
| 56 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 3 szt. | TAK, podać ilość cykli sterylizacji |  |
| 57 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji typu nóż prosty, krótki 25mm - 3 szt. | TAK |  |
| 58 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi – 2 szt. | TAK |  |
| 59 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, z kablem o dł. min.3m.kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, końcówka zagięta, długość min. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |
| 60 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką dł. 340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji - 2 szt. | TAK |  |
| 61 | Wielorazowy wkład od bipolarnego instrumentu laparoskopowego, typu grasper okienkowy, dł. 340mm - 2 szt. | TAK |  |
| 62 | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi - 1 szt. | TAK |  |
| 63 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł.min.25 mm - 1szt. | TAK |  |
| 64 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł.min.320 mm - 1szt. | TAK |  |
| 65 | Butla argonowa 5 litrów - 1 szt. | TAK |  |
| 66 | Reduktor argonowy - 1 szt. | TAK |  |
| 67 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wielorazowy, o dł.min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 3 szt. | TAK |  |
| 68 | Optyka do resektoskopu, autoklawalna, śr. 4mm, dł. 300mm, 30 stopni - 2 szt. | TAK |  |
| 69 | Pasywny element roboczy resektoskopu, mono/bipolarny, do optyki 4mm - 2 szt. | TAK |  |
| 70 | Płaszcz perforowany 24/26 Fr, przepływ ciągły, obrotowy z 2 zaworkami - 2 szt. | TAK |  |
| 71 | Obturator standardowy do resektoskopu 24/26 Fr - 2 szt. | TAK |  |
| 72 | Elektroda do resektoskopu półpętla szeroka, zagięta, do optyki 30 stopni - 1 szt. | TAK |  |
| 73 | Elektroda do resektoskopu półpętla zagięta, wąska, do optyki 30 stopni - 3 szt. | TAK |  |
| 74 | Kabel bipolarny do resektoskopu, wielorazowy, o dł.min.4m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |
| 75 | Koszyk do sterylizacji optyki, druciany - 2 szt. | TAK |  |
| Pozostałe |
| 76 | Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy | TAK |  |
| 77 | Serwis na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 78 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h, w okresie pogwarancyjnym do 48h | TAK |  |
| 79 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o takich samych bądź lepszych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 80 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat | TAK |  |
| 81 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 82 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  |
| 83 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta wykonywane na terenie Szpitala | TAK |  |
| 84 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.54.S.2018                                                                                                                                                        Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4, Zadanie 2

Diatermia wyposażona w system zamykania naczyń

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 1 sztuka Blok Operacyjny Sala Urologiczna Copernicus PL Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz z systemem zamykania naczyń do 7 mm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10% | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w min. 3 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz min. 1 wyjście monopolarne 3-pin | TAK |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji - min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
| 25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
| 26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 28 | Praca z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 29 | Możliwość pracy z przewodowym włącznikiem nożnym w przypadku awarii bezprzewodowego włącznika nożnego | TAK |  |
| 30 | Aparat na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na 2 butle argonowe 10 l | TAK |  |
| Parametry pracy urządzenia |
| 31 | Cięcie monopolarne z mocą min. 350 W | TAK |  |
| 32 | Minimum 8 rodzajów cięcia monopolarnego w tym cięcia specjalistyczne do zabiegów polipektomii, papillotomii, cięcie w osłonie argonu, cięcie specjalistyczne urologiczne oraz artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 33 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
| 34 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą min. 200W | TAK |  |
| 35 | Minimum 4 rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | TAK |  |
| 36 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 37 | Koagulacja monopolarna argonowa z mocą min. 80W | TAK |  |
| 38 | Minimum 3 rodzaje koagulacji argonowej, w tym przeznaczona do zabiegów endoskopowych | TAK |  |
| 39 | Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi argonowych wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu | TAK |  |
| 40 | Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla koagulacji i odrębnie dla cięcia | TAK |  |
| 41 | Regulacja przepływu argonu w minimalnym zakresie od 0,1 do 10 litrów | TAK |  |
| 42 | Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed rozpoczęciem koagulacji | TAK |  |
| 43 | Koagulacja bipolarna z mocą min. 120W | TAK |  |
| 44 | Minimum 4 rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryby specjalistyczne przeznaczone do zabiegów urologicznych i artroskopowych | TAK |  |
| 45 | Minimum 8 efektów dostępnych dla trybu koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 46 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
| 47 | Minimum 3 rodzaje cięcia bipolarnego, w tym tryby cięcia specjalistycznego do urologii i artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 48 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| 49 | Tryb bipolarnego zamykania dużych naczyń krwionośnych z mocą 300W | TAK |  |
| 50 | Minimum 8 poziomów intensywności pracy w trybie zamykania naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 51 | Automatyczne zakończenie cyklu po zamknięciu naczynia | TAK |  |
| 52 | Potwierdzenie poprawnego zamknięcia naczynia komunikatem na ekranie oraz sygnałem dźwiękowym | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 53 | Bezprzewodowy (radiowy) włącznik nożny 3-przyciskowy - 1 szt. | TAK |  |
| 54 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej - 50 szt. | TAK |  |
| 55 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m - 1 szt. | TAK |  |
| 56 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 3 szt. | TAK, podać ilość cykli sterylizacji |  |
| 57 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji typu nóż prosty, krótki 25mm - 3 szt. | TAK |  |
| 58 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |
| 59 | Klemy do zamykania dużych naczyń krwionośnych, z kablem o dł. min.3m.kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, końcówka zagięta, długość min. 23cm, przeznaczone do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |
| 60 | Laparoskopowy instrument do koagulacji bipolarnej oraz zamykania naczyń, z rączką dł. 340mm, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |
| 61 | Wielorazowy wkład od bipolarnego instrumentu laparoskopowego, typu grasper okienkowy, dł. 340mm - 1 szt. | TAK |  |
| 62 | Wielorazowy uchwyt elektrody argonowej z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem dł. min. 3m, kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi - 1 szt. | TAK |  |
| 63 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. min.25 mm - 1szt. | TAK |  |
| 64 | Wielorazowa elektroda argonowa sztywna do koagulacji, dł. min.320 mm - 1szt. | TAK |  |
| 65 | Butla argonowa 5l - 1 szt. | TAK |  |
| 66 | Reduktor argonowy - 1 szt. | TAK |  |
| 67 | Kabel monopolarny laparoskopowy, wielorazowy, o dł.min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 3 szt. | TAK |  |
| 68 | Optyka do resektoskopu, autoklawalna, śr. 4mm, dł.300mm, 30 stopni - 1 szt. | TAK |  |
| 69 | Pasywny element roboczy resektoskopu, mono/bipolarny, do optyki 4mm - 1 szt. | TAK |  |
| 70 | Płaszcz perforowany 24/26 Fr , przepływ ciągły, obrotowy z 2 zaworkami - 1 szt. | TAK |  |
| 71 | Obturator standardowy do resektoskopu 24/26 Fr - 1 szt. | TAK |  |
| 72 | Elektroda do resektoskopu półpętla szeroka, zagięta, do optyki 30 stopni - 1 szt. | TAK |  |
| 73 | Elektroda do resektoskopu półpętla zagięta, wąska, do optyki 30 stopni - 3 szt. | TAK |  |
| 74 | Kabel bipolarny do resektoskopu, wielorazowy, o dł. min.4m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 1 szt. | TAK |  |
| 75 | Koszyk do sterylizacji optyki, druciany - 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe |
| 76 | Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy | TAK |  |
| 77 | Serwis na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 78 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h, w okresie pogwarancyjnym do 48h | TAK |  |
| 79 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni - urządzenie zastępcze o takich samych bądź lepszych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 80 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego - min. 10 lat | TAK |  |
| 81 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 82 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  |
| 83 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta wykonywane na terenie Szpitala | TAK |  |
| 84 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

D10.251.54.S.2018                                                                                                                                                        Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4, Zadanie 3

Diatermia ortopedyczna

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość i miejsce instalacji | 1 sztuka Blok Operacyjny Sala Ortopedyczna Copernicus PL. Sp. z o.o. Szpital Św. Wojciecha al. Jana Pawła II 50 |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Urządzenie umożliwiające pracę monopolarną i bipolarną | TAK |  |
| 2 | Urządzenie z możliwością pracy w osłonie argonu oraz z systemem zamykania naczyń do 7 mm | TAK |  |
| 3 | Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz | TAK |  |
| 4 | Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz+/-10% | TAK |  |
| 5 | Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 6 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe | TAK |  |
| 7 | Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów | TAK |  |
| 8 | Aparat w pełni zintegrowany (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania | TAK |  |
| 9 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu | TAK |  |
| 10 | Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
| 11 | Czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy, nie mniejszy niż 9” | TAK |  |
| 12 | Regulacja kąta nachylenia ekranu umożliwiająca optymalną widoczność panelu sterowania niezależnie od warunków (oświetlenia, wysokości ustawienia urządzenia itp.) | TAK |  |
| 13 | Możliwość regulacji jasności ekranu | TAK |  |
| 14 | Możliwość wyboru wersji graficznej wyświetlacza (jasna do sali operacyjnej, ciemna do pracowni endoskopowej) | TAK |  |
| 15 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  |
| 16 | System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej. Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu. Wyświetlacz poprawnego podłączenia elektrody neutralnej. Możliwość wyboru elektrody neutralnej dzielonej dla dorosłych i dzieci lub dla noworodków | TAK |  |
| 17 | Zła aplikacja elektrody neutralnej dwudzielnej sygnalizowania alarmem, komunikatem na ekranie oraz komunikatem głosowym w języku polskim | TAK |  |
| 18 | System rozpoznawania podłączonych narzędzi. Automatyczne przywoływanie trybów pracy i nastaw dla podłączonego narzędzia | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w min. 3 wyjścia uniwersalne umożliwiające podłączenie akcesoriów mono lub bipolarnych z systemem rozpoznawania narzędzi oraz min. 1 wyjście monopolarne 3-pin | TAK |  |
| 20 | Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji - min. 8 poziomów (bez możliwości całkowitego wyciszenia) | TAK |  |
| 21 | Możliwość zapamiętania min. 100 programów i zapisania ich pod dowolną nazwą | TAK |  |
| 22 | Sygnalizacja akustyczna i wizualna aktywowanego trybu pracy | TAK |  |
| 23 | Aktywacja funkcji monopolarnych włącznikiem nożnym lub z uchwytu elektrody czynnej | TAK |  |
| 24 | Funkcja ograniczenia czasu aktywacji trybów mono i bipolarnych z możliwością regulacji czasu | TAK |  |
| 25 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia. Historia błędów archiwizowana dla potrzeb serwisu. | TAK |  |
| 26 | Zdalna zmiana programów za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 27 | Możliwość zmiany parametrów pracy za pomocą trzeciego przycisku włącznika nożnego | TAK |  |
| 28 | Praca z bezprzewodowym (radiowym) włącznikiem nożnym | TAK |  |
| 29 | Możliwość pracy z przewodowym włącznikiem nożnym w przypadku awarii bezprzewodowego włącznika nożnego | TAK |  |
| Parametry pracy urządzenia |
| 30 | Cięcie monopolarne z mocą 350W | TAK |  |
| 31 | Minimum cztery rodzaje cięcia monopolarnego w tym cięcie specjalistyczne artroskopowe umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 32 | Minimum 8 efektów w każdym z dostępnych trybów cięcia | TAK |  |
| 33 | Koagulacja monopolarna kontaktowa z mocą do 200W | TAK |  |
| 34 | Minimum cztery rodzaje koagulacji monopolarnej standardowej w tym koagulacja miękka, forsowna, bezkontaktowa (spray) | TAK |  |
| 35 | Minimum 8 efektów koagulacji dostępnych dla każdego z wymaganych trybów koagulacji monopolarnej kontaktowej | TAK |  |
| 36 | Koagulacja bipolarna z mocą 120W | TAK |  |
| 37 | Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej, w tym tryb specjalistyczny przeznaczony do zabiegów artroskopowych | TAK |  |
| 38 | Minimum 8 efektów dostępnych w trybie koagulacji bipolarnej | TAK |  |
| 39 | Specjalny tryb cięcia w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | TAK |  |
| 40 | Specjalny tryb koagulacji w soli fizjologicznej przeznaczony do zabiegów artroskopowych | TAK |  |
| 41 | Możliwość współpracy z bipolarnymi wielorazowymi elektrodami waporyzacyjnymi | TAK |  |
| 42 | Możliwość współpracy z instrumentami przystosowanymi do systemu rozpoznawania narzędzi | TAK |  |
| 43 | Opcja automatycznego startu i zakończenia koagulacji bipolarnej dostępna w min. jednym z trybów | TAK |  |
| 44 | Minimum dwa rodzaje cięcia bipolarnego w tym tryb cięcie specjalistyczne do artroskopii umożliwiające pracę w środowisku płynu | TAK |  |
| 45 | Minimum 8 efektów dostępnych w każdym z trybów cięcia bipolarnego | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 46 | Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, nie wymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, powierzchnia przewodząca 110cm2, bez ograniczenia mocy maksymalnej, pakowane po 5szt. - 50 szt. | TAK |  |
| 47 | Kabel elektrod jednorazowych dł. 3m - 1 szt. | TAK |  |
| 48 | Bezprzewodowy (radiowy) włącznik nożny 3-przyciskowy - 1 szt. | TAK |  |
| 49 | Uchwyt elektrody monopolarnej 4mm, z przyciskami do aktywacji cięcia i koagulacji, z nierozłącznym kablem o dł. min. 4m, przystosowany do systemu rozpoznawania narzędzi. Przeznaczony do min. 300 cykli sterylizacji - 3 szt. | TAK, podać ilość cykli sterylizacji |  |
| 50 | Elektrody monopolarne wielorazowe do cięcia i koagulacji typu nóż prosty, krótki 25mm - 3 szt | TAK |  |
| 51 | Kabel do instrumentów bipolarnych, wielorazowy, długość min.3m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 2 szt. | TAK |  |
| 52 | Elektroda bipolarna do waporyzacji, okrągła, VAP, dł. 115mm, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji - 3 szt. | TAK |  |
| 53 | Elektroda bipolarna do waporyzacji - Phazer, wypukła, zagięcie 70°, śr. kulki 2,4 mm, dł. 115mm, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3 m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji - 2 szt. | TAK |  |
| 54 | Elektroda bipolarna, igła zagięta 90°, 0,6x4mm, dł. 115mm, z nierozłącznym kablem o dł. min. 3 m kompatybilnym z systemem rozpoznawania narzędzi, przeznaczona do wielokrotnej sterylizacji - 1 szt. | TAK |  |
| Pozostałe |
| 55 | Gwarancja na aparat min. 48 miesięcy | TAK |  |
| 56 | Serwis na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (proszę wykaz dołączyć do oferty) | TAK |  |
| 57 | Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24h, w okresie pogwarancyjnym do 48h | TAK |  |
| 58 | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni – urządzenie zastępcze o takich samych bądź lepszych parametrach i funkcjonalności | TAK |  |
| 59 | Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego - min. 10 lat | TAK |  |
| 60 | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
| 61 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie poświadczone certyfikatem | TAK |  |
| 62 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami producenta wykonywane na terenie Szpitala | TAK |  |
| 63 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)