| Zał. nr 1B do SIWZ D10.251.60.C.2018 Pakiet nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| --- |
| Angiograf sufitowy jednopłaszczyznowy na szynach wraz ze stołem operacyjnym i dwoma wymiennymi blatami (pływającym i ogólnochirurgicznym), polifizjografem – stacją hemodynamiczną oraz lampą operacyjną dwugłowicową |
| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Wartość oferowana |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Al. Jana Pawła II 50 | Bez punktacji |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE** |
| PARAMETRY OGÓLNE - STATYW |
|  | Statyw na zawieszeniu sufitowym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Położenia statywu/pozycjonera umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta od strony jego głowy i dwóch boków (statyw za głową i z dwóch boków stołu) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zmotoryzowany obrót statywu/pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Tryb angiografii rotacyjnej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wartość dawki promieniowania na ciało pacjenta we fluoroskopii | Podać | Bez punktacji |  |
|  | Wartość dawki promieniowania na ciało pacjenta w badaniach subtrakcyjnych | Podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość obszaru badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole, minimum 200 160 cm (dotyczy blatu naczyniowego) | Tak, podać w cm | Od 200,00 160 cm–299,99 cm – 0 pkt ≥ 300,00 cm – 5 pkt |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 222 ° | Tak, podać zakres w obu kierunkach w ° | Bez punktacji |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 95° | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość ruchów statywu w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta nie mniej niż 18°/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość ruchów statywu przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej nie mniej niż 50°/s | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający wykonanie rekonstrukcji 3D niskokontrastowych w fazie tętniczej podczas obrotu ramienia w jednym kierunku oraz w fazie opóźnionej w trakcie powrotu ramienia do pozycji początkowej z możliwością regulacji opóźnienia pomiędzy fazami na pulpicie sterującym w sali badań angiografu lub rozwiązanie równoważne: możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazów z dowolnych skanów rotacyjnych danego pacjenta, jako obrazy aksjalne, sagitalne, i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w/w widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć pozycji statywu nie mniej niż 50 pozycji | Tak | 50 - 60 – 0 pkt pow. 60 pozycji – 5 pkt Bez punktacji |  |
|  | Wraz z angiografem zostanie dostarczony min. - pulpit sterowniczy ruchów statywu, zarządzania obrazami oraz panel dotykowy zamocowany na dedykowanym wózku w sali badań - pulpit sterowniczy ruchów statywu zamocowany przy stole | Tak | Bez punktacji Dostawa drugiego zestawu zarządzania obrazami oraz panelu dotykowego zamocowanego przy stole – 5 pkt |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją przy współpracy z zaoferowanym stołem pacjenta softwerowy | Tak | System elektromechaniczny lub elektroniczny (dotykowy) – 0 pkt System pojemnościowy (bezdotykowy) – 5 pkt |  |
|  | Automatyczny, elektroniczny, bez ingerencji obsługi, obrót obrazu dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta | Tak, podać | TAK - 5pkt (obrót obrazu bez mechanicznego obrotu detektora) NIE – 0pkt Bez punktacji |  |
|  | Ręczne lub automatyczne (silnikowe) , bez używania silników ustawianie statywu do pozycji parkingowej i z boku pacjenta z wbudowanym hamulcem uruchamianym ręcznie zamocowanym po obu stronach statywu | Tak | Ręczne – 0 pkt Automatyczne – 5 pkt |  |
|  | Celownik laserowy dla wspomagania zabiegów drenaży i biopsji | Tak | Bez punktacji |  |
| Generator |
|  | Moc nie mniejsza niż 100kW. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Minimalny czas ekspozycji nie dłuższy niż 1ms. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Max obciążenie generatora mocą ciągłą (dla min 10 minut) nie mniej niż 2400W. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | TAK, opisać jak generator dobiera wartości początkowe kV i mA rozpoczynając rejestrację scen | Bez punktacji |  |
|  | Włącznik ekspozycji w sali badań w technologii kablowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik ekspozycji (do zdjęć) w sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
| Lampa RTG/kolimator/przesłony |
|  | Ilość ognisk lampy minimum 2 | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wymiar największego ogniska nie większy niż 1,0 mm | TAK, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Wymiar kolejnego mniejszego ogniska nie większy niż 0,6mm | TAK, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność anody nie mniejsza niż 2400 5000 kHU | TAK, podać [kHU] | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność kołpaka nie mniej niż 4,9 7,0 MHU | TAK, podać [MHU] | Bez punktacji |  |
|  | Max obciążenie anody lampy mocą ciągłą (dla minimum 10 minut) nie mniej niż 2500 W | TAK, podać [W] | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość obrotów anody | podać [obr./min] | Bez punktacji |  |
|  | Przysłona prostokątna | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość ustawienia przesłon półprzepuszczalnych, obrotowych i prostokątnych bez promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pozycja przesłon wyświetlana na monitorze w trakcie ustawiania przesłon bez promieniowania | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna kompensacja obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (filtry miedziowe) ≥ 0,9mm Cu przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach. | TAK, podać [mm Cu] | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej niezmiennej filtracji promieniowania (np. filtr Cu) redukującej dawkę prześwietlenia w zależności od rodzaju badania.(W przypadku odpowiedzi TAK podać wartość zaoferowanej opcji [mm Cu]) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Włączanie i wyłączanie fluoroskopii pulsacyjnej siatką lub równoważnym mechanizmem, w którym przełączanie impulsów odbywa się po stronie generatora | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | TAK | Bez punktacji |  |
| Detektor |
|  | Wymiary detektora min. 30x40cm, materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii- jodek cezu (CsI) | TAK, podać [cm] | Bez punktacj |  |
|  | Wielkość pixela w detektorze ≤155 µm | TAK, podać [µm] | Bez punktacj |  |
|  | Ilość pól widzenia (FOV - field of view) nie mniej niż 5 | TAK, podać | Bez punktacj |  |
|  | DQE (detecive quantum efficiency) płaskiego detektora cyfrowego nie mniejsza niż 70% | TAK, podać [%] | Bez punktacj |  |
| Obrazowanie |
|  | Monitor medyczny min. 58" w sali zabiegowej z zawieszeniem sufitowym z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora dookoła stołu, ręcznie lub za pomocą sterownika | TAK, podać | Od 58”do 60” - 0 pkt 60” i więcej – 10 5 pkt |  |
|  | Możliwość podziału monitora min 58’’ na minimum 8 niezależnych pól. | TAK, podać ilość pól | Bez punktacji |  |
|  | Sektorowy system zasilania monitora min 58" – co najmniej 2 sektory. Możliwość pracy na jednym sektorze monitora w przypadku uszkodzenia drugiego. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Predefiniowanie podziału monitora min 58’’ – minimum 10 opcji | TAK, podać ilość opcji | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 58" w formie elektronicznej (print screan) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów lub sterowanie sposobem podziału monitora z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali zabiegowej oraz sterowni | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimum 2 medyczne monitory o przekątnej min. 18” (1 do obrazu w czasie rzeczywistym, 1 do obrazu referencyjnego ) lub minimum 1 monitor medyczny o przekątnej min. 27” (do obrazu w czasie rzeczywistym i do obrazu referencyjnego) obrazowe typu „flat” (TFT/LCD) w sali zabiegowej na dodatkowym zawieszeniu po przeciwnej stronie do tej, na której znajduje się monitor min 58” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe zawieszenie sufitowe monitorów obrazowych w sali zabiegowej dla minimum 2 monitorów (1 do obrazu rzeczywistego, 1 do obrazu referencyjnego) monitorów wyszczególnionych w punkcie 52 po przeciwnej stronie do tej, na której znajduje się monitor min. 58” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przekątna monitorów na zawieszeniu dodatkowym minimum 18" (w przypadku zaoferowania 2 osobnych monitorów) lub min. 27” (w przypadku zaoferowania 1 monitora) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Monitor min. 58” oraz monitory min. 18” lub monitor min 27” podłączone do systemu zintegrowanego sterowania sali operacyjnej w zakresie możliwości wyświetlenia obrazu z innych źródeł obrazu zainstalowanych na sali operacyjnej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Minimum 2 monitory obrazowe typu ”flat” (TFT/LCD) w sterowni (1 dla obrazu w czasie rzeczywistym i 1 dla obrazu referencyjnego) o przekątnej minimum 18" | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Luminacja monitorów obrazowych aparatu (live i referencyjnego) minimum 400 Cd/m2 (dot. monitorów min. 18”) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Interakcja z monitorem min. 58 calowym za pomocą myszy lub joystiskiem w zakresie:: a) płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) b) zmiany wzorca ułożeń obrazów na dużym monitorze c) zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy d) zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Monitory obrazowe w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów z minimum 11 9 źródeł i funkcjonalnością definiowania rozmieszczenia poszczególnych obrazów na monitorach zgodnie ze zdefiniowanymi wzorcami | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podziału każdego z monitorów w sterowni na minimum 4 pola | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Interakcja z monitorami w sterowni za pomocą myszy w zakresie: - płynnej zmiany wielkości okien wyświetlających poszczególne aplikacje (w tym pochodzące ze źródeł zewnętrznych w stosunku do angiografu) - zmiany wzorca ułożeń obrazów na monitorach w sterowni - zrzutu wybranego ekranu jednym kliknięciem myszy - zmiany położenia poszczególnych aplikacji metodą „przeciągnij i upuść” | TAK | Bez punktacji |  |
| Cyfrowy system obróbki obrazu - Postprocessing |
|  | Matryca akwizycyjna nie mniejsza niż 1500x1500 pikseli | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Matryca prezentacyjna nie mniejsza niż 1024x1024 pikseli | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Zapis obrazów na twardym dysku w matrycy nie mniejszej niż 1024x1024 pikseli | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość przetwarzania i archiwizacji na dysku twardym w systemie cyfrowym nie mniejsza niż 12 bitów. | TAK, podać [bit] | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów z szybkością 30 obrazów/s przy akwizycji rotacyjnej. | TAK, podać [obraz/s] | Bez punktacji |  |
|  | Akwizycja obrazów z szybkością 30 obrazów/s przy akwizycji rotacyjnej dla obrazowania trój-wymiarowego tkanek miękkich. | TAK, podać [obraz/s] | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć obrazów na dysku twardym nie miej niż 50 000 obrazów w matrycy min. 1024x1024x10 bit bez kompresji stratnej. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min 7,5-30,0 pulsów/s. | TAK, podać [puls/s] | Bez punktacji |  |
|  | Filtracja danych obrazowych przez system cyfrowy w trybie on-line | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Długość nagrywanych obrazów ruchomych z fluoroskopii minimum 10s | TAK, podać [s] | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/sekundę. | TAK, podać [obraz/s] | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja "zamrożenia" ostatniego obrazu (LIH - Last image hold) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wykonania badań z wykorzystaniem CO2 jako środka kontrastowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | DSA online i offline | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR i DSA | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Ustawianie położenia przysłony prostokątnej i opcjonalne ustawienie położenia przesłony półprzepuszczalnej znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | TAK, podać dla których przysłon zaoferowano opisaną funkcjonalność | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny pixelshift | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja Roadmap 2D i 3D dynamiczny | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcja umożliwiająca zastosowanie obrazu z akwizycji DSA jako maski dla roadmappingu 2D | TAK | Bez punktacji |  |
|  | System umożliwiający powstanie szarego obrazu tła (pusty roadmap) do celów podawania np. materiału embolizacyjnego bez konieczności wcześniejszej ekspozycji fluoroskopii | TAK | Bez punktacji |  |
| 82.1 | Oprogramowanie umożliwiające import badania CT lub MRI (ze szpitalnego systemu PACS bądź też z zewnętrznego nośnika ) i nawigowanie podczas zabiegu lub cewnikowania na nałożonym obrazie – oprogramowanie HeartNavigator lub równoważne. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Powiększenie w postprocessingu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Analiza zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych z możliwością: - Automatycznego rozpoznawania kształtów zwężenia, - Określanie stopnia zwężenia, - Automatyczna i manualna kalibracja, - Pomiary odległości. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sali badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą zwężeń naczyń w obrazach dwuwymiarowych) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalność pozwalająca na wysłanie obrazów do systemu PACS „w tle” podczas akwizycji obrazu, przy czym każda seria może być wysłana bezpośrednio po jej akwizycji | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów na nośnikach CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R na komputerach osobistych | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie badań nagranych w standardzie DICOM na nośnikach CD-R (wcześniej lub na innych aparatach) przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali zabiegowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0 (minimum w zakresie: Storage, Send, Print, Query/Retrive, Worklist) | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów angiograficznych w tym z DSA łącznie z funkcją pixelshift dla obrazów z DSA. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wyświetlanie (przeglądanie) i archiwizacja obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej w standardzie DICOM 3.0. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość eksportowania danych (obrazów statycznych i dynamicznych) w różnych formatach. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne, bez ingerencji obsługi wysyłanie obrazów do PACS albo dodatkowej stacji postprocesingowej. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Udostępnianie obrazów z monitora min 58” w sali badań do celów prezentacyjnych poza pracownią w formacie DVI-D lub HDMI w rozdzielczości full HD. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej obrazów trójwymiarowych z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Projekcja maksymalnej intensywności (maximum intensity projection - MIP) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Multiplane routing (MPR) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Volume rendering technique (VRT) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem (transparency view) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość różnicowania na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o zbliżonej gęstości lub prezentacji nisko kontrastowego obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej wraz z wysokokontrastowym obiektem w rekonstrukcji trójwymiarowej na jednym obrazie (Dual Volume Display; Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK, podać nazwę oferowanej opcji | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary objętości na obrazie w rekonstrukcji trójwymiarowej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Ilościowa analiza zwężeń naczyń w obrazach w rekonstrukcji trójwymiarowej, obejmująca automatyczne rozpoznawanie kształtów i określanie stopnia zwężenia. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit do obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej w sterowni | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji trójwymiarowej przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądanie projekcji bezpośrednio na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego angiografu w sali badań wraz z ustawianiem wybranego obrazu jako obrazu referencyjnego. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, w którym wskazane funkcjonalności realizowane będą za pomocą modułów sterowania (w tym także ekran dotykowy do sterowania funkcjami systemu cyfrowego), a wyświetlanie obrazów odbywać się będzie na monitorze min. 58” w sali badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Przeglądanie obrazów, blendowanie oraz powiększanie zapamiętywanych obrazów z dotykowego pulpitu sterowniczego w sali badań. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, w którym wskazane funkcjonalności realizowane będą za pomocą modułów sterowania (w tym także ekran dotykowy do sterowania funkcjami systemu cyfrowego), a wyświetlanie obrazów odbywać się będzie na monitorze min. 58” w sali badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowy pakiet specjalistyczny algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiający obrazowanie z obniżoną dawką (Clear+Clear, DoseWise – zależnie od nomenklatury producenta) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Angiograf wyposażony w cenie oferty w system zapewniający maksymalną dostępną w zaoferowanym modelu redukcję dawki napromieniowania pacjenta | TAK, podać nazwę zaoferowanego systemu | Bez punktacji |  |
| Zintegrowana lub niezależna stacja robocza do rekonstrukcji 3D, przeglądu, postprocessingu oraz archiwizacji obrazów |
|  | Konsola angiograficznej stacji roboczej do obróbki obrazów angiograficznych, niezależna od konsoli operatorskiej aparatu angiograficznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć RAM min. 8GB | TAK, podać [GB] | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność dysku twardego min. 500 GB | TAK, podać [GB] | Bez punktacji |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowych 3D wewnętrznych struktur ciała wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej w trybie DR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowych 3D wewnętrznych struktur ciała wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej w trybie DSA lub równoważne rozwiązanie polegające na wykonaniu subtrakcji na rekonstrukcjach 3D. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu faz dwufazowego skanu rotacyjnego lub z dowolnych skanów rotacyjnych danego pacjenta jako obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w/w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie rekonstrukcji 3D w matrycy 512x512x512 oraz w matrycy 256x256x256 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie rekonstrukcji 3D w matrycy 384x384x384 | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary objętości oraz pomiary geometryczne na zrekonstruowanym obiekcie 3D | TAK | Bez punktacji |  |
|  | VR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | MIP, MPVR lub MPR | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Transparency view | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej – bolus realizowany przesuwem płynnym stołu przy nieruchomym statywie lub przesuw krokowy | TAK, podać | przesuw płynny stołu przy nieruchomym statywie - 5 pkt przesuw krokowy stołu przy nieruchomym statywie lub odwrotnie -0 pkt |  |
|  | Jednoczesna prezentacja on-line obrazów z i bez subtrakcji na monitorze w sali badań | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wykonywanie rekonstrukcji warstwowych tkanek miękkich – rekonstrukcje CT (niskokontrastowe) wykonywane na bazie danych uzyskiwanych z angiografii rotacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dedykowane zaawansowane oprogramowania służące do usuwania artefaktów metalowych (np. MAR lub równoważne) na zrekonstruowanych obrazach z angiografii rotacyjnej | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Dual Volume Display – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmianę ruchów statywu, ruchów stołu w tym zmianę wysokości, przesuwu wzdłużnego i poprzecznego, pola widzenia i odległości SID) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna korekta położenia obrazu 3D względem nałożenia obrazu 2D z prześwietlenia uwzględniająca ruchy pacjenta | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Funkcjonalności umożliwiające zastosowanie jako roadmapingu 3D zaimportowanych obrazów 3D w formacie DICOM 3.0 z innych modalności (np. TK, MR). Obrazy te powinny zostać uprzednio w odpowiedni sposób zarejestrowane z oprogramowaniem angiografu. Funkcjonalność powinna współpracować z obrazami uzyskanymi na systemach TK i MR różnych producentów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja danych obrazowych na dyskach CD i DVD w formacie DICOM w sposób umożliwiający ich odtwarzanie na dowolnym komputerze PC bez żadnego dodatkowego oprogramowania klinicznego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie wcześniej nagranych na nośnikach jednokrotnego zapisu CD/DVD obrazów w standardzie DICOM 3.0, lub na innych aparatach, przez system cyfrowy aparatu lub zintegrowaną stację roboczą, wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni | TAK podać | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0, Dicom Send,Dicom Query/Retrieve, Dicom Print | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Wraz z angiografem zostanie dostarczony automatyczny dwugłowicowy, dwutłokowy przepływowy wstrzykiwacz środka kontrastowego zintegrowany z angiografem, wyposażony w : głowicę wstrzykiwacza, panel zdalnego sterowania umieszczony w sterowni, podgrzewacz kontrastu | TAK | Bez punktacji |  |
| POLIFIZJOGRAF – STACJA HEMODYNAMICZNA |
|  | Producent | podać | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| Wymagania ogólne |
|  | Automatyczny transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub w kierunku przeciwnym (zależnie od miejsca rejestracji pacjenta w systemie) – jednokrotna rejestracja pacjenta w całym systemie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Konsola komputerowa, umożliwiająca jednoczasowe wyświetlanie: przebiegów i mierzonych wartości, obraz komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wyprowadzenie sygnałów wizyjnych na monitor na zawieszeniu sufitowym (prezentacja krzywych, parametrów, danych demograficznych pacjentów i wyliczonych wskaźników) i monitory w sterowni. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG. W zestawie kable EKG – min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych oraz klipsy pozwalające na zamocowanie kabli do blatu stołu | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka wraz z zestawem akcesoriów umożliwiających wykorzystanie termistorów co najmniej dwóch producentów. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie z min. 50 szt. jednorazowych czujników pomiarowych | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy stacji hemodynamicznej w sali badań zintegrowany w pulpicie obsługi systemu angiograficznego. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | UPS zarezerwowany wyłącznie dla stacji badań hemodynamicznych, umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | Tak | Bez punktacji |  |
| LAMPA OPERACYJNA |
|  | Producent | podać | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| Wymagania ogólne |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu . Zawieszenie lampy na dwóch osobnych ramionach nie powodujące żadnych kolizji z pozostałymi elementami systemu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wielkości pola operacyjnego w każdej z kopuł realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy – w zestawie co najmniej 18 szt. uchwytów na lampę. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Obudowa każdej kopuły w pełni współpracująca ze stropami laminarnymi. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Lampa operacyjna kompatybilna (współpracująca) z systemem zintegrowanego sterowania salą operacyjną w zakresie co najmniej sterowania kamerą i przesyłu obrazu do systemu zintegrowanego. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Lampa przygotowana do zasilania doprowadzonego do miejsca podwieszenia lampy: AC 230V/ 50 Hz; | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Lampa posiadająca zasilacz wbudowany w kopułę lampy lub zasilacz znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym – szacht elektryczny. | TAK | Bez punktacji |  |
| Kopuła główna |
|  | Kopuła główna wyposażona w moduły świetlne zawierające diody LED o minimalnym natężeniu swiatła 160 tys luksów. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 krokach, w zakresie 25 30 ÷100% za pomocą panelu sterującego. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w zintegrowaną kamerę min. FullHD, umieszczoną centralnie na środku kopuły głównej, osłonięta szybą ze szkła bezpiecznego lub zabezpieczona przed uszkodzeniem w inny trwały sposób – przed m.in. stłuczeniem soczewki, porysowaniem lub zalaniem. Sterowanie parametrami pracy kamery przy pomocy modułów sterujących umieszczonych na panelu sterującym kopuły, a także z poziomu systemu zintegrowanego sali operacyjnej. Kamera w pełni współpracująca z systemem zintegrowanym sali operacyjnej. | TAK | Bez punktacji |  |
| 12.1 | Wraz z systemem mocowania kolumny głównej zostanie dostarczony uchwyt sufitowy na dwa dodatkowe monitory o wielkości do 26” mocowane w standardzie VESA od systemu zintegrowanego sterowania sali operacyjnej – do monitorów zostanie doprowadzone zasilanie oraz przewód sygnałowy połączony z systemem zintegrowanym zgodnie z wytycznymi dostawcy tego systemu. | TAK | Bez punktacji |  |
| Kopuła satelitarna |
|  | Kopuła satelitarna wyposażona moduły świetlne zawierające diody LED o minimalnym natężeniu światła min 120 tys luksów. | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 stopniach, w zakresie 25 30÷100% | TAK, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego . | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | TAK, podać | Bez punktacji |  |
| STÓŁ OPERACYJNY |
|  | Producent | podać | Bez punktacji |  |
|  | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji | 2018 | Bez punktacji |  |
| Parametry ogólne |
|  | Urządzenie w pełni gotowe (kompatybilne) do współpracy z oferowanym angiografem na poziomie oprogramowania. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Stół operacyjny pracujący w systemie wymiennych blatów składający się z: - Kolumna stacjonarna – 1 szt. - Wózek do przewożenia i dokowania blatów (transporter) – 2 szt. - Blat modularny – 1 szt. - Blat naczyniowy – 1 szt. - Wyposażenie dodatkowe | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja stołu z systemem antykolizyjnym angiografu. Ruchy ramienia i stołu z zachowaniem izocentrum. | Tak | Bez punktacji |  |
| Kolumna stacjonarna – 1 szt. |
|  | Kolumna stołu w pełni współpracująca z zaoferowanymi blatami. Możliwość osadzenia i podjęcia blatu z obu stron kolumny. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna stacjonarna wbudowana w posadzkę sali operacyjnej. Osadzenie kolumny w pełni uszczelnione i zabezpieczone przed zalaniem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna detekcja położenia blatu stołu na kolumnie i odpowiednie przypisanie do niej przycisków sterujących blatem. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna (pionowa, teleskopowa) pokryta panelami ze stali Cr-Ni, bez jakichkolwiek „gumowych” osłon harmonijkowych, jako elementów utrudniających czyszczenie. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite kolumny co najmniej 380 kg | Tak, podać [kg] | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna umożliwiająca rozbudowę w przyszłości o dodatkowe blaty poza oferowanymi w tym postępowaniu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość rotacji kolumny w zakresie min. 350° i blokowania kolumny w dowolnym punkcie w zakresie rotacji | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Kolumna wyposażona w panel sterujący, w którym sterowanie funkcjami stołu aktywowane jest poprzez naciśnięcie dwóch przycisków jednocześnie |  | Bez punktacji |  |
| Wózek do przewożenia i dokowania blatów (transporter) – 2 szt. |
|  | System wymiennych blatów zapewniający możliwość transferu pacjenta razem z blatem za pomocą transportera. Rozwiązanie skutkujące możliwością dobrania różnego typu blatów optymalnie do dedykowanych typów zabiegów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Transporter z regulacją wysokości i przechyłów wzdłużnych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Regulacja wysokości transportera w zakresie min: 650 mm – 800 780 mm | Tak, podać[mm] | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna waga transportera: 100 kg | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Transporter wyposażony co najmniej w : - cztery podwójne koła skrętne wyposażone w centralny system blokowania za pomocą pedału nożnego lub dźwigni, - 5 koło kierunkowe ułatwiające jazdę na wprost, - uchwyt na pilota, | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie całkowite transportera co najmniej 380 kg | Tak, podać [kg] | Bez punktacji |  |
| Blat modularny – 1 szt. |
|  | Modularny blat stołu złożony z min. następujących segmentów: - segment (dwuczęściowy) centralny blatu. - segment plecowy motoryczny montowany do segmentu centralnego blatu umożliwiający montaż i sterowane pilotem ruchy góra - dół płyty plecowej - przedłużenie płyty plecowej, długości min. 250 230 mm - przedłużenie blatu długości min. 350 mm - podnóżek czteroczęściowy z możliwością uzyskania pozycji kolankowo - łokciowej - podgłówek z podwójną manualną artykulacją umożliwiający uzyskanie stabilnej i bezpiecznej pozycji na boku. Podgłówek wyposażony w dwie oddzielne dźwignie oddzielnie sterujące pochyleniem w pierwszej i drugiej osi. Zakres manualnej regulacji podgłówka min od -40 -30˚ do + 45˚ 50˚ | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Segment centralny z elektromechanicznym ruchem obu części w zakresie min. 40˚ w górę i w dół. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Długość blatu w powyższej konfiguracji: min 2100 mm | Tak, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Stół wyposażony w demontowane materace, zbudowane z pianki o dwóch gęstościach zapewniających pamięć kształtu i utrzymanie ciepłoty ciała pacjenta. Grubość minimum 80 mm. Odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak, podać [mm] | Bez punktacji |  |
|  | Montaż materacy do blatu bez rzepów czy wciskanych zatrzasków. Pokrycie materacy bezszwowe - łączone ultradźwiękowo, antystatyczne i elektroprzewodzące. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Blat stołu wyposażony w system antykolizyjny ostrzegający użytkownika o możliwości wystąpienia kolizji pomiędzy segmentami blatu a kolumną lub podłogą sali. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Segmenty blatu przezierne w projekcji AP bez poprzecznych wzmocnień/poprzeczek utrudniających uzyskanie czystego obrazu RTG. Szerokość prześwitu dla promieni RTG pomiędzy metalowymi częściami blatu min 380 mm. | Tak, podać[mm] | Bez punktacji |  |
|  | Segmenty blatu łączone za pomocą „szybkozłączek” bez jakichkolwiek elementów śrubowych czy wsuwanych czopów. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Blat wyposażony w szyny sprzętowe zamontowane po obu stronach wzdłuż wszystkich segmentów blatu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Maksymalna masa pacjenta, którego można transportować i operować na zaoferowanym blacie co najmniej 380 kg | Tak, podać [kg] | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu modularnego) min.: - regulacja wysokości położenia blatu w zakresie min. 540 mm mierzona od najniższego położenia blatu do najwyższego położenia blatu – wysokość mierzona bez materacy - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga w zakresie min. ±60 45 ˚ . - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 30˚ - przesuw wzdłużny w zakresie ≥ 350 mm - regulacja płyty plecowej - pozycja „0” za pomocą jednego przycisku. - pozycja flex/reflex - pozycja „beach-chair” - możliwość uzyskania pozycja normalnej/odwróconej - blokowanie i odblokowanie funkcji motorycznych blatu oraz kolumny - zapis dowolnych pozycji stołu dla użytkownika (min. 5 pozycji) z możliwością nadania im nazw własnych i edycji tych nazw - przywołanie pozycji stołu zapisanych w pamięci stołu - włączenie i wyłączenie podświetlenia przycisków pilota - włączenie i wyłączenie dźwięków | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Wraz z blatem zostaną dostarczone następujące piloty : - przewodowy pilot zdalnego sterowania z podświetleniem oraz ładowarką – 1 szt. - bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania z podświetleniem oraz ładowarką – 2 1 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
| Blat naczyniowy – 1 szt. |
|  | Naczyniowy blat stołu złożony z następujących segmentów: - jednolity segment karbonowy o długości min. 2200 mm bez podgłówka. - segment przedłużający - jednolity segment karbonowy - długości: 250 mm (dopuszcza się rozwiązanie , w którym jednolity segment karbonowy ma długość 200 mm i jest mocowany na adapterze, który pozwala na ustawienie segmentu w odległości 250 mm) Taca na cewniki, długości min 800 mm (dołączana do blatu od strony nóg) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Blat przezierny 360 ˚ na długości min 2100 mm (warunek spełniony w sytuacji osadzenia blatu na kolumnie stołu) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Funkcje regulowane pilotem sterującym (dla blatu naczyniowego) (min.): - przesuw wzdłużny blatu realizowany za pomocą silników elektrycznych - min. 600 mm - przesuw poprzeczny blatu realizowany za pomocą silników elektrycznych min. 200 mm - regulacja przechyłów bocznych w zakresie min.± 20˚ - możliwość regulacji prędkości przesuwu blatu za pomocą większego lub mniejszego wychylenia/nacisku joysticka w kierunku zamierzonego ruchu. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Udźwig blatu naczyniowego (karbonowego) min. 150 kg | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami blatu za pomocą: - joysticka – 1 szt. w cenie oferty - panelu sterującego na kolumnie - pilotówa, o którym mowa w pkt. 29 opisu stołu - z konsoli sterowniczej angiografu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Synchronizacja stołu z systemem antykolizyjnym angiografu. Ruchy ramienia i stołu z zachowaniem izocentrum. | Tak | Bez punktacji |  |
| Wyposażenie dodatkowe stołu |
|  | Podpora pod rękę, anestezjologiczna, płaska z możliwością dowolnego ułożenia ręki względem stołu dzięki przegubowi kulowemu; regulacja jedną ręką; podpora mocowana do szyny bocznej; wyposażona w zacisk do montażu; podpora wyposażona w pasy mocujące rękę – 2 szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie stołu min. Pas pacjenta – 2 szt., Ekran anestetyczny – 1 szt., Wieszak na kroplówkę – 1 szt., Podpora ręki do fluoroskopii wsuwana pod materac blatu – 1 szt., Uchwyt przewodów anestetycznych – 1 szt., Joystick do sterowania blatem naczyniowym – 1 szt., Pilot bezprzewodowy IR wraz z ładowarką do sterowania blatem naczyniowym– 1 szt., Taca na długie cewniki montowana do blatu stołu – 1 szt., Zacisk uniwersalny do montażu akcesoriów na szynach bocznych stołu – 6 szt., Wózek na akcesoria z dwoma koszami oraz hamulcem– 1 szt., Akrylowa, przezierna podpora ręki pacjenta utrzymująca ramię wzdłuż tułowia – 1 szt., pozycjoner pod głowę – 1 szt., pozycjoner pod nogi – 1 komplet, pozycjoner wałek – 1 szt. | Tak, podać | Bez punktacji |  |
| Pozostałe wymagania angiografu |
|  | UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu (fluoroskopia, ruchy statywu, ruchy stołu i system komputerowy) dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 10 minut – montaż UPS w cenie oferty. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | FANTOM zawierający (w jednym elemencie): -wzór do oceny rozdzielności wysokokontrastowej toru wizyjnego dla fluoroskopii i angiografii - wzór kratki o długości boku równej 1 cm do oceny zniekształceń obrazu Zestaw płyt miedzianych o wysokiej czystości do testowania automatycznej kontroli ekspozycji (AEC). Minimalne wymiary płyt miedzianych - 16,9 cmmx17,6 cm o grubości 1x1mm oraz 1x 0.5 mm | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowe stanowisko komputerowe (instalacja w pomieszczeniu sterowni) z możliwością manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym. Monitor medyczny -LCD min. 21" 2 MP, komputer RAM min. 4 GB, HDD min. 500 GB, procesor min. Intel Core i-3, system operacyjny min. MS Windows 8.1 Professional PL, napęd DVD, UPS dedykowany podtrzymaniem min. 30 min. Zamawiający dopuszcza produkt równoważny. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Oferowane rozwiązanie w pełni kompatybilny z systemem Comarch RIS i Infinitt PACS posiadanym przez Zamawiającego. Pełna integracja wszystkich elementów z systemem w cenie oferty. Licencje zarówno po stronie urządzenia, jak i po stronie systemów RIS i PACS zostają udzielone bezterminowo. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dokonania testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz po wykonaniu istotnych napraw, po których wymagane jest przeprowadzenie testów akceptacyjnych w okresie gwarancyjnym – zawarte w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interkom do komunikacji pomiędzy salą operacyjną i sterownią w cenie oferty. | Tak | Bez punktacji |  |
| Środki ochrony indywidualnej |
|  | Środki ochrony indywidualnej dostarczone w cenie oferty min. - Fartuch jednostronny zabezpieczający przód, boki, łopatki. Zapięcie fartucha z przodu na zatrzaskowe klamry. Wykonane z lekkiego materiału ochronnego. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mmPb – 6 szt. - Osłony na tarczycę (ślinianki) 0,5 mm Pb – 6 szt. Długość śliniaka min 10 cm. - Okulary ochronne – google 0,75mm Pb - 2szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowianej mocowanego z boku do stołu pacjenta (blatu modularnego i blatu naczyniowego). - 2 komplety. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby mocowanej na suficie – dodatkowe ramię nie powodujące żadnych kolizji z pozostałymi elementami systemu w cenie oferty. - 2 komplety | Tak | Bez punktacji |  |
| Warunki gwarancji całego Sprzętu zaoferowanego w niniejszym postępowaniu (m.in. angiografu i jego części składowych, stołu operacyjnego, lampy operacyjnej, polifizjografu – stacji hemodynamicznej, wstrzykiwacza do podawani a kontrastu, itp.) |
|  | Pełna gwarancja wykonywana przez autoryzowany serwis producenta (bez wyłączeń i bez limitu badań) na wszystkie oferowane urządzenia i podzespoły (z lampą, detektorem, wstrzykiwaczem kontrastu, stołem operacyjnym itp.) wchodzące w skład oferowanego angiografu min. 36 miesięcy. | TAK Podać | Bez punktacji |  |
|  | Termin rozpoczęcia biegu pełnej gwarancji liczony jest od momentu uruchomienia całego zestawu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez tunel VPN (W przypadku zdalnego podłączenia aparatu możliwość proaktywnego monitorowania pracy systemu przez Serwis). Zdalna diagnostyka dotyczy samego angiografu (nie dotyczy lampy operacyjnej, stołu operacyjnego, wstrzykiwacza do podawania kontrastu i polifizjografu. | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat od daty zainstalowania systemu. ( nie dotyczy komputerów, dla których Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres 5 lat) | TAK | Bez punktacji |  |
|  | Zapewnienie serwisu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK | Bez punktacji |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)