Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 1  - pozycja nr 1                                                          Aparat EKG – 2szt

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 -2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 2 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpitalny Oddział Ratunkowy ul. Nowe Ogrody 1-6 |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Aparat 12 kanałowy z wbudowaną drukarką A4 i panelem dotykowym | Tak |  |
|  | Zakładanie papieru w systemie EL (Easy Load) | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz min. 10” | Tak |  |
|  | Prezentacja i wydruk w trybie 3, 6 oraz 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu wyników analizy i interpretacji. | Tak |  |
|  | Prezentacja częstości akcji serca (HR) | Tak |  |
|  | Baza pacjentów min. 1500 badań. | Tak |  |
|  | Tryb pracy akumulatorowej min. do 300 badań | Tak |  |
|  | Zapis badania do pamięci USB (np. PenDrive), komunikacja z komputerem PC poprzez interfejs USB | Tak |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych: 50Hz, 60Hz oraz pochodzenia mięśniowego min.: 25, 35, 45 Hz | Tak |  |
|  | Automatyczna regulacja położenia oraz eliminacja pływania linii izoelektrycznej. | Tak |  |
|  | Zapis: czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV., prędkość: 5/10 lub 12,5/25/50 mm/s. Sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych oraz Cabrera. | Tak |  |
|  | Praca w trybie Auto lub Manual | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
|  | Wyposażenie: kabel EKG, elektrody przyssawkowe , elektrody kończynowe klipsowe, żel EKG 250g, rolka papieru EKG , kabel zasilający. | Tak |  |
|  | Wózek pod aparat – 2szt. | Tak |  |

Pakiet nr 1 – pozycja nr 2					Papier do rejestracji badań EKG

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Jednostka miary | Ilość | Numer katalogowy | Producent i nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier do rejestracji zapisu EKG wystarczający na 120 tys. badań |  |  |  |  |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2                                                                               Duodenoskop – 1szt

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji – nie starszy niż 2017. Dopuszcza się zaoferowanie urządzenia podemonstracyjnego, spełniającego wymagania SIWZ, nie posiadającego widocznych oznak zużycia, nie starszego niż z roku produkcji 2015. | Zgodnie z opisem parametrów wymaganych |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Copernicus PL Sp. z o.o, ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | W pełni współpracujący z posiadanymi procesorami video Pentax serii EPK-i, i5000, i7000, i7010, oraz urządzeniami do automatycznego mycia i dezynfekcji typu Olympus ETD4 wraz z wykorzystywanymi przez Zamawiającego środkami chemicznymi na bazie glutaraldehydu, bez konieczności dokonywania zmian w endoskopach i myjniach. | Tak |  |
|  | Kanał roboczy min. 4,2 mm | Tak |  |
|  | Długość robocza sondy wziernikowej max. 1250 mm | Tak |  |
|  | Kąt widzenia min. 100o | Tak |  |
|  | Optyka boczna z odchyleniem min. 5o | Tak |  |
|  | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej a) góra 120° b) dół 90°c) prawo 105° d) lewo 90° | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej max. 12,5 mm | Tak |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor: typu urządzenia, nr seryjnego, ilości przepracowanych godzin/wykonanych zabiegów | Tak |  |
|  | Głębia ostrości min. 5 - 60 mm | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący na głowicy endoskopu - min. 3 przyciski | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 3                                                                                     Lampa operacyjna

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Punktacja | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 - 2018 | Bez punktacji |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 szt. | Bez punktacji |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Centrum Laserowe Gdańsk ul. Nowe Ogrody 1-6 | Bez punktacji |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja bez punktacji | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Dwukopułowa lampa operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocą podkonstrukcji dystansowej. Czasze oświetleniowe wielosegmentowe ze źródłem światła w postaci diod LED. Ramiona wychodzące z jednego zawiesia sufitowego – zawiesie posiadające osłonę zakrywającą płytę stropową i wszystkie przyłącza elektryczne, dopasowane do zastosowanego nawiewu laminarnego. | TAK |  |  |
| 2 | Źródło światła – wyłącznie białe diody LED lub diod pracujących w dwóch zakresach widmowych ła – wyłącznie białe diody LED. Pobór mocy – maksymalnie 240 W dla kopuły głównej oraz kopuły satelitarnej łącznie. | TAK, podać |  |  |
| 3 | Regulacja wielkości pola operacyjnego w każdej z kopuł realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy. | TAK |  |  |
| 4 | Uchwyt do pozycjonowania kopuł z wielorazowymi nakładkami sterylizowalnymi, umieszczony w centralnej części kopuły. Możliwość sterylizacji nakładki na uchwyt do pozycjonowania lampy w sterylizacji parowej w temeraturze 1340C. W zestawie 6 szt./lampę | TAK |  |  |
| 5 | Maksymalna średnica kopuły głównej i satelitarnej - 75 cm. | TAK, podać |  |  |
| 6 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium) lub innych materiałów odpornych na przypadkowe uderzenia w pozostałe elementy lampy i wyposażenia sali operacyjnej. Moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego lub innego materiału odpornego na uszkodzenia i zarysowania. | TAK, podać rodzaj zastosowanych materiałów |  |  |
| 7 | Obudowa każdej kopuły w pełni współpracująca ze stropami laminarnymi. | TAK |  |  |
| 8 | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga < 1 stopień C | TAK |  |  |
| 9 | Każda kopuła wyposażona w panel sterujący, umieszczony z boku każdej kopuły – na ściance bocznej lub przegubie łączącym ramię uchylne z kopułą | TAK |  |  |
| 10 | Lampa przygotowana do zasilania doprowadzonego do miejsca podwieszenia lampy: AC 230V/ 50 Hz; | TAK |  |  |
| 11 | Zakres ruchu wysięgników kopuł lampy głównej oraz satelitarnej: obrót o min. 3600 wokół mocowania głównego (pionowa oś lampy) obrót ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 360° (wokół osi pośredniej – osi pionowej pomiedzy ramieniem poziomym a ramieniem uchylnym) obrót o min. 360° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym Regulacja góra/dół ramienia uchylnego min. 90° | TAK, podać parametry |  |  |
| 12 | Komplet złożony z ramion obrotowych, sprężynowych, rury kołnierzowej i stropowego podwieszenia lampy wraz z zaślepkami śrub mocujących i obudową w miejscu przejścia stropu laminarnego. | TAK |  |  |
| 13 | Lampa posiadająca zasilacz wbudowany w kopułę lampy lub zasilacz znajdujący się w miejscu łatwo dostępnym – szacht elektryczny. | TAK |  |  |
| 14 | Dostęp do zasilacza bez konieczności demontowania elementów ścian i sufitu. | TAK |  |  |
| 15 | Powierzchnia kopuł i ramion zawieszenia łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków czyszczących i dezynfekujących powszechnie stosowanych w blokach operacyjnych | TAK |  |  |
| 16 | Maksymalna waga każdej z kopuł – 20 kg | TAK, podać |  |  |
| 17 | Kopuła główna |
| 18 | Kopuła główna wyposażona w moduły świetlne zawierające diody LED, ułożone symetrycznie, w tym jeden moduł centralny, zapewniająca równomierne oświetlenie pola operacyjnego i maksymalną bezcieniowość. Zamawiający dopuszcza kopułę bez modułu centralnego. | TAK |  |  |
| 19 | Minimalne natężenia oświetlenia w odległości 1m (Ec) – 160 000 luksów | TAK, podać |  |  |
| 20 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie min. 4000K - 4700 K. Zakres regulacji temperatury barwowej, niezależnie od natężenia światła | TAK, Podać, |  |  |
| 21 | Minimalny zakres wielkości pola operacyjnego każdej czaszy 20 – 25 19-28 cm | TAK, podać |  |  |
| 22 | Minimalny współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 95 | TAK, podać |  |  |
| 23 | Współczynnik odwzorowania barwy dominującej , tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż 85 | TAK, podać |  |  |
| 24 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec) – minimum 105 cm. | TAK, podać |  |  |
| 25 | Kopuła główna wyposażona w niesterylizowany uchwyt prętowy /uchwyty prętowe zintegrowane z kopułą lampy, wykonany w sposób umożliwiający wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, zapewniający pewny chwyt podczas przemieszczania lampy oraz łatwe i szybkie ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. Uchwyt otacza min. 50% obwodu kopuły (dopuszcza się uchwyty dzielone). | TAK |  |  |
| 26 | Kopuła główna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 165 cm (+/- 5cm) | TAK, podać |  |  |
| 27 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 krokach, w zakresie 25÷100% za pomocą panelu sterującego. | TAK, podać |  |  |
| 28 | Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym | TAK |  |  |
| 29 | Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony i/lub biały), nieoślepiające oraz nie powodujące odbłysków w monitorach znajdujących się w sali operacyjnej. | TAK, podać |  |  |
| 30 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | TAK, podać |  |  |
| 31 | Maksymalne natężenie napromieniowania 500 W/m² | TAK, podać |  |  |
| 32 | Stopień ochrony całej obudowy kopuły min. IP54 IP42 lub IP 44 | TAK, podać |  |  |
| 33 | Kopuła satelitarna |
| 34 | Kopuła satelitarna wyposażona w moduły świetlne zawierające diody LED, ułożone symetrycznie, zapewniająca równomierne oświetlenie pola operacyjnego i maksymalną bezcieniowość | TAK, podać |  |  |
| 35 | Minimalne natężenia oświetlenia w odległości 1m (Ec) – 120000 luksów | TAK, podać |  |  |
| 36 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie 4000 - 4700 K. Zakres regulacji temperatury barwowej, niezależnie od natężenia światła | TAK |  |  |
| 37 | Minimalny zakres regulacji wielkości pola operacyjnego 20 – 25 cm | TAK, podać |  |  |
| 38 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) nie mniejszy niż 95 | TAK, podać |  |  |
| 39 | Współczynnik odwzorowania barwy dominującej , tj. barwy czerwonej (R9) nie mniejszy niż 85 | TAK, podać |  |  |
| 40 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2 względem Ec) – minimum 100 cm. | TAK, podać |  |  |
| 41 | Kopuła zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 175 cm | TAK, podać |  |  |
| 42 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 4 stopniach, w zakresie 25÷100% lub od 5÷100% | TAK, podać |  |  |
| 43 | Wyłącznik lampy, regulator natężenia oświetlenia i temperatury barwowej oraz wyłącznik i sterownik oświetlenia endoskopowego umieszczony na panelu sterującym | TAK |  |  |
| 44 | Oświetlenie endoskopowe – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony i/lub biały), nieoślepiające oraz nie powodujące odbłysków w monitorach znajdujących się w sali operacyjnej. | TAK, podać |  |  |
| 45 | Żywotność układu świetlnego – min 40 000 godzin | TAK, podać |  |  |
| 46 | Maksymalne natężenie napromieniowania 500 600 W/m² | TAK, podać |  |  |
| 47 | Stopień ochrony całej obudowy kopuły min. IP54 IP42 lub IP44 | TAK, podać |  |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet 4

Zadanie 1                                                        Napęd ortopedyczny o dużej mocy) – 1 zestaw

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św.Wojciecha Gdańsk |  |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| I.1. | Zestaw składający się z wiertarki ortopedycznej, piły oscylacyjnej i posuwisto-zwrotnej w pełni współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wymienionymi poniżej. Jako współpracę rozumie się możliwość korzystania zaoferowanych urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego co najmniej n/w akumulatorami, przystawkami, ładowarką do akumulatorów, - piłą do cięcia mostka Stryker S7 wyposażona w akumulatory i pokrywę akumulatorów Stryker S6 - piła oscylacyjna Stryker S7 - wiertarka ortopedyczna o dużej mocy Stryker S7 wyposażona w nasadki do drutów Kirschnera, nasadkę Hudson, akumulatory - ładowarka 4 gniazdowa do akumulatorów Stryker nr kat. 7110120000E | TAK |  |
| II. WIERTARKA ORTOPEDYCZNA |
| II.1 | Wiertarka składająca się z rękojeści (jednostki napędowej) dwuprzyciskowej z funkcją oscylacji oraz pojemnika na akumulator – całość w pełni przystosowana do sterylizacji parowej. | TAK |  |
| II.2 | Wraz z wiertarką dostarczony zostanie akumulator litowo-jonowy niesterylny oraz nakładka do sterylnego umieszczenia akumulatora w pojemniku. Akumulator o pojemności co najmniej 2Ah. | TAK |  |
| II.3 | Wraz z wiertarką dostarczone zostaną n/w nasadki, które będą dodatkowo w pełni współpracowały z posiadaną przez Zamawiającego rękojeścią wiertarki ortopedycznej System 7 - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 0,7 mm- 2,0 mm - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 2,0 mm – 3,2 mm - nasadka wierarska Jacobs z kluczykiem o średnicy 6,35 mm - nasadka Hudson | TAK |  |
| II.4 | Nasadki i akumulatory montowane bez dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| II.5 | Możliwość zmiany kierunku wiercenia oraz możliwość zmiany pomiędzy wiertarskim i wolnoobrotowym trybem pracy za pomocą przełącznika w napędzie. | TAK |  |
| III. PIŁA OSCYLACYJNA |
| III.1 | Piła umożliwiająca ustawienie głowicy ostrza co najmniej w 8 pozycjach. | TAK |  |
| III.2 | Piła posiadająca dwa biegi pracy. | TAK |  |
| III.3 | Wraz z piłą dostarczony zostanie niesterylny akumulator litowo-jonowy. Akumulator o pojemności co najmniej 2 Ah. | TAK |  |
| IV. PIŁA POSUWISTO-ZWROTNA |
| IV.1 | Piła umożliwiająca ustawienie linii tnącej ostrza w co najmniej 4 pozycjach | TAK |  |
| IV.2 | Piła posiadająca co najmniej 2 tryby pracy | TAK |  |
| V. POZOSTAŁE |
| V.1. | Kontener sterylizacyjny wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach. Kontener wyposażony w system mocowania w/w urządzeń i wyposażenia umożliwiający mycie, dezynfekcję i sterylizację całego zestawu (za wyjątkiem akumulatorów niesterylnych). | TAK |  |
| V.2 | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona instrukcja sterylizacji zestawu .Dodatkowo podczas odbioru urządzenia zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi i sterylizacji urządzenia w Centralnej Sterylizatorni oraz na Bloku Operacyjnym | TAK |  |
| V.3 | Gwarancja na cały oferowany zestaw co najmniej 24 m-ce | Tak, podać |  |
| V.4 | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 50, Blok Operacyjny | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 4

Zadanie 2                                              Napęd ortopedyczny o dużej mocy– 1 zestaw

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Blok Operacyjny Szpital św.Wojciecha Gdańsk |  |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| I.1. | Zestaw składający się z wiertarki ortopedycznej oraz piły oscylacyjnej w pełni współpracującymi z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami wymienionymi poniżej. Jako współpracę rozumie się możliwość korzystania zaoferowanych urządzeń z posiadanymi przez Zamawiającego co najmniej n/w akumulatorami, przystawkami, ładowarką do akumulatorów, - piłą do cięcia mostka Stryker S7 wyposażona w akumulatory i pokrywę akumulatorów Stryker S6 - piła oscylacyjna Stryker S7 - wiertarka ortopedyczna o dużej mocy Stryker S7 wyposażona w nasadki do drutów Kirschnera, nasadkę Hudson, akumulatory - ładowarka 4 gniazdowa do akumulatorów Stryker nr kat. 7110120000E | TAK |  |
| II. WIERTARKA ORTOPEDYCZNA |
| II.1 | Wiertarka składająca się z rękojeści (jednostki napędowej) dwuprzyciskowej z funkcją oscylacji oraz pojemnika na akumulator – całość w pełni przystosowana do sterylizacji parowej. | TAK |  |
| II.2 | Wraz z wiertarką dostarczony zostanie akumulator litowo-jonowy niesterylny oraz nakładka do sterylnego umieszczenia akumulatora w pojemniku. Akumulator o pojemności co najmniej 2Ah. | TAK |  |
| II.3 | Wraz z wiertarką dostarczone zostaną n/w nasadki, które będą dodatkowo w pełni współpracowały z posiadaną przez Zamawiającego rękojeścią wiertarki ortopedycznej System 7 - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 0,7 mm- 2,0 mm - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 2,0 mm – 3,2 mm - nasadka wierarska Jacobs z kluczykiem o średnicy 6,35 mm - nasadka Hudson | TAK |  |
| II.4 | Nasadki i akumulatory montowane bez dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| III.5 | Możliwość zmiany kierunku wiercenia oraz możliwość zmiany pomiędzy wiertarskim i wolnoobrotowym trybem pracy za pomocą przełącznika w napędzie. | TAK |  |
| III. PIŁA OSCYLACYJNA |
| III.1 | Piła umożliwiająca ustawienie głowicy ostrza co najmniej w 8 pozycjach. | TAK |  |
| III.2 | Piła posiadająca dwa biegi pracy. | TAK |  |
| III.3 | Wraz z piłą dostarczony zostanie niesterylny akumulator litowo-jonowy. Akumulator o pojemności co najmniej 2 Ah. | TAK |  |
| IV. POZOSTAŁE |
| IV.1 | Kontener sterylizacyjny wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach. Kontener wyposażony w system mocowania w/w urządzeń i wyposażenia umożliwiający mycie, dezynfekcję i sterylizację całego zestawu (za wyjątkiem akumulatorów niesterylnych). | TAK |  |
| IV.2 | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona instrukcja sterylizacji zestawu .Dodatkowo podczas odbioru urządzenia zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi i sterylizacji urządzenia w Centralnej Sterylizatorni oraz na Bloku Operacyjnym | TAK |  |
| IV.3 | Gwarancja na cały oferowany zestaw co najmniej 24 m-ce | Tak, podać |  |
| IV.4 | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 50, Blok Operacyjny | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet 4

Zadanie 3             				             Napęd ortopedyczny o małej mocy – 1 szt.

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Ilość | 1 |  |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |
| I.1. | Zestaw składający się z wiertarki ortopedycznej oraz n/w nasadek oraz w pełni współpracujący ze wszystkimi akumulatorami wymienionymi w pkt I.1 Zadania 1 oraz zaoferowanymi w zadaniu 1 akumulatorami i osłonami sterylnymi akumulatorów. | TAK |  |
| II. WIERTARKA ORTOPEDYCZNA |
| II.1 | Wiertarka składająca się z rękojeści (jednostki napędowej) dwuprzyciskowej z funkcją oscylacji – całość w pełni przystosowana do sterylizacji parowej. Wiertarka dedykowana do drobnych zabiegów ortopedycznych. | TAK |  |
| II.2 | Wraz z wiertarką dostarczone zostaną n/w nasadki - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 0,7 mm- 1,8 mm - nasadka do drutów Kirschnera do drutów o średnicy 2,0 mm – 3,2 mm - nasadka wierarska Jacobs z kluczykiem o średnicy 6,35 mm - nasadka piły oscylacyjnej | TAK |  |
| II.3 | Nasadki i akumulatory montowane bez dodatkowych narzędzi | TAK |  |
| II.4 | Możliwość zmiany kierunku wiercenia za pomocą przycisków w napędzie oraz możliwość uruchomienia oscylacyjnego trybu pracy za pomocą przycisków w napędzie. | TAK |  |
| III. POZOSTAŁE |
| III.1. | Kontener sterylizacyjny wyposażony w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach. Kontener wyposażony w system mocowania w/w urządzeń i wyposażenia umożliwiający mycie, dezynfekcję i sterylizację całego zestawu (za wyjątkiem akumulatorów niesterylnych). | TAK |  |
| III.2 | Wraz z urządzeniem zostanie dostarczona instrukcja sterylizacji zestawu .Dodatkowo podczas odbioru urządzenia zostanie przeprowadzone szkolenie z obsługi i sterylizacji urządzenia w Centralnej Sterylizatorni oraz na Bloku Operacyjnym | TAK |  |
| III.3 | Gwarancja na cały oferowany zestaw co najmniej 24 m-ce | Tak, podać |  |
| III.4 | Miejsce dostawy: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 50, Blok Operacyjny | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 5                                                                                        Respirator

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 - 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 5 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zespół Długoterminowej Opieki Domowej |  |
|  |  | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. | Tak |  |
| 2 | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 3 | Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką, | Tak |  |
| 4 | Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm | Tak |  |
| 5 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 5 kg | Tak |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania min. 2 programów terapeutycznych | Tak |  |
| 7 | Wymiary max szer.300 x dług. 250 x wys. 250 mm | Tak |  |
| 8 | Aparat wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 5.5 cala | Tak |  |
| 9 | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez przyciski znajdujące się na przednim panelu | Tak |  |
| 10 | Możliwość ustawienia blokady przycisków | Tak |  |
| 11 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |
| 12 | Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim. | Tak |  |
| 13 | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
| 14 | Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży | Tak |  |
| 15 | Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: CPAP S T ST PC ACV CV PC-SIMV SIMV | Tak |  |
| 16 | Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno w układzie jednorurowym przeciekowym i jednorurowym z zastawką. | Tak |  |
| 17 | Dostępne tryby pracy hybrydowej z docelową objętością: PS z minimalną częstością oddechów i funkcją zapewnienia docelowej objętości TV PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej objętości TV oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP | Tak |  |
| 18 | Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością TV przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej. | Tak |  |
| 19 | Regulowane wyzwalacze wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min. | Tak |  |
| 20 | Regulowane wyzwalacze wydechu – czułość min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu | Tak |  |
| 21 | Regulacja częstości oddechu w zakresie 5-60 odd/min | Tak |  |
| 22 | Programowalne parametry wentylacji: - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 60 oddech./min; - ciśnienie EPAP w zakresie 4 cmH20 - 25 cmH2; - ciśnienie wdechowe w zakresie:4 cmH20 - 50 cmH20; | Tak |  |
| 23 | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 -2000 ml | Tak |  |
| 24 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | Tak |  |
| 25 | Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać | Tak |  |
| 26 | Możliwość zaprogramowania westchnięć | Tak |  |
| 27 | Funkcja nebulizacji | Tak |  |
| 28 | Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego: min. 6 progów | Tak |  |
| 29 | Regulowany czas wdechu min. 0,3 do 5 sekund | Tak |  |
| 30 | Monitorowanie | Tak |  |
| 31 | Krzywe oddechowe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 32 | Wskaźnik ciśnienia aktualnego oraz średniego | Tak |  |
| 33 | Pomiar przecieków | Tak |  |
| 34 | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego | Tak |  |
| 35 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |
| 36 | Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta | Tak |  |
| 37 | Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru | Tak |  |
| 38 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykownym oprogramowaniem | Tak |  |
| 39 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |
| 40 | Alarmy: Respirator wyposażony w system alarmów: Braku zasilania; Wysokiej i niskiej częstości oddechów; Bezdechu; Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym); Niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); Niskiego poziomu naładowania baterii; Rozłączenia obwodu pacjenta; Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta. | Tak |  |
| 41 | Alarmy o różnych priorytetach | Tak |  |
| 42 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |
| 43 | Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów | Tak |  |
| 44 | Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora | Tak |  |
| 45 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie | Tak |  |
| 46 | Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |
| 47 | Serwis turbiny nie częściej niż co min. 17 500 godzin pracy turbiny | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 6                                                                                                 Ssaki

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | 2017 - 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 5 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Zespół Długoterminowej Opieki Domowej |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Przepływ min. 22 l/min | Tak |  |
| 2 | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora LED umożliwiający ocenę stanu naładowania akumulatora | Tak |  |
| 3 | Ssak wyposażony w manometr | Tak |  |
| 4 | Nieskładany uchwyt umożliwiający bezpieczne przenoszenie ssaka | Tak |  |
| 5 | Zakres płynnej regulacji podciśnienia do -90 kPa +/- 3kPa | Tak |  |
| 6 | Czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu ssania w trybie ciągłym - min. 40 minut | Tak |  |
| 7 | Dwa lub jeden zbiornik o pojemności 1000 ml, wielokrotnego użytku przeznaczone do sterylizacji z zakręcaną pokrywą, filtrem antybakteryjnym, zaworem anty-przelewowym. | Tak |  |
| 8 | Akumulator litowo-jonowy z dokumentem potwierdzającym możliwość pełnego ładowania min. 400 cykli | Tak |  |
| 9 | Zbiornik wielokrotnego użytku niewymagający stosowania uszczelki. | Tak |  |
| 10 | Max. natężenie hasłu podczas pracy przy ciśnieniu -0.08 bar ≤ 65 66 dB(A) | Tak |  |
| 11 | Ssak niewymagający okresowych czynności serwisowych. | Tak |  |
| 12 | Waga ssaka niższa niż 3,5 4,5 kg | Tak |  |
| 13 | Zestaw 12 zapasowych filtrów antybakteryjnych do każdego ssaka | Tak |  |
| 14 | Instrukcja ssaka w języku polskim. | Tak |  |
| 15 | Opcja montażu zbiornika, umożliwiającego stosowanie jednorazowych woreczków na wydzielinę. | Tak |  |
| 16 | Możliwość mocowania do uchwytu ściennego z mechanizmem blokady | Tak |  |
| 17 | Wskaźnik zużycia akumulatora na panelu ssaka | Tak |  |
| 18 | Akumulator o pojemności min. 3000 mAh | Tak |  |
| 19 | Obudowa z tworzywa ABS | Tak |  |

………………………………….…………………………………

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)