Pakiet nr 9								           Laser frakcyjny CO2

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji | 2018 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp.z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 Centrum Laserowe |  |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1 | Laser frakcyjny CO2 - opis ogólny | TAK |  |
| 2 | Laser chirurgiczny CO2 o długości fali: 10600nm | TAK |  |
| 3 | Moc lasera: min. 60W | TAK |  |
| 4 | Tryby pracy: fala ciągła CW, tryb impulsowy | TAK |  |
| 5 | Penetracja wiązki pojedynczego impulsu w opcji frakcyjnej: min. do 4mm | TAK |  |
| 6 | Czas narastania impulsu: mniejszy niż 2 nsek. | TAK |  |
| 7 | Moc w trybie fali ciągłej CW: regulowana w zakresie 0,5 - 60W | TAK |  |
| 8 | Moc w trybie ultrapulse: regulowana w zakresie 1 - 60W | TAK |  |
| 9 | Długość impulsu: 0,001 - 1sek. | TAK |  |
| 10 | Czas przerwy między impulsami: 0,1 – 1sek. | TAK |  |
| 11 | Wiązka celująca: dioda 635 nm o mocy minimalnej 3mW | TAK |  |
| 12 | Częstotliwość repetycji: regulowana w zakresie 1 - 1000Hz | TAK |  |
| 13 | Różne kształty pola skanowania: prostokąt, trójkąt, linia, sześciokąt | TAK |  |
| 14 | Wyposażony w skaner frakcyjny | TAK |  |
| 15 | Energia impulsu w tkance: regulowana w zakresie 2 – 225 mJ | TAK |  |
| 16 | System przewodzenia wiązki: 7-mio przegubowe ramie optyczne, o min. zasięgu 150cm z rotacją 360st. | TAK |  |
| 17 | Zasilanie sieciowe 230V/50 Hz | TAK |  |
| 18 | Laser z systemem jezdnym | TAK |  |
| 19 | Laser wyposażony w system chłodzenia umożliwiający bezpieczne dla pacjenta przeprowadzenie zabiegu (uniemożliwiający oparzenie pacjenta) | TAK |  |
| 20 | Wyświetlacz kolorowy z aktywna dotykową matrycą TFT z podświetleniam LED o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10cali | TAK |  |
| 21 | Baza programów z najbardziej popularnymi ustawieniami | TAK |  |
| 22 | Możliwość ustawiania parametrów przez użytkownika | TAK |  |
| 23 | Okulary ochronne 6 szt. | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis uprawomocnionego przedstawiciela