Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 1 Zadanie nr 2
Respirator transportowy
Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany
1	Producent	podać
2	Nazwa i typ	podać
3	Kraj pochodzenia	podać
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2018
5	Zamawiana ilość	6 szt.
6	Miejsce instalacji	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy / ul. Powstańców Warszawskich
	Wymagania ogólne	Parametr wymagany i wskazany do oceny	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej.	Tak
2	Menu w języku polskim	Tak
3	Możliwość stosowania różnych typów obwodów min. jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką, dwururowy	Tak
4	Możliwość stosowania z obwodami oddechowymi o średnicy: 15 i 22 mm	Tak
5	Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi min. 5 kg	Tak
6	Możliwość zaprogramowania min. 2 programów terapeutycznych	Tak
7	Wymiary max szer.300 x dług. 250 340 x wys. 250 mm	Tak
8	Aparat wyposażony w kolorowy ekran o przekątnej min. 5.5 cala	Tak
9	Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez przyciski znajdujące się na przednim panelu lub za pomocą ekranu dotykowego	Tak
10	Możliwość ustawienia blokady przycisków	Tak
11	Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny)	Tak
12	Możliwość doposażenia aparatu w szpitalny wózek jezdny, torbę podróżną przystosowaną również do mocowania na wózku inwalidzkim	Tak
13	Respirator przystosowany do pracy ciągłej	Tak
14	Możliwość użytkowania aparatu przez pacjenta w samolocie podczas podroży	Tak
15	Dostępne tryby pracy objętościowo- i ciśnieniowo-zmienne: / CPAP / S / T / ST / PC / ACV / CV / PC-SIMV / SIMV	Tak
16	Możliwość zastosowania trybów objętościowo-zmiennych i ciśnieniowo-zmiennych zarówno w układzie jednorurowym przeciekowym, jednorurowym z zastawką oraz dwururowym	Tak
17	Dostępne tryby pracy hybrydowej z docelową objętością: / PS z minimalną częstością oddechów i funkcją zapewnienia docelowej objętości TV / PS z automatyczną minimalną częstością oddechów i zapewnieniem docelowej objętości TV oraz jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnienia PEEP	Tak
18	Możliwość zastosowania trybu z docelową objętością TV przy użyciu obwodu przeciekowego u pacjentów z zaostrzeniem przewlekłej niewydolności oddechowej.	Tak
19	Regulowane wyzwalacze wdechu - czułość triggera min. od 1 do 9 litrów/min.	Tak
20	Regulowane wyzwalacze wydechu – czułość min. od 10 do 90% wartości szczytowego przepływu	Tak
21	Regulacja częstości oddechu w zakresie 5- 60 45odd/min.	Tak
22	Programowalne parametry wentylacji: / - częstość oddechów kontrolowanych w zakresie min.: 5- 60 45 odd/min; / - ciśnienie EPAP w zakresie 4 cmH20 - 25 20 cmH20 / - ciśnienie wdechowe w zakresie min :4 cmH20 - 50 45 cmH20;	Tak
23	Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 -2000 ml	Tak
24	Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać	Tak
25	Automatyczny system wyzwalaczy wdechu i wydechu pod wpływem spontanicznego oddechu pacjenta: opisać	Tak
27	Kontrola czasu narastania ciśnienia wdechowego: min. 6 progów	Tak
28	Regulowany czas wdechu min. 0,3 do 5 4 sekund	Tak
29	Monitorowanie	Tak
30	Krzywe oddechowe: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym	Tak
31	Wskaźnik ciśnienia aktualnego oraz średniego	Tak
32	Pomiar przecieków	Tak
33	Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego	Tak
34	Pomiar wskaźnika I:E	Tak
35	Wskaźnik oddechów inicjowanych przez pacjenta	Tak
36	Możliwość podłączenia zintegrowanego pulsoksymetru	Tak
37	Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykownym oprogramowaniem	Tak
38	Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie	Tak
39	Alarmy: / Respirator wyposażony w system alarmów: / Braku zasilania; / Wysokiej i niskiej częstości oddechów; / Bezdechu; / Wysokiego oraz niskiego poziomu ciśnienia (w trybie objętościowozmiennym); / Niskiej oraz wysokiej wentylacji minutowej (w trybie objętościowozmiennym); / Niskiego poziomu naładowania baterii; / Rozłączenia obwodu pacjenta; / Niskich przecieków powietrza w obwodzie pacjenta.	Tak
40	Alarmy o różnych priorytetach	Tak
41	Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty	Tak
42	Dostępny ekran z podglądem ostatnich 20 alarmów	Tak
43	Zintegrowane zasilanie bateryjne litowo-jonowe umożliwiające pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 6 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora	Tak
44	Możliwość rozbudowy o dodatkowe zewnętrzne baterie	Tak
45	Możliwości podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME	Tak
46	Serwis turbiny nie częściej niż co min. 16 000 godzin pracy turbiny	Tak
47	Wraz z każdym respiratorem dostarczonych zostanie dostarczony zestaw startowy składający się co najmniej z 10 układów oddechowych	Tak

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)