D10.251.34.M.2018
Załącznik nr 1B do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Pakiet nr 3
Ssaki elektryczne
Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Punktacja	Parametr oferowany
1	Producent	podać	Bez punktacji
2	Nazwa i typ	podać	Bez punktacji
3	Kraj pochodzenia	podać	Bez punktacji
4	Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe)	2018	Bez punktacji
5	Zamawiana ilość	8 szt.	Bez punktacji
6	Miejsce instalacji	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy / ul. Powstańców Warszawskich	Bez punktacji
	Wymagania ogólne	Parametr wymagany / i wskazany do oceny	Punktacja	Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE
1	Przepływ min. 22 l/min.	Tak
2	Wskaźnik stanu naładowania akumulatora LED umożliwiający ocenę stanu naładowania akumulatora	Tak
3	Ssak wyposażony w manometr	Tak
4	Nieskładany uchwyt umożliwiający bezpieczne przenoszenie ssaka	Tak
5	Zakres płynnej regulacji podciśnienia do -90 -84 kPa	Tak
6	Czas pracy na akumulatorze w najwyższym stopniu ssania w trybie ciągłym - min. 40 minut	Tak
7	Dwa Co najmniej jeden zbiornik o pojemności 1000 ml, wielokrotnego użytku przeznaczone do sterylizacji z zakręcaną pokrywą, filtrem antybakteryjnym, zaworem anty-przelewowym	Tak
8	Akumulator litowo-jonowy z dokumentem potwierdzającym możliwość pełnego ładowania min. 400 cykli	Tak
9	Zbiornik wielokrotnego użytku niewymagający stosowania uszczelki.	Tak
10	Max. natężenie hasłu podczas pracy przy ciśnieniu -0.08 bar ≤ 65 66dB(A)	Tak
11	Ssak niewymagający okresowych czynności serwisowych	Tak
12	Waga ssaka niższa niż 3,5 4,5 kg z pełnym oprzyrządowaniem	Tak
13	Zestaw 12 zapasowych filtrów antybakteryjnych do każdego ssaka	Tak
14	Instrukcja ssaka w języku polskim
15	Opcja montażu zbiornika, umożliwiającego stosowanie jednorazowych woreczków na wydzielinę	Tak
16	Możliwość mocowania do uchwytu ściennego z mechanizmem blokady	Tak
17	Wskaźnik zużycia akumulatora na panelu ssaka	Tak
18	Akumulator o pojemności min. 3000 mAh	Tak
19	Obudowa z tworzywa ABS	Tak
20	Ssak wyposażony w bezpośrednie i bezdrenowe połączenie zbiornika ze ssakiem zapewniające ochronę przed przypadkowym rozłączeniem obwodu ssącego przez personel bądź też rodzinę pacjenta	Tak Podać

………………………………….…………………………………
(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)