Gdańsk, dnia 19 grudnia 2018 r.

D10.251.67.M.2018

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na:

„Dostawę aparatury medycznej (7 pakietów)”

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

ZESTAW I

Pakiet 6

(Aparat USG mobilny)

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat mobilny, mający zastosowanie w warunkach bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii, którego waga bez wózka wynosi 7 kg? Różnica 1 kg zwłaszcza, że aparat będzie głównie użytkowany na wózku jezdnym nie ma większego znaczenia. W zamian za to proponujemy nową konstrukcję wózka jezdnego z regulacją wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy OPZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat mobilny, mający zastosowanie w warunkach bloku operacyjnego i oddziału intensywnej terapii, którego zakres częstotliwości pracy wynosi od 1,5 MHz do 5,6 MHz ? Różnica na poziomie 0,5 MHz w stosunku do wymaganych zakresów częstotliwości w praktyce nie ma żadnego znaczenia diagnostycznego. W zamian za to proponujemy nowe rozwiązanie polegające na możliwości rozbudowy aparatu w przyszłości o głowicę sektorową do badań kardiologicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapisy OPZ

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na aparat ultrasonograficzny wysokiej klasy niespełniający wymagań związanych z opcjami DICOM takimi jak:

Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. Klasy DICOM PRINT STORE, QUERY/RETRIVE, WORKLIST

Dostarczenie oraz zainstalowanie w urządzeniu:

Licencji DICOM CStore na przesyłanie badań do systemu PACS

2.   Licencji DICOM Modality Worklist do obsługi list roboczych

Licencje przydzielone bezterminowo

W cenie oferty integracja i konfiguracja dostarczonego urządzenia do współpracy z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS oraz COMARCH RIS.

Urządzenie musi spełniać standardy komunikacyjne DICOM i posiadać DICOM Conformance Statement (deklarację zgodności DICOM)

Mobilny aparat ultrasonograficzny z definicji nie jest urządzeniem, które pracuje w jednym miejscu tak jak typowy aparat diagnostyczny. Jego istotą działania jest praca w warunkach bloku operacyjnego na różnych salach operacyjnych i służy głównie do wykonywania blokad regionalnych pod kontrolą USG do zabiegów ortopedycznych, chirurgicznych, naczyniowych, ginekologicznych, zakładania cewników dla blokad ciągłych, ocenie jego właściwego położenia, czy też wykonywaniu innych procedur inwazyjnych. Nie jest to więc funkcja typowo diagnostyczna, jak w przypadku badań kardiologicznych, ginekologicznych, czy też wieloprofilowych badań radiologicznych. Dlatego też nie ma uzasadnionej potrzeby exportu, czy też importu obrazów statycznych czy dynamicznych z różnych sal operacyjnych w ramach zintegrowanego bloku operacyjnego. Każdorazowo licencje DICOM, integracje z wewnętrznym systemem szpitalnym w tym przypadku w sposób zdecydowany zwiększają koszt całego urządzenia i poszerzając jego możliwości o funkcje, które w praktyce nigdy nie zostają wykorzystane.

W zamian za to proponujemy mobilny aparat USG spełniający wszystkie pozostałe parametry techniczne posiadający zintegrowany twardy dysk o pojemności 120GB, zamiast 64 GB pamięć wewnętrzną z możliwością exportu danych bezpośrednio z aparatu USG na dowolnych nośnik zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu integracji aparatu z posiadanym przez Zamawiającego systemem Infinitt Pacs i Comarch RIS, jednak wymaga dostarczenia i zainstalowania w urządzeniu opcji DICOM w celu ewentualnej integracji aparatu w przyszłości.

ZESTAW II

Pakiet 3 Zadanie 1

Tor wizyjny artroskopowy

Pytanie 1 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 4:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie toru wizyjnego bez gniazda USB umieszczonego na panelu przednim?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). Zapisy OPZ pozostają w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 2 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 5:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie toru wizyjnego bez funkcji zapisu zdjęć i filmów wideo 2D w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do procesora?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzenia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). Zapisy OPZ pozostają w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 3 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 6:

Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź: Zapisy OPZ pozostają w tym zakresie bez zmian.

Pytanie 4 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 7:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie monitora medycznego z funkcją freeze ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 8:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie toru wizyjnego z możliwością wyświetlania funkcji sterownika kamery na ekranie dotykowym konsoli kamery ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 12:

Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź: Zapisy OPZ bez zmian.

Pytanie 7 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 13:

Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź: Zapisy OPZ bez zmian

Pytanie 8 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 14:

Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź: Zapisy OPZ bez zmian

Pytanie 9 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 15:

Prosimy o wykreślenie tego parametru.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganego parametru zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 10 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 17:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie źródła światła z regulacją poziomu natężenia światła poprzez sterownik źródła światła oraz możliwością ręcznego ustawienia nasycenia światła poprzez przyciski głowicy kamery ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 18:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie zestawu w którego skład wchodzi:

- Przewód DVI-I 10m

Odpowiedź: Zgodnie ze zmianami OPZ.

Pytanie 12 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 23:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie głowicy kamery z funkcją zoomu`u cyfrowego 1.8x ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie 13 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 27:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie monitora medycznego FULL HD 26``obsługującego wejścia i wyjścia wideo:

- 1x DVI

- 2x 3G-SDI

- 1x VGA

- 1x S-Video

- 1x C-Video/SOG

- 1x Component/RGBs (R/Pr, G/Y, B/Pb, HS, VS),

- 1x RS232

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 14 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 34:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie maksymalnej wielkości pojedynczego piksela: 0,3 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 15 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 40:

Czy Zamawiający dopuści źródło światła LED o mocy 240 W o innej niż 5500K barwie światła? Oferowane źródło światła dostosowane jest do proponowanego procesora wideo i zapewnia najwyższą jakość wyświetlanego obrazu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 16 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 44,45, 46:

Prosimy o wykreślenie tego parametrów 44,45,46

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganych parametrów zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 17 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 50:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie specjalistycznej pompy artroskopowej wyposażonej w 4 tryby do artroskopii: małych stawów, kolan, bioder oraz barków? Pompa artroskopowa wyposażona jest w ekran dotykowy z menu w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i zmienia opis przedmiotu zamówienia w punkcie 50.

Pytanie 18 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 63:

Prosimy o wykreślenie tego parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganego parametru zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 19 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 64:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie shavera z możliwością przyłączenia frezów o zakresie:

- średnica – 2mm, 3mm, 3.5mm, 4.0 mm, 5.0 mm, 5.5 mm

- długość – 125mm i 180 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie 20 dotyczy: Załącznik 1B do SIWZ, Pakiet nr 3 Zadanie nr 1, Wymagania ogólne, punkt 70:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne zaoferowanie shavera z możliwością pracy z przełącznikiem nożnym przewodowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW III

APARAT DO ZNIECZULANIA

Dot. aparat do znieczulania – OPZ, Pakiet nr 5

1. Czy Zamawiającym zgodzi się na dopuszczenie do postępowania aparatu do znieczulania 
o następujących cechach, odbiegających od podanych wymagań:

- bez typowej podstawy jezdnej z hamulcem centralnym lub z indywidualnymi blokadami kół ze względu na wymaganie zawarte w punkcie 105 SIWZ, aparat w wersji kolumnowej posiada koła pozwalające na transport w celach serwisowych lub pomiędzy salami (pkt 5)

Odpowiedź: Zamawiający specyfikując aparat ma na myśli urządzenie, które może pracować zarówno podwieszone na kolumnie anestezjologicznej, jak również niezależnie w innych miejscach na terenie szpitala. Zgodnie ze zmienionym opisem przedmiotu zamówienia.

- bez uchwytu na butlę ze względu na wymaganie zawarte w punkcie 105 SIWZ, dodatkowe obciążenie kolumny butlą o wadze ponad 20 kg może wpłynąć na ergonomię rozmieszczenia urządzeń (pkt 7)

Odpowiedź: Zapisy OPZ bez zmian – Zamawiający wymaga zapasowego niezależnego źródła tlenu.

- z elektronicznym mieszalnikiem, który nie wymaga oddzielnych przepływomierzy dla poszczególnych gazów; na ekranie prezentowane są: całkowity przepływ świeżych gazów, przepływy gazów podawanej mieszaniny na wirtualnych przepływomierzach oraz % zawartość O2 w mieszaninie podawanej do pacjenta (pkt 8)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- ze zintegrowanym przepływomierzem O2, niezależnym od układu okrężnego do stosowania np. podczas znieczuleń przewodowych, zasilanym z przyłączy w aparacie (pkt 11)

Odpowiedź : Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z ekranem wentylatora aparatu do znieczulenia o przekątnej 12,1 cala o rozdzielczości 800x600 wbudowanym w ścianę przednią aparatu (pkt 13)

Odpowiedź : Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z możliwością stosowania pochłaniacza wielorazowego oraz pochłaniaczy jednorazowych wymienianych bez użycia narzędzi podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowanie pochłaniaczy jednorazowych wymaga założenia adaptera pośredniego, co zajmuje personelowi kilka sekund i nie wymaga stosowania narzędzi (pkt 20)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z możliwością prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu trybu wentylacji z poziomu ekranu respiratora, na zasadzie wybierz tryb i potwierdź wybór (pkt 24)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z wbudowanymi trybami wentylacji synchronizowanej SIMV w trybach VC i PC -synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym z precyzyjnym wyzwalaczem przepływowym z precyzyjną regulowaną czułością wyzwalania dostosowaną do wcześniaków i noworodków tj. od min.0,3l/min, oraz z możliwością rozbudowy o tryb wentylacji z gwarantowaną objętością AutoFlow (pkt 27 i 29)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z wbudowanym trybem wentylacji PSV (pkt 28)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- z regulacją objętości oddechowej w trybie objętościowym od 5 ml do 1400 ml i regulacją Pinsp w trybie PCV od 5 cmH2O pozwalającą na uzyskanie małych objętości docelowych(pkt 34)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z alarmami MV (objętości minutowej) z regulowanymi progami (niskim i wysokim) bez tożsamego alarmu TV (pkt 38)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z kolorowym, nie dotykowym, ekranem sterowanym pokrętłem funkcyjnym i przyciskami, do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej 12,1 cala, wbudowanym w ścianę przednią aparatu (pkt 58)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z obrazowaniem krzywej przepływu, bez prezentacji wartości chwilowej przepływu i parametrów cyfrowych w oddzielnych polach, z możliwością oceny wielkości przepływu na podstawie krzywej (czytelna skala) (pkt 62)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- z równoważnym uchwytem do mocowania parowników – typ Dräger (pkt 64)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ

- bez funkcji zatrzymania oddechu na określony wybrany czas i pod wybranym określonym ciśnieniem (pkt 98)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- bez pauzy przepływu gazów do 1 min (pkt 99)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- bez możliwości rozbudowy o automatyczny wielostopniowy manewr rekrutacji pęcherzyków płucnych (pkt 100)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 14: Czy Zamawiajacy przyzna 1 punkt za rozwiązanie gdzie zmianę stężenia O2 i przepływu ŚG dokonuje się przyciskami i pokrętłem funkcyjnym, jest to równie szybka opercja?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Ad pkt 39: Czy W przypadku dopuszczenia aparatu bez alarmów TV, Zamawiający przyzna 1 pkt za możliwość zawieszenia alarmów MV, CO2?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dot. Kardiomonitor modułowy do aparatu do znieczulania (OPZ pakiet nr 5)

Czy Zamawiającym zgodzi się na dopuszczenie do postępowania monitora do aparatu do znieczulania, o następujących cechach, odbiegających od podanych wymagań:

- z możliwością zaprogramowania przez personel 3 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych (pkt 69)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- bez funkcji obsługi klawiatury i myszki, które nie są potrzebne do obsługi monitora (pkt 70)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z pomiar saturacji algorytmem Nellcor (pkt 83)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- bez możliwości rozbudowy o moduł pomiaru rzutu serca metodą PiCCO (pkt 94)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- bez możliwości rozbudowy o pomiar bodźców nocyceptywnych (pkt 95)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

- z pomiarami NMT za pomocą osobnego monitora TOFscan, niepołączonego z oferowanym monitorem pacjenta i bez dodatkowego komunikatu o ustępowaniu znieczulenia (pkt 96)

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

ZESTAW IV

Pakiet 1 i 2 Tory wizyjne

(laparoskopowy i laparoskopowo-histeroskopowy)

Pytanie nr 1 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 w konfiguracji:

- 2 x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p

- 1 x DVI-D - 1080p

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 2 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 5 zrezygnuje z wymogu zapisów filmów video na poziomie procesora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, aby funkcja zapisu video nie była na poziomie procesora.

Pytanie nr 3 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 nagrywanie filmów video w osobnym archiwizatorze lub module?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 4 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Zamawiający w pozycji 6 dopuści rozwiązanie zapisywania zdjęć, filmów pod osobnymi przyciskami głowicy kamery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 5

dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści menu kamery sterowane przez ekran dotykowy, zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika oraz zaprogramowane funkcje wywoływane z głowicy kamery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści rozwiązanie jako równoważne regulacji ręcznej z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 7 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 18 wymaga regulacji płynnej (co 1 jednostkę) czy skokowej funkcji regulacji przepływu i ciśnienia CO2?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian, zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie nr 8 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści przewód SDI o długości 2,5m oraz ekran dotykowy zamiast klawiatury USB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 19 zamiast światłowodu przewód SDI kompatybilny ze złączami 3GSDI ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 10 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 20 wymaga poparcia badaniami klinicznymi skuteczność stosowania technologii nieinwazyjnej wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystujących właściwości zawartych w zestawie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 22 ma na myśli głowice kątową czy klasyczną z okularowym mocowaniem optyki?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli głowicę klasyczną, która spełnia wymagania zawarte w pkt 22 zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 12 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w przypadku głowicy kątowej w pozycji 24 dopuści głowicę zawierającą 1 CCD?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 13 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w przypadku głowicy kątowej dopuści w pozycji 26 głowicę bez zoomu optycznego?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 14 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 28 rozwiązanie sterylizacji niskotemperaturowej jedynie w plazmie Sterrad?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 15 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 33 dopuści monitor bez funkcji Clone oraz czy dopuści funkcje PBP picture by picture w zamian za POP picture on pictrue?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 16 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 34 dopuści jasność monitora min 450cd/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 17 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 37 dopuści maksymalna wielkość pojedynczego piksela 0,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 18 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Poz. 42 Czy Zamawiający w pozycji 42 zrezygnuje z potwierdzenia parametru natężenia światła? Ten parametr nie ma potwierdzenia w oficjalnych materiałach. Oferowane źródło światła posiada ekwiwalent mocy równy xenon 300W.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 19 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 43 zrezygnuje z potwierdzenia parametru temperatury barowej lub uznana jako równoważy parametr mocy źródła światła odpowiadającego źródłu światła Xenon 300 Wattów?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 20 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 45 zgodzi się na potraktowanie opcji kompaktowej procesora ze źródłem światła jako opcji równoważnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 53 dopuści rozwiązanie z symbolami, oznaczeniami międzynarodowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 22 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 55 dopuści maksymalne ciśnienie insuflacji 25mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 23 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 64 wymaga akcesoriów ( dreny do insuflacji i oddymiania) autoklawowalnych medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 1 Zadaniu 3 wymaga dostarczenia akcesoriów umożliwiających wykonanie 800 zabiegów – dopuszcza się zarówno akcesoria jednorazowe, jak i wielorazowe autoklawowalne.

Pytanie nr 24 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 70 transpondera/drenu jako elementu warunkującego parametry pracy pompy. Dren zostaje jednakowy dla wszystkich specjalności. Równa się to zachowanej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycjach 72-74 ma na myśli średnicę optyki 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską. Zamawiający wymaga optyki o średnicy zgodnie ze zmianonym OPZ.

Pytanie nr 26 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 74 dopuści optykę ze stałym kątem patrzenia ?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 27 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 75 dopuści nożyczki gładkie ząbkowane proste bez wkładki węglowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 75 dopuści narzędzia laparoskopowe o długości 330mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 75 trokary gwintowane o długości 80mm wraz z kompatybilnymi obturatorami o długości 80mm lub dopuści trokary niegwintowane o długości 110mm z kompatybilnymi obturatorami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 75 dopuści elektrodę haczykową jednoczęściową bez wymiennej części roboczej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 1

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 75 kontenera do sterylizacji w postaci kosza, zdatnego do mycia w myjni automatycznej razem z zawartością. W skład kosza wchodzi stojak na narzędzia. W przypadku utrzymania zapisów prosimy o wyłączenie opisanego kontenera do osobnego pakietu.  Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 32 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści cyfrowe wyjścia wideo FULL HD 1920 x 1080p, 16:9 w konfiguracji:

- 2 x HD-SDI lub wyższy standard - 1080p

- 1 x DVI-D - 1080p

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 33 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 5 zrezygnuje z wymogu zapisów filmów video na poziomie procesora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści, aby funkcja zapisu video nie była na poziomie procesora.

Pytanie nr 34 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści nagrywanie filmów video w osobnym archiwizatorze lub module?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 35 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści rozwiązanie zapisywania zdjęć, filmów pod osobnymi przyciskami głowicy kamery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 36 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści menu kamery sterowane przez ekran dotykowy, zewnętrzną klawiaturę podłączoną do sterownika oraz zaprogramowane funkcje wywoływane z głowicy kamery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści rozwiązanie jako równoważne regulacji ręcznej z poziomu ekranu dotykowego sterownika kamery?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 18 wymaga regulacji płynnej (co 1 jednostkę) czy skokowej funkcji regulacji przepływu i ciśnienia CO2?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian, zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pytanie nr 39 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści przewód SDI o długości 2,5m oraz ekran dotykowy zamiast klawiatury USB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 19 dopuści zamiast światłowodu przewód SDI kompatybilny ze złączami 3GSDI ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 41 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Poz. 20 Czy Zamawiający w pozycji 20 wymaga poparcia badaniami klinicznymi skuteczność stosowania technologii nieinwazyjnej wykrywania tkanek nowotworowych wykorzystujących właściwości zawartych w zestawie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 42 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 22 ma na myśli głowice kątową czy klasyczną z okularowym mocowaniem optyki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga klasyczną zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 43 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 24 w przypadku głowicy kątowej dopuści głowicę zawierającą 1 CCD?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 44 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w przypadku głowicy kątowej dopuści w pozycji 26 głowicę bez zoomu optycznego?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 45 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 28 dopuści rozwiązanie sterylizacji niskotemperaturowej jedynie w plazmie Sterrad?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 46 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 33 dopuści monitor bez funkcji Clone oraz czy dopuści funkcje PBP picture by picture w zamian za POP picture on pictrue?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 47 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 34 dopuści jasność monitora min 450cd/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ

Pytanie nr 48 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 37 dopuści maksymalna wielkość pojedynczego piksela 0,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 49 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 42 zrezygnuje z potwierdzenia parametru natężenia światła?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym  OPZ.

Pytanie nr 50 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 43 zrezygnuje z potwierdzenia parametru temperatury barowej lub uznana jako równoważy parametr mocy źródła światła odpowiadającego źródłu światła Xenon 300 Wattów?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 51 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 45 zgodzi się na potraktowanie opcji kompaktowej procesora ze źródłem światła jako opcji równoważnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 53 dopuści rozwiązanie z symbolami, oznaczeniami międzynarodowymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 53 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 55 dopuści maksymalne ciśnienie insuflacji 25mmHg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 64 wymaga akcesoriów ( dreny do insuflacji i oddymiania) autoklawowalnych medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 1 Zadaniu 3 wymaga dostarczenia akcesoriów umożliwiających wykonanie 800 zabiegów – dopuszcza się zarówno akcesoria jednorazowe, jak i wielorazowe autoklawowalne.

Pytanie nr 55 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 70 transpondera/drenu jako elementu warunkującego parametry pracy pompy. Dren zostaje jednakowy dla wszystkich specjalności. Równa się to zachowanej funkcjonalności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 72-91 i utworzenie odrębnego pakietu?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 57 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrezygnowanie z modelu Hol na rzecz alternatywnego manipulatora bez sondy ssącej w poz. 75 i 76?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 58 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 75 wyrazi zgodę na rezygnacje z sondy ssącej - model Hol ? Według stron katalogowych producenta nie posiada sondy ssącej.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 59 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 76 wyrazi zgodę na rezygnacje z regulacji długości sondy?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 60 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 83 dopuści prędkość obrotową noża do 1000 obr/min?

Odpowiedź: OPZ bez zmian.

Pytanie nr 61 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 89-90 jako równoważne optyk z soczewkami asferycznymi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 dot. Pakiet nr 1 Zadanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 102 rozwiązania jako zabezpieczenie przewodów w bocznej ścianie wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie nr 2 urządzeń fabrycznie nowych datowanych na 2017, będących ostatnią najnowszą partią jaka zeszła z produkcji?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 64

Czy zamawiający w Pakiecie 2, zadanie 1 poz 20. Głowica kamery full HD urologiczna, ma na myśli głowicę kamery kątową, lekką, umożliwiającą wykonywanie procedur endourologicznych bez dodatkowego obciążania używanego instrumentarium(resektoskopów, urs, cystoskopów).

Rozwiązanie takie daje możliwość swobodnej pracy operatora podczas zabiegu, pozwala uniknąć niepożądanego wysuwania się sprzętku medycznego z cewki moczowej, jednocześnie przyczyniając się do mniejszej jej traumatyzacji. Dodatkowo głowicę można całkowicie zanurzać w środkach dezynfekcyjnych, co znaczący ma wpływ na żywotność produktu dzięki minimalizowaniu konieczności sterylizowania i narażania na uszkodzenia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 65

Czy Zamawiający w pakiecie 2 zadanie 1 poz. 19 ma na myśli technologię optyczno-cyfrową obrazowania w wąskim paśmie światła, która w sposób udokumentowany badaniami klinicznymi przyczynia się do zwiększenia wykrywalności płaskonabłonkowych guzów pęcherze moczowego, bez konieczności aplikowania pacjentowi dodatkowego czynnika wykrywającego oraz bez „przeróbki” cyfrowej, która w nienaturalny sposób zmienia obraz pęcherza?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga technologii zgodnie z opisem punktu 19. Zamawiający dopuszcza, nie wymaga aby technologia była udokumentowana badaniami klinicznymi.

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający w pakiecie 2 zadanie 1 poz. 1-3 ma na myśli optyki 4mm kompatybilne z oferowanymi w pakiecie 2 zad 2 narzędziami endourologicznymi?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga aby optyki z pakietu 2 zadania 1 poz. 1-3 były kompatybilne z oferowanymi w pakiecie 2 zad 2 narzędziami endourologicznymi.

Pytanie nr 67

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie co ma na myśli w pakiecie 2 zadanie 1 poz. 45-47 pod pojęciem przenośne źródło światła? Z wiedzy rynkowej wynika, że takowe rozwiązania mogą być wykorzystywane do giętkich cystofiberoskopów, a nie mają przydatności w połączeniu z optykami sztywnymi i giętkimi ureterofiberoskopami. Jeżeli to możliwe prosimy o odstąpienie od wymogu konieczności zaoferowania powyższego?

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganych parametrów zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 68

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie jako równoważne w pakiecie 2 zadanie 1 poz. 45-47 przenośnego źródła światła o poniższych parametrach: Akumulatorowe źródło światła LED, do giętkich cystofiberoskopów. Waga bez akumulatorów 119 g, wbudowany wskaźnik rozładowania, stosować z akumulatorami. Źródło światła bezpośrednio nakręcane na optykę bez konieczności używania światłowodu. 2zestawy baterii w zestawie.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganych parametrów zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 69

Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie parametrów stojaka do monitora medycznego z pakietu 2 zadanie 1 poz. 37, prosimy o określenie na jakim wózku medycznym ma być on zamontowany, czy ma to być stojak stały, czy też monitor ma być zamontowany na istniejącym już wózku medycznym z ramieniem mobilnym. Jeżeli Zamawiający wymaga takiego rozwiązania prosimy o określenie typy mocowania, w celu możliwości zabezpieczenia odpowiednich adapterów.

Każdy producent wózków medycznych ma charakterystyczne dla siebie rozwiązania technologiczne, co uniemożliwia innej firmie zaoferowanie swoich rozwiązań. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest montaż monitora na istniejącym ramieniu(pod warunkiem zgodności typów mocowań) lub postawienie monitora na stojaku stałym co znacząco pogorszy jakość pracy operatora i ograniczy do min możliwość regulacji położenia monitora(co jest bardzo ważne gdyż pozycje i wysokość ułożenia Pacjenta są różne). Kolejnym rozwiązaniem jest konieczność zaoferowania kompletnego wózka medycznego kompatybilnego z oferowanym zestawem wizyjnym. Dlatego też prosimy Zamawiającego o dookreślenie wymagań.?

Odpowiedź: Zamawiający posiada standardowy wózek medyczny. W cenie oferty musi być przewidziany odpowiedni uchwyt VESA, za pomocą którego można monitor przytwierdzić na stałe do najwyższej półki wózka.

Pytanie nr 70

Czy Zamawiający w pakiecie 2 zadanie 2 poz. 21 może doprecyzować czy ma na myśli elektrodę kulkową monopolarną?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 71

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy w pakiecie 2 zadanie 2 poz. 23 elektroda igłowa ma na myśli elektrodę mono czy bipolarną?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

Pytanie nr 72

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie ilości drenów z pakietu 2 zadanie 3 pozycji 1. Czy Zamawiający ma na myśli liczbę 300 dotyczącą 300 zabiegów?

Czy w przypadku zaoferowania drenów wielorazowych ich ilość należy dostosować do liczby 300 (podzielić 300 przez krotność możliwości użycia drenu wielorazowego)?

Odpowiedź: W przypadku drenów wielorazowych należy przeliczyć krotność użycia drenów zgodnie z zaleceniami producenta do ilości zabiegów w celu wyznaczenia odpowiedniej ilości.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający w pakiecie 2 zadanie 3 poz. 9 oczekuje aby oferowana elektroda pętlowa bipolarna posiadała trwałe oznaczenie na tubusie o środowisku pracy i kącie kompatybilnej optyki. Oznakowanie takie minimalizuje ryzyko użycia narzędzi bipolarnych w środowisku wodnym charakterystycznym dla resekcji monopolarnych, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia ciała pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 74

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie parametrów z pakietu 2 zadanie 1 poz. 18 - przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora wraz z nadajnikiem i odbiornikiem - 1kpl”, jaką długość przewodu ma Zamawiający na myśli?

Odpowiedź: Przewód o wystarczającej długości potrzebnej do prawidłowej instalacji.

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający w pakiecie 2 zadanie 1 pozycja 18 dopuści jako alternatywne rozwiązanie dla pozycji

„W zestawie:

- przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm

- zmywalna klawiatura USB

- pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB

- przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora wraz z nadajnikiem i odbiornikiem - 1kpl”-

Zaoferowanie przewodu SDI 2,5 m, który gwarantuje wysoką jakość przesyłanego sygnału bez konieczności używania światłowodu z nadajnikiem i odbiornikiem-rozwiązanie takie pozwoli na bezpośrednie połączenie bez ryzyka utraty sygnału oraz jakości obrazu, a przede wszystkim jest to bardziej ekonomiczne. Dodatkowo w związku z wbudowaną klawiaturą dotykową w procesorze Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania zmywalnej klawiatury ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 zadanie 1 dopuści jako równoważne poniższe rozwiązanie, w zakresie zaoferowania kompletnego zestawu wizyjnego:

Procesor obrazu HD ze źródłem światła LED-ZESTAW ZINTEGROWANY

- Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródłem światła LED kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR,

- Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash,

- Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI ; Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C,

- Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem,

- Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie pod śluzówkowej,

- Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4,

- Źródło światła LED z czterema diodami,

- Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona,

- Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia,

- Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych,

- Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu

- Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera

- Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną

- Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury

- Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego

- Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka

- Pamięć zewnętrzna w komplecie

- Pamięć wewnętrzna urządzenia

- Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff

- Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD

- możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej

- Automatyczny dobór ekspozycji (17 stopni)

- w zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m

- Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni

- Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu

- Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego

- Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8

- Ręczne dostosowanie jasności obrazu (17 stopni)

- Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej (od -8 do +8)

- 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Mode 1-3)

- 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR

- Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników

- Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania

- Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów)

- Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych

- Możliwość ochrony danych hasłem

- Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć

- Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz

- Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora

- Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego

- Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak)

- Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu

- Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)

- 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła

- Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy)

- Filtr moire - dwustopniowy

- 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski)

- Możliwość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR

- Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika

- Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off

- Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB)

- Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień)

- Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego

- Wyświetlanie kodów błędów

- Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty

- Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym - klasa I

Głowica kamery HDTV, typ urologiczny, kątowy. Ultralekka - 65 g bez przewodu. Kompatybilna zobrazowaniem w wąskim paśmie światła NBI. Trzy, dowolnie programowalne przyciski funkcyjne do obsługi procesora obrazu, na przewodzie. Przewód transmisyjny o długości 3,5 m. Możliwość orientacji przetwornika CCD oraz regulacja ostrości za pomocą dwóch oddzielnych pierścieni. W pełni zamaczalna w środku dezynfekcyjnym. Kompatybilna zeprocesem sterylizacji niskotemperaturowej: sterylizacja gazowa, plazmowa Sterrad 50/100S/200/NX.

Monitor medyczny 26" Full HDTV (1920x1080) posiadający wejścia: HD-SDI(2), DVI(2), VGA, S-Video, Composite, Aux in (HD/SD-SDI); Sterowanie zdalne: RS-232C, GPIO; liczba kolorów: 1,07 mld, matryca 10-bit; kontrast 1400:1; wymiary ,626.8 (W) x 395.2 (H) x 79.6 (D) mm; Funkcja FLIP (lustrzane odbicie oraz obrót 180°); Funkcje PIP, POP, Clone;

- Funkcja wzmocnienia obrazu z redukcją szumów; mocowania VESA 100 mm oraz 200x100 mm; zasilacz wbudowany w obudowę, możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej.

- Monitor medyczny z aktywną matrycą TFT

- Pracujący w standardzie HDTV"

- Rozdzielczość ekranu 1920x1080 (format ekranu 16:9)

- Przekątna ekranu 26”

- Sygnał wejścia/wyjścia: (HD)-SDI (x2), S-Video, DVI (x2), RGB/HD-15 (D-sub, 15 pinów)

- Sterowanie zdalne: RS-232C, GPIO

- Kontrast: 1400:1

- Kąt obserwacji do 178° (poziomo i pionowo)

- Liczba kolorów: 1,07 miliarda (10bit)

- Waga: max. 8,4kg

- "Funkcja FLIP (lustrzane odbicie oraz obrót 180°)

- Funkcje PIP, POP, Clone (transmisja obrazu HD np. PIP/POP jak na monitorze do drugiego monitora lub archiwizatora)"

- Funkcja wzmocnienia obrazu z redukcją szumów (A.I.M.E)

- Mocowanie VESA 100mm oraz VESA 200x100mm

- Wbudowany zasilacz; możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej; łatwy montaż na ramieniu sufitowym sali operacyjnej

PRZENOŚNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED W ZESTAWIE Z 2 KPL BATERII(zgodnie z odp do SIWZ)

POMPA DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH:

- Pompa wielofunkcyjna tłocząca płyny z funkcją ssania, w zestawie transponder do zabiegów urologicznych o następujących

- parametrach: ciśnienie 50-500mmHg, przepływ 50-500ml/min. Możliwość rozbudowy pompy o tryb laparoskopowy, histeroskopowy oraz ARTROSKOPOWY

OPTYKI SZTYWNE 4MM, pozycje 1-4

- Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305mm.

- Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305mm.

- Optyka do długiego resektoskopu, średnica 4 mm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna, długość 352 mm robocza

Pozycje 5,6

URETEROFIBEROSKOP GIĘTKI-2SZT o parametrach technicznych wyższych niż te określone w SIWZ, większej trwałości i mniejszej

Średnicy co ma znaczący wpływ na przeprowadzenie procedury RIRS

Parametry techniczne oferowanego Ureterofiberoskopu po niżej:

Rozmiar 7,95 Fr

Rozmiar końca dystalnego 4,9 Fr

Rozmiar kanału roboczego 3,6 Fr

Głębia ostrości 2-50 mm

Długość robocza 670 mm

Pole widzenia 90o

Wygięcie końcówki góra/dół 275o/275o

Odcinek o zgięciu pasywnym w odcinku dystalnym endoskopu

Odcinek proksymalny usztywniony dla lepszej trakcji

Kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów

Sterylizacja: ETO, STERIS V-Pro max oraz STERRAD NX/100NX z technologią All Clear

W zestawie z endoskopem: port narzędzia-irygacji, zaworki do portu (10 szt.), nasadka do sterylizacji, szczoteczki do czyszczenia endoskopu (3 szt.)

Pojemnik do sterylizacji endoskopu, z przeźroczystą pokrywą

Tester szczelności

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Pytanie nr 77

Prosimy o dopuszczenie diatermii w pakiecie nr 2 zadanie 2 pozycja 1-11 o poniższych parametrach jako rozwiązanie równoważne:

Uniwersalna diatermia elektrochirurgiczna mono- i bipolarna.

Kompatybilna z generatorem Olympus USG-400 w celu rozbudowy do systemu Thunderbeat, do zaawansowanego

cięcia i koagulacji naczyń krwionośnych.

Na wyposażeniu: przewód zasilający 1 szt.; włącznik nożny 2 przyciskowy z przewodem - 1 szt.

Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy

Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur

Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające

Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego

Moc cięcia monopolarnego 300 W

Moc koagulacji monopolarnej 200 W

Moc koagulacji bipolarnej 120W

Koagulacja typu spray 120W

Możliwość resekcji monopolarnej w środowisku wodnym

Dedykowany program do resekcji bipolarnej w roztworze soli fizjologicznej z funkcją rozpoznawania roztworu 0,9% NaCl: Koagulacja 200W, Cięcie 320W

Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku

Gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia, zapewniające przy każdym podłączeniu przewodu przywołanie optymalnych parametrów pracy programu resekcji bipolarnej

Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgicznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego

Gniazdo do podłączenia jednorazowych płytek pacjenta

System monitorowania poprawnego przylegania dwudzielnej płytki pacjenta

Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla 30 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych, 1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia

Generator wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem/siecią urządzeń endoskopowych bloku operacyjnego

Kompatybilny z systemem automatycznego oddymiania pola operacyjnego w laparoskopii

Możliwość podłączenia zaawansowanych narzędzi bipolarnych w funkcją zamykania naczyń krwionośnych i przecinania

Przewód przyłączeniowy do płytki jednorazowej do oferowanej diatermii

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Pytanie nr 78

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 1 zadanie 1 i 2 oraz pakiecie 2 zadanie 1 i 2 drobnego wyposażenia, które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale III pkt. 6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79

W rozdziale IV SIWZ, Zamawiający wskazuje termin dostawy przedmiotu zamówienia do dnia 14.12.2018r. Natomiast w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ dla pakietów 1-3 w §2 ust. 1 Zamawiający wskazuje iż termin dostawy to 3 dni robocze od dnia otrzymania zamówienia.

Prosimy o odpowiedź czy załącznik nr 6 do SIWZ dotyczy pakietów 1-3? Jeżeli tak zwracamy się z prośbą o zmianę tego ustępu na dostawa nastąpi w terminie do 14.12.2018r.

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie 28 dni od dnia podpisania umowy.

PYTANIA ZESTAW V

TOR WIZYJNY ARTROSKOPOWY

Pakiet nr 3 Zadanie nr 1: Tor wizyjny artroskopowy

Pytanie nr 1. Czy w celu zachowania zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuści tor wizyjny artroskopowy równoważny o poniższych parametrach?

| WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Tor wizyjny pracujący w trybach UHD4 , 4K | Tak | - |  |
| 2 | Konsola kamery HD z tabletem, źródłem światła i medycznym rejestratorem obrazu HD, Konsola kamery, źródło światła oraz archiwizator medyczny połączone w jednej obudowie typu 3 w 1 | Tak | - |  |
| 3 | Rozdzielczość sterownika kamey 4K UHD min:3840 x 2160px, | Tak | - |  |
| 4 | Wejście wideo: 1 x DVI-D | Tak | - |  |
| 5 | Wyjścia wideo min: 2xDisplayPort1.2, 4x3G-SDI, 2xDVI-D | Tak | - |  |
| 6 | Funkcja streamingu nażywo obrazu z kamery za pomocą wbudowanego modułu Wi-Fi łącznie z przesyłam audio ze zdalnym dostępem przez przeglądarkę internetową w oparciu o IP, streaming chroniony hasłem | Tak | - |  |
| 7 | Zastosowany typ części CF(cardiac floating), odporne na defibrylację | Tak | - |  |
| 8 | 2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego, oraz sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery) | Tak | - |  |
| 9 | Funkcja przypisania wybranych funkcji sterownika kamery do przycisków głowicy kamery w celu bezpośredniego uruchamiania funkcji bez konieczności wchodzenia do menu | Tak | - |  |
|  | Przycisk balansu bieli na urządzeniu | Tak | - |  |
| 10 | Menu urządzenia w języku polskim | Tak | - |  |
| 11 | Predefiniowanie ustawień preferencji operatorów oraz predefiniowanie ustawień procedur medycznych, możliwość dowolnej zmiany ustawień w obrębie procedur oraz operatorów | Tak | - |  |
| 12 | 1x audio IN, 1x audio OUT, 2x gniazdo USB 2.0, 2x gniazdo USB 3.0, Złącze Ethernet – izolowane 10/100 MB/s, Złącze wyrównywania potencjałów POAG, 2 gniazda USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego oraz iPada | Tak | - |  |
| 13 | Stosunek sygnału do szumu: min. 52dB dla 4K i min. 48dB dla HD | Tak | - |  |
| 14 | Wbudowany router wi-fi pozwalający na wykorzystanie łączności bezprzewodowej | Tak | - |  |
| 15 | Skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa | Tak | - |  |
| 17 | Możliwość wyświetlania na ekranie endoskopowym parametrów pracy ustawionych i aktualnych takich urządzeń jak: shaver, pompa, waporyzator oraz licznik zrobionych zdjęć | Tak | - |  |
| 19 | W zestawie: - przewód video DVI-D / DVI-D - długość min. 300 cm - pamięć Pen Drive o pojemności min. 32 GB - przewód światłowodowy umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora, długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem – 1kpl | Tak | - |  |
| 20 | Głowica kamery rozdzielczość 4k UHD 3840x2160px | Tak | - |  |
| 21 | Obudowa głowicy wykonanan z tytanu, autoklawowalna i wodoodporna ,Głowica wyposażona w przetwornik typu CMOS | Tak | - |  |
| 22 | Głowica wyposażona w uniwersalne mocowanie optyk oraz wyposażona w coupler ze standardowym podłączeniem do optyk z możliwością blokady obrotu optyki | Tak | - |  |
| 23 | Głowica wyposażona w min. 2 przyciski sterujące , 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany śródoperacyjnej min. 12 funkcji | Tak |  |  |
| 24 | Zoom cyfrowy min. 1,5x | Tak | - |  |
| 28 | Monitor medyczny endoskopowy 4K 32 cale - 1 szt. | Tak | - |  |
| 29 | Monitor medyczny do obrazowania z przekątna ekranu 32", | Tak | - |  |
| 30 | Format obrazu 16:9, Rozdzielczość ekranu: 3840x2160px | Tak | - |  |
| 31 | Wejścia wideo: 1x DisplayPort 1.2, 1x DVI, 1x 3G-SDI, Wyjście wideo: 1x 3G-SDI, 1xDVI | Tak | - |  |
| 32 | Obsługa kolorów min. 1,073 miliarda kolorów (10bit) | Tak | - |  |
| 33 | Jasność min. 550cd/m² | Tak | - |  |
| 34 | Kąt widzenia min. 178 stopni poziomo i pionowo | Tak | - |  |
| 35 | Współczynnik kontrastu min. 1400:1 | Tak | - |  |
| 36 | Waga monitora max. 13 kg | Tak |  |  |
| 37 | Czas reakcji Matrycy LCD max. 9ms | Tak | - |  |
| 38 | Ochrona ekranu poprzez dwustronne, antyrefleksyjne szkło alkaliczno-glinokrzemianowe | Tak | - |  |
| 39 | Podświetlenie LED z czujnikiem automatycznej stabilizacji | Tak | - |  |
| 40 | Sterowanie za pomocą dotykowej klawiatury z włącznikiem | Tak | - |  |
| 41 | Źródło światła LED – 1szt. | Tak | - |  |
| 42 | Technologia: LED (zimne źródło światła) | Tak | - |  |
| 43 | Gwarantowana żywotność: min.30 000 godzin pracy (7-letnia gwarancja) | Tak | - |  |
| 44 | Strumień świetlny odpowiadający mocy źródła Xenon min. 350W | Tak | - |  |
| 45 | Wyjście światła /strumień świetlny: min.1800 lumenów | Tak | - |  |
| 46 | Temperatura barwowa: 5.500 - 8.500 K nominalna | Tak | - |  |
| 47 | Wskaźnik oddawania barw:min. 70 CRI | Podać |  |  |
| 48 | Automatyczna regulacja strumienia świetlnego: zsynchronizowana szerokość impulsu z modulacją strumienia świetlnego | Tak | - |  |
| 49 | Głowica obrotowa światłowodu do podłączenia światłowodów różnych producentów typu: ACMI Standard, Storz, Wolf i Olympus. | Tak | - |  |
| 50 | Przycisk źródła światła "On / Standby" (gotowy do użycia w <1 sek.) | Tak | - |  |
| 51 | Światłowód – 2 szt. | Tak | - |  |
| 52 | Światłowód, śr. 5,0 mm, dł. min. 270 cm, osłona wzmocniona, przezroczysta umożliwiająca kontrolę ewentualnego zużycia przewodu | Tak | - |  |
| 53 | Pompa do zabiegów artroskopowych – 1szt. | Tak | - |  |
| 54 | Pompa artroskopowa dwurolkowa | Tak | - |  |
| 56 | Sterowanie za pomocą panelu czołowego pompy i sterownika nożnego, Intuicyjne sterowanie za pomocą ekranu dotykowego z wbudowanymi programami tematycznymi min. Staw barkowy, staw kolanowy, staw biodrowy, małe stawy | Tak | - |  |
| 57 | Funkcja pracy w trybie napływu/odpływu (dwutorowym) | Tak | - |  |
| 58 | Przepływ regulowany automatycznie do min. 1500ml/min. | Tak | - |  |
| 59 | Regulacja ciśnieia w zakresie 10-120 mmHg ze skokiem co 5 mmHg | Tak | - |  |
| 60 | Funkcja płukania i zwiększenia ciśnienia dla powstrzymania krwawienia, możliwość indywidualnego zaprogramowania funkcji typu „rinse” i funkcji typu „lavage”, funkcja płukania stawu poprzez zwiększenie ciśnienia programowane w zakresie od 0-50% co 5% i w czasie do 2 min. | Tak | - |  |
| 61 | Możliwość zintegrowania pompy z konsolą shavera w zakresie zwiększenia przepływu w chwili uruchomienia funkcji shavera, możliwość regulacji odsysania oddzielnie dla shavera i kaniuli, możliwość użycia drenów jednorazowy lub drenów dobowych z drenami jednorazowymi pacjenta, oraz drenów odpływowych, | Tak |  |  |
|  | Konsola shavera wraz z shaverami – 1szt. | Tak | - |  |
|  | Wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych wraz ze sterownikiem nożnym | Tak | - |  |
|  | Shaver z przyciskami i z przewodem o min. 3m długości – 2 szt. | Tak Podać |  |  |
|  | Uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę | Tak | - |  |
|  | Obroty prawo/lewo: min.8000 obr./min, oscylacja: min.3000 osc/min. | Tak | - |  |
|  | Współpraca z gamą ostrzy jednorazowymi w tym z ostrzem wiercącym śr. 1,5 mm do leczenia uszkodzeń chrząstki stawowej metodą mikrozłamań | Tak | - |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie ostrzy w min. dwóch pozycjach | Tak | - |  |
|  | Współpraca uchwytu z ostrzam i frezami min. W zakresie 2,0 mm – 5,85 mm | Tak | - |  |
|  | Programowalne przyciski sterujące na uchwycie | Tak | - |  |
|  | Możliwość odczepiania dźwigni regulujące ssanie celem dokładnego czyszczenia shavera | Tak | - |  |
|  | Zakres regulacji siły ssania | Tak | - |  |
|  | Możliwość użycia sterownika nożnego dedykowanego lub łaczonego do pompy i shavera | Tak | - |  |
|  | Sterowanie przełącznikiem nożnym bądź z metalowych przycisków na rękojeści | Tak | - |  |
|  | Funkcja bezpieczeństwa przy zbyt dużym ciśnieniu w stawie | Tak | - |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie, Rękojeść autoklawowalna, pokryta materiałemPEEK | Tak | - |  |
|  | Pojemnik do sterylizacji shavera – 2szt. | Tak | - |  |
| Optyka artroskopowa |
|  | Optyka artroskopowa - 4 szt.: - wysokiej rozdzielczości, autoklawowalna Optyka artroskopowa HD 30 stopni, 4,0 mm - możliwość podłączenia światłowodów innych firm - długość robocza 152,5 mm - pojemnik do sterylizacji do każdej optyki | Tak | - |  |
|  | Kaniula artroskopowa - 2 szt: płaszcz artroskopowy szybko zatrzaskowy, 2 kranikowy wraz z obturatorem | Tak | - |  |
| Narzędzia do artroskopii |
|  | Zestaw narzędzi wielorazowych, autoklawowalny, w pełni kompatybilny z zestawem z pakietu 3 zadania 1, do artroskopii stawu ramiennego zawierający, co najmniej: - lewostronne narzędzie do szycia obrąbka - prawostronne narzędzie do szycia obrąbka - lewostronne narzędzie do szycia stożka rotatorów - prawostronne narzędzie do szycia stożka rotatorów - manipulator szwów z ruchomą branszą - chwytak do tkanek z ruchomą branszą - hak rodzaju Crochet - manipulator węzłów w postaci obrączki - raszpla zagięta do góry pod kątem 20° do preparowania tkanek miękkich i kości - raszpla zagięta w dół pod kątem 20° do preparowania tkanek miękkich i kości - separator tkanek zagięty do góry do oddzielania tkanek miękkich i kości - separator tkanek zagięty w dół do oddzielania tkanek miękkich i kości - chwytak penetrujący prawostronny z ruchomą branszą do przemieszczania i odzyskiwania struktur tkanek miękkich - chwytak penetrujący lewostronny z ruchomą branszą do przemieszczania i odzyskiwania struktur tkanek miękkich - chwytak penetrujący prosty do przemieszczania i odzyskiwania struktur tkanek miękkich - chwytak do szwów z blokadą - chwytak do szwów - obcinacz do węzłów z mechanizmem zabezpieczającym przed przypadkowym obcięciem - haczyk artroskopowy 3mm z podziałką - pojemnik narzędziowy do sterylizacji | Tak | - |  |
|  | Zestaw narzędzi wielorazowych, autoklawowalny, w pełni kompatybilny z zestawem z pakietu 3 zadania 1, do artroskopii stawu kolanowego zawierający, co najmniej: - kleszcze 0º - wąski odgryzacz 2 szt. - wycinak łąkotki półkolisty prawy - wycinak łąkotki półkolisty lewy - mikronożyczki - haczyk artroskopowy 3mm 2 szt. - haczyk artroskopowy 5mm 2 szt. - chwytak z mechanizmem zatrzaskowym 2 szt. - chwytak do tkanek miękkich - taca sterylizacyjna | Tak | - |  |

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 Zadanie nr 1 zgodzi się na zaproponowanie dodatkowo:

Archiwizator medyczny

Pojemność pamięci wew. dysku SSD min. 100 GB, przechwytywanie obrazu według standardowych formatów: JPG, BMP, RAW PDF. Rejestracja filmów m.in. w formacie HD MPEG 4

Wewnętrzna archiwizacja danych z możliwością podania danych operatora, placówki, rodzaju zabiegu i pacjenta (imię, nazwisko, płeć, numer identyfikacyjny, data urodzenia).

Sterowanie z głowicy kamery oraz tabletu sterującego

Możliwość wykonania adnotacji do zdjęć po zakończeniu zabiegu

Równoległa dokumentacja dwóch źródeł wideo i audio

Możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: Usb, iPad, serwer plików a zdjęcia dodatkowo w formacie PACS(DICOM) bez dodatkowego oprogramowania

Możliwość przechowywania zabiegów na dysku urządzenia z możliwością wielokrotnego nagrania oraz  z możliwością każdorazowego wyboru plików do archiwizacji

Tablet sterujący z oprogramowaniem sterującym

Menu urządzenia i oprogramowania sterującego w języku polskim

Przekątna ekranu min. 11 cali rozdzielczość min. 2560x1600px

Sterowanie za pomocą tabletu wszystkim funkcjami zintegrowanej konsoli

Możliwość ustawienia profili chirurgów z paramtrami charakterystycznymi jak: indywidualne ustawienia przycisków na głowicy kamery, jakość nagrywanych filmów i zdjęć, parametrów wydruku raportu po zabiegu, przypisanie chirurgowi zabiegów z określonymi ustawieniami zabiegu

Możliwośc ustawienia listy zabiegów wraz z ustawieniami dla każdego zabiegu takimi jak: jasność, zoom, ustawienia gamy kolorów, wzmocnienie, okno autowykrywania, kontrast, ustawienia źróła światła

Możliwość śródoperacyjnej zmiany parametrów z poziomu tabletu : funkcje przycisków głowicy kamery, jasność, zoom, ustawienia kolorów, kontrast, okno automatycznej ekspozycji, balans bieli, PIP, ustawienia drukowania

WÓZEK ENDOSKOPOWY – 1 sztuka

Wózek artroskopowy z ramieniem monitora i osłoną kabli, Wymiary: łącznie (wys. x szer. x gł.): 1500 x 668 x 624 mm, waga ok. 85 kg, maksymalne ograniczenie masy: 180 kg

Wózek artroskopowy z osłoną kabli, wózek jezdny z możliwością blokady ruchu, dostosowany do szerokości i ilości sprzętu, z panelem zasilającym wraz z głównym wyłącznikiem prądu, min. 5 półek w tym min. 1 półka wysuwana, obciążenie półki min. 20 kg, wyposażony w szufladę, uchwyt do mocowania soli fizjologicznej, uchwyt na kamerę, wbudowany system przepięciowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dodatkowego sprzętu, poza tym wymaganym w OPZ.

ZESTAW VI

Pakiety 1 i 2

Dotyczy. Pakietu 1 zadanie nr 2

Czy w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie zadania 2 z pakietu nr 1 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1 - Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik wyposażony w wyjścia cyfrowe HDMI i 3G-SDI i/lub odpowiednie adaptery oraz niezbędne kable umożliwiające spięcie i prawidłowe funkcjonowanie zestawu? Obecnie dostępne są na rynku kable i adaptery o właściwie dowolnej konfiguracji złącz, zamawiający może więc dopuścić proponowane rozwiązanie bez obawy o niekompatybilność.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – adaptery w cenie oferty.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez funkcji wirtualnego pointera lub, tak jak w przypadku innych wymogów, uczyni tę wartość punktowaną specyfikacji? Funkcja taka jest dostępna tylko u jednego producenta sprzętu medycznego i jej wymóg bez punktacji uniemożliwia uczciwą konkurencję oraz zaoferowanie innych rozwiązań.

Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymaganych parametrów zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez możliwości podłączanie przewodu światłowodowgo? Przewody tego typu są drogie i bardzo podatne na uszkodzenia co w warunkach bloku operacyjnego jest ekonomicznie i ergonomicznie nieuzasadnione. W zamian oferujemy przewody cyfrowe najwyższej jakości umożliwiające bezstratną transmisję sygnału.

Prosimy o dopuszczenie tym bardziej, że Zamawiający NIE WYMAGA takiego wejścia w monitorach opisanych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery wyposażoną w dwa, dwufunkcyjne przyciski sterujące? Takie rozwiązanie (krótkie przyciśnięcie każdego z dwóch przycisków uruchamia pierwszą zaprogramowaną funkcję, naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia drugą zaprogramowaną funkcję) pozwala na zaprogramowanie jednoczasowo do czterech różnych funkcji, jest więc rozwiązaniem lepszym i bardziej ergonomicznym.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o wielkości pojedynczego piksela poniżej 0,3x0,3mm? Różnica w wielkości pikseli na poziomie 0,1mm jest niezauważalna dla ludzkiego oka i nie ma wpływu na funkcjonalność zestawu, a jest sztywny parametr 0,2 mm jest parametrem odcinającym dla większości wiodących producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 52-64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator o następujących parametrach:

- Gaz insuflacyjny – medyczny  CO2 (czystość  > 99,5 %)

- Maksymalny przepływ do 45 l/min. z wyborem co 1 l/min

- Ciśnienie w jamie brzusznej w zakresie  do 25 mmHg, z zakresem regulacji co 1 mmHg

- wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5"

- Polskie menu

- Możliwość wyboru jednego z profili fabrycznych lub możliwość tworzenia własnych przez Użytkownika (20 profili osobistych).

- Możliwość rozszerzenia urządzenia o dodatkowe tryby/moduły oprogramowania bez potrzeby wymiany urządzenia i/lub wizyty serwisu (w tym minimum: moduł video-display umożliwiający wyświetlanie parametrów insuflatora na monitorze)

- Wbudowana funkcja „oddymiania” czyli ewakuacji gazu z pola operacyjnego realizowana poprzez dodatkowy dren z filtrem podłączony do insuflatora

- Możliwość uruchomienia wbudowanego modułu pediatrycznego i bariatrycznego

- Niezbędne dreny i akcesoria

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 65-71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę do zabiegów laparoskopowych o następujących parametrach:

- Ssąco-płucząca

- Tor ssania podciśnieniowy

- Tor płukania rolkowy

- o zakresie przepływu ssanie/płukanie do minimum 2000 ml/min

- ciśnieniu płukania maksymalne w zakresie 350-400 mmHg

- podciśnienie ssania w zakresie od -50 do -60kpa

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 65-71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę do zabiegów laparoskopowych o następujących parametrach:

- Pompa ssąco - płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych oraz histeroskopowych/urologicznych

- Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową

- Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej i współpraca z jedno- oraz wielorazowymi pojemnikami

- Pompa wyposażona w tryb pracy dedykowany do laparoskopii i histeroskopii i urologii

- Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg

- Zakres prędkości płukania:  0,1-1800 ml/min

- Funkcja automatycznego ograniczenia zakresów prędkości i ciśnienia płukania oraz ciśnienia odsysania w trybie pracy dedykowanym do histeroskopii

- Wyświetlanie i regulacja parametrów i trybów pracy na dotykowym panelu przednim urządzenia

- Możliwość współpracy z dedykowanym systemem wagowym deficytu płynów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 72-73

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki w średnicy optyki? Czy Zamawiającemu chodziło o optyki 10mm?

Odpowiedź: Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską. Zamawiający wymaga optyki o średnicy zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 72-73

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki o długości roboczej 30cm zamiast 31cm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania narzędzia laparoskopowe równorzędne, o równorzędnych parametrach, ale o długości 330mm zamiast 310mm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania trokary laparoskopowe równorzędne, spełniające wymagania, ale o długości 100 zamiast 110 mm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę haczykową, ale jednoczęściową o długości 340mm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji. W zamian proponujemy dwie elektrody w miejsce jednej rozbieralnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 1  Poz. 75

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kontener dedykowany do narzędzi laparoskopowych, ze stelażem umożliwiającym dowolne ułożenie kompletnego zestawu narzędzi, z możliwością używania plomb i tabliczek z nazwą oddziału?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1  Poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez możliwości podłączanie przewodu światłowodowgo? Przewody tego typu są drogie i bardzo podatne na uszkodzenia co w warunkach bloku operacyjnego jest ekonomicznie i ergonomicznie nieuzasadnione. W zamian oferujemy przewody cyfrowe najwyższej jakości umożliwiające bezstratną transmisję sygnału.

Prosimy o dopuszczenie tym bardziej, że Zamawiający NIE WYMAGA takiego wejścia w monitorach opisanych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1 Poz. 24

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery wyposażoną w dwa, dwufunkcyjne przyciski sterujące? Takie rozwiązanie (krótkie przyciśnięcie każdego z dwóch przycisków uruchamia pierwszą zaprogramowaną funkcję, naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia drugą zaprogramowaną funkcję) pozwala na zaprogramowanie jednoczasowo do czterech różnych funkcji, jest więc rozwiązaniem lepszym i bardziej ergonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1  Poz. 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o wielkości pojedynczego piksela poniżej 0,3x0,3mm? Różnica w wielkości pikseli na poziomie 0,1mm jest niezauważalna dla ludzkiego oka i nie ma wpływu na funkcjonalność zestawu, a jest sztywny parametr 0,2mm jest parametrem odcinającym dla większości wiodących producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1  Poz. 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o średnicy wiązki 2,5mm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1  Poz. 49

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania światłowód o średnicy wiązki 3,5mm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1  Poz. 51-55

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę do zabiegów urologicznych (dedykowana do RIRS i PCNL) o następujących parametrach:

- Pompa ssąco - płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych oraz histeroskopowych/urologicznych

- Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową

- Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej i współpraca z jedno- oraz wielorazowymi pojemnikami

- Pompa wyposażona w tryb pracy dedykowany do laparoskopii i histeroskopii i urologii

- Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg

- Zakres prędkości płukania:  0,1-1800 ml/min

- Funkcja automatycznego ograniczenia zakresów prędkości i ciśnienia płukania oraz ciśnienia odsysania w trybie pracy dedykowanym do histeroskopii

- Wyświetlanie i regulacja parametrów i trybów pracy na dotykowym panelu przednim urządzenia

- Możliwość współpracy z dedykowanym systemem wagowym deficytu płynów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1

Optyki sztywne, Poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki od długościach roboczych odpowiednio: 303,5mm, 303,5mm, 307mm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1

Optyki sztywne, Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki pojemnik do sterylizacji nie wymagający tub ochronnych?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1

Endoskopy, Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania URS giętki o następujących parametrach:

- wymiar zewnętrzny: średnica 6/8,8Fr

- wymiar kanału roboczego: średnica 3,6Fr

- wygięcie końcówki: góra 270º, dół 270º

- długość robocza: 680 mm

- kierunek patrzenia: 0º

- kąt widzenia: 85º

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 2 Zadanie nr 1

Endoskopy, Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania URS sztywny o następujących parametrach:

- kąt patrzenia: 12º

- koniec dystalny: 8Fr

- odcinek dystalny: 9,8 Fr

- maks. długość robocza: 430 mm

- kanał roboczy 5,2x6,2Fr

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterownik bez możliwości podłączanie przewodu światłowodowgo? Przewody tego typu są drogie i bardzo podatne na uszkodzenia co w warunkach bloku operacyjnego jest ekonomicznie i ergonomicznie nieuzasadnione. W zamian oferujemy przewody cyfrowe najwyższej jakości umożliwiające bezstratną transmisję sygnału.

Prosimy o dopuszczenie tym bardziej, że Zamawiający NIE WYMAGA takiego wejścia w monitorach opisanych w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania głowicę kamery wyposażoną w dwa, dwufunkcyjne przyciski sterujące? Takie rozwiązanie (krótkie przyciśnięcie każdego z dwóch przycisków uruchamia pierwszą zaprogramowaną funkcję, naciśnięcie i przytrzymanie uruchamia drugą zaprogramowaną funkcję) pozwala na zaprogramowanie jednoczasowo do czterech różnych funkcji, jest więc rozwiązaniem lepszym i bardziej ergonomicznym.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 37

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor o wielkości pojedynczego piksela około 0,3x0,3mm? Różnica w wielkości pikseli na poziomie 0,1mm jest niezauważalna dla ludzkiego oka i nie ma wpływu na funkcjonalność zestawu, a jest sztywny parametr 0,2mm jest parametrem odcinającym dla większości wiodących producentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmienionym OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 52-64

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania insuflator o następujących parametrach:

- Gaz insuflacyjny – medyczny  CO2 (czystość  > 99,5 %)

- Maksymalny przepływ do 45 l/min. z wyborem co 1 l/min

- Ciśnienie w jamie brzusznej w zakresie  do 25 mmHg, z zakresem regulacji co 1 mmHg

- wyposażony w kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej 6,5"

- Polskie menu

- Możliwość wyboru jednego z profili fabrycznych lub możliwość tworzenia własnych przez Użytkownika (20 profili osobistych).

- Możliwość rozszerzenia urządzenia o dodatkowe tryby/moduły oprogramowania bez potrzeby wymiany urządzenia i/lub wizyty serwisu (w tym minimum: moduł video-display umożliwiający wyświetlanie parametrów insuflatora na monitorze)

- Wbudowana funkcja „oddymiania” czyli ewakuacji gazu z pola operacyjnego realizowana poprzez dodatkowy dren z filtrem podłączony do insuflatora

- Możliwość uruchomienia wbudowanego modułu pediatrycznego i bariatrycznego

- Niezbędne dreny i akcesoria

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 65-71

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę do zabiegów laparoskopowych o następujących parametrach:

- Pompa ssąco - płucząca przeznaczona do operacji laparoskopowych oraz histeroskopowych/urologicznych

- Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię rolkową

- Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej i współpraca z jedno- oraz wielorazowymi pojemnikami

- Pompa wyposażona w tryb pracy dedykowany do laparoskopii i histeroskopii i urologii

- Zakres ciśnienia: 0-300 mmHg

- Zakres prędkości płukania:  0,1-1800 ml/min

- Funkcja automatycznego ograniczenia zakresów prędkości i ciśnienia płukania oraz ciśnienia odsysania w trybie pracy dedykowanym do histeroskopii

- Wyświetlanie i regulacja parametrów i trybów pracy na dotykowym panelu przednim urządzenia

- Możliwość współpracy z dedykowanym systemem wagowym deficytu płynów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 72-78

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Manipulator maciczny o następujących parametrach:

- rozbieralny na maksimum dwie części (nie licząc części jednorazowych)

- z podłączeniem do światłowodu lub przenośnego źródła światła

- z podświetlanym kielichem umożliwiającym uwidocznienie światłem miejsca kolpotomii

- atraumatyczny, działający na zasadzie podsysania

- uniwersalna wielkość

- z silikonowymi, jednorazowymi kielichami umożliwiającymi bezpieczne cięcie narzędziami mono i bipolarnymi

- sonda wyskalowana i o regulowanej długości

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 79-88

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania morcelator laparoskopowy o następujących parametrach:

Zestaw morcelatora do usuwania wyciętych narządów z jamy brzusznej podczas operacji laparoskopowych

Zakres prędkości pracy morcelatora: do 1000 obr/min

Napęd umieszczony w rękojeści, odłączany, możliwość odłączenia kabla od napędu i jego wymiany bez udziału serwisu przez personel medyczny

Możliwość zastosowania ergonomicznego uchwytu, montowanego zatrzaskowo

Aktywowany włącznikiem nożnym

Możliwość zmiany końcówek tnących

3 różne dostępne średnice końcówek tnących (w tym 12mm, 15mm, 20mm)

Możliwość zabezpieczenie ostrza w położenie uniemożliwiające cięcie poprzez schowanie ostrza w obudowę

Możliwość stosowania ostrzy jedno i wielorazowych

Otwór w osi ostrza i urządzenia umożliwiający włożenie narzędzia do przytrzymania tkanki bez utraty odmy, zabezpieczenie silikonowymi uszczelkami (możliwość użycia wielu różnych narzędzi do przytrzymywania tkanki, także standardowych narzędzi laparoskopowych)

W komplecie z narzędziem do przytrzymywania tkanki (kulociągiem), narzędzie składające się z maksimum trzech części, średnica robocza 10mm, uchwyt w osi narzędzia, wyposażony w blokadę zwalnianą centralnym przyciskiem, z możliwością jej zupełnej dezaktywowacji, długość robocza płaszcza 310mm, wkład nieobrotowy, możliwy do zamontowania w pozycji bransz pionowej lub poziomej,

Akcesoria niezbędne do czyszczenia, sterylizacji i konserwacji instrumentów wraz z 1 pojemnikiem do sterylizacji i przechowywania instrumentów, w tym: łączniki, adaptery, szczoteczki itd.) –

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jeśli zaoferowany zestaw jest zgodny z SIWZ oraz wymaganiami określonymi w OPZ.

Dotyczy Pakiet nr 1 Zadanie nr 2 Poz. 89-90

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania optyki laparoskopowe o długości roboczej 300mm? Różnica w tym przypadku nie ma wpływu na ergonomię pracy, a wynika jedynie z różnych technologii produkcji.

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

ZESTAW VIII

Umowa

Pytanie nr 1 do projektu umowy (pakiet 4,5,6,7)

Czy w związku z faktem, iż proponowany asortyment produkowany jest na innych kontynentach, co za tym idzie sprowadzanie części zamiennych może trwać dłużej niż 14 dni - Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu określonego w § 6 ustęp 12 z 14 dni na „niezwłocznie” z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do wstawienia sprzętu zastępczego w terminie nie dłuższym niż 72h od dnia zgłoszenia.

Odpowiedź: SIWZ bez zmian.

ZESTAW IX

Pakiet nr 4

Respirator transportowy

Pytanie 1, pkt 82. „Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednego nebulizatora zewnętrznego na 2 szt. respiratorów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga 2 szt. nebulizatorów (po jednym do każdego respiratora).

ZESTAW X

Pakiet nr. 4

Respirator transportowy

Parametry wyświetlane- Pkt. 45 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator posiadający kolorowy dotykowy ekran LCD o przekątnej 13,3 bez możliwości regulacji nachylenia ekranu ? Ekran jest fabrycznie nachylony co zapewnia bardzo dobrą widoczność parametrów.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

Wyposażenie dodatkowe- Pkt. 76- Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator wyposażony w galwaniczny czujnik tlenu ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga sprzętu zgodnego z OPZ. SIWZ pozostaje bez zmian.

ZESTAW XI

Tory wizyjne

PAKIET NR 1 ZADANIE 1

1.Czy Zamawiający dopuści w pkt. 19  „przewód światłowodowyumożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora, długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem - 1kpl" -przewód oraz niezbędne akcesorium nie będące wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce opisanego w 29 - 37 - monitora medycznego posiadającego nieco inne parametry ż wstępnie wyspecyfikowany:
przekatna ekranu: 32" , Rozdzielczość: Full HD 1920 x 1080, Proporcje
ekranu: 16:9, Kontrast: 1300 : 1, Jasność 450 cd/m2 .
Wejścia sygnału: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC),
2 x SOG, 1 x VGA (D-sub), 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x
Component
Wyjścia sygnału: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x
C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component?
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na monitor o przedstawionych parametrach, o ile spełnione są również parametry nieopisane w pytaniu, tj z punktów 35-38.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 63  dodatkowego urządzenia realizującego funkcję oddymiania gazu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 75 – Zestaw narzędzi \ w miejsce wstępnie wyspecyfikowanych narzędzi, czołowego światowego producenta różniących się nieznacznie od wstępnie wyspecyfikowanych jednakże o tej samej funkcjonalności i najwyższej
jakości
- nożyczki spełniające zapisy SIWZ bez wkładki węglowej i
długości 36 cm

- kleszczyki preparacyjne typu Maryland - spełniające zapisy SIWZ o
długości 36 cm
-  kleszczyki preparacyjne uniwersalne - spełniające zapisy SIWZ o
długości 36 cm
- kleszczyki preparacyjne typu krokodyl - spełniające zapisy SIWZ o
długości 36 cm
- kleszczyki chwytające typu grasper - spełniające zapisy SIWZ o
długości 36 cm
- zestaw trokarów (3 szt.) o średnicy 6mm - kompatybilnych z
narzędziami o śr. 5 mm i posiadającymi:  grot piramidalny, do
instrumentów 5mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do
podłączenia insuflacji, rozbieralny - trzy częściowy (zawór,
kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią
umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub
instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny
- trokar o średnicy 11mm, kompatybilny z optykami laparoskopowymi oraz
narzędziami o średnicy 10mm, posiadający: piramidalny grot, do
instrumentów 10mm, dł. 10,5cm, kurek zamykający typu Luer do
podłączenia insuflacji, rozbieralny, trzy częściowy (zawór,
kaniula, grot z otworem wentylacyjnym), zawór z dźwignią
umożliwiającą otwarcie trokara podczas wprowadzania optyki lub
instrumentu, skośne zakończenie kaniuli, autoklawowalny
- elektroda monopolarna haczykowa jednoczęściowa o długości 36 cm
- kontener bezobsługowy - kontener sterylizacyjny z pokrywą i filtrem,
w zestawie tabliczka identyfikacyjna oraz oznakowanie kolorystyczne
kontenera, bez limitu ilości cykli sterylizacyjnych
- stelaż/statyw do narzędzi z tacą drucianą z matą, kompatybilnymi
z oferowanym kontenerem na 12 narzędzi?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 1 ZADANIE NR 2

1. Czy Zamawiający dopuści w pkt. 19 - „przewód światłowodowy
umożliwiający transmisję sygnału min 1080p procesora do monitora,
długość min.10m, wraz z nadajnikiem i odbiornikiem - 1kpl -  przewód
oraz niezbędne akcesorium nie będące wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce opisanego w
pkt. 29 - 37 - monitora medycznego posiadającego nieco inne parametry
niż wstępnie wyspecyfikowany:

Przekątna ekranu: 32" , Rozdzielczość: Full HD 1920 x 1080,
Proporcje ekranu: 16:9, Kontrast: 1300 : 1, Jasność 450 cd/m2 .
Wejścia sygnału: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC),
2 x SOG, 1 x VGA (D-sub), 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x
Component
Wyjścia sygnału: 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x
C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na monitor o przedstawionych parametrach, o ile spełnione są również parametry nieopisane w pytaniu, tj z punktów 35-37.

3.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pkt. 63 dodatkowego
urządzenia realizującego funkcję oddymiania gazu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając w
punkcie 47 - Światłowody - światłowodów do zaoferowanych głowic
3D? Zamawiający nie wspomina wcześniej aby głowica 3D była wymagana.

Odpowiedź: Zamawiający popełnił pomyłkę pisarską. Zamawiający wymaga światłowód zgodnie ze zmianą OPZ.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w miejsce wstępnie
opisanej w punktach 75 oraz 76 - sondy o parametrach innych niż wstępnie wyspecyfikowane, niezbędnej przy zabiegach onkologicznych, zaprojektowanej do zabiegów pozwalających zachować narząd,
posiadającej 3 atraumatyczne końcówki o średnicy 4mm i odpowiednio
długościach: 3,4,6 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z OPZ.

6. Czy oferowany procesor ma posiadać funkcję jednoczesnego
wyświetlania obrazu z dwóch źródeł tj. histeroskopu oraz głowicy
laparoskopowej na jednym monitorze operacyjnym i jednym torze wizyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

ZESTAW XII

Aparat do znieczulenia

Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ

1. par. 6 ust. 8 - Urządzenia będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a   niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Wykonawca wnosi  o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści par. 6 ust. 8 warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„8. Wykonawca w okresie gwarancji, w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tej samej części urządzenia wymieni tę część na nową w terminie 10 dni od daty zgłoszenia trzeciej reklamacji, a w przypadku 5 uzasadnionych reklamacji wymieni urządzenie na nowe w terminie 10 dni od daty zgłoszenia piątej reklamacji. Reklamacje będą zgłaszane pisemnie na adres wskazany w umowie lub faksem na numer wskazany w ust. 7 lub e - mailem na adres wskazany w ust.7” ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

2. par. 6 ust. 10 - Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź: Zamawiający uznaje z zastrzeżeniem, że urządzenie w takim przypadku musi być skonfigurowane do realizacji diagnostyk/napraw za pomocą sieci komputerowej.

3. par. 6 ust. 15 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu:

„Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas, wydłużającej się naprawy tj. czas naprawy przekraczający czas na naprawę określony w umowie”?

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie gwarancja na naprawione urządzenie nie powinna rozpoczynać swojego biegu od nowa, ponadto przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Zał. nr 1B do SIWZ – Pakiet nr 5 - Aparat do znieczulania z kardiomonitorem modułowym

1. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia podemonstracyjny, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

ZESTAW XIII

Tory wizyjne

Dotyczy pakietu nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy pakietu 1 zadanie 2

2. Czy Zamawiający wymaga, aby opisany w punktach 72-78 manipulator typu Hohl posiadał oprócz wymaganych 3 sztuk standardowych wymiennych porcelanowych pierścieni o różnej wielkości dodatkowo 1 pierścień dedykowany do manipulacji narządów o mniejszym rozmiarze i posiadającym średnicę 28 mm?

Odpowiedź: Zgodnie ze zmienionym OPZ.

II. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 pzp modyfikuje treść SIWZ 
w w/w zakresie oraz w załączniku nr 1 B do specyfikacji SIWZ stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.

Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.

W ZWIĄZKU Z DOKONANYMI ZMIANAMI TREŚCI SWZ ZAMAWIAJĄCY WYZNACZA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT NA 08.01.2019 R. DO GODZ. 10:00.

OTWARCIE OFERT W TYM SAMYM DNIU O GODZ. 11:00.

Załączniki:

1. Zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 1 B do SIWZ)

2. SIWZ po zmianach (zmiany SIWZ zaznaczone zostały na czerwono)

Zatwierdził:

Wiceprezes ds. ekonomicznych

Piotr Wróblewski

Sporządził Sekretarz komisji

Marta Muszyńska- Orciuch