nr sprawy: D10.251.24.P.2018

Załącznik nr 1B do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Tabela nr 1 Dzierżawa aparatu do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z zaklejarką oraz dostawą przeciwciał do systemu szt 1

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Producent | podać | Bez punktacji |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 3 | Wartość urządzenia brutto | podać | Bez punktacji |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | podać | Bez punktacji |  |
| 5 | Rok produkcji | Aparaty fabrycznie nowe lub używane, których Zamawiający jest pierwszym użytkownikiem | Bez punktacji |  |
| MINIMALNE WYMAGANIA OGÓLNE |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów aparatu | Parametry wymagane i parametry oceniane | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | System do automatycznej i półautomatycznej linii technologicznej, zaklejraka, sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej wraz z przeciwciałami i kompletem odczynników oraz akcesoriów tj. bufory do przepłukiwania, bufory do bezksylenowego odparafinowywania i odkrywania antygenów, bloker endogennej peroksydazy, wolny od biotyny system detekcji znakowany HRP dla przeciwciał mysich i króliczych, DAB,hematoksylina, butelki lub dyspensery w różnych objętościach, szkiełka adhezyjne, szkiełka nakrywkowe, medium montujące - przeznaczony dla skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów, szpiku kostnego, bioptatów | Tak | - |  |
| 2 | Automatyczny system deparafinizacji, odkrywania i uwodnienia antygenów w odrębnym module z możliwością zaprogramowania opóźnionego startu lub trybu nastawienia buforów na wstępne podgrzanie. | Podać | Tak-5pkt. Nie-0pkt |  |
| 3 | System do diagnostyki immunohistochemicznej otwarty gwarantujący możliwość wykorzystania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu | Tak | - |  |
| 4 | Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki IHC powinna być skalkulowana przy założeniu zastosowania 200ul na jeden test /oznaczenie w przypadku aparatów o zmiennej objętości a w przypadku aparatów o stałej objętości według zaleceń producenta | Tak | - |  |
| 5 | W przypadku zaoferowania przeciwciała pierwotnego w formie skoncentrowanej Wykonawca zapewni rozcieńczalnik do przeciwciał oraz puste dyspensery lub butelki różnej objętości kompatybilne z oferowanym systemem do diagnostyki IHC. Zamawiający dopuszcza nie więcej niż 10% przeciwciał w formie stężonej | Tak | - |  |
| 6 | Barwienie w tym samym czasie min. 30 szkiełek | Tak | - |  |
| 7 | Możliwość zastosowania wszystkich odczynników i protokołów w metodzie manualnej bez dodatkowej optymalizacji protokołów | Podać | Tak-5pkt Nie-0 pkt. |  |
| 8 | Możliwość tworzenia przez użytkownika własnych protokołów barwienia | Podać | Tak-5pkt Nie-0pkt |  |
| 9 | Przeciwciała pierwotne w gotowych rozcieńczeniach muszą być kompatybilne z oferowanym systemem wizualizacyjnym oraz pochodzić od jednego producenta. | Tak | - |  |
| 10 | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu barwienia w jednym cyklu pracy | Tak | - |  |
| 11 | Zastosowanie różnych systemów detekcji i chromogenów w jednym cyklu pracy | Tak |  |  |
| 12 | W wyposażeniu linii technologicznej systemu IHC zestaw komputerowy o parametrach umożliwiających sprawne działanie systemu, z możliwością podglądu etapu wykonywanych badań, drukarka do raportów wraz z dostawą tuszy, drukarka kodów kreskowych na naklejkach, czytniki kodów i oprogramowanie umożliwiające prowadzenie statystyki wykonanych badań. | Tak | - |  |
| 13 | Identyfikacja szkiełek i odczynników za pomocą kodów kreskowych lub kodów lub chipów | Tak | - |  |
| 14 | Odczynniki oraz aparaty barwiące wchodzące w skład systemu barwiącego do diagnostyki IHC przeznaczone do diagnostyki in vitro, posiadające certyfikat CE, | Tak | - |  |
| 15 | Aparat nablatowy | Podać | Tak-5 pkt Nie- 0 pkt. |  |
| 15 | Taśma, szkiełka podstawowe adhezyjne oraz naklejki na szkiełka w ilości 15600 szt. | Tak | - |  |
| 16 | Drukarka do kodów kreskowych | Tak | - |  |
| 17 | Zaklejarka nablatowa, Wymiary: 40cmx33cmx19cm ± 5 cm, Ciężar:  12 kg ± 1 kg, Wydajność naklejania powyżej 500 szkiełek na godzinę. Możliwość stosowania różnego rodzaju medium do zaklejania. Koszyczki do szkiełek mieszczące 19 lub 30 szkiełek |  |  |  |
| 18 | Termin ważności odczynników do diagnostyki IHC– co najmniej 1 rok od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego. | Tak | - |  |
| 19 | W cenie oferty przeglądy konserwacyjne i serwisowe urządzenia w okresie umowy, zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy | Tak | - |  |
| 20 | Miejsce dostawy Systemu Diagnostyki Immunohistochemicznej: Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o.: Szpital im. Kopernika 80-803 Gdańsk ul Nowe Ogrody 1-6 | Tak | - |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Tabela nr 2 Lista wymaganych, pierwotnych przeciwciał SYSTEMU IHC

| Lp. | Przeciwciała/immunoreagenty/ monoklonalne i poliklonalne dla skrawków parafinowych w gotowych rozcieńczeniach i stężonych (ilość oznaczeń zostanie uzależniona od rodzaju nowotworów i ilości badań immunohistochemicznych) | Parametry wymagane i parametry oceniane | Punktacja | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE Parametr oferowany- podać nazwę klonu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | AFP | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | AMACR | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Beta-catenina | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | BCL-2 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | BCL-6 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Ca 125 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Calcitonin | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Calretinin | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CDX2 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD1a | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 2 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 3 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD4 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 5 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD8 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 10 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 15 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 19 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 20 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 21 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 23 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 30 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 31 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 34 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 43 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 45, LCA | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 56 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD57 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 68 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 79a | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 99** | podać | Klon 12E7 – 5pkt Nie – 0pkt |  |
|  | CD 117 c-kit | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 138 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CD 246 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CEA mono** | podać | Nie dotyczy |  |
|  | Chromogranin-A | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CK 5/6 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CK 7 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CK 19 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CK 20 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Cytokeratin 17 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Cytokeratin – (Pan) | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Cytokeratin 8/18 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | CK - 34ßE12 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Caldesmon | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Kalcytonina | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Cyklin D1 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Desmin | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | EBV, LMP | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | EMA | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | GFAP | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Granzyme B | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Hepatocyte Ag | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | HMB 45 (Melanosome) | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Inhibin α | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | IgD | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | IgM | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Mesothelial Cell | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Kappa Light Chains | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Lambda Light Chains | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | MUC5AC | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | MUC2 | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | Melan –A | Tak | Nie dotyczy |  |
|  | MUM 1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 64 | Myeloperoxidase | Tak | Nie dotyczy |  |
| 65 | Neurofilament | Tak | Nie dotyczy |  |
| 66 | NSE | Tak | Nie dotyczy |  |
| 67 | p53 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 68 | PLAP | Tak | Nie dotyczy |  |
| 69 | Plasma Cell | Tak | Nie dotyczy |  |
| 70 | PSA | Tak | Nie dotyczy |  |
| 71 | S100** | podać | Poliklonalne – 5pkt Nie – 0pkt |  |
| 72 | SMA | Tak | Nie dotyczy |  |
| 73 | Synaptofhysin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 74 | TdT** | podać | EP266 – 5pkt Nie – 0pkt |  |
| 75 | Thyroglobulin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 76 | TTF-1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 77 | Vimentin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 78 | WT-1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 79 | Myo D1 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 80 | E- Cadherin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 81 | Myogenin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 82 | Estrogen Receptor α | Tak | Nie dotyczy |  |
| 83 | Progesteron Receptor** | podać | PgR 636 – 5pkt Nie – 0pkt |  |
| 84 | Alpha-1-Antitrypsin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 85 | Chorionic Gonadotropin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 86 | Ki-67** | podać | MIB-1 – 5pkt Nie – 0pkt |  |
| 87 | Mast Cell Tryptase | Tak | Nie dotyczy |  |
| 88 | ERG | Tak | Nie dotyczy |  |
| 89 | p63 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 90 | Androgen receptor | Tak | Nie dotyczy |  |
| 91 | Podoplanin** | podać | D2-40 – 5pkt Nie – 0pkt |  |
| 92 | Von Willebrand Faktor | Tak | Nie dotyczy |  |
| 93 | Ep-CAM (Epithelial-Related Antygen) | Tak | Nie dotyczy |  |
| 94 | PAX-5 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 95 | Octamer-binding Transcription Faktor 3/4 | Tak | Nie dotyczy |  |
| 96 | Cytomegalovirus CMV | Tak | Nie dotyczy |  |
| 97 | EGFR | Tak | Nie dotyczy |  |
| 98 | Renal cell Marker | Tak | Nie dotyczy |  |
| 99 | Mammaglobin | Tak | Nie dotyczy |  |
| 100 | Miejsce dostawy : Copernicus Podmiot Leczniczy Sp z o.o.: Szpital im. Kopernika 80-803 Gdańsk ul Nowe Ogrody 1-6 |  |  |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)