Gdańsk, dnia 15 października 2018 r.

**D10.251.70.R.2018**

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na : **„Przebudowę pomieszczeń Oddziału Dermatologii na potrzeby Oddziału Laryngologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku”**

W związku z pytaniami ze strony Wykonawców, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Zestaw 2**

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania znak sprawy D10.251.70.R.2018 o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn: D10.251.70.R.2018 - Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dermatologii na potrzeby Oddziału Laryngologii w Szpitalu im. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku zwracam się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującym prawem i Ustawą o Wyrobach Medycznych będzie wymagał od oferentów składających ofertę by oferowany sprzęt medyczny posiadał ważne certyfikaty EN ISO 13348, EN ISO 9001:2015; BS OHSAS 18001:2015 dla oferowanych wyrobów medycznych w klasie IIb.

**Odpowiedź**

**Zamawiający potwierdza wymagania, jednak wyjaśnia, iż gdziekolwiek w kontrakcie przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają jakiekolwiek materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. Użyte w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), Wyrobów budowlanych czy technologii, należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle, jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunków ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w dokumentacji projektowej.**

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o informację czy opisany w projekcie sprzęt medyczny - panele medyczne wykonane mają być w technologii z aluminium oksydowanego elektrochemicznie a nie ze zwykłego najtańszego aluminium malowanego farbami proszkowymi.

**Odpowiedź 2**

**Zamawiający potwierdza, iż wymaga aluminium oksydowanego elektrochemicznie.**

Pytanie 3

Czy w takim przypadku Zamawiający mając na uwadze powyższe dopuści sprzęt medyczny wykonany z niższej jakości materiałów tj. zwykłego najtańszego aluminium nie oksydowanego elektrochemicznie tylko w celu zamaskowania - rodzaju aluminium pomalowanego jakiejś jakości farbą?

**Odpowiedź 3**

**Zamawiający nie dopuszcza wykonania paneli i mostów z gorszej jakości aluminium.**

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o informację czy opisany w projekcie sprzęt medyczny - panele medyczne mają być ze względów praktyczno - serwisowych wyposażone w punkty poboru gazów medycznych w których podstawa połączona jest z wewnętrzną instalacją gazów medycznych za pomocą rozłączalnego złącza tzw. śrubunku. Czy w takim przypadku Zamawiający mając na uwadze powyższe dopuści sprzęt medyczny wyposażony w niższej jakości punkty poboru, które w przypadku uszkodzenia wyłączą całą jednostkę z eksploatacji a Zamawiający będzie zmuszony wezwać ( jeżeli będzie to po okresie gwarancji - na koszt własny, czas ) serwis producenta w celu wymiany uszkodzonego elementu?

**Odpowiedź 4**

**Zgodnie z SIWZ**

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o informację czy opisany w projekcie mocowany nad panelem do ściany oraz do nogi mostu dwuramienny obrotowy w zakresie 180 stopni wysięgnik o długości całkowitej min. 1280 mm mający wytrzymałość obciążenia masą min. 20kg. Wysięgnik w komplecie z uchwytem ze stali nierdzewnej dla drążka infuzyjnego o min. długości 900mm także ze stali nierdzewnej który po przez swoją budowę umożliwia personelowi medycznemu natychmiastową zmianę poziomu wysokości wieszaka na kroplówki, obrotowych haczyków na worki z płynami infuzyjnymi lub innego sprzętu medycznego. Na drążku infuzyjnym zainstalowany: - obrotowy kosz, wieszak na min. 4 butle, kroplówki – 1 szt. - obrotowe haczyki na 4 worki z płynami infuzyjnymi, kroplówki – 1 szt. oraz jednoramienny obrotowy w zakresie 180 o wysięgnik prosty o długości całkowitej min. 550mm mający wytrzymałość obciążenia masą min. 30kg. Wysięgnik w komplecie z uchwytem ze stali nierdzewnej dla drążka infuzyjnego o min. długości 700mm do zawieszania pomp infuzyjnych lub innego wyposażenia medycznego mają zgodnie z założeniami projektowymi przenieść opisane obciążenia i czy Zamawiający w celu potwierdzenia i uniknięcia celowego wprowadzenia w błąd będzie wymagał od Producenta stosownego dokumentu potwierdzającego powyższe?

**Odpowiedź 5**

**Tak Zamawiający wymaga dokumentów potwierdzających powyższe parametry. Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji równoważne produkty, materiały, urządzenia, aparaturę medyczną itp. jednak przed dostawą konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji.**

Pytanie 6

Oświetlenie ogólne w opisanym w projekcie panelu medycznym emitowane jest na sufit. Jest to oświetlenie tzw. miękkie pośrednie nie olśniewające osobę stojącą przed jednostką stojącą. Osłona dyfuzor jest po całej długości panelu który nie ogranicza światła i nie powoduje jego strat. Prosimy Zamawiającego o informację czy mając na uwadze energooszczędność Zamawiający dopuści panel medyczny w którym komponent oświetleniowy będzie przysłonięty blachą z kilkoma otworami przez które ograniczona ilość strumienia światła będzie się wydobywała na zewnątrz jednostki czy też będzie chciał by komponent oświetleniowy ze względów energooszczędnych był przysłonięty tylko dyfuzorem a nie blachą z otworami lub innym elementem przesłaniającym źródła światła?

**Odpowiedź 6**

**Zgodnie z SIWZ. Na etapie akceptacji Kart Materiałowych Wykonawca ma prawo przedstawiać do akceptacji równoważne produkty, materiały, urządzenia, aparaturę medyczną itp. jednak przed dostawą konieczna jest akceptacja Zamawiającego. Zamawiający ma prawo przed akceptacją zażądać dostarczenia przykładowego egzemplarza urządzenia w celu akceptacji**

Pytanie 7

Prosimy Zamawiającego o informację czy mając na względzie utrzymanie w czystości Zamawiający dopuści gniazda elektryczne czy też gniazda ekwipotencjalne z widocznymi śrubami montażowymi czy też będzie chciał by oferowany sprzęt medyczny był wyposażony w ogólnie dostępne w hurtowniach elektrotechnicznych gniazda elektryczne i gniazda ekwipotencjalne bez widocznych elementów montażowych typu śruba czy nakrętka?

**Odpowiedź 7**

**Zamawiający wymaga gniazd elektrycznych i ekwipotencjalnych bez widocznych elementów montażowych.**

Pytanie 8

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu na przebudowę pomieszczeń Oddziału Dermatologii na potrzeby Laryngologii w Szpitalu i. Mikołaja Kopernika przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2 w Gdańsku, prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

**Odpowiedź 8**

**Zamawiający informuje iż wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 23.10.2018 r. na godz. 10.00. Wykonawcy zainteresowani wizją lokalną proszeni są o stawienie się przed wejściem głównym przy ul. Powstańców Warszawskich 1-2.**

**Wszelkie wyjaśnienia, dopuszczenia i zmiany SIWZ stanowią integralną część SIWZ, należy je uwzględnić i zaznaczyć przy sporządzaniu oferty.**

**Zatwierdził**

**Wiceprezes ds. ekonomicznych**

**Piotr Wróblewski**

Sporządził Sekretarz komisji – Rafał Szczęsny