## Część_1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………					7.D10.2020
					Zał. nr 2 do Zapytania
	Część nr 1
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Półmaska filtrująca typu hepa FFP2	100
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Środek ochrony indywidualnej
2	Pakowany indywidualnie w foliowe opakowanie
3	Niejałowy
4	Z dwiema tasiemkami
5	Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥95%
6	Składana konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową
7	Szczelność dopasowania - usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie dopasowująca się do twarzy
8	Posiadająca miękką piankę nosową i gładką wewnętrzną wyściółkę zapewniającą komfort dla twarzy

					……………………………………..
					podpis osoby upoważnionej

## Część_2
	FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………					7.D10.2020
	Część nr 2					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa brutto		Wartość brutto		Nazwa handlowa/ Producent	Numer katalogowy
x	x	op	/w zł/		/zł/		x	x
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S, M, L,	100
Lp.	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie	Opisać
1	Nitrylowe
2	Bezpudrowe
3	Niesterylne
4	Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5	Opakowanie jednostkowe zawierające 100 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy
6	Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
7	Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,12 mm mierzona pojedynczo na opuszce palca
8	Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa na końcach palców,
9	Poziom AQL po zapakowaniu max. 1,5
10	Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I
11	Zgodne z normą EN 455-1-2-3
12	Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
13	Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
14	Rozmiary S; M; L; do wyboru Zamawiającego
15	Mankiet
16	Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) dla rozmiaru M powyżej 6 N

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 3					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Maska z włókniny na blok operacyjny	3 000
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy
2	Opakowanie max. 60szt
3	Włóknina o gramaturze min. 20g/m2, min. trzywarstwowa
4	Hypoalegriczna
5	na gumkę, z zakładkami do wyboru zamawiającego
6	Posiadająca usztywniacz umożliwiający modelowanie na nosie o długości min. 10-12cm
7	Wymiary maski: długość min. 17cm; szerokość 9-9,5cm, po rozłożeniu zakładek min. 15,5cm
8	kolor niebieski lub zielony

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 4					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Fartuch z włókniny medyczny jednorazowy	1 000
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny jednorazowy
2	Opakowanie max. 50szt
3	Niejałowy
4	Włóknina o gramaturze min. 28g/m2, o dużej odporności na zrywanie
5	Kolor zielony lub niebieski
6	Długi rękaw bez mankietów lub wykończony nieuciskającą gumką lub z mankietem, wiązany w pasie i przy szyi
7	Rozmiar: L, XL lub uniwersalny

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 5					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Przyłbica ochronna	100
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Oznaczone znakiem CE
2	Tarcza ochronna przyłbicy, pasek przytymujący z pianką, dwa pokrętła mocujące, taśma elastyczna.
3	Mocowanie za pomocą pokręteł do paska przytymującego oraz gumki, która pomoga w dopasowywaniu rozmiaru maski do kształtu głowy.
4	Ewntualnie wersja przyłbicy ochronnej z inną formą mocowania do głowy.
5	Zakrywająca nos i usta.
6	Wielorazowa.

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 6					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Preparat, płyn do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudno dostępnych wyrobów medycznych i sprzętu szpitalnego	50
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Wyrób medyczny.
2	Co najmniej jedna substancja czynna z grupy alkoholi.
3	Opakowanie ze spryskiwaczem. Op. 1 litr
4	Spektrum: Bakterie, grzyby (minimum C. Albicans), wirusy,prątki (Minimum: HBV, HCV, HIV,Vaccina, Herpes simplex, Ebola), wirus Rota i Nora. / czas osiągnięcia efektu bójczego: max. 1 min
5	Bez zawartości aldehydów
6	Nie może zostawiać smug, osadów, klejenia powierzchni.
7	Deklaracja zgodności CE
8	Przebadany zgodnie z normami PN-EN 14885 dla obszaru medycznego

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 7					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Środek do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk,	100
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Płyn lub żel
2	Zawartość alkoholu co najmniej 70%
3	Opakowanie 500ml z pompką
4	Posiadający szerokie spektrum bójcze w zakresie bakterii i wirusów

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 8					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i jednoczesnego mycia nieinwazyjnych powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu	100
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Chusteczki w dozowniku.
2	Chusteczki do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych
3	Szczególnie do powierzchni wrażliwych na alkohol
4	Polecane do tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany
5	Można stosować do różnych powierzchni na OIOM-ie, do inkubatorów, głowic USG czy lamp zabiegowych
6	Nie zawierają aldehydów i fenoli
7	Szerokie spektrum działania (działają już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy. Prątki gruźlicy już w 5 min.)
8	Przyjemny zapach lub bezzapachowe
9	Dostępne w dozowniku zawierającym 100 chusteczek

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 9					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
	Napalcowy pulsoksymetr przeznaczony do pomiaru SpO2 i PR	10
	Wymagania bezwzględne Zamawiającego	Podać tak/ nie		Opisać
1	Produkt jest wyrobem medycznym (deklaracja zgodności oraz certyfikat CE)
2	Posiada powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
3	Wyświetlacz LED o wysokiej jasności SpO2, PR i pasek tętna;
4	Niskie zużycie energii; wskaźnik niskiego poziomu baterii;
5	Odpowiedni dla osoby dorosłej;
6	Zakres SpO2: 70 ~ 100%; Dokładność: ± 2% 0 ~ 69% nieokreślona; Rozdzielczość: 1%
8	Zakres częstości tętna: 25–250 uderzeń / min; Dokładność: ± 3 bpm; Rozdzielczość: 1 bpm
9	Niska wydajność perfuzji Pi> = 0,4%: Spo2 i PR można wykryć poprawnie ； Pi <0,4%: Nie określono.
10	Wymagania dotyczące zasilania Napięcie robocze ： DC 2,3 ~ 3 V (2 baterie AAA)
11	Akcesoria smycz, instrukcja obsługi w języku polskim, 2 baterie alkaliczne AAA
12	Gwarancja urządzenia min. 24 miesiące

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej

## Część_10
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
	nazwa firmy……………………………………………………………………
					7.D10.2020
	Część nr 10					Zał. nr 2 do Zapytania
Lp	Przedmiot zamówienia	Liczba	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent	Nr kat
x	x	/szt/	/w zł/	/w zł/	x	x	x
1	Termometr medyczny bezkontaktowy na podczerwień	10
Wymagania bezwzględne Zamawiającego		Podać tak/ nie		Opisać
1.Cechy produktu:
1a	posiada jeden wyświetlacz wskazujący temperaturę
1b	zakres temperatury -10°C ÷ +40°C,
1c	wbudowany czujnik temperatury i wilgotności,
1d	pomiar dokonywany co 500ms.,
1e	dokładność pomiaru temperatury +/- 0.1°C,
1f	podświetlany wyświetlacz
1g	ergonomiczny kształt
2. Specyfikacja techniczna:
2a	Wykonywanie pomiarów: 3-5 CM bezkontaktowo
2b	Wysoka precyzja pomiarów: +/- 0.2C,
2c	Sensor: podczerwień;
2d	Rozmiar wyświetlacza: 1.9″;
2e	Czas wykonywania pomiarów: 500MS;
2f	Funkcja back light;
2g	Powiadomienia głosowe;
2h	Wyświetlacz LED;
2i	Zakres temperatur wyświetlany w 2 formatach: Celsjusz i Fahrenheit;
2j	Zapis danych;
2k	Zakres pomiaru temperatury: 32C~43C;
2l	Zasilanie : 2 baterie AAA
2ł	Automatyczne wyłącznie termometru;
3. Urządzenie jest zgodne z następującymi normami:
3a	ISO 80601-2-56 Medyczne urządzenie elektryczne Część 2-56: Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania termometrów klinicznych do pomiaru temperatury ciała
3b	IEC 60601-1-11 Medyczne urządzenie elektryczne Część 1-11: Ogólne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczego działania
4	Gwarancja urządzenia min. 24 miesiące

					..................................................
					podpis osoby upoważnionej