Zał. nr 2  do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2 Zadanie 1

Stanowisko pomp infuzyjnych

Pompa infuzyjna strzykawkowa

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | Min. 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 40 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital Tymczasowy AmberExpo, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | Tak, podać |  |
|  | Strzykawki montowane od czoła a nie od góry pompy | Tak |  |
|  | Ramię pompy niewychodzące poza obudowę pompy | Tak |  |
|  | Szybkość dozowania w zakresie min. 0,1- 999 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a do max. 1800 2000 ml/h | Tak, podać |  |
|  | Bolus manualny i/lub automatyczny | Tak |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | Tak |  |
|  | Możliwość programowania podaży dawki indukcyjnej: objętość / dawka czas lub szybkość podaży | Tak |  |
|  | Klawiatura numeryczna lub symboliczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | Tak |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków lub parametrów podaży leków. | Tak |  |
|  | Możliwość programowania biblioteki leków bezpośrednio z klawiatury pompy lub urządzenia/oprogramowania zewnętrznego | Tak |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows) | Tak |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie od min. 75 90 do 900 mm Hg, min. 9 poziomów okluzji | Tak, podać |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | Tak |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego | Tak |  |
|  | Rozbudowany system alarmów: 5 min do opróżnienia strzykawki/bliski stan opróżnienia strzykawki pusta strzykawka 5 min do końca infuzji/bliski koniec infuzji koniec infuzji nieprawidłowe mocowanie strzykawki okluzja 30 min do rozładowania akumulatora akumulator rozładowany pompa uszkodzona | Tak |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 5 h | Tak, podać |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżej 6 do 8h | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie pojedynczej pompy do statywów oraz stacji dokujących | Tak |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: | Tak |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny | Tak |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | Tak |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10%, -15% | Tak |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2 Zadanie 2

Pompa infuzyjna objętościowa

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | Min. 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 8 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital Tymczasowy AmberExpo ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | Wymagania podstawowe |
|  | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i/lub dotętniczego | Tak |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min. 6 godz. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej. | Tak |  |
|  | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy dedykowanego elementu/uchwytu | Tak |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | Tak |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak |  |
|  | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu | Tak |  |
|  | Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych | Tak |  |
|  | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii. | Tak |  |
|  | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji | Tak |  |
|  | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | Tak |  |
|  | Funkcja wykrywania powietrza w linii | Tak |  |
|  | Alarmy i ostrzeżenia | Tak |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | Tak |  |
|  | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | Tak |  |
|  | Alarm okluzji | Tak |  |
|  | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | Tak |  |
|  | Alarm rozładowanego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego | Tak |  |
|  | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm | Tak |  |
|  | Alarm powietrza w linii | Tak |  |

Pakiet nr 2 Zadanie 3

Stacja dokująca na 6 pomp

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | Min. 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 8 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital Tymczasowy AmberExpo ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Stacja dokująca dla min. 6 pomp | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Tak |  |
|  | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie min. 6 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) | Tak |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Pakiet nr 2 Zadanie 4

Statyw do pomp i stacji dokującej

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji (urządzenie fabrycznie nowe) | Min. 2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 8 szt. |  |
| 6 | Miejsce instalacji | Szpital Tymczasowy AmberExpo ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  |
|  | Wymagania ogólne | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
|  | Statyw mobilny umożliwiający stabilne zamocowanie stacji dokującej z min. 6 pompami | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia statywu przed samoczynnym przemieszczaniem. | Tak |  |

…………………............................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)