## PAKIET 1
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2
…………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 1
Lp | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
| x | x | x | (zł) | (zł) | x | x
1 | Przyrząd do transfuzji krwi i preparatów krwi, | szt | 1721 |  | 0
2 | Przyrząd infuzyjny | szt | 37796 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Dwukanałowa igła biorcza | tak
| Przeciwbakteryjny filtr powietrza | tak
| Komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml | tak
| Filtr krwi 200 µm | tak
| Dren min. 150 cm | tak
| Rolkowy regulator przepływu | tak
| Łącznik Luer-Lock | tak
| Wymagania zamawiającego do poz. 2 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie w blister folia/papier z marginesem umożliwiającym jałowe wydobycie | tak
| Sterylny | tak
| Wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów | tak
| Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowiona powierzchnią, gwarantujacy szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami | tak
| Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką | tak
| Elastyczna przezroczysta komora kroplowa o długości 6 cm, zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami lub bez dodatkowych skrzydełek | tak
| Kroplomierz kimory 20 kropli + 1 ml +/- 0,1 ml | tak
| Filtr zabezpieczajace przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 µm | tak
| Miękki elastyczny dren o dl. Min. 150 cm | tak
| Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock | tak
| Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy | tak
| Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami | tak
| Dren ustabilizowany foliową opaską lub inną formą stabilizacji | tak
| Opakowanie oznaczone kolorem niebieskim | tak
| Nie zawiera ftalanów (informacja nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) | tak
..........................................
Podpis osoby upowaznionej

## PAKIET 2
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2
………………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 2 CEWNIKI DO ODSYSANIA
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych:
| Rozmiar CH12 – CH22 dł. Min. 60 cm | szt | 6360 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie (cewnik pakowany na prosto w opakowanie papier-folia), z marginesem otwarcia pozwalającym na jałowe wydobycie cewnika | tak
| OPAKOWANIE zbiorcze max.100 SZTUK cewników w kartonie | tak
| Sterylny | tak
| "Zmrożona" powierzchnia zewnętrzna | tak
| Z jednym otworem centralnymi i dwoma bocznymi naprzeciwległymi lub naprzemianległymi do wyboru Zamawiającego | tak
| Cewnik o odpowiedniej giętkości i miękkości, podatny na manipulacje ruchową | tak
| Dopasowany i umożliwiający szczelne połączenie z innego rodzaju sprzętem jednorazowego użytku | tak
| Rozmiar kodowany barwnie i numerycznie na łączniku cewnikowym.Dopuszcza się oznaczenie rozmiaru tuż pod łącznikiem | tak
…………………………………………
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 3
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2
…………………………………
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 3-RESUSCYTATORY JEDNORAZOWE
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Liczba | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalog.
x | x | x | x | /w zł/ | /w zł/ | /w zł/ | x
1 | Resuscytator dla dorosłych (powyżej 30 kg) | szt | 433 |  | 0
|  |  |  | RAZEM | 0
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednokrotnego użytku | tak
| Worek o pojemności 1475 -2000 ml | tak
| Maska nr 5 z napompowanym mankietem | tak
| Zawór bezpieczeństwa 40-60 cm H2O | tak
| Obrotowe złącze zaworu pacjenta | tak
| Rezerwuar tlenowy o poj 1600-2600 ml | tak
| Dren tlenowy o dł 2-2,13 m | tak
| Pask gwaratujący pewny i wygodmy uchwyt | tak
| Wyrób nie zawiera lateksu i ftalanów | tak
………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 4
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
…………………………………………..
| nazwa wykonawcy |  |  |  |  | Załacznik nr 2
PAKIET NR 4
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x
1 | Półmaska filtrująca FFP2 | 5973
| Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Środek ochrony indywidualnej, kategoria III
2. | Przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed działaniem aerozoli cząstek stałych i ciekłych
3. | Zacisk nosowy, lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski
4. | Mocowanie musi zapewniać ścisłe przyleganie półmaski do twarzy
5. | Wyposażona w wysokiej jakości materiał filtracyjny spełnia wymagania poziomu ochrony FFP2 NR zgodnie z EN 149:2001+A1:2009
6. | Bez zaworu wydechowego
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 5
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
………………………………………..
| nazwa wykonawcy | [5 empty] | Załącznik nr 2
PAKIET NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto (PLN) | Wartość brutto (PLN) | Producent |  | Nazwa handlowa
x | x | x | A | B | A x B | x |  | x
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozmiary S,M, L, XL | opak.100 | 6550 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Nitrylowe
2 | Bezpudrowe
3 | Niesterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie jednostkowe 100 szt lub 200 szt rękawic pozwalające na dystrybucję pojedynczej rękawicy.
6 | Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat.III i wyrób medyczny klasy I.
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary S,M,L, XL do wyboru Zamawiającego
15 | Poziom szczelności AQL < 1.5
.
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 6
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| ……………………………. |  |  |  |  | Załącznik nr 2
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 6
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny do standardowych procedur, bez wstawek
| rozm. XL: długości: A 127-151cm lub 130cm, C 68-78cm, D 54-86cm lub wymiar D mierzony od wykroju szyi 81-89cm | 19
|  |  | RAZEM | 0
| Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1 | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Wyrób medyczny jednorazowy |  |  | x
2 | Pakowany indywidualnie |  |  | x
3 | Sterylny |  |  | x
Zamawiający dopuszcza kolor fartucha niebieski.
4 | Wykonany z lekkiej, przewiewnej i oddychającej włókniny min. SMS lub SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2
5 | Odporność na przenikanie cieczy min. 33cm H2O
6 | Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację
7 | Fartuch wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone, nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep lub taśmę samoprzylepną z możliwością regulacji. Zamawiający dopuszcza : troki zgrzewane ultradźwiękowo.
8 | Indywidualne oznakowanie rozmiaru,nadrukowane, naklejone lub wszyte na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem
9 | Opakowanie folia-papier z dwiema etykietami samoprzylepnymi lub etykietą dzieloną oraz kodem paskowym. Listki do otwierania opakowania o szerokości min. 1cm na całym krótszym brzegu opakowania
10 | Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru lub serwety włókninowej, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręcznikami do osuszania rąk
11 | Niski poziom pylenia 1,9-2,5 log10 (liczby cząstek)
12 | Odporność na rozrywanie na sucho/mokro min. 139/125 kPa
13 | Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie
14 | Rękaw typu reglan lub wygodny prosto wszyty rękaw
15 | Dopuszcza się fartuchy z oznaczeniem innym niż podano (M, L, LL, XL, XLL), jeżeli mieszczą się w podanych rozmiarach
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ – sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barierowość min. 35 cmH2O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem. Rozmiary fartuchów: S-XXL.
Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ – fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.
do poz. 1 i 2 Zamawiający dopuszcza nie wymaga dodatkowo ręczniki do osuszania rąk wykonane z wiskozy
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 7
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
………………………………
| nazwa wykonawcy |  |  |  | Załacznik nr 2
Pakiet nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | j.m | liczba | Cena jednostkowa brutto za parę | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
x | x | x | x | /w zł/ | /zł/ | x | x | x
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne lateksowe bezpudrowe rozm. 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 | para | 29413 |  | 0
Lp. | Wymagania graniczne Zamawiajacego | Podać tak/ nie |  | Opisać
1 | Lateksowe
2 | Bezpudrowe
3 | Sterylne
4 | Oznakowane znakiem CE opakowanie jednostkowe
5 | Opakowanie zbiorcze max 50 par rękawic
6 | Powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa w części chwytnej dłoni i na końcach palców
7 | Kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń
8 | Grubość rękawicy na palcu nie mniej niż 0,20 mm mierzona pojedynczo
9 | Wyrób podwójnie oznakowany jako środek ochrony indywidualnej kat. III i wyrób medyczny klasy II a
10 | Zgodne z normą EN 455-1-2-3
11 | Długość minimalna (mm) zgodna z normą EN 455 dla każdego rozmiaru
12 | Zgodne z ASTM F1671-odporne na przenikanie wirusów
13 | Rozmiary 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0
14 | Powłoka wewnętrzna ułatwiającza zakładanie
15 | Mankiet
16 | Zawartość protein poniżej 30 µg/g
17 | poziom AQL po zapakowaniu max. 1
18 | wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) dla rozmiaru 7,5 min.10N
| . |  |  | ………………………………..
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 8
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 2
…………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 8
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr kat
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/ | x | x | x
1 | Dozownik do płynu dezynfekcyjnego do rąk typu Hyclick | 100 |  | 0
..................................................
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 9
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
załącznik nr 2
…………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 9
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/
1 | Statyw do pomp infuzyjnych i stacji dokujących | 24 |  | 0
l.p | Opis parametrów wymaganych | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Producent | tak
2. | Nazwa i typ urządzenia | tak
3. | Kraj pochodzenia | tak
4. | Rok produkcji ( urządznie fabrycznie nowe) | 2020 r. lub nowsze
5. | Miejsce instalacji | Szpital Tymczasowy AmberExpo, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  | x
l.p | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem, spełniania warunku TAK/NIE
1. | Statyw mobilny umożliwiający stabilne zamocowanie stacji dokującej z min. 6 pompani infuzyjnymi, objętościowymi | tak
2. | Możliwość zabezpieczania statywu przed samoczynnym przemieszczaniem | tak
3. | Udźwig statywu min. 30 kg | tak
…………………………………………
podpis osoby upoważnionej

## PAKIET 10
5.D10.2021
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
…………………………………….
nazwa wykonawcy
PAKIET NR 10
Lp | Przedmiot zamówienia | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto
x | x | /szt/ | /w zł/ | /w zł/
1 | Wózek transportowy do aparatu EKG | 5 |  | 0
l.p | Opis parametrów wymaganych | Podać tak/ nie |  | Opisać
1. | Producent | tak
2. | Nazwa i typ urządzenia | tak
3. | Kraj pochodzenia | tak
4. | Rok produkcji ( urządznie fabrycznie nowe) | 2020 r. lub nowsze
5. | Miejsce instalacji | Szpital Tymczasowy AmberExpo, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk |  | x
l.p | Wymagania graniczne Zamawiającego | Podać tak/ nie |  | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem, spełniania warunku TAK/NIE
1. | wózek transportowy umożliwiający stabilne zamocowanie sparatu EKG BTL-08 MT Plus o wymiarach 330x270x74 mm | tak
2. | Możliwość zabezpieczenia statywu przed samoczynnym przemieszczaniem, min. 2 kółka z hamulcem | tak
3. | Wózek wyposażony w koszyk lub kuwetę na akcesoria | tak
………………………………………
podpis osoby upoważnionej